## Položka 1
Názov predmetu zákazky: "Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" - Diagnostické a terapeutické prístroje |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluva
Časť č.1 Defibrilátor
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Defibrilátor s EKG monitorom, kardiostimulátorom s bifázickým defibrilačným výbojom požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
1 | Hmotnosť | max. 8,3 kg (s min. 1 batériou a pádlami) | uveďte hodnotu
2 | Úroveň ochrany | min. IP44 | uveďte hodnotu
3 | MANUÁLNY mód | áno, min. 23 krokov | áno/nie
4 | AED mód | áno | áno/nie
5 | Neinvazívna kardiostimulácia | áno | áno/nie
6 | Monitorovanie | áno | uveďte hodnotu
7 | Výdaj energie | min. 1J - max. 360 J, vrátane | áno/nie
8 | Doba nabíjania pre výboj | Menej ako 5 sekúnd na 200 J s novou, plne nabitou batériou | uveďte hodnotu
9 |  | Menej ako 8 sekúnd na 360 J s novou, plne nabitou batériou | uveďte hodnotu
10 | Rozsah impedancie | min. 25 - max. 250Ω (externá defibrilácia); | áno/nie
11 |  | min. 15 - max. 250Ω (interná defibrilácia) | uveďte hodnotu
12 | Tvar krivky | BTE | áno/nie
13 | Batéria | min. 1x a min. 4500 mAh | uveďte hodnotu
14 | Prevádzkový čas | Monitorovanie: min. 6 hod.; | áno/nie
15 |  | Defibrilátor: min. 200 výbojov (pri 360J); | áno/nie
16 |  | Stimulácia: min. 4,5 hod. | áno/nie
17 | Doba nabíjania batérie | max. 3,5 hod. | uveďte hodnotu
18 | EKG | áno | áno/nie
19 | 12-zvodové EKG | áno | áno/nie
20 | NIBP | áno | áno/nie
21 | SpO2 | áno | áno/nie
22 | Teplota | áno | áno/nie
23 | IBP | áno | áno/nie
24 | EtCO2 | áno | áno/nie
25 | Profily pacientov | min. 100 pacientov | uveďte hodnotu
26 | Poplachové udalosti | min. 190 udalostí | uveďte hodnotu
27 | Ukladanie priebehu | min. 24 hodín | uveďte hodnotu
28 | Tabuľkové trendy | min. 72 hodín | uveďte hodnotu
29 | Hlasový záznam | min. 180 minút; | uveďte hodnotu
30 | Export údajov | min. 60 minút pre každého pacienta, Dáta je možné exportovať do PC cez USB flash pamäť | uveďte hodnotu
31 | CPR Assistant Tool | Dáta je možné exportovať do PC cez USB flash pamäť | uveďte hodnotu
32 | WiFi | áno | áno/nie
33 | Typ pádla | Dospelí a deti | uveďte hodnotu
34 | Tlačiareň | min. 80 mm papier | uveďte hodnotu
35 | RJ45 rozhranie | Áno | áno/nie
36 | Multi funkcionálny konektor | Áno | áno/nie
37 | USB | áno | áno/nie
38 | VGA | áno | áno/nie
39 | CE certifikovaný prístroj | áno | áno/nie
40 | Vrátane kompletného príslušenstva | áno | áno/nie
41 | Vrátane tašky na príslušenstvo | áno | áno/nie
| Meranie teploty duálne (dve merania teploty súčasne) | áno
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
42 | Nový, nepoužítý a nerepasovný prístroj | áno
43 | Záruka min. 24 mesiacov | áno | áno/nie
44 | Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
45 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
46 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
47 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača