**Príloha č. 7**

**Technická špecifikácia**

**STERILIZAČNÁ TECHNIKA**

**Časť č. 2 –**

**Stolový autokláv**

**Technická špecifikácia prístroja :**

**Položka č. 1 - Stolový autokláv (2 ks)**

Parný sterilizátor slúži na likvidáciu patogénnych mikroorganizmov. Parná metóda patrí k najspolahlivejším a najrýchlejším, má schopnosť ošetrovať zdravotnícky materiál horúcou parou pod vysokým tlakom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1:** | **Stolový autokláv - 2 ks**    |
| **Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)** |      |
| **Funkcia** |  |  |  |  |
| Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom. |   |   |   |   |
| **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Objem komory sterilzátora kapacity | liter | 22 |   |   |
| Sterilizačné a testovacie programy | ks | 6 |   |   |
| Parná sterilizácia v intervale | °C | 121 | 134 |   |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 134°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |   | 40 |   |
| Požadovaná rýchlosť sterilizácie 121°C celý proces (dodávateľ doloží uvedený parameter výpisom zo zhodného prístroja s uvedením referenčnej inštalácie, kde je možné tento parameter overiť) | min |   | 63 |   |
| Hmotnosť bez vody | kg |   | 55 |   |
| Doba cyklu  | min |   | 40 |   |
| Objem vodnej nádrže | liter | 4,5 |   |   |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |  |  |  |
| Plnenie spredu | áno |   |   |   |
| Prístroj spĺňa podmienky STN EN 13060 | áno |   |   |   |
| Integrovaný vyvíjač pary | áno |   |   |   |
| Možnosť napojenia na prípojku vody | áno |   |   |   |
| Digitálne zobrazenie teploty a tlaku | áno |   |   |   |
| Možnosť sledovania aktuálnej fázy sterilizačného cyklu | áno |   |   |   |
| Farebný dotykový displej s menu v slovenskom jazyku | áno |   |   |   |
| Testovacie programy Bowie a Dick test a test tesnosti | áno |   |   |   |
| Riadiaca jednotka schopná plne dodržať reprodukovateľnosť zabudovaných alebo užívateľom prednastavených sterilizačných programov | áno |   |   |   |
| Možnosť archivácie procesov na USB pamäť a softvérové prepojenie na PC | áno |   |   |   |
| Komora, dvere, vyvíjač pary z nerezovej ocele | áno |   |   |   |

 **Ďalšie požiadavky k dodaniu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Požadované parametre** | **Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)** |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava  | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov  |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod.  |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že **ekvivalentný produk**t alebo ekvivalentné technické riešenie **bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu**.

|  |  |
| --- | --- |
| V ........................., dňa ............... |  |
|  | .................................................................podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |