## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu vrátane pozáručného servisu
1.2 CPV:
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie
33113000-5 Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
MR prístroj o sile 1,5 Tesla pre potreby kardiodiagnostiky (zobrazenie štrukturálnych zmien v myokarde a kalkulácií rýchlosti toku krvi a skratových vrodených chýb srdca, pre funkčnú analýzu, pre kvantifikáciu nedostatočného prietoku/regurgitácie chlopní a pre určovanie charakteristiky tkaniva (fibrotické tkanivo, edém, viabilita) vrátane pozáručného servisu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Prístroj pre magnetickú rezonanciu |  | ks | 1
Položka č. 2 | Pozáručný servis pre položku č.1 |  | ks | 60
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Prístroj pre magnetickú rezonanciu
1. | Základné parametre | xxx | xxx
1.1 | Intenzita magnetického poľa: min. 1,5 T
1.2 | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode: min. 69 cm
1.3 | Maximálna FOV v osiach XYZ v cm: min. 50x50x50 cm
2. | Gradienty | xxx | xxx
2.1 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi: min. 44 mT/m
2.2 | Maximálna dosiahnuteľná strmosť v každej osi: min. 200 T/m/s
2.3 | Schopnosť súčasného využitia požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti.
2.4 | Duty cycle: min. 100 %
3. | RF systém | xxx | xxx
3.1 | Maximálny výkon RF-systému: min. 15 kW
3.2 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov: 120 počet
3.3 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ" podľa bodu 1.3), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (ponúkané vlastnosti prístroja a ponúkaná výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu: min. 45
3.4 | Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky): min. 20
3.5 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z): min. 30
3.6 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) min. 45
3.7 | Počet cievkových elementov cievky pokrývajúcej nohy - Peripheral vascular (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou) - akceptuje sa iba splnenie dedikovanou cievkou obopínajúcou každú nohu zvlášť zhora a z oboch strán a nie napríklad dodatočnou brušnou/hrudnou/anteriórnou cievkou: min. 35
3.8 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx: min. 16 a Tx/Rx
3.9 | Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky): minh. 16
3.10 | Počet cievkových elementov v jednom FOV riešenia pediatrického vyšetrenia pomocou dedikovanej hlavovej pediatrickej cievky min. 15 kanálov
3.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 25 až 45 cm, na dlhšom rozmere v intervale 45 až 65 cm min. 16 kanálov
3.12 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 35 až 45 cm, na dlhšom rozmere v intervale 55 až 65 cm min. 16 kanálov
3.13 | Špeciálna cievka s minimálne 4 kanálmi pre vyšetrovanie malých štruktúr pod povrchom ako je detské srdce či karotída s rozmerom plochy aktívnej minimálne 9x9 cm
3.14 | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane.
3.15 | Maximálny scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok: 200 cm
4. | Stabilitata/homogenita sytému | xxx | xxx
4.1 | stabilita v ppm/h: max. 0,1 ppm/h
4.2 | aktívne tienenie
4.3 | Zaručená homogenita ppm 40 cm: max. 1 ppm
4.4 | Zaručená homogenita ppm 30 cm: max. 0,25 ppm
4.5 | Zaručená homogenita ppm 20 cm: max. 0,1 ppm
4.6 | Zaručená homogenita ppm 10 cm: max. 0,1 ppm
5. | Vlastnosti scanu | xxx | xxx
5.1 | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm: max. 0,5 mm
5.2 | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm: max. 0,1 mm
6. | Iné funkčné vlastnosti | xxx | xxx
6.1 | Technológia potlačenia pohybových artefaktov.
6.2 | Optický penos signálu od rf-systému.
6.3 | Redukcia hluku.
6.4 | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií.
6.5 | Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení.
6.6 | Synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky typy vyšetrení a cievok vyžadujúce monitoring EKG.
7. | Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti | xxx | xxx
7.1 | Celková dĺžka magnetu vrátane krytov a iných súčastí: max. 2,1 m
7.2 | Ročná spotreba hélia v litroch: 0 l
7.3 | Lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg: min. 220 kg so zachovaním horizontálneho a vertikálneho motorického pohybu.
7.4 | Plne odnímateľný pacientsky stôl na kolieskach od gantry (tela) MR pre rýchlu evakuáciu pacienta v núdzovej situácii. Má sa na mysli schopnosť úplného odpojenia pacientského lôžka aj s jeho spodnou bázou na kolieskach a schopnosť jeho transportu mimo faradayovej klientky.
8. | Počítač | xxx | xxx
8.1 | Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača: min. 8
8.2 | Frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača: min. 2,4
8.3 | Operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača: min. 64 GB
8.4 | Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV: min. 40 000 počet/sekunda
8.5 | Monitor v inch ´´: min. 22 inch
8.6 | Úložný priestor - maximálny počet uložených snímkov: min. 400 GB
8.7 | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút.
8.8 | Archivácia vyšetrení na CD a DVD.
9. | Software | xxx | xxx
9.1 | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela.
9.2 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid.
9.3 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1.
9.4 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C.
9.5 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE.
9.6 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME a LAVA/THRIVE/RADIANCE a 3D QUICK.
9.7 | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE a DIET.
9.8 | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP.
9.9 | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe.
9.10 | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice.
9.11 | Paralelné akvizičné techniky.
9.12 | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2).
9.13 | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp.
9.14 | MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve).
9.15 | 3D arterial spin labeling.
9.16 | Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE).
9.17 | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie.
9.18 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov.
9.19 | Sekvencie so supresiou tuku.
9.20 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy).
9.21 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov (likvoru).
9.22 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev.
9.23 | SWI.
9.24 | DWI.
9.25 | DCE.
9.26 | Vybavenie na snímanie EKG, pulzu.
9.27 | Systém a sekvencie pre dychový gating.
9.28 | Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach.
9.29 | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie.
9.30 | Technológia pre zníženie hluku v pacientskom tuneli.
9.31 | K pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou.
9.32 | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru.
9.33 | Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom alebo skutočne namerané dáta.
9.34 | Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy.
9.35 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr.
9.36 | Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií.
9.37 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením.
9.38 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania.
9.39 | Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek.
9.40 | Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku.
9.41 | Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia.
9.42 | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy).
9.43 | Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu.
9.44 | Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D).
9.45 | Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné.
9.46 | Sekvencie pre 4D MR angiografiu (celého tela vrátane karotídy či periférnych ciev).
9.47 | Automatický asistent pre angiografické vyšetrenie s hlasovými a obrazovými pokynmi, s automatickou detekciou arteriálneho/venózneho časového okna.
9.48 | Automatická detekcioa kontrastu v srdci s následným automatickým spustením dynamického protokolu.
9.49 | Kalkulácia kvantitatívnych T1, T2 a T2* parametrických máp srdca – bez nutnosti postprocessingu.
9.50 | Compressed sensing technika pre 2D zobrazenie srdca v reálnom čase (cine)
9.51 | Automatický asistent pre vyšetrenie srdca s hlasovými a obrazovými pokynmi, s automatickým výpočtom FoV.
9.52 | Automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacientra.
9.53 | Sekvencie pre 3D bezkontrastné koronárne MRA celého srdca.
9.54 | 2D merania toku v srdci.
9.55 | 3D sekvencie pre charakterizáciu myokardu.
9.56 | 3D akvizícia vo forme slučky pre zobrazenie plné CT-like zobrazenie srdca.
9.57 | 3D Zobrazovanie aortopatie počas voľného dýchania.
10. | Diagnostické pracovisko | xxx | xxx
10.1 | Dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja. Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou ponuky bolo aj priebežné vykonávanie upgradov kompletného systému/prístroja vrámci pravidelného servisu.
10.2 | Server pre paralelné vyhodnocovanie na troch pracovných staniciach.
10.3 | Počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri: min. 45 000
10.4 | Vyhodnocovacie stanice na báze server - klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu ku všekým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému.
10.5 | HW pre vyhodnocovacie stanice: 3ks
10.5.1 | Počítačová jednotka s minimálne štvorjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2.6 GHz
10.5.2 | Operačná pamäť minimálne 16 GB RAM
10.5.3 | Kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB
10.5.4 | Grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám CT prístroja
10.5.5 | Sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami
10.5.6 | Plná DICOM 3.0 kompatibilita
10.5.7 | USB konektor pre pripojenie externých zariadení
10.5.8 | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača
10.5.9 | Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom
10.6 | Diagnostický, certifikovaný monitor: 6 ks
10.6.1 | s uhlopriečkou min. 21“
10.6.2 | s rozlíšením 2,1 megapixel
11. | Základné licencie dostupné pre každú klientskú post-processingovú stanicu: | xxx | xxx
11.1 | Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0.: - DICOM Send/Receive - DICOM Query/Retrieve - DICOM Archiving - DICOM Print - DICOM Worklist
11.2 | Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie.
11.3 | Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami.
11.4 | Jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov vedľa seba.
11.5 | Softvér poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické rozloženie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu na zníženie času potrebného na načítanie pacienta.
11.6 | Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie.
11.7 | Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov.
11.8 | Automatická segmentácia ciev v obraze jedným kliknutím.
11.9 | Softvér na hodnotenie prietoku krvi s vytvorením prílušných grafov .
11.10 | Výpočet toku krvi v cievach (postačí na vyhodnocovacej konzole).
11.11 | Výpočet parametrov prietoku a rýchlosti (napr. špičková rýchlosť, priemerná rýchlosť, prietok, integrálny prietok), regurgitačná frakcia.
11.12 | Farebne odlíšené zobrazenie hodnôt rýchlosti.
11.13 | Softvér pre analýzu perfúzie srdca s tvorbou parametrických máp (TTP, AUC, Slope).
11.14 | Grafické zobrazenie výsledkov v parametrickom grafe.
11.15 | Plne automatizovaná korekcia pohybu perfúznej série.
11.16 | Kvantitatívne hodnotenie vaskulárnych lézií (napr. stupeň stenózy).
11.17 | Automatická alebo poloautomatická segmentácia ľavej a pravej komory.
11.18 | 4D vizualizácia pre hodnotenie komory.
11.19 | Objemová a regionálna analýza pohybu steny.
11.20 | Výpočet objemových srdcových dát: EF, ESV, EDV, srdcového výdaja.
11.21 | Tvorba objemovo-časových kriviek.
11.22 | Prezentácia obrázku: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký
11.23 | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR.
12. | Špecifikácie inštalácie systému | xxx | xxx
12.1 | Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy.
12.2 | Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy.
12.3 | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa).
12.4 | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa).
12.5 | Nemagnetický hasiaci prístroj.
12.6 | Aplikačné školenie u verejného obstarávateľa v dĺžke minimálne 15 dní s možnosťou čerpania po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie.
12.7 | Odborné semináre, prípadne zahraničné kongresy v dĺžke minimálne 10 dní, na tému MR, pre 2 osoby v najbižších 2 rokoch.
12.8 | Aplikačné školenie u verejného obstarávateľa v dĺžke minimálne 5 dní, každý rok počas platnosti zmluvy (počas pozáručného servisu).
13. | Faradayova klietka/Vyšetrovacia kabína | xxx | xxx
13.1 | Faradayova klietka (RF kabína) a jej inštalácia vrátane priehľadového okna, vstupných dverí, prechodových filtrov a všetkých inštalácií vnútri kabíny (osvetlenie formou LED, obklady stien, stropu a podlahy) - respektíve modernizácia existujúcej RF kabíny.
13.2 | Predpríprava pre montáž inštalácie injektora vrátane prechodov a konektorov v RF kabíne a dodanie samotného injektora.
14. | Chladenie MR systému | xxx | xxx
14.1 | Chladiaca technológia celého MR systému spĺňajúca nároky dané výrobcom (dochladzovanie hélia vrátane všetkých agregátov, chladenie vyžiareného tepla MR elektronikou a technológiami).
15. | Špecifikácie záručného a pozáručného servisu | xxx | xxx
15.1 | Online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia.
15.2 | Fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia.
15.3 | Maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu.
15.4 | Maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu.
15.5 | Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95 %.
16. | Ďalšie požadované príslušenstvo.
16.1 | 1x nemagnetický vozík pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie.
16.2 | 1x nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok.
16.3 | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača.
16.4 | Kamerový pozorovací systém do MR vyšetrovne a monitor do ovládacej miestnosti.
16.5 | Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu.
17. | Presne uviesť konkrétne názvy cievok a konkrétne názvy softvérových aplikácií výrobcu podľa data sheetu výrobcu, ktorý je súčasťou ponuky.
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1
1. | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa.
2. | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom.
3. | Plán údržby a revízii.
4. | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.
5. | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.
6. | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.
7. | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.
8. | Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
9. | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.
10. | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00.
11. | Použivanie len originálnych náhradných dielov.
12. | Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
13. | Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
14. | Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Položka č. 1 a č. 2
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.
2. | Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1. | do 60 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej Objednávateľom (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky) na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy. Vystavenie objednávky je závislé od technologického projektu ponuky úspešného uchádzača a s tým súvisiaciej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, v ktorých bude prístroj umiestnený.
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4. | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne päť (5) pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené Dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.
4. | Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zápstupcom Objednávateľa.
5. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
6. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
7. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
8. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
9. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
9.1. | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
9.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
9.3. | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
9.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
9.5. | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
9.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 21.,
9.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
9.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
9.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
9.10. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
10. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
11. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
11.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
11.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín.
12. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
12.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
12.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
13. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14. | V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
15. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
17. | Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
18. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.
19. | Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.
20. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
20.1. | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
20.2. | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.
21. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
22. | Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
23. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť prístroja minimálne 95% doby počas poskytovania pozáručných služieb.
24. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
25. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
26. | Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
27. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku Objednávateľa odmietne.
28. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
29. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
30. | Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené:
30.1. | v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu,
30.2. | inštaláciou, prevádzkou a údržbou prítroja v rozpore s návodom na obsluhu,
30.3. | neoprávneným zásahom tretích osôb,
30.4. | prevádzkovaním prístroja v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom, príp. Dodávateľom
31. | Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpu a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
32. | V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
32.1 | cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu náhradného dielu,
32.2 | nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
33. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
34. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 34.
35. | Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
36. | Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
37. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
38. | Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
39. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
40. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
41. | Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja.
42. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
43. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
44. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
45. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
46. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
47. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
48. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.
49. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
4. | Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov
5. | Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu
6. | Technologický projekt, návrh priestorového usporiadania V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
7. | Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: