## Hárok1
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 4 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technocké vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie do stĺpca č. 2 informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definovanú príslušnú požiadavku na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom definovanú príslušnú požiadavku uvedie uchádzač do stĺpca č. 3 ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu (v prípade, ak uchádzač uviedol do stĺpca č. 2 údaj "spĺňa", nie je povinný vyplniť stĺpec č. 3)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | ekvivalentná hodnota ponúkaného produktu
Technická špecifikácia predmetu zákazky |  | jednotka | minimum | maximum | presne | 2. | 3.
1. Technické vlastnosti - CT prístroj |  | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | 1. Technická špecifikácia CT prístroja |  | Jednotka | Kvalifikačné hodnoty
1.1 | Otvor gantry | cm | väčšie alebo rovné 78 cm |  |  |  | 1.1
1.2 | Počet RTG lámp | počet | 2 |  |  |  | 1.2
1.3 | Absolútny výkon generátora na 1 RTG lampu | kW | väčšie alebo rovné 120 kW |  |  |  | 1.3
1.4 | Efektívna tepelná kapacita RTG lampy | MHU | väčšie alebo rovné 30 MHU |  |  |  | 1.4
1.5 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu na 1 RTG lampu | mA | väčšie alebo rovné 1300 mA pri napätí 70 kV |  |  |  | 1.5
1.6 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča : lowest | kV | menšie alebo rovné 70 kV |  |  |  | 1.6
1.7 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča : highest | kV | väčšie alebo rovné 150 kV |  |  |  | 1.7
1.8 | Súbor fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | väčšie alebo rovné 96 |  |  |  | 1.8
1.9 | Počet súborov detektorových radov | počet | 2 |  |  |  | 1.9
1.10 | Počet nasnímaných rezov na jednu rotáciu | počet | väčšie alebo rovné 384 |  |  |  | 1.10
1.11 | Najtenšia nasnímaná hrúbka rezu súčasne vo všetkých vrstvách | mm | menšie alebo rovné 0,625 |  |  |  | 1.11
1.12 | Najlepšie priestorové rozlíšenie (pri 100% kontraste) | mm | bez preferencie |  |  |  | 1.12
1.13 | Priestorové rozlíšenie pre 10% MTF | lp/cm | väčšie alebo rovné 25 |  |  |  | 1.13
1.14 | Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF | lp/cm | väčšie alebo rovné 24 |  |  |  | 1.14
1.15 | Radiačná dávka potrebná pre dosiahnutie nízkokontrastného rozlíšenia 0,3% pre 5mm objekt a hrúbku rezu 20mm | mGy | menšie alebo rovné 10 |  |  |  | 1.15
1.16 | Vertikálny rozsah pohybu stola | cm | väčšie alebo rovné 30cm (min) |  |  |  | 1.16
1.17 | Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | väčšie alebo rovné 200cm |  |  |  | 1.17
1.18 | Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | kg | väčšie alebo rovné 220 |  |  |  | 1.18
1.19 | Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku, neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy | s/360⁰ | menšie alebo rovné 0,3 |  |  |  | 1.19
1.20 | Najkratšie skenovacie časy pre kardio akvizíciu | s/360⁰ | menšie alebo rovné 0,25 |  |  |  | 1.20
1.21 | Temporálne rozlíšenie pre vyšetrenie srdca (akvizícia snímania kompletného myokardu počas 1 srdcového cyklu) | ms | menšie alebo rovné 66 |  |  |  | 1.21
1.22 | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matrici 512x512 | obr/s | väčšie alebo rovné 60 |  |  |  | 1.22
1.23 | Nástroje pre automatické sledovanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.23
1.24 | EKG gating | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.24
1.25 | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie ciev v rozsahu do 70 cm | cm | rozsah do 70 cm |  |  |  | 1.25
1.26 | Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov najnovšej generácie | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.26
1.27 | Modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase (3D modulácia mA) | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.27
1.28 | Nadstavba 3D modulácie: orgánová modulácia mA v reálnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiáciu, alebo kontrolovanie radiácie berýliovými clonami alebo náklonom v miestach, ktoré sú citlivé na radiáciu | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.28
1.29 | Snímanie pomocou dual energy (dvoch energií) s ľubovoľnou separáciou rozsahu voleného napätia v rozsahu od 70 kV do 150 kV | kV | min.rozsah voliteľného napätia pre dual energy od 70 do 150 kV |  |  |  | 1.29
1.30 | Chladenie CT vodou | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.30
1.31 | Výbava pre polohovanie a fixovanie pacientov | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.31
1.32 | Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.32
1.33 | Rýchlosť rekonštrukcie CT obrazu v matrici 512x512 s využitím interantívnej rekonštrukcie | obr/s | min. 60 obr/s |  |  |  | 1.33
1.34 | LED osvetlenie tunela CT gantry | áno/nie | bez preferencie |  |  |  | 1.34
1.35 | Ambientné LED osvetlenie vonkajšej časti CT gantry | áno/nie | bez preferencie |  |  |  | 1.35
1.36 | Vozík pre uloženie zdravotníckych pomôcok a spootrebného materiálu v CT vyšetrovni | áno/nie | min. áno |  |  |  | 1.36
2. Technické vlastnosti - akvizičná konzola |  | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | 2. Technické vlastnosti - akvizičná kontrola |  | Jednotka | Kvalifikačné hodnoty
2.1 | požiadavky pre akvizičnú konzolu | [5 empty] | 2.1
| - schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností | áno/nie | min. áno
| - užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov | áno/nie | min. áno
| - typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálny, helikálny s nasleovnými možnosťami: | áno/nie | min. áno
| - možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov | áno/nie | min. áno
| - programové vybavenie pre voliteľnosť všetkých skenovacích protokolov | áno/nie | min. áno
| - programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania | áno/nie | min. áno
| - automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odporučenia scoutu CT) | áno/nie | min. áno
| - možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dole, a do vnútra a von | áno/nie | min. áno
| - funkcia "Bolus Tracking" a funkcia automatického štartu špirálového skenu | áno/nie | min. áno
2.2 | Softvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja: | [5 empty] | 2.2
| - MPR rekonštrukcia | áno/nie | min. áno
| - MIP projekcia s maximálnou intenzitou | áno/nie | min. áno
| - min.IP projekcia s minimálnou intenzitou | áno/nie | min. áno
| - axiálna projekcia | áno/nie | min. áno
| - 2D rekonštrukcia | áno/nie | min. áno
| - 3D rekonštrukcie ( 3D SSD rekonštrukcia povrchu a VR rekonštrukčná technika objemu) | áno/nie | min. áno
| - možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze | áno/nie | min. áno
| - zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní | áno/nie | min. áno
2.3 | Hardvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja: | [5 empty] | 2.3
| - počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,5 GHz | áno/nie | min. áno
| - operačná pamäť minimálne 8 GB RAM | áno/nie | min. áno
| - kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 250 GB | áno/nie | min. áno
| - grafické rozhranie prispôsobené počtu minotorov | áno/nie | min. áno
| - sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno/nie | min. áno
| - USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno/nie | min. áno
| - DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača | áno/nie | min. áno
| - 1 ks diagnostických LCD monitorov s uhlopriečkou 19 palcov | počet | 1
3. Technické vlastnosti - post-processingová konzola |  | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | 3. Technické vlastnosti - post-processingová konzola |  | Jednotka | kvalifikačné hodnoty
3.1 | Zdieľané softvérové vybavenie post-processingových staníc | [5 empty] | 3.1
3.1.1 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie srdca s minimálnymi požiadavkami: | [5 empty] | 3.1.1
| - komplexné kardiovaskulárne hodnotenie v jednej aplikácii | áno/nie | min. áno
| - automatické odstránenie štruktúr kostného skeletu v oblasti srdca | áno/nie | min. áno
| - automatická izolácia srdca pomocou techniky Volume Rendered Technique (VRT) | áno/nie | min. áno
| - automatická segmentácia koronárneho stromu a presné nástroje na meranie stenózy | áno/nie | min. áno
| - komplexná analýza myokardu s automatickým zakreslením obrysov epikardu a endokardu - definícia veľkosti infarktu | áno/nie | min. áno
| - určenie Agaston skóre, kalciového plaku, kvantitanívne vyhodnotenie perfúzie | áno/nie | min. áno
| - pracuje v móde perspektívnom pre vyhodnocovanie koronárnych artérií a aj v iných módoch | áno/nie | min. áno
| - vrátane potrebného softvérového dovybavenia akvizičnej stanice | áno/nie | min. áno
3.1.2 | Softvér pre CT angiografiu - softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: | [5 empty] | 3.1.2
| - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov (ak softvér nie je zakomponovaný priamo v exam pláne akvizičnej konzoly s automatickou tvorbou originálneho objemu z raw dát) | áno/nie | min. áno
| - automatické meracie nástroje vrátane prierezu dutinami | áno/nie | min. áno
| - dynamická CT angiografia | áno/nie | min. áno
| - softvér na vyhodnocovanie TAVI/TAVR | áno/nie | min. áno
3.1.3 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie perfúzie mozgu s minimálnymi možnosťami: | [5 empty] | 3.1.3
| - kvantitatívne hodnotenie rôznych diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody | áno/nie | min. áno
| - odstránenie kovových artefaktov v neuroprograme | áno/nie | min. áno
3.1.4 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie dynamickej angiografie s minimálnymi možnosťami: | [5 empty] | 3.1.4
| - kvantifikácia "time to peak" | áno/nie | min. áno
3.1.5 | Softvérové vybavenie všeobecné s minimálnymi možnosťami: | [5 empty] | 3.1.5
| - možnosť prezerania DICOM obrazov aj z iných modalít MR, PET, RTG, USG | áno/nie | min. áno
3.1.6 | Softvér pre vyhodnotenie obrazov snímaných metódou dual energy s minimálnymi možnosťami: | [5 empty] | 3.1.6
| - volumetrická perfúzia myokardu | áno/nie | min. áno
| - dual energy angiografia | áno/nie | min. áno
| - zobrazenie kaldifikátov v cievach pomocou dual energy | áno/nie | min. áno
| - vyhodnotenie krvácania v mozgu pomocou dual energy | áno/nie | min. áno
| - detekcia pulmonálnych embólií | áno/nie | min. áno
3.2 | Hardvérové vybavenie post-processingových staníc: | [5 empty] | 3.2
| - počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,6 GHz | áno/nie | min. áno
| - operačná pamäť minimálne 16 GB RAM | áno/nie | min. áno
| - kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB | áno/nie | min. áno
| - grafické rozhranie prispôsobené požiadavkam CT prístroja | áno/nie | min. áno
| - sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno/nie | min. áno
| - plná DICOM 3,0 kompatibilita | áno/nie | min. áno
| - USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno/nie | min. áno
| - DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača | áno/nie | min. áno
| - certifikované diagnostické monitory s uhlopriečkou 23 palcov | počet | 2
| - diagnostické monitory s uhlopriečkou 21 palcov pre prácu v NIS | počet | 1
Týmto potvrdzujem že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
..............................................................
V:
Dňa: |  | Podpis uchádzača podľa bodu A. 18.7 SP