Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (1. časť zákazky)

- Názov predmetu zákazky:  Zariadenia I.

Predmetom zákazky je nákup zariadení pre expertíznu činnosť a s tým súvisiace služby.

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“, pre účely projektu: Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík (NFP310030CTJ5).

- Hlavný kód CPV:

38410000-2 	Meracie nástroje

Doplňujúci kód CPV:

38436000-0  	Trepačky a príslušenstvo

38400000-9 	Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností

38300000-8	Meracie prístroje

42900000-5 	Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- inštalácia prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií, užívateľských účtov

- uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane sady spotrebného materiálu pre zavedenie metód a príslušných kalibračných štandardov

- školenie obsluhy pre 3 zamestnancov na mieste dodania

- poskytovanie servisnej služby počas záručnej doby – 1x ročne technická prehliadka spojená s údržbou a opravou

- bezplatné telefonické konzultácie a „vzdialená diagnostika“ pri problémoch so správnym fungovaním prístroja

- pravidelná kalibrácia v mieste dodania počas trvania záručnej doby (1x ročne) - doložená certifikátom alebo kalibračným listom.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 2 ročnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar kalibrovaný (kalibráciu požaduje preukázať certifikátom alebo kalibračným listom).

- Verejný obstarávateľ pri položke č. 1 a č. 2 požaduje prevádzku tovaru v štandardnom režime s chladením piecky - 40°C a uzatvárateľnými konkávnymi kelímkami. Predmet zákazky sa bude preberať s využitím konkávnych hliníkových 40 uL kelímkov, ako aj korundových 80 uL a korundových 3 ml kelímkov. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky úplný so štartovacím kitom uvedených kelímkov, aj s nástrojom na uzatváranie kelímkov vrátane sady referenčných kalibračných materiálov.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

Najneskôr do 31.10. 2023.

- Miesta dodania:

Požiarnotechnický a expertízny ústav, Rožňavská 11, 831 04  Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Zariadenie umožňujúce sledovanie zmeny tepelnej kapacity spolu s detekciou poklesu hmotnosti pri riadenom tepelnom namáhaní materiálov v regulovanej atmosfére s možnosťou odberu vznikajúcich plynných produktov tepelného namáhania I. |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Zariadenie musí umožňovať súčasné meranie signálu poklesu hmotnosti a zmenu tepelnej kapacity príp. diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie |  | N/A |  |
| Teplotný rozsah merania musí byť v rozsahu min. teplota okolia (angl. „RT“) do min. 1550°C |  |  | N/A |
| Maximálna navážka minimálne 30g s odčítateľnosťou aspoň 0,5 μg |  |  | N/A |
| Zabudované prietokomery na minimálne dva reakčné plyny pre regulovanú atmosféru a jeden ochranný plyn |  | N/A |  |
| Držiak vzoriek na merania poklesu hmotnosti pre korundové kelímky s objemom min. 3 ml |  |  | N/A |
| Držiak vzoriek pre skenovanie zmeny tepelnej kapacity pre korundové kelímky s objemom min. 80 µl |  |  | N/A |
| Zariadenie musí umožňovať urýchlenie merania viacerých sád vzoriek v dvoch reakčných peciach |  | N/A |  |
| Zariadenie vyžaduje softvérový nástroj spolu s kalibračnými dátami pre jednotlivé meracie modely pre ovládanie zariadenia, zber, spracovanie a vyhodnotenie dát |  | N/A |  |
| Položka č. 2 – Zariadenie umožňujúce sledovanie zmeny tepelnej kapacity spolu s detekciou poklesu hmotnosti pri riadenom tepelnom namáhaní materiálov v regulovanej atmosfére s možnosťou odberu vznikajúcich plynných produktov tepelného namáhania II. |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Zariadenie vyžadujúce si plynotesnú meraciu celu, jednotky na stanovenie entalpie a špecifického tepla na princípe merania tepelného toku (min. v zmysle normy ISO 11357) |  | N/A |  |
| Teplotný merací rozsah jednotky min. od -160°C do min. 550°C s riadením rýchlosti ohrevu v intervale od 0.002 do 95 K/min a väčším |  |  | N/A |
| Jednotka musí z ekologických dôvodov umožňovať súčasne pripojenie chladenia pomocou kvapalného dusíka ako aj Intracoolera |  | N/A |  |
| Jednotka musí byť vybavená podávačom vzoriek a zabudovanými prietokomermi na minimálne dva reakčné plyny pre regulovanú atmosféru a jeden ochranný plyn |  | N/A |  |
| Kompatibilita a vzájomné zdieľanie nameraných výsledkov s položkou č. 1 |  | N/A |  |
| Súčasťou zariadenia je aj softvérový nástroj pre súbežné riadenie zariadení, zber, spracovanie a vyhodnotenie dát, ktoré spolu tvoria neoddeliteľný technologický funkčný celok |  | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.