## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | USG prístroje pre Kliniku pediatrie
Počet: |  | 2 ks
Predpokladaná lehota dodania:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
počty ks | 1 | Ultrasonografický prístroj pre gastroenterologickú ambulanciu | 1 ks
| 2 | Ultrasonografický prístroj pre kardiologickú ambulanciu | 1 ks
Ultrasonografický prístroj pre gastroenterologickú ambulanciu | 3 | Ultrasonografický prístroj pre gastroenterologickú (neurologickú, endokrinologickú) ambulanciu | 1 ks
| 4 | OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | áno
| 5 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5"
| 6 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920x1080 px
| 7 | Jas obrazovky monitora | min. 300 cd/m2
| 8 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 - 20 mm
| 9 | Dynamický rozsah | min. 320 dB
| 10 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 - 22 MHz
| 11 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
| 12 | Interný HDD s kapacitou | min. 500 GB
| 13 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
| 14 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno
| 15 | USB 3.0 porty | min. 4
| 16 | Ethernetový konektor | áno
| 17 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno
| 18 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 3
| 19 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
| 20 | Súčasťou prístroja je alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát | áno
| 21 | PRACOVNÉ REŽIMY
| 22 | Technológia na potlačenie šumu | áno
| 23 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
| 24 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno
| 25 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
| 26 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu – zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (fokusačný bod sa nezobrazuje) | áno
| 27 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
| 28 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
| 29 | Možnosť pripojenia modulu pre prácu s gastroskopickou zostavou | áno
| 30 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno
| 31 | CW doppler | áno
| 32 | Tissue Doppler Imaging | áno
| 33 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | áno
| 34 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | min. 16x
| 35 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde | áno
| 36 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
| 37 | Možnosť pripojenia gastroskopickej radiálnej a lineárnej sondy | áno
| 38 | Možnosť minimálne dvoch dopplerovských kriviek pri použití PW dopplera | áno
| 39 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase. | áno
| 40 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
| 41 | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej (prsná žľaza, štítna žľaza) a abdominálnej sondy (stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu) | áno
| 42 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno
| 43 | Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde | áno
| 44 | Možnosť sheare Wave elastografie (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách | áno
| 45 | Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku. | áno
| 46 | Softvér pre meranie viskozity heparu s farebným odlíšením viskozity heparu v reálnom čase. Nameraná hodnota viskozity zobrazená priamo v reporte | áno
| 47 | Možnosť elastografie na konvexných a lineárnych sondách | áno
| 48 | Elastografia v 3D zobrazení (3D elastografia) | áno
| 49 | Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu | áno
| 50 | Zobrazenie krivky tkanivového dopplera a PW dopplera súčastne v reálnom čase | áno
| 51 | Zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedoppleroskou metódou | áno
| 52 | Aktívna elastografia typu strain a shearwave v reálnom čase s určením steatického indexu pomocou attenuation indexu, určenie stupňa fibrózy | áno
| 53 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
| 54 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
| 55 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
| 56 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | min. 30 000 obrázkov
| 57 | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke | min. 120 sekúnd
| 58 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno
| 59 | MERANIE, SOFTWARE A VYHODNOCOVANIE
| 60 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno
| 61 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno
| 62 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno
| 63 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) | áno
| 64 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
| 65 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
| 66 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
| 67 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0 | áno
| 68 | Programovateľné kalkulácie | áno
| 69 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
| 70 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno
| 71 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
| 72 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno
| 73 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov | áno
| 74 | Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou | áno
| 75 | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SONDY
| 76 | konvexná sonda sonda - pre vyšetrenie abdominálnej dutiny umožňujúca shear wave elastografiu; s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz, počtom elementov min. 256, | GEA
| 77 | lineárna sonda - pre vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, počtom elementov min. 192, snímacia plocha min. 36 mm | GEA endokrinologická
| 78 | Mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 5-8 MHz, počtom elementov min. 192, snímacia plocha max. 25 mm, FOV min. 80° | GEA neurologická
| 79 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno
| 80 | Záruka na prístroj a príslušenstvo min. 24 mesiacov | áno
| 81 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované s prístrojom, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené | áno
| 82 | Požiadavka na certifikovaného servisného technika. | áno
| 83 | Odborné zaškolenie certifikovaným aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia min. v dĺžke 3 hodiny | áno
| 84 | Pokiaľ bude dodaný prístroj potrebovať pripojenie do počítačovej siete verejného obstarávateľa, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi verejného obstarávateľa minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je dodávateľ povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno
| 85 | Ak bude dodávateľ požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí vopred uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov verejného obstarávateľa | áno
Ultrasonografický prístroj pre kardiologickú ambulanciu | 86 | Ultrasonografický prístroj pre kardiologickú ambulanciu | 1 ks
| 87 | Echokardiografický prístroj | áno
| 88 | Minimálne 22“ monitor s rozlišením min. 1920x1080 pixelov | áno
| 89 | Dynamický rozsah prístroja min. 320 dB | áno
| 90 | Frekvenčný rozsah prístroja min. 1-20 MHz | áno
| 91 | Výškovo nastaviteľný pult obsluhy min. 30 cm | áno
| 92 | Minimálne 4ks konektorov pre sondy | áno
| 93 | Minimáne 10“ dotykový displej pre úpravu zobrazenia a pre meranie, s možnosťou nastavenia jasu | áno
| 94 | Maximálna zobrazovacia hĺbka minimálne 400 mm | áno
| 95 | Najmenej 90 aplikačných programov voľne definovatelných podľa potreby oddelenia | áno
| 96 | Rýchle prepínanie aplikačných programov pomocou dotykového displeja | áno
| 97 | Integrovaná alfanumerická klávesnica | áno
| 98 | PRACOVNÉ REŽIMY
| 99 | Čiernobiely 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie | áno
| 100 | Compound zobrazenie | áno
| 101 | Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze | áno
| 102 | Minimálne 3 rôzne technológie farebného mapovania prietokov | áno
| 103 | Zobrazenie dopplerovskej krivky v hemodynamickom móde a súčasné zobrazenie PW krivky v móde tkanivového dopplera v rámci toho istého srdcového cyklu s výpočtom E/e´. | áno
| 104 | CW kontinuálny doppler | áno
| 105 | Spektrálny doppler pulzný PW | áno
| 106 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku PW min. 0,5-20mm | áno
| 107 | Tkanivový doppler / TDI | áno
| 108 | Anatomický M-mód s možnosťou rekonštrukcie rezov v reálnom čase aj po zamrazení obrazu | áno
| 109 | Súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase | áno
| 110 | Triplexný režim (súčasne B-obraz, CFM, PW) | áno
| 111 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (fokusačný bod sa nezobrazuje, zaostrenie v celom spektre USG obrazu) | áno
| 112 | Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu | áno
| 113 | Programovateľné TGC na ovládacom paneli s možnosťou minimálne troch prednastavení jednotlačidlovým vycentrovaním | áno
| 114 | Harmonické zobrazenie na lineárnej, sektorovej s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | áno
| 115 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou pri 2D vyšetreniach | áno
| 116 | Možnosť panoramatického scanovania | áno
| 117 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom min. 16x | áno
| 118 | Automatická optimalizácia B obrazu a dopplera | áno
| 119 | Automatická optimalizácia rýchlosti šírenia vlnenia podľa vlastností tkaniva | Áno
| 120 | Steering na lineárnej sonde minimálne +/-30° | áno
| 121 | Softvér zobrazujúci zmenu priemeru hrúbky lokálneho myokardu (radiálne napätie) | áno
| 122 | Možnosť integrovaného EKG záznamu | áno
| 123 | MERANIE, SOFTWARE A VYHODNOCOVANIE
| 124 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
| 125 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov | áno
| 126 | Tkanivový doppler s farebným mapovaním a možnosťou analýz speckle tracking | áno
| 127 | Softvér pre rekonštrukciu dopplerovského signálu, meranie prietokového objemu priamo z CFM módu | áno
| 128 | Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou | áno
| 129 | Možnosť fúzie živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa | áno
| 130 | Možnosť rozšírenia o 3D/4D TEE technológiu | áno
| 131 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno
| 132 | Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny | áno
| 133 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno
| 134 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase | áno
| 135 | Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho korekcia aj po zamrazení | áno
| 136 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. Parametrov | áno
| 137 | ARCHIVÁCIA A MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZŠÍRENIA
| 138 | Čiernobiela tlačiareň | áno
| 139 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
| 140 | Interný HDD min. 500GB | áno
| 141 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
| 142 | USB porty min. 4 ks z toho jeden na ovládacom paneli | áno
| 143 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno
| 144 | OSTATNÉ POŽIADAVKY
| 145 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno
| 146 | Záruka na prístroj a príslušenstvo min. 24 mesiacov | áno
| 147 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované s prístrojom, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené | áno
| 148 | Požiadavka na certifikovaného servisného technika. | áno
| 149 | Odborné zaškolenie certifikovaným aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia min. v dĺžke 3 hodiny | áno
| 150 | Pokiaľ bude dodaný prístroj potrebovať pripojenie do počítačovej siete verejného obstarávateľa, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi verejného obstarávateľa minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je dodávateľ povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno
| 151 | Ak bude dodávateľ požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí vopred uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov verejného obstarávateľa | áno
| 152 | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SONDY
| 153 | Detská kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, FOV min. 90°, | áno
| 154 | Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 36 mm | áno
| 155 | Kardiologická sektorová sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 1-5MHz, FOV min. 90° | áno