Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie monitorov vitálnych funkcií a centrály, doprava na miesto určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre  predmet zmluvy (minimálne 1 preventívna prehliadka v záručnej dobe v cene) pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Monitor vitálnych funkcií – 6 ks a centrála – 1 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota |  |  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- | --- |
| - Monitor vitálnych funkcií typ B | Počet | 6 ks |  |
| - Monitor a zobrazovanie |  |  |  |
| - Veľkosť uhlopriečky monitora | " | min 12 palcov; max 16 palcov |  |
| - Dotykový displej | áno / nie | áno |  |
| - Rozlíšenie displeja | px | min 800x600 |  |
| - Ovládanie v slovenskom jazyku | áno / nie | svk/čzk |  |
| - Možnosť pripojenia sekundárneho displeja | áno / nie | áno |  |
| - Súčasné zobrazenie kriviek | počet | min 6 |  |
| - Prezeranie histórie/ pamäti prístroja (grafické aj numerické trendy všetkých parametrov) | počet hodín / meraní | min 48 hod |  |
| - Možnosť tichého a tmavého režimu (stand-by) | áno / nie | áno |  |
| - Voľba rýchleho prístupu | počet | min 2 funkcie |  |
| - Technické parametre prístroja |  |  |  |
| - Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť | hod | min 1,5 hod |  |
| - Čas nabíjania akumulátora na 100% batérie | hod | do 7 hod |  |
| - Možnosť uchytenia prístroja na stenu | áno / nie | áno |  |
| - Prenosný prístroj | áno / nie | áno |  |
| - Ethernetový konektor | áno / nie | áno |  |
| - Meranie frekvencie dýchania |  |  |  |
| - Rozsah merania respirácie | dychov / min | min v rozsahu 10-120 (dospelý pacient) |  |
| - Meranie teploty |  |  |  |
| - Rozsah monitorovania teploty | min / max | min v rozsahu 25-40 |  |
| - Meraných teplôt | počet | min 2 |  |
| - Presnosť merania | Δ °C | min v rozsahu +/- 0,2 |  |
| - Systém EKG |  |  |  |
| - Káble + zvody pre EKG | počet / počet | monitor musí umožňovať pripojenie min 3 a 5 zvodového kábla |  |
| - Zobrazenie EKG krivky s možnosťou výberu zvodov | áno / nie (akých, počet) | 3/5 |  |
| - Analýza ST segmentu samostatne pre všetky zvody | áno / nie | áno |  |
| - Meranie pulzu |  |  |  |
| - Rozsah monitorovania pulzu | počet / min | min v rozsahu 30-250 |  |
| - Presnosť merania | Δ počet / min | max 2 |  |
| - Meranie SPO2 |  |  |  |
| - Režim merania | automatický / manuálny | automatický |  |
| - Rozsah monitorovania SpO2 | od do % | min v rozsahu 0-99 |  |
| - Meranie NIBP |  |  |  |
| - Meracia metóda | typ | oscilometrická alebo dvojhadicová |  |
| - Rozsah merania sys tlaku | mmHG | min v rozsahu 40-270 (dospelý pacient) |  |
| - Rozsah merania dia tlaku | mmHG | min v rozsahu 15-210 |  |
| - Meranie IBP |  |  |  |
| - Meraných kanálov | počet | min 2 |  |
| - Rozsah merania pre každý tlak | mmHg | min -40 až 300 |  |
| - Meranie kapnografie |  |  |  |
| - Meranie kapnografie | áno / nie | áno (min sidestream) |  |
| - Ostatné parametre |  |  |  |
| - Je možné pripojenie na centrálnu monitorovaciu stanicu | áno / nie | áno |  |
| - Voľba kontinuálneho merania a tiež frekvencie merania funkcií | áno / nie / vymenovať | áno |  |
| - Rozhranie s nemocničným informačným systémom je možné, podpora HL7 štandardu | áno / nie | áno |  |
| - Odlíšenie grafických a akustických alarmov podľa stupňa závažnosti nameraných hodnôt | áno / nie | áno |  |
| - Možnosť potlačenia alarmu | áno / nie | áno |  |
| - Analýza arytmie | áno / nie | áno |  |
| - Záručný a pozáručný servis |  |  |  |
| - Vykonanie servisu od nahlásenia poruchy | hod | max 24 |  |
| - Všetky dostupné aktualizácie softvéru v cene nákupu | áno / nie | Áno |  |
| - Základné príslušenstvo (vymenovať) |  | 1x sieťový kábel, 1x rozdvojka (v prípade, že monitor nemá min. 2 priame vstupy pre meranie invazívneho tlaku), 1x teplotná rozdvojka (v prípade, že monitor nemá min. 2 priame vstupy pre pripojenie teplotných sond), 1x teplotná sonda, 1x SpO2 silikónový senzor, 1x predĺženie SpO2, 1x hadica a 1x manžeta na meranie neinvazívneho krvného tlaku, 1x EKG kábel (3- zvodový), príslušenstvo na meranie kapnografie |  |
| - Zaškolenie personálu, doprava a inštalácia v cene nákupu | áno / nie | áno |  |
| - Centrála k monitorom vitálnych funkcií | počet | 1 ks |  |
| 2.1 Kompatibilita so zakúpenými monitormi | áno / nie | áno |  |
| 2.2 Na centrále (centrálny monitor) s centrálnym displejom budú prenášané všetky požadované údaje | áno / nie | áno |  |
| 2.3 Možnosť napojenia monitorov | počet | min. 8 ks |  |
| 2.4 Sledovanie parametrov v reálnom čase | áno / nie | áno |  |
| 2.5 Prehľadné zobrazenie alarmových správ | áno / nie | áno |  |
| 2.6 Uchovávanie údajov do pamäte za ostatných 24 hodín, automatické vymazávanie starších údajov | áno / nie | áno |  |
| 2.7 Nastavenie alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrály | áno / nie | áno |  |
| 2.8 Možnosť ukladania údajov na USB alebo iné médium | áno / nie | áno |  |
| 2.9 Možnosť pripojenia na tlačiareň | áno / nie | áno |  |
| 2.10 Možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov | áno / nie | áno |  |
| 2.11 Možnosť zadania údajov o pacientovi min.: meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie | áno / nie | áno |  |
| 2.12 Možnosť nastaviť rôzne priority alarmov na prepojených lôžkových monitoroch | áno / nie | áno |  |
| 2.13 Umožnenie konfigurácie rôznych kriviek a parametrov na svojej obrazovke pre každý prepojený lôžkový monitor | áno / nie | áno |  |