## PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Angiograf pre invazívnu kardiológiu vrátane stavebných úprav
1.2 CPV:
33111720-4 Angiografické prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požaduje sa jednorázové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja vrátane služieb uvedených v bode 19. časti 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY a vrátane stavebných úprav.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ na zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Angiograf pre invazívnu kardiológiu so 60 mesačnou záručnou dobou | ks | 1
Položka č. 2 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu | celok | 1
Položka č. 3 | Stavebné úpravy | celok | 1
Položka č. 4 | Ostavné služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu | celok | 1
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Angiograf pre invazívnu kardiológiu so 60 mesačnou záručnou dobou
1. Všeobecný opis zariadenia
1.1 | Angiografický systém: angiografické zariadenie s plochým detektorom, určené predovšetkým pre vykonávanie angiografií v intervenčnej kardiológii, vrátane DSA. s vysoko flexibilným robotickým C ramenom s maximálnym rozsahom pohybu s priamou digitalizáciou RTG obrazu a jeho plným digitálnym spracovaním, vrátane rotačnej angiografie s 3D znázornením obrazu cone beam technnológiou. Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým: hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornú likvidáciu a nahradenie týchto častí novými jednotkami, softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.
1.2 | možnosť motorického posúvania C ramena s možnosťou snímkovania a skiaskopie v pozdĺžnom aj v priečnom smere voči pacientskemu stolu pri konštantnej polohe stola aj pri polohách C ramena na ľavej aj pravej strane pacienta
1.3 | flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola a počet parkovacích pozícií počas prípravy pacienta
1.4 | musí zabezpečiť ľubovoľnú pracovnú polohu C ramena aj pri ľubovoľnej pozícii vyšetrovacieho stola
1.5 | možnosť programovania pracovných polôh prístroja min. 10
1.6 | počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa
1.7 | možnosť motorického a manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán
1.8 | možnosť zmeny výšky izocentra C-ramena min. 40 cm (uveďte rozsah)
1.9 | motoricky meniteľná vzdialenosť ohniska žiariča a detektora v rozsahu min. 30 cm (uveďte rozsah)
1.10 | antikolízny systém pre pohyby C ramena
1.11 | rozsah rotácie C ramena v RAO/LAO min. -/+160°
1.12 | pokrytie pacienta počas vyšetrenie bez polohovania min. 210 cm
1.13 | rotačná angiografia s rotáciou min. 360°
1.14 | najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami LAO/RAO min. 25°/sec.
1.15 | najvyššia rýchlosť počas automatického pohonu medzi pozíciami CRAN/CAUD min. 20°/sec.
1.16 | rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii min. 60°/sec.
1.17 | možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti
2. Pacientsky stôl
2.1 | podlahovo montovaný vyšetrovací stôl výškovo nastaviteľný s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania
2.2 | motorické plynulé výškové nastavenie pacientskeho stola
2.3 | všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na boku vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu
2.4 | priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola minimálne 28 cm, +/- 14 cm
2.5 | pozdĺžny pohyb úložnej dosky pacientskeho stola min. 120 cm
2.6 | nosnosť vyšetrovacieho stola s príslušenstvom min. 400 kg
3. RTG generátor
3.1 | výkon generátora min. 100 kW pri 100 kV
3.2 | frekvencia striedača VN generátora min. 100 kHz
3.3 | automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie
3.4 | rozsah frekvencie pulznej skiagrafie min. od 0,5 pulzov/sec do 30 pulzov/sec
3.5 | časovo neobmedzený maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime minimálne 3200W
3.6 | napájacie napätie RTG žiariča v rozsahu min. 40 – 125 kV
4. RTG žiarič
4.1 | vysokootáčková mriežkou spínaná röntgenka s anódou uloženou v ložiskách s tekutým kovom
4.2 | plnoautomatická pulzná skiaskopická prevádzka a expozičný režim s voľbou orgánových programov pre každý obrazový mód min. 20
4.3 | maximálny skiaskopický prúd pre malé ohnisko rtg žiariča min. 250 mA
4.4 | tepelná kapacita anódy min. 5 MHU
4.5 | tepelná kapacita rtg žiariča min. 7 MHU
4.6 | počet ohnísk min. 3
4.7 | fyzická veľkosť malého ohniska max. 0,4 mm
4.8 | veľkosť veľkého ohniska max. 1,0 mm
4.9 | maximálny výkon malého ohniska min. 30 kW
4.10 | maximálny výkon veľkého ohniska min. 90 kW
4.11 | kapacita ochladzovania anódy min. 1,5 MHU/min
5. Clona
5.1 | kolimátor s primárnymi vykrývacími obdĺžnikovými clonami a automatickými polopriepustnými clonami s automatickým natáčaním clôn synchronizované s rotáciou C ramena
5.2 | automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena kvôli kompenzácii rotácie obrazu a zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Táto funkcia umožňuje znázorniť aj taký objekt kolmo , vzpriamene na monitore, ktorý nie je paralelne uložený s osou stola ako napr. horné končatiny pri radialnom prístupe. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.
5.3 | polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia
5.4 | musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu automatickým zasúvaním medených filtrov počas skiaskopie
5.5 | automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia rozsahu ekvivalentu od min. 0,2 až 0,9 mm Cu
5.6 | počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky min. 3
5.7 | zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte
6. Zobrazovací systém s plochým detektorom
6.1 | detektor z kryštalického resp. amorfného silikónu s vysokou citlivosťou
6.2 | aktívne rozmery detektora min. 29x39 cm
6.3 | rozlišovacia schopnosť detektora min. 3 Lp/mm
6.4 | veľkosť pixela max. 160 μm
6.5 | hĺbka digitalizácie min.16 bit
6.6 | obrazové spracovanie a archivácia obrazu na internú pamäť 1k x 1k alebo 2k min. 12 bit
6.7 | DQE (kvantová účinnosť detektora) min. 70%
6.8 | integrovaná komôrka na meranie dávky
6.9 | vyberateľný raster na redukovanie dávky
6.10 | počet prepínateľných formátov min. 6
7. Display vo vyšetrovacej miestnosti
7.1 | stropný statívu s tromi 19" monitormi na stropný statív s farebným diagnostickým LCD monitorom pre znázornenie obrazov aj z iných modalít a 3D obrazu, s uhlopriečkou min. 55"
7.2 | rozlíšenie monitora min. 8 Mpix
7.3 | nastavenie rôznych konfigurácií zobrazení pomocou voľby na dotykovej obrazovke obrazového počítača min. 12
7.4 | ochranný kryt na display z odolného pevného priehľadného materiálu („tvrdeného skla“)
7.5 | počet videovstupov min. 24
7.6 | pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu štandardný obrazový výstup pre možnosť realizácie videoprenosov (napr. HDMI) a tiež vybavenie pre skenovanie a streamovanie obsahu veľkoplošného monitora vo vyšetrovni
8. Display v ovládacej miestnosti
8.1 | diagnostický monitor v obsluhovni s uhlopriečkou min. 30“ , s možnosťou pripojenia viacerých video kanálov a nastavením viacerých rôznych konfigurácií obrazovky pre zobrazenie „LIVE“ a „REF“ RTG obrazov, 3D obrazu, postprocesingových aplikácií, pacientskych dát a obrazov z externých zdrojov
9. Pracovné akvizičné módy
9.1 | skiaskopia vrátane pulznej skiaskopie s frekvenciami min. od 0,5 do 30 pulzov/sec.
9.2 | roadmap/digitálna subtrakčná angiografia
9.3 | archivácia snímok na interný pevný disk v DICOM formáte
9.4 | archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte
9.5 | LIH - posledný archivovaný obraz
9.6 | archivácia skiaskopickej slučky v trvaní min 20 sec pri matrici 1k
9.7 | akvizícia a archivácia kardiologických scén s frekvenciou min. 15 alebo 30 obrazov/sec.
9.8 | digitálna radiografia s frekvenciou min. 0,5 až 7 obrazov/sec.
9.9 | digitálna subtrakčná angiografia vrátane voľby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne
9.10 | znázornenie obrazu v matrici min 1k x 1k
9.11 | digitálna rádiografia a digitálna subtrakčná angiografia min. frekvenciou pri DSA 0,5 - 7 obrazov/sec., resp. pri 3D min. 60 obrazov/sec.
9.12 | znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze
9.13 | softvér pre zvýraznené znázornenie stentov
9.14 | softvér pre zvýraznené znázornenie stentov v reálnom čase
9.15 | natívna rotačná angiografia s rotáciou min. 60°/sec.
9.16 | rotačná DSA angiografia s rotáciou min. 60°/sec.
9.17 | 3D rotačná angiografia s nízko a vysoko kontrastným rozlíšením s rotáciou min. 60°/sec a rýchlosťou snímkovania min 60 obrazov/sec.
10. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu
10.1 | automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt
10.2 | automatická filtrácia primárneho žiarenia podľa absorpcie žiarenia objektu dodatočnými medenými filtrami
10.3 | pulzná skiaskopia
10.4 | monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase
10.5 | automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu
10.6 | signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky
10.7 | report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR)
10.8 | protokoly na snímkovanie a skiaskopiu vrátane 3D snímkovania s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia, redukcia dávky min. 60% vo vybraných situáciách
10.9 | rozhranie na pripojenie dozimetrického systému na meranie a grafické znázornenie kumulovanej dávky obsluhujúceho personálu na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni
11. Obrazový systém - základné funkcie
11.1 | spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/12 bit
11.2 | vyhodnotenie a korekcia homogenity obrazu v reálnom čase
11.3 | automatická úprava šumu obrazu v reálnom čase
11.4 | zvýraznenie hrán žíl v reálnom čase
11.5 | zredukovanie pohybových artefaktov v reálnom čase
11.6 | záznamová kapacita pre maticu min. 50 000 obrazov v 1024 x 1024/12 bit
11.7 | okamžitý prístup k nasnímaným dátam a možnosť ich prehrávania
11.8 | voľba Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností, vkladanie textov a symbolov do obrazu
11.9 | výstup vo formáte DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, SR – štruktúrovaný report (rozšírená štruktúrovaná lekárska správa, záznam výsledkov kvantifikácií), CD/DVD rekordér, MPPS
12. Obrazový systém , rozšírené funkcie
12.1 | softvérový na prehrávanie a spracovanie angiografických a kardiologických záberov vrátane DSA obrazov
12.2 | SW pro TAVI, SW vybavenie umožňujúce „live“ živú navigáciu pre vykonávanie napr. TAVI procedúr; SW musí umožňovať on-line fúziu 3D anatomickej mapy srdca (častí srdca) z predom získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG obrazu aj z 3D generovaných obrazov na angiografickom prístroji a živého RTG obrazu
12.3 | 3D ROADMAPPING - vizualizácia a prelínanie obrazu medzi 2D LIVE fluoro obrazom a 3D rekonštrukciou pre akúkoľvek projekciu, zoom, SID a pozíciu stola, s možnosťou vytvoriť pilotný obraz, ktorý prekrýva LIVE fluoro obraz
12.4 | duálna vizualizácia substrahovaného a 3D obrazu
12.5 | rotačná angiografia s rozsahom rotácie min. 360°
12.6 | vysokokontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení,
12.7 | Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastvenia hrúbky rezov
12.8 | kvantifikácia koronárnych ciev
12.9 | kvantifikácia veľkých ciev
12.10 | fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 3D angio obrazom
12.11 | fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 2D angio obrazom
12.12 | segmentácia anatomických štruktúr z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT, alebo angio obrazu,
12.13 | SW na vizualizáciu mäkkých tkanív srdca a na vizualizáciu a automatickú segmentáciu ľavej predsiene srdca z generovaných obrazov na angiografickom prístroji pomocou Cone Beam CT technológiou, aj z generovaných CT alebo MR obrazov. SW umožňuje virtuálne endoskopické znázornenie ľavej predsiene a pulmonálnej tepny. Segmentácie a vyznačené objekty alebo ablačné body môžu byť fúzované do 3D obrazu mapovacieho systému a následne použité pri vykonávaní intervenčných postupov.
12.14 | program na podporu pri zavádzaní a výmeny aortálnej chlopne
12.15 | SW pre automatické nastavenie pozície ramena do polohy vybranej používateľom v 3D mape, resp. automatické nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene polohy ramena
13. Obsluha zariadenia vo vyšetrovni
13.1 | ovládanie všetkých funkcií C ramena, detektora, kolimátora a stola priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládovne, možnosť vizualizácie uhlovej pozície C ramena na monitore vo vyšetrovni aj v ovládovni
13.2 | bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie a drôtový nožný spínač v obsluhovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie
13.3 | dva moduly pre akvizíciu a ovládanie obrazových parametrov s ovládaním všetkých funkcií obrazového systému, skiaskopie a akvizície priamo od vyšetrovacieho stola a aj z ovládovne
13.4 | modul pre druhé ovládanie intervenčného SW a multimodalitného zobrazenia priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na veľkoplošnom monitore zavesenom na stropnom závese vo vyšetrovni
14. Príslušenstvo:
14.1 | radiačná ochrana spodnej časti tela
14.2 | radiačná ochrana vrchnej časti tela
14.3 | bodové svetlo na otočnom ramene
14.4 | dorozumievacie zariadenie medzi obsluhovňou a vyšetrovňou
14.5 | záložný zdroj na zabezpečenie nepretržitej prevádzky po výpadku elektrickej energie do min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie
14.6 | projekt rozvádzača k pripojeniu k elektrického rozvodu
14.7 | súčasťou upgrade je aj vypracovanie nového technologického projektu, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy do prevádzky aplikačným špecialistom
15. HW a SW pre integráciu prístrojov tretích strán
15.1 | integrácia USG prístrojov s TEEa ICE sondami
15.2 | integrácia IVUS/FFR/iFR
15.3 | Integrácia mobilného OCT/FFR
16. HW s SW hemodynamického systému
16.1 | Hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov s interfejsom pre obojstrannú komunikáciu s angiografickým zariadením pre transfer demografických dát z angiografického zariadenia ako sú napr. RAO/LAO uhol, GRAN/CAUD uhol, obrazová frekvencia snímkovania, čas trvania skiaskopie, fokus, dávka žiarenia.
16.2 | Systém musí umožňovať pripojenie a migráciu databázy z existujúcej hemodynamickej stanice pri zachovaní všetkých pôvodných doteraz zaznamenaných pacientskych dát do nového systému. Systém obsahuje softvérové vybavenie na podporu min. nasledovných režimov:
16.2.1 | vyhľadávanie pacientskych štúdii, správ (report)
16.2.2 | spracovanie administratívnych dát (predpísané lieky, katétre, prenos dát pacientov z nemocničného informačného systému plánovaných na invazívny výkon - worklist)
16.2.3 | vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení
16.2.4 | súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické vyšetrenia pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu pacientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov
16.3 | Systém zahŕňa nasledovné moduly:
16.3.1 | 2 samostatné monitory v kontrolnej miestnosti pre hemodynamické krivky a textových informácií
16.3.2 | 12 zvodové EKG
16.3.3 | meranie srdcového výdaja
16.3.4 | 4x invazívny tlak
16.3.5 | SpO2 v prípade možnosti aj s pletyzmografickou krivkou
16.4 | Príslušenstvo pre hemodynamický systém:
16.4.1 | sada káblov a elektród, príslušenstvo na meranie EKG
16.4.2 | rtg transparentné EKG káble
16.4.3 | záložný UPS zdroj
16.4.4 | softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr
16.4.5 | softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev
16.4.6 | DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS
16.4.7 | vytváranie reportov
16.4.8 | bezdrôtová čítačka čiarových kódov
17. Dozimetrický systém
17.1. | Dozimetrický systém umožňujúci hodnotiť dávku v reálnom čase. Umožňuje zobrazenie ožiarenia pracovníka v každom momente vykonávaného rádiologického vyšetrenia (online) a nielen po jeho skončení, ale aj po mesačnom vyhodnotení, ako je to pri pasívnych dozimetroch.( napr. TLD,OSL,Film). Systém musí zahŕňať min. sadu 4 nových osobných dozimetrov merajúcich dávky v reálnom čase s bezdrôtovým prenosom dát na zobrazovaciu jednotku. Dávky musia byť znázornené aj na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni. Musí vizualizovať ožiarenie pracovníkov s použitím vhodných grafických aj číselných výstupov. Namerané údaje sa automaticky uchovávajú pre rôzne analýzy po rtg. výkonoch. Dozimetre musia merať osobný dávkový ekvivalent Hp(10), vhodný pre odhad efektívnej dávky (mSv), v rozsahu 40-150 kV.
18. USG prístroj
18.1 | Ultrazvukový prístroj so sondou, bez káblového spojenia s ultrazvukovým prístrojom. Spojenie UZ sondy s prístrojom je na báze bezdrôtovej komunikácie, umožňujúce bezpečnú, ultrazvukom vedenú punkciu cievneho systému v katetrizačnom laboratóriu. Dosah spojenia sondy s prístrojom minimálne2,5 m. UZ prístroj musí podporovať sondy v rozsahu 2-17 MHz. UZ prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore angiokardiografického rtg prístroja a odoslanie záznamu do PACS systému. UZ sonda musí byt dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí.
18.2 | bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov
18.3 | frekvenčný rozsah min. 5-17 MHz
18.4 | prenos ultrazuvokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
18.5 | počet elementov min. 128
18.6 | bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov
18.7 | frekvenčný rozsah min 3-8 MHz
18.8 | prenos ultrazuvokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
18.9 | počet elementov min. 128
18.10 | bezdrôtová konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdoménu
18.11 | frekvenčný rozsah min. 2-5 MHz
18.12 | prenos ultrazvukových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
18.13 | počet elementov min. 128
18.14 | bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu
18.15 | 2D
18.16 | Color Doppler – farebné mapovanie
19. Služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
19.1 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu
19.2 | Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov
19.3 | Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky vrátane potrebných stavebných prác
19.4 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability
19.5 | Odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre riadne a včasné splnenie dodávky prístroja v súlade s technologickým projektom a s tým súvisiacej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, najmä: a) statický posudok transportnej trasy, b) statický posudok miesta inštalácie zariadenia, c) statický posudok ukotvenia stropných statívov, d) projekt radiačnej ochrany, e) príprava transportnej trasy, f) statické podopretie transportnej plošiny, g) ukotvenie platne stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, h) realizáciu/dodávku technologického rozvádzača angiografu, i) iné potrebné dokumenty týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky.
19.6 | Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 21 dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť realizované v slovenskom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tlmočník.
19.7 | Inštalácia zariadenia podľa technologického projektu úspešného uchádzača môže byť predložená aj bez potreby vykonania zásahu do jestvujúceho dispozičného riešenia pôvodného angiografického systému, t. j. bez zásahu do statiky pracoviska, do stavebných konštrukcií a súčasnej dispozície priestorov a vyšetrovne pracoviska. Termín realizácie takejto inštalácie max. 6 týždňov.
19.8 | Záruka na 5 rokov od dňa uvedenia do prevádzky
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie prístroja:
2.1. | do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej Objednávateľom, pričom vystavenie objednávky je závislé od technologického projektu ponuky úspešného uchádzača a s tým súvisiaciej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, v ktorých bude prístroj umiestnený,
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4. | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t. j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška RTG prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška), skúška dlhodobej stability. Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v Zmluve.
5. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia Zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t. j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1. | oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
8.3. | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
8.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
8.5. | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
8.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
8.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
9.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
13. | V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
16. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
17. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.
18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
20. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
21. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
22. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.
23. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať pre vyhlásení verejného obstarávania): |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Výstupný dokument posudzovania zhody (EÚ vyhlásenie o zhode, označenie CE, značka zhody, certifikát, rozhodnutie, protokol, správa, stanovisko, záznam alebo iný dokument vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou, ktorý osvedčuje splnenie základných požiadaviek určeného výrobku postupom posudzovania zhody) podľa zák. č. 58/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") v prípade, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona o zhode. Uchádzač predloženým dokumentom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú podľa zákona o zhode a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom, a že určené výrobky sú správne označené.
2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3. | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie.
4. | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.
5. | Technologický projekt návrh priestorového usporiadania
6. | Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška
7. | Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie
8. | Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. | Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy
10. | Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline", „Helpdesk", „Call centrum ..."pre potreby plnenia zmluvy
11. | Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. (ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa:
podpis:
Poznámka: |  | meno:
| - povinné údaje vyplní uchádzač | pracovná pozícia:
pečiatka: