·						·

Všetkým záujemcom

·						·

Oznámenie o výsledku vybavenie žiadosti o nápravu v súlade s § 165 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO)

Dňa 12.02.2024 bola prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE  verejnému obstarávateľovi – Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky „Magnetická rezonancia 3T vrátane súvisiacich služieb“, ktorá bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 255/2023 zo dňa 21.12.2023, 39461 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 00773037-2023 zo dňa 20.12.2023; Korigendum č.1 zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31.01.2024 č. 65154-2024 a vo  Vestníku verejného obstarávania  Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 23/2024 zo dňa 01.02.2024, 3105 – IOX doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO.

Na základe predmetnej žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO  Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. a) ZoVO

vyhovuje žiadosti o nápravu

Odôvodnenie:

Žiadateľ doručil verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO.

Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov:

Dňa 21.12.2023 sme si prevzali súťažné podklady ako záujemca v predmetnej verejnej súťaži k Obstarávaniu vyhlásenému Obstarávateľom.

Bod 9.140 Technickej špecifikácie

„Metóda rekonštrukcie obrazu zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúca na základe nespracovaných údajov zozbieraných od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaných v konzole operátora (používateľské rozhranie)

Najmodernejšia metóda tohto druhu:

1.1. Riešenie založené na umelej inteligencii (AI), využívajúce naučenú inteligentnú / neurónovú sieť a tzv Hlboké učenie:

a)umožnenie súčasného zvýšenia SNR a priestorového rozlíšenia

b)algoritmus, ktorý funguje bez kalibračného skenovania

c)Voliteľná úroveň zosilnenia SNR - z klinickej úrovne sú k dispozícii najmenej tri nastavenia.

d.možné riešenie pre sekvencie SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatibilné s paralelným zobrazovaním

e)eliminácia Gibbsových artefaktov, tzv. artefakty skrátenia“

Už počas priebehu trhových konzultácii a aj v rámci zaslania dopracovaného návrhu do PTK dňa 20.10.2022 sme upozornili verejného obstarávateľa na skutočnosť, že v rámci technickej špecifikácie v bode č. 9.140 je vyšpecifikovaný konkrétny produkt od konkrétneho dodávateľa. Domnievame sa, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, vrátane našej spoločnosti. Takto vyšpecifikovaná požiadavka neumožňuje vstup do súťaže žiadnemu inému uchádzačovi, nakoľko AI technológiu ponúka každý výrobca pre iné sekvencie (často jemu unikátne). Aktuálne disponuje AI balík našej spoločnosti pre zlepšenie kvality obrazu so súčasným zrýchlením snímkovania sekvencie typu: TSE, TSE DIXON, SE ep2d-diff a HASTE. Nami ponúkané AI balíky je možné kombinovať s ďalšími akceleračnými technikami ako napr. SMS (Simultaneous Multi-Slice). Vďaka uvedeným AI balíkom pre skvalitnenie obrazu a súčasné zrýchlenie snímkovania. Je pracovisko schopné pomocou nami ponúkaného balíka ušetriť v priemere 50% skenovacieho času.

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

V zmysle vyššie uvedených skutočností a v záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania žiadame verejného obstarávateľa, preformulovanie požiadavky nasledovne:

„Metóda rekonštrukcie obrazu zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúca na základe nespracovaných údajov zozbieraných od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaných v konzole operátora (používateľské rozhranie)

Najmodernejšia metóda tohto druhu:

1.1. Riešenie založené na umelej inteligencii (AI), využívajúce naučenú inteligentnú / neurónovú sieť a tzv Hlboké učenie:

a)umožnenie súčasného zvýšenia SNR a priestorového rozlíšenia

b)algoritmus, ktorý funguje bez kalibračného skenovania

c)Voliteľná úroveň zosilnenia SNR - z klinickej úrovne sú k dispozícii najmenej tri nastavenia.

d.možné riešenie pre sekvencie SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatibilné s paralelným zobrazovaním aleboriešenie pre TSE, TSE DIXON, SE kombinovateľné s akceleračnými technikami

e)eliminácia Gibbsových artefaktov, tzv. artefakty skrátenia“

Všetky vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú závery, že pri zadefinovaní požiadaviek na predmet zákazky, verejný obstarávateľ porušil viaceré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. Aktuálne vymedzenie technických parametrov predmetu zákazky vedie k zúženiu počtu potenciálnych uchádzačov. Súčasným nastavením základných požiadaviek a vyhodnocovacích kritérií sa výrazne eliminuje hospodárska súťaž. Zachovanie takto stanovených podmienok vedie k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a nediskriminácie vo verejnom obstarávaní. Žiadame preto verejného obstarávateľa, aby žiadosti o nápravu vyhovel.

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ berie do úvahy požiadavky na parameter uvedený v bode 9.140 technickej špecifikácie. Sekvencie pod písmenom d) predstavujú akronymy. Verejný obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností pripúšťa aj iné zodpovedajúce akronymy jednotlivých výrobcov. Na základe uvedeného a po dôkladnom zvážení a v záujme toho, aby sa do verejnej súťaže predložením svojej ponuky mohli zapojiť viacerí uchádzači, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj návrhy sekvencií, ktoré nie sú uvedené v bode 9.140 Technickej špecifikácie a ktoré zodpovedajú akronymom jednotlivých výrobcov, a preto súhlasí s návrhom žiadateľa.

Vzhľadom na to, že sa jedná akronymy jednotlivých výrobcov, nie je potrebné pristúpiť k úprave bodu 9.140 Technickej špecifikácie.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch. Týmto dochádza k spresneniu požiadavky na riešenie sekvencií a ich akronymov.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedeného vysvetlenie nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Vybavenie žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ zároveň oznamuje v záujme zachovania transparentnosti a nediskriminácie všetkým záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.