## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
ABI systém na automatické meranie indexu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - ABI systém na automatické meranie indexu
1. | Vzájomné nezávislé tlakové kanály: | min. 4
2. | Polypletysmografické (PPG) kanály: | min. 4
3. | Doppler kanály: | min. 3
4. | Integrovaný teplotný senzor, rozsah teplôt: | min. 2-45 st. C
5. | Dotyková obrazovka: | min. 12 palce
6. | Simultánne merania: | min. 4
7. | Podporované frekvencie dopplerovských sond: | 4MHz, 8MHz, 10MHz
8. | Podporované merania: | merania krvného tlaku, simultánne 10-kanálové pulse volume recording (PVR), meranie krvného tlaku, simultánna 5-kanálová fotopletysmografia (PPG), ankle-brachial index (ABI), Raynaud's syndróm
9. | Merané parametre doppleru: | tepl, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť, diastolická rýchlosť, pulsatility index, resistance index, systolic to diastolic ration
10. | Prehrávanie doppleru: | celé spektrum vrátane zvuku
11. | Doppler: | 16 farieb, variabilné palety
12. | Konfigurovateľné reporty
13. | Farebne odlíšené PPG senzory
14. | Vzduchové trubice: | farebne odlíšené
15. | Podporované tlakové manžety: | prstové, členkové, lýtkové, stehenné
16. | Automatické nafúknutie manžiet pri detekcií PPG, alebo dopplerovských kriviek
17. | Zobrazenie nafukovacích/vypúšťacích tlakových kriviek pri meraní krvného tlaku
18. | Ovládacie prvky: | klávesnica, dotyková obrazovka, diaľkový ovládač, nožný spínač
19. | Automatické ukladanie meraní
20. | Licencia na prehliadacie stanice k zariadeniu
21. | Export údajov: | pdf, xls, rtf, wmv, jpeg, bmp, png, tiff, gif, mat
22. | Možnosti zálohovania: | celá databáza, iba nové vyšetrenia, podľa užívateľom definovaných kritérií
23. | Offline prezeranie záznamov
24. | Podpora USB kamery/fotoaparátu
25. | Jazyk pracovného prostredia (vrátane chybových hlášok): | slovenský jazyk
26. | Operačný systém: | Windows 10
27. | Príslušenstvo:
27.1 | 1ks 8MHz doppler sonda
27.2 | 4ks prstových PPG senzorov
27.3 | 5ks tlakových manžiet
27.4 | diaľkový ovládač
27.5 | vozík na zostavu
27.6 | tlačiareň
28. | Podpora sieťových protokolov: | DICOM, HL7, MS SQL
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
ABI systém na automatické meranie indexu
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | ABI systém na automatické meranie indexu | ks | 1
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  |  | pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
ABI systém na automatické meranie indexu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač