**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie

|  |
| --- |
| **Časť č. 2****Infúzna súprava s otočným regulátorom prietoku na gravitačné podávanie liečiv a infúzií** |
| **Účel:** Jednorazová infúzna súprava s otočným regulátorom s prednastavenými prietokmi na presné podávanie roztokov a liečiv |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj*****vyznačí uchádzač*** |
| Celková dĺžka hadičky/súpravy | 145 – 150 cm |  |
| Infúzny filter v kvapôčkovej komôrke | 15 µm |  |
| Tlaková odolnosť súpravy | 2 bar |  |
| Vnútorný priemer hadičky súpravy | 2,9 – 3,00 mm |  |
| Vonkajší priemer hadičky súpravy | 4,1 – 4,2 mm |  |
| Odchýlka od požadovanej hodnoty rýchlosti infúzie | 5 % |  |
| Apyrogénne, sterilné určené k jednorazovému použitiu | áno |  |
| Farba kvapkovej komôrky  | transparentná/biela resp. uviesť farebné prevedenie |  |
| Farba hadičky |  |
| Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom a bakteriálnym filtrom | áno |  |
| Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku | áno |  |
| Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) | áno |  |
| Regulátor prietoku zabudovaný do infúzneho systému, musí udržiavať rýchlosť infúzie na konštantnej úrovni  | áno |  |
| Otočný regulátor prietoku s označením prednastavených rýchlostí ml/h ( 0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 50 ; 70 ; 100 ; 160 ; 200 ; 270 ; max ) | áno |  |
| Regulátor prietoku umiestnený z dosahu pacienta | áno |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný a s ochranným krytom  | áno |  |
| Hadička z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu | áno |  |
| Materiál súpravy  | PVC |  |
| Bez obsahu DEHP, latexu | áno |  |
| Ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku | áno |  |
| Jednoduché a spoľahlivé nastavenie rýchlosti odkvapkávania | áno |  |
| Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy | áno |  |
| Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie | áno |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky