**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie

|  |
| --- |
| **Časť č. 4****Infúzna súprava na gravitačné podávanie chemoterapeutických látok s 0,2 µm filtrom, bez obsahu PVC** |
| **Účel:** Jednorazová infúzna súprava gravitačná s 0,2 µm filtrom pre aplikáciu cytostatík do cievneho systému z fliaš alebo vakov. |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj*****vyznačí uchádzač*** |
| Celková dĺžka hadičky/súpravy | 145 – 160 cm |  |
| Partikulárny kvapalinový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru | 15 µm |  |
| Vzduchový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru | 0,2 µm |  |
| Inline kvapalinový filter veľkosť póru | 0,2 µm |  |
| Filtračná plocha inline kvapalinového filtra | 10 cm2 |  |
| Hydrofóbna membrána na odfiltrovanie vzduchu inline filtra | 2 ks |  |
| Vnútorný priemer hadičky súpravy | 2,9 – 3,00 mm |  |
| Vonkajší priemer hadičky súpravy | 4,1 – 4,2 mm |  |
| Prietok aqua dist. | 20 ml/min |  |
| Tlaková odolnosť súpravy | 0,5 bar |  |
| Doba používania súpravy  | 24 hod. |  |
| Systém infúznej gravitačnej súpravy obsahujúci antibakteriálny vetrací otvor na prívod vzduchu a infúzny kvapalinový filter  | áno |  |
| Apyrogénne, sterilné určené k jednorazovému použitiu | áno |  |
| Farba kvapkovej komôrky  | transparentná/biela resp. uviesť farebné prevedenie |  |
| Farba hadičky |  |
| Farba regulátoru prietoku |  |
| Farba krúžku na kvapkovej komore |  |
| Farba integrovaného tekutinového inline filtra  |  |
| Pripojovací konektor Luer Lock (so závitom) | áno |  |
| Regulátor prietoku s kolieskom | áno |  |
| Na regulátore prietoku výrez na uchytenie konca hadičky súpravy | áno |  |
| V regulátore prietoku kryt na zasunutie tŕňa infúznej súpravy po jej použití | áno |  |
| Kvapková komôrka so vzduchovým ventilom  | áno |  |
| Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy | áno |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný a s ochranným krytom  | áno |  |
| Hadička z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu | áno |  |
| Bez obsahu DEHP, latexu, PVC | áno |  |
| Ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku | áno |  |
| Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy | áno |  |
| Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie | áno |  |

Obchodné meno:

Dňa

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky