**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie

|  |
| --- |
| **Časť č. 6****Infúzna súprava pretlaková kompatibilná s prístrojom Micrel PCA** |
| **Účel:** Jednorazová rytmická infúzna súprava určená na použitie s infúznou pumpou Micrel Rythmic Evolution. |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadovaný parameter** | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj***vyznačí uchádzač*** |
| Celková dĺžka hadičky/súpravy | 145 – 155 cm |  |
| Vzduchový filter s bakteriálnou tesnosťou | 0,22 µm |  |
| Zásobníkový vak pre roztok | 95 – 100 ml |  |
| Vnútorný priemer hadičky súpravy | 0,9 – 1,00 mm |  |
| Vonkajší priemer hadičky súpravy | 2,1 – 2,2 mm |  |
| Určené na aplikáciu infúznych a injekčných roztokov do cievneho systému k pumpe Micrel PCA RHYTMIC Evolution | áno |  |
| Apyrogénne, sterilné určené k jednorazovému použitiu | áno |  |
| Farba zásobníkového vrecka | transparentná/biela resp. uviesť farebné prevedenie |  |
| Farba krytky ukončenia zásobníkového vaku |  |
| Farba hadičky |  |
| Farba segmentu pre dávkovací mechanizmus (pre dosiahnutie presnosti infúzie) |  |
| Farba posuvnej bezpečnostnej svorky na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku počas prípravy | modrá |  |
| Farba filtra eliminátora vzduchu zabraňujúci infiltrácii vzduchu k pacientovi so zadržiavaním bakteriálnych častíc | transparentná/biela |  |
| Farba protisifónového ventilu zabraňujúci voľnému prietoku k pacientovi | transparentná/biela |  |
| Farba krytky ukončenia protisifónového ventilu | modrá |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný  | áno |  |
| Hadička z PVC trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu | áno |  |
| Segment pre dávkovací mechanizmus zo silikónu | áno |  |
| Bez obsahu DEHP, latexu | áno |  |
| Jednoduché a bezpečné odstránenie vzduchu počas plnenia a aplikácie infúzie  | áno |  |
| Ľahko a jednoducho zasúvateľná pružná koncovka súpravy vytvárajúca infúzny systém kompatibilný s prístrojovou technikou | áno |  |
| Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy | áno |  |
| Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie | áno |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky