## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky s návrhom zmluvných podmienok uvedených v SP bez výhrad SÚHLASÍM.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - 3D mapovací systém |  | Merná jednotka | Min. | Max.
1. | 3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém s príslušenstvom pre elektrofyziologické zákroky na srdci pri liečbe srdcových arytmií, kompatibilný s katétrami osadenými mini elektródami zaznamenávajúcimi intrakardiálne elektrogramy, snímajúcimi lokálne impedancie a teplotu v reálnom čase pre zabezpečenie kontaktu so srdcovým tkanivom a zvýšenie bezpečnosti zákroku, s možnosťou využitia rádiofrekvenčnej energie (RF) alebo energie pulzného poľa (PF) pre tvorbu ablačných lézií, so zmenou požadovaného druhu energie kedykoľvek počas zákroku.
2. | Súčasťou mapovacieho a ablačného systému musí byť:
2.1 | jednotka rozhrania katétra,
2.2 | mapovací softvér,
2.3 | generátor magnetického poľa,
2.4 | pracovná stanica,
2.5 | generátor rádiofrekvenčnej energie (RF),
2.6 | generátor energie pulzného poľa (PF),
2.7 | preplachová pumpa a systémový vozík.
3. | Rozsah impedancie generátora RF v prevádzkovom režime | Ω | 20 | 120
4. | Výstupné napätie generátora RF | VRMS | 0 | 240
5. | Výstupný prúd generátora RF | VRMS | 0 | 3.75
6. | Napájanie generátora RF | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1200 VA
7. | Váha generátora RF | Kg | - | 20
8. | Výstupné napätie generátora PF | Vpeak | - | 3333
9. | Výstupný prúd generátora PF | A | - | 57
10. | Rozsah impedancie generátora PF v prevádzkovom režime | Ω | 20 | 120
11. | Napájanie generátora PF | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
12. | Váha generátora PF | Kg | - | 15
13 | Rozsah prietoku preplachovej pumpy | mL/min | 0 | 55
14. | Detekcia bublín v preplachu | μL | ≥2
15. | Váha preplachovej pumpy | Kg | - | 15
16. | Napájanie preplachovej pumpy | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA
17. | Nosnosť systémového vozíka | Kg | - | 150
18. | 3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém s možnoťou využitia rádiofrekvenčnej energie (RF) a energie pulzného poľa (PF) pre abláciu srdcového tkaniva vrátane príslušenstva
19. | Systém pozostáva z nasledovných hlavných súčastí:
19.1 | Jednotka rozhrania katétra,
19.2 | mapovací softvér,
19.3 | generátor magnetického poľa,
19.4 | pracovná stanica s myšou a klávesnicou,
19.5 | káble a príslušenstvo
20. | Generátor rádiofrekvenčnej energie (RF) vrátanie nožného pedálu a diaľkového ovládača s dotykovou obrazovkou.
21. | Generátor energie pulzného poľa (PF).
22. | Preplachová pumpa.
23. | Možnosť mapovania, aplikácie rádiofrekvenčnej energie (RF) aj energie pulzného poľa (PF) pomocou kompatibilného katétra so stlačitelnou mriežkovanou nitinolovou špičkou s mini elektródami.
24. | Možnosť výberu medzi rádiofrekvenčnou energiou (RF) alebo energiou pulzného poľa (PF) kedykoľvek počas zákroku.
25. | Možnosť tvorby anatomických, napäťových alebo aktivačných máp jednotlivých srdcových oddielov a okolitých štruktúr.
26. | Možnosť unipolárneho HD mapovania s vysokou hustotou bodov .
27. | Možnosť nastavenia automatického mapovania a anotácie bodov.
28. | Kontrola kontaktu katétra s tkanivom pomocou merania lokálnej impedancie a zobrazenie vzdialenosti k tkanivu srdca pomocou grafického kruhu v okolí špičky katétra v 3D mape.
29. | Meranie teploty na špičke katétra a farebné zobrazenie teploty na jednotlivých mini elektródach.
30. | Zobrazenie smeru priestorovo-časovej aktivácie na špičke katétra pomocou šípky v 3D mape srdca .
31. | Možnosť použitia jednej alebo viacerých indiferentných elektród pre umiestnenie na pacienta.
32. | Možnosť využitia externého alebo interného stimulátora srdca.
33. | Možnosť výberu stimulácie mini elektród alebo všetkých elektród na špičke katétra
Položka č. 2 - Prenosný videopupiloalgeziometer |  | Merná jednotka | Min. | Max.
1. | Prenosný videopupiloalgeziometer, ktorý umožňuje presné meranie fotomorického reflexu a reflexu dilatácie zreníc, umožňuje merať zmeny zreničiek pacientov po dvoch typoch stimulácie : vyhodnotením zornicového reflexu (PLR) vďaka svetelnej stimulácií a hodnotenie zornicového indexu bolesti (Pupillary Pain Index - PPI) vďaka elektrickej stimulácií.
2. | Videopupiloalgezimeter sa používa na hodnotenie neurologického stavu pacientov pri vedomí, v bezvedomí alebo pod sedatívami a analgetického stavu pacientov v bezvedomí alebo pod sedatívami.
3. | Meria veľkosť zreničky pacienta v pokoji, jej minimálnu/maximálnu veľkosť, latenciu do zúženia a percentuálne rozšírenie počas svetelnej stimulácie
4. | Prenosný videopupiloalgezimeter integorvaný v jednom zariadení.
5. | Meranie stredného priemeru zreničky pacienta s presnosťou | mm | 0 | 0.1
6. | Rozsah merania veľkosti zreničky | 1-9 mm
7. | Presnosť merania | 0,1 mm
8. | Rozlíšenie | 0,01 mm
9. | Interná kapacita záznamu | počet meraní | 9 000 | 10 000
10. | Frekvencia meraní a snímania obrazu | 60 snímok/sek.
11. | Generovanie bieleho svetla - intenzita | lux | 288 | 352
12. | Svetelná stimulácia zreničky | 1 sek.
13. | Generovanie kožných elektrických stimulov – šírka impulzov | mikrosekunda | 180 | 220
14. | Frekvencia kožných elektrických impulzov | Hz | 90 | 110
15. | Rozsah nastavenia amplitúdy, výstupný prúd monofázický | 0 - 60 mA
16. | Celková dĺžka trvania kožných elektrických stimulov v režime PPI | sek. | 0 | 8
17. | Trvanie stimulácie v režime Tetanus | sek. |  | 5
18. | Hmotnosť | 280 g
19. | Zobrazovacia obrazovka: farebná, dotyková.
20. | Systém na meranie pomocou video kamery so zabudovaným procesorom na spracovanie .
21. | Bez nutnosti kalibrácie.
22. | Bezdrôtová nabíjacia stanica.
23. | Možnosť ovládania funkcií na dotykovej obrazovke aj cez ochranné rukavice.
24. | Kábel elektrickej stimulácie so štipcami pre elektródy musí byť súčasťou balenia.
25. | Možnosť okamžitého merania v reálnom čase.
26. | Možnosť dynamického merania po výbere z režimov Flash, Tetanus, PPI, PRD – séria numerických výsledkov a krivka, ktorá predstavuje variácie veľkosti zrenice.
27. | Objektív prístroja vo farbe čiernej.
28. | Silikónová očnica bez latexu v čiernej farbe pre zabránenie prieniku okolitého svetla – autoklávovateľná 135°C.
29. | Automatické zapnutie prístroja po uchopení do ruky - detekcia pohybu.
30. | Automatické vypnutie prístroja pri nečinnosti po 2 min.
31. | Režim prepravy zabraňujúci zapnutiu prístroja pri každom zaznamenaní pohybu.
32. | Prístroj vybavený čítačkou identifikačného čiarového kódu pacienta .
33. | Slovenský jazyk softvéru prístroja.
34. | Funkcia identifikácie pravého a ľavého oka.
35. | Funkcia prenosu údajov do PC a komunikáciu.
36. | Prenos údajov cez rozhranie Bluetooth.
37. | História meraní v režime Flash.
38. | Možnosť uloženia vykonaných meraní.
39. | Kompatibilné s elektródami s podporou až 300 voltov s prúdom 60mA.
40. | V súlade s európskym nariadením 2017/745.
41. | Viditeľné aj infračervené osvetlenie v súlade s bezpečnostnými normami IEC 62471.
42. | Označenie CE (orgán 0459 LNE/G-Med) zariadenie triedy 2a.
43. | Spĺňa požiadavky normy IEC 60601-1 pre zariadenia II. Triedy.
44. | Spĺňa požiadavky normy IEC 60601-2-10.
45. | Elektromagnetická kompatibilita: IEC 60601-1-2.
46. | Lítium-iónová batéria s napätím 3,7 V DC, s kapacitou najmenej 2 900 mAh (batéria s tepelnou ochranou a ochranou proti skratom), a výdrž približne týždeň pri normálnom používaní (20 meraní denne).
47. | Bezdrôtové nabíjanie kompatibilné so štandardom Qi, 5W.
48. | Sieťový adaptér – kat. č. PWR5_1, min. 5 V/1,3 A. Vyhovuje norme IEC60601-1, vstup: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 160 - 80 mA, výstup: 5V DC / 1400 mA.
Položka č. 3 - Katéter |  | Merná jednotka | Min. | Max.
1. | Kompatibilita s položkou č.1 a 2.
2. | Univerzálny, jednorazový katéter so schopnosťou aplikovať rádiofrekvenčnú energiu (RF) aj energiu pulzného poľa (PF) pre tvorbu širokoplošných lézií pri intervenčnej katétrovej liečbe srdcových arytmií vrátane príslušenstva. Katéter je osadený inovatívnou 9 mm konformnou mriežkovou špičkou, na ktorej je osadených 9 mini elektród zaisťujúcich presné monitorovanie teploty tkaniva v reálnom čase. Katéter je určený na dodanie ablačnej energie cez mriežkovú špičku za pomoci kompatibilného generátora a na elektro-anatomické mapovanie srdca pri využití uzavretých unipolárnych elektrogramov za pomoci kompatibilného 3D mapovacieho systému. Katéter je centrálne chladený fyziologickým roztokom použitím kompatibilnej preplachovej pumpy a umožňuje intrakardiálnu stimuláciu srdca. Príslušenstvo zahŕňa spojovací elektrický kábel, sadu preplachových hadičiek a sadu referenčných lokalizačných elektród.
3. | Počet mini elektród na špičke katétra | ks | 9 | -
4. | Počet centrálnych referenčných elektród v špičke katétra | ks | 1 | -
5. | Priemer tela katétru | Fr | 8 | -
6. | Priemer mriežkovej špičky katétra | mm | 9 | -
7. | Pracovná dĺžka katétru | cm | 115 | -
8. | Katéter umožňuje aplikáciu duálnej energie RF a PF cez nitinolovú ablačnú mriežku na špičke katétru.
9. | Katéter umožňuje mapovanie s vysokým počtom bodov a vysokým rozlíšením (HD) pomocou využitia uzatvorených unipolárnych elektrogramov.
10. | 9 mini elektród na mriežke na špičke katétra pre presné monitorovanie teploty tkaniva v reálnom čase.
11. | Katéter využíva obojsmerné ovládanie so zakrivením D a F.
12. | Ovládač na rukoväti pre manažment mapovania.
13. | Magnetické snímače polohy na tele katétra pre vizualizáciu krivky.
14. | Centrálna irigácia fyziologickým roztokom.
15. | Príslušenstvo:
15.1 | Spojovací elektrický kábel.
15.2 | Sada 4 ks preplachových hadičiek.
15.3 | Sada 4 ks referenčných lokalizačných elektród.
Položka č. 4 - Pozáručný servis pre položku č.1 a 2
1. | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa
2. | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom
3. | Plán údržby a revízii
4. | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa
5. | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy
6. | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online
7. | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu
8. | Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy
9. | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.
10. | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00
11. | Použivanie len originálnych náhradných dielov
12. | Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby - predloží víťaz
13. | Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov - predloží víťaz
14. | Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu - predloží víťaz
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | 3D mapovací systém | ks | 1
2. | Prenosný videopupiloalgeziometer | ks | 1
3. | Katéter | ks | 150
4. | Pozáručný servis pre položku č.1 a 2 | mesiac | 60
[11 empty] | 0 |  |  | 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania pre položku č.1 a č. 2 |  |  |  | dní
2 | Záručná doba pre položky č. 1 a č. 2 |  |  |  | mesiacov |  | Obchodný názov uchádzača:
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu |  | Sídlo uchádzača:
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č.1 a 2, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0% |  |  |  | zľava |  | IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 3 - Katéter
Por. č. | Obchodný názov ponúkanej položky | Výrobca ponúkanej položky | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
150
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: |  |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: | [5 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.8
Názov predmetu zákazky:
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ - práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ - fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač