Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Technika na detekciu nebezpečných chemických látok (ID zákazky 53602)

Predmetom zákazky je nákup Ramanových spektrometrov na detekciu nebezpečných chemických látok a Röntgeno-florescenčných spektrometrov (XRF) na detekciu nebezpečných chemických látok pre potreby Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.

- Hlavný kód CPV:

38431000-5	Detekčné prístroje

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 36 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

Najneskôr do 90 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny uvedenej v prílohe 2 k tejto zmluve poskytnutím preddavku podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Miesta dodania:

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ), Račianska 45, 812 72, Bratislava

Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Ručný Ramanov spektrometer |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 2 kusy |  |  |
| Popis/Vlastnosti | spektrometer s veľkými tlačidlami na ovládanie s ochrannými rukavicami a podsvietený farebný displej, v prípade, že je displej dotykový, musí umožňovať ovládanie aj pri použití protichemických ochranných rukaviciach | N/A |  |
|  | možnosť mokrej dekontaminácie povrchu prístroja, minimálne prachotesnosť a vodotesnosť (napr. IP65 podľa IEC 60529 alebo podľa ekvivalentnej normy) | N/A |  |
|  | pri identifikácii chemickej látky musí spektrometer zobrazovať aj doplňujúce údaje a to minimálne CAS kód k danej látke (ak je k dispozícii) a varovanie o tom, že detegovaná látka patrí do nasledujúcej kategórie: chemické bojové látky (CWA) a ich prekurzory, výbušniny a ich prekurzory a toxické industriálne látky | N/A |  |
|  | spektrometer zobrazuje aj značenie podľa globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) alebo značenie podľa technickej normy NFPA 704 (Národná americká protipožiarna organizácia) tzv. „požiarny diamant“ | N/A |  |
|  | automatická analýza zmesí musí byť schopná automaticky bez zásahu operátora identifikovať látky v zmesi až do minimálne 5 komponentov | N/A |  |
|  | spektrometer musí byť vybavený hardvérovým systémom pre potláčanie negatívneho vplyvu fluorescencie a vplyvu okolitého žiarenia, softvérové odpočítanie pozadia nie je prípustné | N/A |  |
|  | bezpečné meranie termicky nestabilných a energetických látok (napr.: Semtex 10, čierny strelný prach, fulminát ortutnatý a azid olovnatý) bez rizika ich inicializácie | N/A |  |
|  | detekcia na diaľku tzv. „stand-off“ spektrometrom na vzdialenosť min. 200 cm s presným automatickým zaostrovaním na povrch vzorky s presnosťou zaostrenia maximálne 1 mm |  | N/A |
|  | Možnosť merania cez viacero vrstiev transparentných a semitransparentných obalov (aj v prípade vrstiev vzdialených od seba viac ako 5 centimetrov). Automatické zaostrenie musí byť schopné automaticky zaostriť na povrch vzorky, ktorý je vzdialený minimálne 5 centimetrov od transparentnej vrstvy obalu | N/A |  |
| Laser | excitačný laser s vlnovou dĺžkou v rozsahu od 785 nm do 850 nm, |  | N/A |
|  | optické rastrovanie vzorky s pulzným laserom, ktorého maximálny čas pulzu na jednom meranom bode vzorky je 150 ms, pre zvýšenie bezpečnosti pri meraní termicky nestabilných a energetických materiálov |  | N/A |
| Maximálny povolený výkon lasera | max. 100 mW |  | N/A |
| Trieda excitačného lasera | excitačný laser ramanovho spektrometra triedy 3R (podľa normy IEC 60825-1 alebo podľa ekvivalentnej normy) na zabezpečenie bezpečného používania spektrometra v režimu „stand-off“ bez ochranných okuliarov u operátora |  | N/A |
| Spektrálny rozsah | minimálne od 250 cm-1 do 2000 cm-1 s rozlíšením lepším ako 10 cm-1 v celom rozsahu |  | N/A |
| Veľkosť knižnice | min. 8 000 látok (najmä chemické bojové látky, toxické priemyselné látky, výbušniny a ich prekurzory) |  | N/A |
|  | pravidelná aktualizácia databáz, spektrometer musí umožňovať automatický upgrade firmvéru, softvéru a databáz látok operátorom, aktualizácia prístroja a databáz látok musí byť bez poplatku. Databázy musia byť kompletne nahrané v spektrometri a pri automatickej analýze sa musia používať všetky referenčné spektrá z dostupných databáz. Referenčné spektrá uložené v databázach prístroja musia byť originálne spektrá zmerané na danom type spektrometra z dôvodu zaistenia maximálnej spoľahlivosti pri identifikácii nebezpečných látok | N/A |  |
|  | možnosť vytvárania vlastných užívateľských knižníc z nameraných Ramanových spektier chemických látok priamo na spektrometri a možnosť ich jednoduchého prenosu medzi jednotlivými spektrometrami | N/A |  |
| Batériové napájanie | min. 2 ks nabíjacích LiON alebo LiPol batérií určených pre daný spektrometer. |  | N/A |
|  | výdrž batérií min. 2 hodiny na jedno nabitie |  | N/A |
|  | mikroprocesorom riadená nabíjačka batérií s ochranou proti prebitiu batérií a ukazovateľom stavu nabitia každej batérie | N/A |  |
| Hmotnosť | max. 2000 g vrátanie batérie/akumulátora |  | N/A |
| Ovládateľnosť | pre zvýšenie bezpečnosti obsluhy musí byť spektrometer schopný ovládania na diaľku z tabletu alebo PC prostredníctvom WiFi na vykonanie analýzy nebezpečného materiálu | N/A |  |
| Záruka | min. 36 mesiacov od dodania |  | N/A |
|  | záručný servis musí byť vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia | N/A |  |
| Súčasť dodávky | nadstavec na rýchlu analýzu látok v laboratórnych vzorkovacích vialkách a tabletách. Nadstavec je buď možné uložiť do odolného kufru spektrometru, ak nie, musí byť dodaný odolný kufor na prepravu daného nadstavca | N/A |  |
|  | min. 1 ks odolného karbónového statívu s otočnou guľovou hlavou pre presné napolohovanie daného spektrometra na zabezpečenie analýzy chemickej látky bez prítomnosti operátora |  | N/A |
|  | min. 1 ks kontrolného etalónu (štandard) na kontrolu kalibrácie ramanovho spektrometra podľa normy ASTM |  | N/A |
|  | transportný vodotesný kufor so zvýšenou mechanickou odolnosťou pre uloženie a prepravu spektrometra | N/A |  |
|  | tri preventívne údržby (vykonané po 12, 24 a 36 mesiacov od dodania), vrátane dopravných nákladov a nevyhnutných (výrobcom predpísaných) náhradných dielov | N/A |  |
|  | bezplatné zaškolenie personálu, min. pre 5 pracovníkov v rozsahu min. 2 hodín | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 – Ručný röntgeno-florescenčný spektrometer (XRF) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 2 kusy |  |  |
| Popis/Vlastnosti | možnosť mokrej dekontaminácie povrchu prístroja, minimálne prachotesnosť a vodotesnosť (napr. IP65 podľa IEC 60529 alebo podľa ekvivalentnej normy) | N/A |  |
|  | integrovaná kamera na presné zobrazenie meraného miesta na vzorke so zobrazením presnej pozície röntgenového lúča na vzorke | N/A |  |
|  | možnosť ovládania spektrometra s ochrannými rukavicami. V prípade dotykového displeja sa požaduje dostatočná veľkosť softvérových tlačidiel. V prípade dotykového displeja, je nutné, aby bol ovládateľný aj pri použití protichemických ochranných rukavíc | N/A |  |
| Detektor spektrometra | detektor SDD (silicon drift detector) s grafénovým okienkom s energetickým rozlíšením menším ako 140 eV pre Mn pri 300 000 cps (impulzov za 1 sekundu) |  | N/A |
| Analytický rozsah merania prvkov | Mg (12) - U (92) s možnosťou merania prvkov od Na (11) pri použití PC softvéru |  | N/A |
|  | prístroj musí umožňovať vykonávania analýz meraných prvkov v rozsahu od Mg (12) po U (92) bez hélia či vákua |  | N/A |
| Röntgenová lampa spektrometra | spektrometer vybavený röntgenovou lampou s výkonom min. 4 W s maximálnym napätím minimálne 50 kV |  | N/A |
| Primárne filtre | min. 5 ks automaticky voliteľných primárnych filtrov z rôznych materiálov |  | N/A |
| Rozsah pracovných teplôt | rozsah pracovných teplôt – minimálne od -10 °C do +40 °C |  | N/A |
| Batériové napájanie | min. 2 ks nabíjacích a vymeniteľných LiON alebo LiPol batérií určených pre daný spektrometer |  | N/A |
|  | mikroprocesorom riadená nabíjačka batérií s ochranou proti prebitiu batérií a ukazovateľom stavu nabitia každej batérie | N/A |  |
|  | výdrž batérií min. 3 hodiny na jedno nabitie |  | N/A |
| Hmotnosť | max. 1700 g vrátanie batérie/akumulátora |  | N/A |
| Ovládateľnosť | ovládanie spektrometra a prenos dát zo spektrometra na PC alebo prostredníctvom WiFi | N/A |  |
| Záruka | min. 36 mesiacov od dodania |  | N/A |
|  | záručný servis musí byť vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia | N/A |  |
| Súčasť dodávky | komora pro bezpečné meranie sypkých a kvapalných vzoriek s bezpečnostnou ochranou/automatickým vypnutím röntgenovej lampy pri otvorení počas merania vzorky. Veľkosť vnútorného priestoru komory min. 7 x 7 x 4 cm (šírka x hĺbka x výška) s max. hmotnosťou komory 4 kg. Komoru je buď možné uložiť do odolného kufru spektrometru, ak nie, musí byť dodaný odolný kufor na prepravu danej komory |  | N/A |
|  | prístroj musí byť dodaný plne kalibrovaný pre všetky dodané prvky, dodávka musí obsahovať kontrolný etalón (štandard) s uvedením referenčných hodnôt prvkov a ich koncentráciu v jednotkách - percentách alebo ppm (počet častíc v milióne) | N/A |  |
|  | transportný vodotesný kufor so zvýšenou mechanickou odolnosťou pre uloženie a prepravu spektrometra | N/A |  |
|  | tri preventívne údržby (vykonané po 12, 24 a 36 mesiacov od dodania), vrátane dopravných nákladov a nevyhnutných (výrobcom predpísaných) náhradných dielov | N/A |  |
|  | bezplatné zaškolenie personálu, min. pre 5 pracovníkov v rozsahu min. 2 hodín | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.