## Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Operačné stoly pre centrálny operačný trakt
Zoznam položiek:
Por. číslo | Položka | MJ | Počet MJ
Položka č.1 | Mobilný systémový operačný stôl | ks | 1
Položka č. 2 | Mobilný operačný stôl | ks | 2
1.2 CPV:
33192230-3 - Operačné stoly
51400000-6 - Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks
1. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2. | Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku
3. | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z oboch strán
4 | Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolĺznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači
5. | Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
6. | Základňa operačného stola využiteľná minimálne pre 6 typov operačných dosiek pre rôzne chirurgické odbory
7. | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
8. | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
9. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
10. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
11. | Vyžaduje sa vzájomná prepojiteľnosť (pôvodne kompatibilita) príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
12. | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
13. | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
14. | Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu
15. | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
16. | Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
17. | Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Minimálne 10 miest v pamäti
18. | Možnosť nastavenła rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
19. | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
20. | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
21. | Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
22. | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam.
23. | Požaduje sa dodanie nového extenzného zariadenia na chrbtový diel ako súčasť dodávky s možnosťou použitia extenzných komponentov : nutné dodanie 2 ks. Súčasne sa vyžaduje možnosť použitia extenzného zariadenia na operačný stôl (Maquet / Otesus / 1160.01D2), ktorými oddelenie disponuje. Ak nie je možnosť priameho prepojenia, požaduje sa dodanie aj s prepojovacím prvkom.
24. | Požaduje sa možnosť vzájomnej zameniteľnosti a interoperability hlavových dielov, nožných dielov, extenzných dielov u ponukaných operačných stolov
25. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
25.1 | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1150 mm
2024-02-25 | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 620 mm
25.3 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
25.4 | Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
25.5 | Celková nosnosť stola min. 360 kg
25.6 | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
25.7 | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. +90°/-100°
25.8 | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. ± 90°
26. | Zostava operačného stola :
26.1 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
26.2 | Transportér dosky operačného stola – 1 ks
26.3 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks
26.4 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola – 1 ks . Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním.
26.5 | Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks
26.6 | Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks
26.7 | Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks
26.8 | Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
26.9 | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 6 ks
26.10 | Pás uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1500 x 120 mm – 1 ks
26.11 | Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom – 2 ks
26.12 | Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
26.13 | Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
26.14 | 3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks
26.15 | Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice – 1 ks
26.16 | Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímatel'nými kusmi pre predný, bočný aj zadný pristup pošas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) pripadne iné príslušenstvo (min. rozmer 540 x 500 mm) - 1ks
26.17 | Vozík pre umiestnenie karbónového dielu – 1 ks
26.18 | Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment zariadenia na držiak svorky lebky – 1 ks
26.19 | Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks
26.20 | 3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou. Uchytenie ramena bez potreby elektriny alebo plynu, na bočnú lištu s možnosťou doplnenia o držiak pomôcok: retraktora, laparoskopického inštrumentu a pod.
26.21 | Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín - 1 ks. Vyžaduje sa možnosť použitia extenznej dosky s extenzným zariadením na operačnom stole (Maquet / Otesus / 1160.01D2), ktorými oddelenie disponuje. Ak nie je možnosť priameho prepojenia, požaduje sa dodanie aj s prepojovacím prvkom.
27. | Extenzné zariadeni pozostávajúce:
27.1 | Sedací diel s odoberateľnými bočnými časťami pre výkony na bedrovom kĺbe
27.2 | Dve trakčné tyče teleskopické vonkajšie ku operačnému stolu
27.3 | Dve trakčné tyče teleskopické vnútorné ku extenzii
27.4 | Trakčná zarážka valcová
27.5 | Valcová podložka
27.6 | Ľavá a pravá polohovacia lišta
27.7 | Predĺženie tyče pre ťažné tyče aj spätné uloženie tyče
27.8 | Zariadenie na napínanie skrutiek
27.9 | Podporná teleskopická tyč na podopretie konca extenzného aparátu. Predĺženie bočnej koľajnice
27.10 | Nosný držiak dosky na nohu
27.11 | Radiálna svorka
27.12 | Rotačná sklopná svorka a trakčná upínacia svorka (vrátane vozíka na operačné dosky)
27.13 | Fixačná nožná podpera (podložka) 2 dielna chrániaca pätu so suchým zipsom na extenzný aparát – 1 ks
27.14 | Extenzná topánka (čižma) s uchytením nohy od chodidla po lýtko s mäkkou vnútornou výplňou – 1 ks
27.15 | Opätovne použiteľná vložka do trakčnej topánky – 2 ks
27.16 | Kolenná podpera dolných končatín typu "Goepel dizajn" s mäkkým polstrovaním, rotačne guľovým kĺbom nastaviteľná – 2 ks
27.17 | Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na položenie nôh v kombinácií s trakčným zariadením – 1 ks
27.18 | Svorka otočná – 1 ks
27.19 | Svorka pre podkovu k kirschnerovmu drôtu – 1 ks
27.20 | Podperná radiolucentná doska s mäkkým polstrovaním pripevnená na bočnú lištu rozširujúce operačný stôl pod hornou končatinou pacienta pri pronačnej polohe počas artroskopie lakťa (min. rozmer 250 x 200 mm) – 1 ks
Položka č. 2 - Mobilný operačný stôl - 2 ks
2.1 | Mobilný operačný stôl umožňujúci vyskladanie dosky stola o rôzne prevedenia dielov, podľa potreby chirurga - modulárny
2.2 | Hlavná doska operačného stola s dvomi pármi elektricky ovládaných kĺbov
2.3 | Dĺžka hlavnej dosky stola, bez prídavných dielov max. 880 mm
2.4 | Základňa stola počas chirurgických výkonov uložená na podlahe pre vysokú stabilitu aj v najvyššej polohe
2.5 | Nožné elektricky ovládané kĺby umiestnené na konci hlavnej dosky stola, vybavené krátkou eurolištou pre elektrické polohovanie gynekologických podper dolných končatín
2.6 | Hlavná doska stola delená na sedaciu časť s motorizovanými kĺbami na konci dielu a chrtbovú časť s elektrickými kĺbami medzi sedacou a chrbtovou časťou s ukončeným rozhraním identickým s rozhraním v motorizovaných kĺboch sedacej časti
2.7 | Identické rozhranie elektricky ovládaných kĺbov hlavnej dosky stola pre možnosť vyskladania v štandardnej aj reverznej polohe pacienta
2.8 | Šírka dosky stola s bez postranných eurolíšt mi. 530 mm, max. 550 mm
2.9 | Celková nosnosť operačného stola min. 450 kg
2.10 | Nosnosť operačného stola v reverznej polohe a vo vysunutej polohe min. 250 kg
2.11 | Elektrickým motorom ovládané pohyby: zdvih stola, TR/ATR sklon, laterálny sklon, chrbtový a nožný diel
2.12 | Náklon dosky stolaTR/ATR v rozsahu min. 25°/35°
2.13 | Laterálny sklon min. ± 20°
2.14 | Elektrický sklon chrbtového dielu min. -40°/+70°
2.15 | Elektrický sklon nožného dielu min. +80°/-90°
2.16 | Elektrické výškové nastavenie min. o 450 mm
2.17 | Poloha dosky stola pri najnižšom nastavení max. 600 mm
2.18 | Poloha dosky stola pri najvyššom nastavení min. 1050 mm
2.19 | Elektrický posun hlavnej dosky stola pozdĺžne, min. 310 mm
2.20 | Ovládanie motorizovaných polohovaní pomocou diaľkového ovládača s farebným dotykovým displejom s grafickým zobrazením stavu stola, batérií v stole, batérií v ovládači
2.21 | Zadefinované polohy v ovládači operačného stola: minimálne: nulová poloha, poloha kresla, flex poloha, reflex poloha - ovládanie stlačením jediného tlačidla
2.22 | Možnosť uloženia vlastnej polohy s vlastným pomenovaním - napr. špecifickú lumbotomickú polohu s vlastnými sklonmi ako aj kombinovanú TR/LT polohu - min. 10 pozícií
2.23 | Obrazovka ovládača s ponukou v slovenskom resp. českom jazyku, s farebným označením jednotlivých dielov stola pre ľahkú orientáciu
2.24 | Ovládač s integrovaným zvukovým a vizuálnym alarmom so zobrazením textu alarmu pre možnosť odstránenia chyby alebo dosiahnutia hraničnej polohy
2.25 | Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu
2.26 | Ovládač umožňujúci jednoduché prepnutie medzi štandardným a reverzným zostavením stola
2.27 | Integrované záložné ovládanie do základne stola pre prípad emergentných stavov
2.28 | Možnosť nastavenia rýchlosti polohovania dielov stola na ovládači
2.29 | Integrované bezpečnostné protikolízne prvky do operačného stola so zvukovou a vizuálnou signalizáciou na ovládači s popisom kolízneho stavu
2.30 | Signalizácia stavu nabitia batérie ovládača a operačného stola, zobrazenie polohy stola - na farebnom displeji ovládača
2.31 | Operačný stôl s diaľkovým bezkáblovým ovládačom ako aj záložné ovládanie na nohe stola v prípade poruchy ručného ovládača
2.32 | Vysoká stabilita stola aj v najvyššej polohe hlavnej dosky operačného stola
2.33 | Nutná možnosť rýchleho zostavenia stola do štandardnej aj reverznej polohy pacienta
2.34 | RTG transparentné diely dosky operačného stola s minimálnymi tieňmi pre RTG snímkovanie
2.35 | Motorizované ovládanie kolennej podpery pacienta
2.36 | Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie
2.37 | Matrace operačného stola z dvojzložkovej antidekubitnej peny s antistatickým, vodeodolným a termoizolačným poťahom
2.38 | Všetky diely dosky operačného stola vrátane nožných kĺbov vybavené eurolištami pre uchytenie príslušenstva
2.39 | Diely operačného stola ako aj dosky operačného stola musia byť vzájomne prepojiteľné s existujúcimi stolmi (Maquet / Otesus / 1160.01D2) a príslušenstvom na operačných sálach
2.40 | Požaduje sa možnosť vzájomnej zameniteľnosti a interoperability hlavových dielov, nožných dielov, extenzných dielov u ponukaných operačných stolov
2.41 | Zostava operačného stola :
2.41.1 | základňa operačného stola s modulárnou hlavnou doskou a integrovanými batériami – 2 ks
2.41.2 | diaľkový ovládač s farebným dotykovým displejom s bezkáblovým ako aj káblovým prepojením s operačným stolom – 2 sady
2.41.3 | nabíjačka k diaľkovému ovládaču s uchytením na stenu miestnosti s poistkou proti pádu na zem – 2 ks
2.41.4 | nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 2 ks
2.41.5 | hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola – 2 ks
2.41.6 | extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 2 ks
3. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie tovaru :
2.1. | do deväťdesiat (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
2.7 | Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4. | Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku
6. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11. | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzkytovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.4 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.5 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.7 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.
15. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom
16. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
22. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
4.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
4.2 | Prospektový materiál
4.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4.4 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
4.5 | Certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom
5. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
meno, priezvisko oprávnenej osoby
podpis a pečiatka

## Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Operačné stoly pre centrálny operačný trakt
| Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | ŠUKL kód | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
Mobilný systémový operačný stôl | celok | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Mobilný operačný stôl | celok | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Cena celkom | [9 empty] | 0 |  |  | 0
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[5 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks
Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Transportér dosky operačného stola | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Vozík pre karbónovú dosku | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo | ks | 6 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Pás uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1 500 x 120 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímatel'nými kusmi pre predný, bočný aj zadný pristup pošas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) pripadne iné príslušenstvo (min. rozmer 540 x 500 mm) | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Vozík pre umiestnenie karbónového dielu | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment zariadenia na držiak svorky lebky | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín | ks | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Extenzné zariadenie | zostava | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Mobilný operačný stôl - 2 ks
základňa operačného stola s modulárnou hlavnou doskou a integrovanými batériami | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
diaľkový ovládač s farebným dotykovým displejom s bezkáblovým ako aj káblovým prepojením s operačným stolom | sady | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
nabíjačka k diaľkovému ovládaču s uchytením na stenu miestnosti s poistkou proti pádu na zem | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom | ks | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Sídlo : | [6 empty] | meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
IČO : | [7 empty] | podpis, pečiatka
V ......................................, dňa ...................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky