## List1
příloha č. 3 - technická specifikace zboží
Část 4 - Rukavice vyšetřovací latexové bez pudru
Položka č. | Název zboží | Účel použití dle norem a směrnic ES certifikáty, fyzikální vlastnosti | Technické parametry, základní specifikace | Splnění požadovaného tech. parametru a základní specifikace ANO x NE (každý účastník doplní do tabulky ano či ne, podle toho, zda je požadavek splněn)
4.1. | latexové bez pudru velikost XS | * dle EN 455 - část 1 až 4 * EN 420 * EN ISO 374 - část 1, 4, 5 * EN 16523-1 + A1 * Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích * Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích - kategorie III * síla při roztržení ≥ 6 N * AQL 1,5 nebo nižší * délka rukavice (střední hodnota) ≥ 240mm * množství zbytkového pudru max. 50ug/g rukavice | Materiál rukavice přírodní latex, bez pudru. Obsah proteinu max.50 ug/g. Rovné prsty, pravolevé. Manžeta s rovnoměrně zesíleným lemem. Mikrodrsná úprava povrchu s texturou prstů pro lepší úchop mokrých nebo suchých předmětů. Barva rukavice nerozhoduje. Snadná manipulace, při nasazování se netrhají. Při práci nedochází k perforaci rukavice. Rukavice nesmí být slepené. Při vytahování z krabičky by nemělo vypadnout větší množství než je požadované množství. Rukavice musí mít dotekovou citlivost, nepropustné, hypoalergenní, dostatečně pružné a elastické. Odolnost vůči dezinfekčním roztokům, chemikáliím, patogenům. Jednorázové použití, nesterilní. Rukavice jsou uložené v papírové krabici, boxu s otvorem,který lze snadno otevřít. Na krabici jsou uvedené všechny potřebné piktogramy dle norem.
4.2. | latexové bez pudru velikost S
4.3. | latexové bez pudru velikost M
4.4. | latexové bez pudru velikost L
4.5. | latexové bez pudru velikost XL