## List1
příloha č. 3 - technická specifikace zboží
Část 6 - Operační rukavice latexové s pudrem
Položka č. | Název zboží | Účel použití dle norem a směrnic ES certifikáty, fyzikální vlastnosti | Technické parametry, základní specifikace | Splnění požadovaného tech. parametru a základní specifikace ANO x NE (každý účastník doplní do tabulky ano či ne, podle toho, zda je požadavek splněn)
6.1. | rukavice latexové s pudrem velikost 6 | * dle EN 455 * délka rukavice podle velikosti (střední hodnota) ≥ 260mm * síla při roztržení ≥ 9N * AQL 1,5 nebo nižší EN 455 1-4 * ASTM F1671 nebo EN 374, * EN 420 * EN 93/42/EHS nebo EU 2017/745 * Nařízení EU 2016/425 - kategorie III * ISO 10282 * ISO 11137 * ISO 13485 | Materiál rukavice přírodní latex, s pudrem - kukuřičný škrob. Snadné oblékíní rukavic i při vlhkých rukách, rukavice se netrhají při nasazování. Mikrodrsná úprava povrchu rukavice včetně prstů, která zabraňuje prokluzování nástrojů, usnadňuje úchop a manipulaci s nimi ve vlhkých i suchých podmínkách. Ergonomický, anatomický tvar s rovnými nebo zahnutými prsty. Jasně daný pár rukavic levá/pravá. Kónická manžeta s rovnoměrně rolovaným lemem nebo rovným lemem, který poskytuje bezpečné olemování pláště, včetně dobrého přilnutí na zápěstí a zabraňuje svinutí navléknuté rukavice. Doteková citlivost zachována, nepropustnost, hypoalergenita, dostatečně vysoká pružnost. Rukavice nesmí být slepené, spečené a přilepené k ochrannému papíru. V průběhu operace se rukavice nevytahují, nezvětšují se, nedělají se tzv. žabí prsty, netvoří se žmolky uvnitř rukavic, nedochází k perforaci. Sterilizace provedena Gama zářením nebo jinou sterilizační metodou , např. EO. Sterilní sáček s peel efektem obsahující 1 pár rukavic levá/pravá s přehnutou manžetou v papírovém krycím obalu. Jednorázové použití. Na balení musí být vyznačen typ rukavice, velikost, šarže a doba expirace.
6.2. | rukavice latexové s pudrem velikost 6,5
6.3. | rukavice latexové s pudrem velikost 7
6.4. | rukavice latexové s pudrem velikost 7,5
6.5. | rukavice latexové s pudrem velikost 8
6.6. | rukavice latexové s pudrem velikost 8,5