## Príloha č.7_pre časť č. 5
Názov predmetu zákazky: Operačné stoly
Časť č. 5 - Mobilný systémový operačný stôl
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Ponuka uchádzača
názov/typ/model tovaru: ......................
|  |  | Parametre ponúkaného tovaru (spĺňa/nespĺňa resp. resp. konkrétna hodnota) | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádza parameter tovaru, na základe ktorého dokáže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 2 (uchádzač uvedie presný názov dokladu a číslo strany dokladu, na ktorej sa parameter nachádza)
Mobilný systémový operačný stôl Požadovaný počet: 1 ks
1. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2. | Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka
3. | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného) pre napolohovanie základne
4. | Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolĺznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači
5. | Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
6. | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
7. | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
8. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon)
9. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
10. | Vyžaduje sa plná fukčnosť príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
11. | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
12. | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
13. | Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu
14. | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
15. | Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16. | Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Min. 10 miest v pamäti
17 | Možnosť nastavenła rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
18. | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
19. | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
20. | Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
21. | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam
22. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
23. | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1 140 mm
24. | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
25. | Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm
26. | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
27. | Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
28. | Celková nosnosť stola min. 360 kg
29. | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
30. | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. v rozsahu +90°/-90°; väčší rozsah príustný, ale rozsah min. (+90°/-90°) musí byť zachovaný
31. | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 50°; väčší rozsah prípustný, ale rozsah (+ 90°/- 50°) musí byť zachovaný
32. | Zostava operačného stola :
32.1 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
32.2 | Transportér dosky operačného stola – 1 ks
32.3 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks
32.4 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks
32.5 | Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks
32.6 | Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks
32.7 | Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks
32.8 | Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
32.9 | Hlavový diel - sklopný / výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +45°/-45° (pripojiteľný k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 1 ks
32.10 | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 2 ks
32.11 | Anestéziologický rám – 1 ks
32.12 | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 2 ks
32.13 | Infúzny stojan – 1 ks
32.14 | Pás pre uchytenie tela pacienta s min. rozmermi 1500 x 120 mm – 2 ks
32.15 | Manžeta na pripevnenie zápästia ruky na anestéziologický rám – 2 ks
32.16 | Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
32.17 | Podpery ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
32.18 | Podpera tela pacienta pre podopretie chrbta (vankúšik) s min. rozmerom 120x170 mm – 1 ks
32.19 | 3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks
32.20 | Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímatel'nými kusmi pre predný, bočný aj zadný pristup pošas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) pripadne iné príslušenstvo (min. rozmer 540 x 500 mm) – 1 ks
32.21 | Vozík pre umiestnenie karbónového dielu – 1 ks
32.22 | Laterálne podpery tela pacienta v L tvare, na bočnú lištu – 1 ks
32.23 | Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks
32.24 | Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks
V ............................................ , dňa ..................
.........................................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Poznámka: Podpis oprávnenej osoby v zmysle bodu 12.9 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

## Príloha č.7_pre časť č. 6
Názov predmetu zákazky: Operačné stoly
Časť č. 6 - Operačný stôl urologický
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Ponuka uchádzača
názov/typ/model tovaru: ......................
|  |  | Parametre ponúkaného tovaru (spĺňa/nespĺňa resp. resp. konkrétna hodnota) | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádza parameter tovaru, na základe ktorého dokáže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 2 (uchádzač uvedie presný názov dokladu a číslo strany dokladu, na ktorej sa parameter nachádza)
Operačný stôl urologický Požadovaný počet: 1 ks
1. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2. | Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka
3. | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného) pre napolohovanie základne
4. | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
5. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon)
6. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
7. | Vyžaduje sa plná fukčnosť príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
8. | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
9. | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
10. | Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
11. | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
12. | Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadefinovaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
13. | Pamäť pre užívateľom volené polohy aspoň pre 8 polôh
14. | Pamäť pre zadefinované štandardné polohy, bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
15. | Voľba predvolenej polohy - jedným tlačidlom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie
16. | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
17 | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
18. | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam
19. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola
20. | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1142 mm
21. | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
22. | Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 680 mm
23. | Trendelenburg min. 45°/ Antitrendelenburg min. -45°
24. | Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
25. | Šírka stola s bočnými lištami max. 590 mm max. 600 mm
26. | Zaťaženie dosky stola min. 360 kg
27. | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
28. | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. v rozsahu +90°/-90°
29. | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. v rozsahu +90°/-50°
30. | Zostava operačného stola :
30.1 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
30.2 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks
30.3 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom plne funkčným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks
30.4 | Nožné diely z delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
30.5 | Hlavový diel sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks
30.6 | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 1 ks
30.7 | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vďaka trom kĺbom, vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu min. 450 - 550 mm – 1 ks
30.8 | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu s min. rozmermi (dĺžka 1 500 mm x šírka 120 mm ) – 2 ks
30.9 | Anestéziologický rám – 1 ks
30.10 | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
30.11 | 3-dielne rameno pre mäkké bočné podpery tela pacienta, ovládanie v jednom bode pre 3 kĺby – 2 ks
30.12 | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks
30.13 | Chrbtová-bočná podpera min. 210 x 100 mm – 2 ks
30.14 | Chrbtová podpera min. 170 x 120 mm – 2 ks
30.15 | Fixácia ruky pacienta s integrovanou svorkou a uchytením na bočnú lištu – 2 ks
30.16 | Podpera ruky-infúzna, nastaviteľná min. + 30° /- 40°, súčasťou je svorka a 2 x pás s min. D x Š:180 x 600 mm – 2ks
30.17 | Mobilný vozík na príslušenstvo, t.j. na práve nepoužívané segmenty operačnej dosky v min. počte otvorov pre 5 segmentov a kovovým košíkom – 1 ks
30.18 | Držiak dýchacích hadíc – 1 ks
30.19 | Urologický sedací diel s obojstrannou vodiacou koľajnicou pre urologickú misu – 1 ks
30.20 | Urologická misa s odtokom so samostatným segmentom a vedrom – 1 ks
30.21 | Vozík na urologickú misu – 1 ks
30.22 | Držiak nohy s plynovou podperou, priamym umiestnením strmeňov a vypchatými plastovými puzdrami, obsluhovateľné jednou rukou, vhodné aj pre bariatrických pacientov do hmotnosti minimálne 160 kg – 1 pár
30.23 | Kolenné Goepel korýtka s matracmi – 1 ks
30.24 | Mäkká podložka pod hrudník a brucho pacienta v pronačnej polohe – 1 ks
V ............................................ , dňa ..................
.................................................................................
(meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)
Poznámka: Podpis oprávnenej osoby v zmysle bodu 12.9 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

## Príloha č.7_pre časť č. 8
Názov predmetu zákazky: Operačné stoly
časť č. 8 - Operačné stoly pre centrálny operačný trakt
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Ponuka uchádzača
názov/typ/model tovaru: ......................
|  |  | Parametre ponúkaného tovaru (spĺňa/nespĺňa resp. resp. konkrétna hodnota) | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádza parameter tovaru, na základe ktorého dokáže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 2 (uchádzač uvedie presný názov dokladu a číslo strany dokladu, na ktorej sa parameter nachádza)
Operačné stoly pre centrálny operačný trakt
Položka č. 1 - Mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony požadovaný počet: 1 ks
1. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2. | Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka
3. | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z oboch strán aj pod uhlom, s možnosťou posunu základne počas chirurgického zákroku, bez potreby nutnosti použitia vozíka (navážacieho alebo iného)
4. | Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolĺznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači
5. | Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
6. | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
7. | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
8. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
9. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
10. | Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
11. | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
12. | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
13. | Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu alebo s dotykovým ovládaním a ilustarčným zobrazením jednotlivých komponentov v modrej farbe
14. | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
15. | Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16. | Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Minimálne 10 miest v pamäti
17 | Možnosť nastavenła rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
18. | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
19. | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
20. | Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
21. | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam
22. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola
23. | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm
24. | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
25. | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
26. | Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
27. | Celková nosnosť stola min. 360 kg
28. | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
29. | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 90°, väčší rozsah prípustný, ale rozsah + 90°/- 90° musí byť zachovaný
30. | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 50°, väčší rozsah prípustný, ale rozsah + 90°/- 50° musí byť zachovaný
31. | Zostava operačného stola :
31.1 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
31.2 | Transportér dosky operačného stola – 1 ks
31.3 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks
31.4 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks
31.5 | Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks
31.6 | Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks
31.7 | Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks
31.8 | Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
31.9 | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 6 ks
31.10 | Pás na uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1 500 x 120 mm – 1 ks
31.11 | Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom – 2 ks
31.12 | Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
31.13 | Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
31.14 | 3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks
31.15 | Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice – 1 ks
31.16 | Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímatel'nými kusmi pre predný, bočný aj zadný pristup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) - 1 zostava
31.17 | Vozík pre umiestnenie karbónového chrbtového dielu – 1 ks
31.18 | Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment - zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks
31.19 | Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks
31.20 | 3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou. Uchytenie ramena bez potreby elektriny alebo plynu, na bočnú lištu s možnosťou doplnenia o držiak pomôcok: retraktora, laparoskopického inštrumentu a pod.
31.21 | Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín. Extenzné zariadenie (zostava) pozostávajúce:
31.22 | Sedací diel s odoberateľnými bočnými časťami pre výkony na bedrovom kĺbe
31.23 | Dve trakčné tyče teleskopické vonkajšie ku operačnému stolu
31.24 | Dve trakčné tyče teleskopické vnútorné ku extenzii
31.25 | Trakčná zarážka valcová
31.26 | Valcová podložka
31.27 | Ľavá a pravá polohovacia lišta
31.28 | Predĺženie tyče pre ťažné tyče aj spätné uloženie tyče
31.29 | Zariadenie na napínanie skrutiek
31.30 | Podporná teleskopická tyč na podopretie konca extenzného aparátu. Predĺženie bočnej koľajnice
31.31 | Nosný držiak dosky na nohu
31.32 | Radiálna svorka
31.33 | Rotačná sklopná svorka a trakčná upínacia svorka (vrátane vozíka na operačné dosky)
31.34 | Fixačná nožná podpera (podložka) 2-dielna chrániaca pätu so suchým zipsom na extenzný aparát – 1 ks
31.35 | Extenzná topánka (čižma) s uchytením nohy od chodidla po lýtko s mäkkou vnútornou výplňou – 1 ks
31.36 | Opätovne použiteľná vložka do trakčnej topánky – 2 ks
31.37 | Kolenná podpera dolných končatín typu "Goepel dizajn" s mäkkým polstrovaním, rotačne guľovým kĺbom nastaviteľná – 2 ks
31.38 | Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na položenie nôh v kombinácií s trakčným zariadením – 1 ks
31.39 | Svorka otočná – 1 ks
31.40 | Svorka pre podkovu ku kirschnerovmu drôtu – 1 ks
31.41 | Podperná radiolucentná doska s mäkkým polstrovaním pripevnená na bočnú lištu rozširujúca operačný stôl pod hornou končatinou pacienta pri pronačnej polohe počas artroskopie lakťa (min. rozmer 250 x 200 mm) – 1 ks
Položka č. 2 - Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony požadovaný počet: 2 ks
2. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2.1 | Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas
2.2 | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom, s možnosťou posunu základne počas chirurgického zákroku, bez potreby nutnosti použitia vozíka (navážacieho alebo iného)
2.3 | Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolíznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači.
2.4 | Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
2.5 | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
2.6 | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
2.7 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
2.8 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
2.9 | Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
2.10 | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
2.11 | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
2.12 | Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu alebo s dotykovým ovládaním a ilustarčným zobrazením jednotlivých komponentov v modrej farbe
2.13 | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
2.14 | Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: min. flex, reflex, kreslo a nulová poloha
2.15 | Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Min. 10 miest v pamäti
2.16 | Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
2.17 | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
2.18 | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
2.19 | Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
2.20 | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oderu a dezinfekčným látkam
2.21 | Elektrické polohovanie nohy operačného stola
2.22 | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm
2.23 | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
2.24 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
2.25 | Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mmn
2.26 | Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
2.27 | Celková nosnosť stola min. 360 kg
2.28 | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
2.29 | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola (samostatne resp. synchrónne nastavenie) min. v rozsahu + 90° / - 90°, väčší rozsah prípustný, ale min. rozsah + 90° /- 90° musí byť zachovaný
2.30 | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. +90°/- 50°, väčší rozsah prípustný, ale min. rozsah + 90° /- 50° musí byť zachovaný
2.31 | Zostava operačného stola (platí pre 2 ks operačných stolov):
2.31.1 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií - 2 ks
2.31.2 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením - 2 ks
2.31.3 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním - 2 ks
2.31.4 | Nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy - 2 ks
2.31.5 | Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola - 2 ks
2.31.6 | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom - 2 ks
2.31.7 | Transportér dosky operačného stola – 2 ks
V ............................................ , dňa ..................
(meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)
Poznámka: Podpis oprávnenej osoby v zmysle bodu 12.9 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov