Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Zdravotnícky materiál pre zaistenie dýchacích ciest“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 1 Okruh dýchací anestéziologický pre dospelých

| - Okruh dýchací anestéziologický pre dospelých |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účel: Dýchací okruh pre dospelých schopný zabezpečenia ventilácie počas anestézie a intenzívnej respiračnej starostlivosti na rôznych oddeleniach nemocnice |  |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Kód MZSR (ak je relevantné) |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Dĺžka dýchacieho okruhu: 150 – 160 cm |  |  |  |  |  |
| Okruh musia tvoriť dve paralelné vrapové hadice a paralelná Y spojka s krytkou na uzavretie systému |  |  |  |  |  |
| Spoj vrapových hadíc s Y spojkou musí byť pevne fixovaný |  |  |  |  |  |
| Priemer vonkajšej vrapovanej hadice: 22 mm |  |  |  |  |  |
| Max . doba jednorazového použitia: 1 až 7 dní |  |  |  |  |  |
| Hadice jednokusové pevná min. 150 cm |  |  |  |  |  |
| Trubica špirálovitej konštrukcie/vrapová, jednokusová |  |  |  |  |  |
| Farba transparentná |  |  |  |  |  |
| Materiál: Polyuretán (PUR), Polyvinylchlorid (PVC), Polyetylén (PE), silikónová: (uviesť) |  |  |  |  |  |
| Vrapovaná metráž nesmie obsahovať latex |  |  |  |  |  |
| Koncovky |  | porty: farebné prevedenie |  | uviesť |  |
|  |  | veľkosť |  | 22F |  |
| Spojky | paralelná Y – nezalomiteľná |  |  | 22mm |  |
|  | Priama spojka (konektor) s pevným pripojením |  |  | 22M/22M |  |
| Jednoduchá samokontrola základného zariadenia vrátane testu netesnosti |  |  |  |  |  |
| Štandardné konektory, ktoré umožňujú kompatibilitu s maskami a zariadeniami |  |  |  |  |  |
| Nesmie sa zalamovať a prehýnať |  |  |  |  |  |
| Dýchací okruh musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |  |  |  |
| S dýchacím okruhom sa musí ľahko manipulovať |  |  |  |  |  |
| Balenie čisté alebo sterilné |  |  |  |  |  |
| - Pripojenie kanyly (husí krk) |  |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Pripojenie kanyly (husí krk) Rozťahovateľný alebo v pevnej dĺžke 10 alebo 15 cm |  |  |  |  |  |
| Dĺžka pripojovacej kanyly (husieho krku) 7-16 cm |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  | 22M/15F-15M |  |  |
|  |  |  | 22M/15F-22F |  |  |
| Otočný korektor v oboch smeroch +/-90o s možnosťou odsávania dýchacích ciest u pacienta |  |  |  |  |  |
| Kolienko pre napojenie na kanylu ET,TT masku / kolenový adaptér 22/15 M/F |  |  |  |  |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný, krytka na Y- spojke |  |  |  |  |  |
| Kanyla dostatočne flexibilná aby umožňovala voľný pohyb a prispôsobenie polohy bez narušenia prietoku plynov |  |  |  |  |  |
| Dostatočne pevná aby udržala nastavenú polohu |  |  |  |  |  |
| Nesmie sa zalamovať a prehýnať |  |  |  |  |  |
| Kanyla musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |  |  |  |

| - Filter bakteriálny pre použitie s dýchacími a anestéziologickými systémami, kompatibilný s ponúknutým dýchacím okruhom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Antibakteriálny filter elektrostatický pre dospelých, určený pre použitie s dýchacími a anestéziologickými systémami pre ochranu pacienta, zamestnancov nemocnice a zariadení pred potenciálnou mikrobiálnou kontamináciou |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Filtračná účinnosť min. 99,99% |  |  |
| Virálna účinnosť min. 99,99% |  |  |
| Pacientsky konektor: 22M/15F |  |  |
| Prístrojový konektor: 22M/15M |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky