Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Zdravotnícky materiál pre zaistenie dýchacích ciest“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 2  Okruh dýchací novorodenecký

| - Okruh dýchací novorodenecký CPAP - jednorazový |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Dýchací okruh určený pre intenzívnu starostlivosť predčasne narodených novorodencov a detí do 10 kg hmotnosti pri neinvazívnej ventilácii podporujúcej spontánne dýchanie |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Dĺžka inspiračnej hadice dýchacieho okruhu CPAP : 110 - 120 cm |  |  |
| Dĺžka expiračnej hadice dýchacieho okruhu CPAP: 120 – 140 cm |  |  |
| Prevádzkový teplotný rozsah: 18-26 oC |  |  |
| Tlakový rozsah: 3 – 10 cm H2O |  |  |
| Prietok dýchacieho plynu, prevádzkový rozsah vstupného prietoku:4-15 lit./min |  |  |
| Vstupný prietok dýchacieho plynu: 6 - 8 lit./min |  |  |
| Maximálny rozsah – limit tlaku kyslíka: 17 cm H2O @ 8 lit./min |  |  |
| Koncovka – port kyslíka: 22mm M/15mm F |  |  |
| Max . doba jednorazového použitia: 1 až 7 dní |  |  |
| Dýchací okruh je možné používať s kyslíkom, plynmi a anestetikami |  |  |
| Generátor bublín obsahujúci predlžovací zásobník, možnosť odpojenia pre odstránenie prebytočnej vody zo systému bez prerušenia liečby |  |  |
| Zvlhčovacia komora samonapĺňacia: (Uviesť značku) |  |  |
| Trubice špirálovitej konštrukcie, roztiahnuteľné, odlahčené |  |  |
| Farba hadíc transparentná, modrá, biela: (uviesť) |  |  |
| Materiál hadíc/ Polyuretán( PUR), Polyvinylchlorid (PVC), Polyetylén (PE), silikónová trubica: (uviesť) |  |  |
| Bez obsahu: latex, DEPH, Bisfenol A |  |  |
| Dýchací okruh musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |
| S dýchacím okruhom sa musí ľahko manipulovať |  |  |

| - Okruh dýchací novorodenecký, kompatibilný s prístrojom EVAQUA- Duálne vyhrievaný ventilačný okruh pre detských pacientov s vyššou prietokovou rýchlosťou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Dýchací okruh určený pre intenzívnu starostlivosť predčasne narodených novorodencov a detí do 10 kg hmotnosti pri neinvazívnej ventilácii podporujúcej spontánne dýchanie |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| S automatickou komorou MR290 |  |  |
| Stlačiteľný objem: 758ml |  |  |
| Maximálny prevádzkový tlak: 8kPa |  |  |
| Dĺžka dýchacej trubice: 1,6m |  |  |
| Prietoková rýchlosť: 4-15L/min |  |  |
| Výkon zvlhčovača >33mg/L |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Dýchací okruh musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |
| S dýchacím okruhom sa musí ľahko manipulovať |  |  |

| - Okruh dýchací novorodenecký kompatibilný s prístrojom EVAQUA - Duálne vyhrievaný ventilačný okruh pre detských pacientov s nižšou prietokovou rýchlosťou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Dýchací okruh určený pre intenzívnu starostlivosť predčasne narodených novorodencov a detí do 10 kg hmotnosti pri neinvazívnej ventilácii podporujúcej spontánne dýchanie |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| S automatickou komorou MR290 |  |  |
| Stlačiteľný objem: 758ml |  |  |
| Maximálny prevádzkový tlak: 8kPa |  |  |
| Dĺžka dýchacej trubice: 1,6m |  |  |
| Prietoková rýchlosť: 0,8-4L/min |  |  |
| Výkon zvlhčovača >33mg/L |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Na jedno použitie |  |  |

Vypracoval :

Dňa:

Vzhľadom k tomu, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú údaje a odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené a musia  byť  plne kompatibilné s existujúcim zariadením EVAQUA.

Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky