## Titul.list
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA |  |  | V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – ZÁKAZKA – Zmluva s finančným plnením
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Predmet zákazky: | 2R ANGIOGRAF
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)
VEREJNÁ SÚŤAŽ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov
Nová
Technická a medicínska špecifikácia
"Dvojrovinný Angiografický prístroj"
V Bratislave august 2018
Súť.podklady – Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky |  | * august 2018 | listov: 15

## 2R AG
Dvojrovinný Angiografický prístroj
medicínsko - technické požiadavky
Dodávateľ
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Minimálna lehota dodávky (v týždňoch):
Cena v EUR bez DPH / 1 ks (spolu A. až K.)
Dvojrovinný angiografický prístroj
Všeobecná charakteristika:
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
Dvojrovinný angiografický prístroj s plnou digitalizáciou obrazu s vysokým rozlíšením obrazu určený pre vyšetrenia v oblasti celého tela pacienta s výbavou pre výkony intervenčnej neurorádiológie, intervenčnej rádiológie aj intervenčnej onkológie s možnosťou vzájomného pohybu C- ramena oproti stolu do strán aj pozdĺž tak, aby bolo možné vyšetriť pacienta v celej dĺžke. |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
Flexibilný dvojrovinný systém C- ramien so stropným závesom a podlahovým statívom umožňujúcim dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola, vyšetrovací stôl s plávajúcou doskou, excentricky uchytený k podlahe.
Akvizičný modul pre digitálnu rádiografiu, pulznú skiaskopiu, digitálnu subtrakčnú rotačnú angiografiu a digitálnu periférnu subtrakčnú angiografiu
Možnosť vykonávať rotačnú 3D angiografiu aj s 3D roadmappingom
Softwar.vybavenie pre 3D rekonštrukcie a CT zobrazenie, navigácia, farebné kódovanie prietoku
Vybavenie systémom na zníženie dávky RTG žiarenia pre pacienta (pulzná skiaskopia), inteligentný riadiaci softvér na minimalizovanie dávky žiarenia pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu. Musí obsahovať minimálne automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase, potlačenie pohybových artefaktov v reálnom čase, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov v reálnom čase, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu v reálnom čase, minimalizovanie radiačnej záťaže personálu pomocou radiačnej ochrany dolných končatín a oloveného skla na stropnom statíve alebo ekvivalent uvedených požiadaviek.
Antikolízny systém pre pohyb C- ramien, automatický regulátor polohy systému
Zdvojený ovládací panel dotykový a prepínací
Vyhodnocovacia pracovná stanica – pre modality AG, CT a MRI s možnosťou fúzie obrazu
Možnosť videokonferencií
Integrovaný ultrazvukový prístroj
DICOM pripojenie k PACS a zapisovacia jednotka DVD/CD
Injektor na jódovú kontrastnú látku
Záruka a záručný servis na celý komplet po dobu 48 mesiacov
Angiografický prístroj musí byť nový, nepoužitý, nerepasovaný
A. Vyšetrovací stôl
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. celková nosnosť stola (v kg) minimálne 300 kg |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Katetrizačný stôl s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania minimálne v rozsahu ± 90 °
3. RTG transparentná úložná doska pre neurointervenčné zákroky a RTG transparentná „široká“ úložná doska pre periférne intervenčné zákroky
4. nastaviteľná výška stola v rozsahu minimálne v rozsahu od 78 cm až 102 cm
5. Pozdĺžny pohyb úložnej dosky pacientskeho stola minimálne 120 cm
6. Priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola celkovo minimálne 28 cm
7. Ovládanie všetkých funkcií C – ramena, stola a obrazového spracovania od vyšetrovacieho stola aj z ovládacej miestnosti. Ovládanie protokolov od vyšetrovacieho stola pomocou dotykovej obrazovky. Nožný spínač expozície a skiaskopie do vyšetrovne pre obidve roviny. Prídavný nožný spínač do obsluhovne na spínanie skiaskopie a expozície. Možnosť vizualizácie uhlov C ramien.
8. Motoriz. pohyb C-ramena alebo pacientskeho stola v krokoch pre účely periférnej angiografie
B. C ramená
B1. C-rameno -1. Rovina, zariadenie na podlahe
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. flexibilné motoricky posuvné C rameno upevnené k podlahovému statívu s možnosťou vyšetrovania celého tela pacienta |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola počas prípravy pacienta
3. Počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa
4. Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán
5. Motoricky meniteľná vzdialenosť zdroja žiarenia a detektora minimálne v rozsahu 90 cm – 119 cm
6. Projekcia v pozícii pre vyšetrovanie hlavy - Rotácia C- ramena minimálne v rozsahu 105° LAO až - 115° RAO - Angulácia C- ramena minimálne v rozsahu 45° CRAN až - 45° CAUD
7. Projekcia v pozícii pre vyšetrenie tela - rotácia C- ramena minimálne ± 45° LAO / RAO - angulácia C- ramena minimálne and + 15°/– 45° CRAN/CAUD
8. Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie (rotácie) medzi pozíciami LAO/RAO minámálne 20 °/sec
9. Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami CRAN/CAUD minimálne 18 °/sec
10. Rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii minimálne 40°/sec
11. Inteligentný antikolízny systém pre pohyby C-ramena
12. Polohy C-ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami
13. Možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti
B. C ramená
B2. C-rameno -2. rovina, stropný záves
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. zariadenie montované na strope |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola počas prípravy pacienta
3. Počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa
4. Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi o všetkých strán
5. Motoricky meniteľná vzdialenosť zdroja žiarenia a detektora minimálne v rozsahu 94 – 119 cm
6. Rotácia a angulácia C ramena na stropnom závese - rotácia C- ramena minimálne 0° až 115° LAO alebo 0° až 115° RAO - angulácia C- ramena minimálne +45° CRAN, -45° CAUD
7. Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie (rotácie) medzi pozíciami LAO/RAO minimálne 8 °/sec
8. Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami CRAN/CAUD minimálne 8 °/sec
9. Inteligentný antikolízny systém pre pohyby C-ramena
10. Polohy C-ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami
11. Možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti
12. Motorické posúvanie C-ramena v pozdĺžnom smere
13. Súčasná rotácia obidvoch rovín voči pacientovi pri zachovaní izocentra
C. RTG generátor
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Dva vysokofrekvenčné rtg generátory |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Výkon generátora minimálne 100 kW
3. Minimálne po dobu 8 hodín maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime minimálne 1,5 kW
4. Automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie
5. Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu minimálne od 3,75 pulzov/sec do 30pulzov/sec
6. Rozsah frekvencií generátora pulznej expozície v rozsahu minimálne od 0,5 pulzov/sec do 25 pulzov/sec
7. Napájacie napätie anódy v rozsahu minimálne 50 – 125 kV
8. Technológia grid-switch, mriežkou spínaný RTG žiarič
D . RTG žiariče v oboch rovinách
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Vysokovýkonný rtg žiarič s minimálne 2 ohniskami (uviesť počet ohnísk) |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Tepelná kapacita anódy minimálne 2,4 MHU
3. Tepelná kapacita rtg žiariča minimálne 5,4 MHU
4. Veľkosť najmenšieho ohniska (resp. aritm. priemer veľkostí najmenších ohnísk) maximálne 0,5 mm
5. Veľkosť najväčšieho ohniska (resp. aritm. priemer veľkostí najväčších ohnísk) minimálne 0,75 mm
6. Minimálna rýchlosť odvodu tepla z anódy žiariča 540 kHU/min
E . Clona
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Automatická hĺbková clona |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Kompaktná forma s elektricky nastaviteľnými pravouhlými s semitransparentnými clonami
3. Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke (u štvorových detektorov sa nevyžaduje)
4. Polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia
5. Obsahuje inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu
6. Počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky minimálne 3 ks
7. Hrúbka medených filtrov v rozsahu maximálne od 0,1 do 1,0 mm
8. Automatická voľba hrúbky filtrov v závislosti od hrúbky objektu a navolených parametrov
9. Obsahuje integrovanú komôrku na meranie dávky žiarenia (DAP meter)
F. Digitálny systém získania obrazu a jeho zobrazovanie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Dvojica digitálnych plochých detektorov umiestnených na C- ramenách |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Digitálny detektor zhotovený z a-SI s CsI scintilátorom
3. Aktívna plocha detektorov min. 380x290 mm alebo 310x310 mm v oboch rovinách alebo 380x290 mm v jednej a 290x260 v druhej rovine
4. Hĺbka digitalizácie detektorov minimálne 14 bit
5. Veľkosť pixelov detektorov maximálne 200 um (mikrometrov)
6. Rozlišovacia schopnosť detektora minimálne 2,5 Lp/mm
7. Integrovaná komôrka na meranie dávky
8. Vyberateľný raster na redukovanie dávky žiarenia
9. Zabudovaný laserový kríž a/alebo softwarová virtuálna vodiaca čiara pre biopsie
10. Počet elektronicky prepínateľných akvizičných obrazových formátov ZOOM minimálne 4
11. Rotácia detektora v rozsahu minimálne 0-90° (nevyžaduje sa pre štvorcové detektory)
12. Možnosť ovládania rotácie detektora na detektore alebo na ovládacom paneli pri stole (nevyžaduje sa pre štvorcové detektory)
13. Automatická rotácia hĺbkovej clony na RTG žiariči podľa rotácie detektora nevyžaduje sa pre štvorcové detektory)
14. Počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matrici 1024 x 1024 v oboch rovinách súčasne minimálne 0,5 až 25 obr./sec
15. Počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) minimálne 50 obr./sec
16. Počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pri natívnej rotačnej angiografii, pri zobrazovaní mäkkých častí minimálne 30 obr./sec
17. Počet obrazov/s pulznej skiaskopie s možnosťou automatického uloženia posledných 10 sekúnd do pamäte minimálne 30 obr./sec
18. Možnosť automatického uloženia skiaskopického obrazu do pamäte pri frekvencii 15p/s minimálne 60 sec
G. Obrazové spracovanie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Matrica spracovania obrazu a archivácie minimálne 1024x1024 |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Obrazová záznamová kapacita pre matricu 1024x1024 minimálne 50000 obrazov
3. DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase
4. DSA rotačná angiografia v reálnom čase
5. Dvojitý skiaskopický mód umožňujúci súčasné zobrazenie skiaskopického a substrahovaného obrazu, funkcia „roadmapping“ a „overlay“ (možnosť prekrytia živého obrazu s vybraným referenčným obrazom)
6.Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia)
7. Výstup videosignálu vo formáte DVI pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu
8.DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve, RDSR)
9. DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS)
H. Ovládanie systému, zobrazenie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1.Moduly pre akvizíciu, ovládanie geometrie a obrazových parametrov vo vyšetrovni a obsluhovni |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Medicínsky LCD HD farebný monitor so stropným závesom, uhlopriečkou minimálne 58 “, natívny formát minimálne 8 Mpix, svietivosť minimálne 560 cd/m2, kontrast minimálne 700:1
3. Matrica HD zobrazenia minimálne 3840 x 2160
4. Počet možných pripojení video vstupov minimálne 9
5. Modul na ovládania 3D rotačnej AG od vyšetrovacieho stola
6. Počet kusov diagnostických monitorov a ich veľkosť v ovládacej miestnosti, pre ovládaciu ako aj vyhodnocovaciu pracovnú stanicu, pre znázornenie živého a referenčného obrazu, súčasné vykonávanie 3D rekonštrukcií a) 2 ks 30" monitorov s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap v oboch rovinách, ako a vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie alebo b) minimálne 4 kusy 19" monitorov tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap v oboch rovinách a 2 ks farebných TFTL-LCD 19" monitorov aby sa dali zároveň vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie
7. Modul pre ovládanie „Vyhodnocovacej pracovnej stanice“ priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na LCD monitor
I. Vyhodnocovacia pracovná stanica softwarové vybavenie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
2D postprocesing XA, analýza stenózy |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
3D rotačná angiografia
Zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT
Zobrazenie 3D-objemov s rozlíšením vhodným pre mäkké tkanivá s CBCT (Cone beam computed tomography) technológiou
Vysokokontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení
3D roadmaping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít
SW pre meranie a grafické vyhodnotenia meraní stenóz v 3D obraze
SW pre automatickú segmentáciu a analýzu aneuryzmy
SW pre vizualizáciu perfúzie mozgu a tela
SW pre fúziu 2D/3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT,PET s 3D angio obrazom
SW pre duálnu vizualizáciu substrahovaného a 3D obrazu
SW pre plánovanie embolizačných postupov pomocou segmentácie anatomických štruktúr tumoru a vyznačenia tepien
SW pre plánovanie o podporu zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D fúzovaných obrazov
SW pre redukciu kovových artefaktov v 3D obraze
SW pre automatickú detekciu a segmentáciu brušnej aorty - podpora zavádzania stentgraftu do aorty
SW pre kvantifikáciu veľkých ciev
SW pre 2D perfúziu s farebným zobrazením toku krvi a grafickou analýzou
SW pre automatické plánovanie a vkladanie segmentovanej stenózy do 3D obrazu, pre podporu pri zavádzaní stentu
SW umožňujúci dynamické zobrazenie nástreku kontrastnej látky v 3D
Software na prehrávanie a spracovanie angiografických záberov vrátane DSA obrazov
Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACSu. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly
Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa
4D angiografia v reálnom čase pomocou technológie CBCT (Cone beam computed tomography) alebo ekvivalentné riešenie, vrátane popisu funkcií
J. Integrovaný ultrazvukový prístroj
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Ovládanie obrazu a funkcií USG prístroja na ovládacom paneli angiografického prístroja a/alebo na konzole USG |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Pracovná frekvencia prístroja minimálne v rozsahu 2-13 MHz
3. Zobrazenie živého usg obrazu na medicínskom monitori angiografu
4. Podpora skladania obrazov tzv. compoundingu pre lepšie a ostrejšie detaily
5. SW filtre potlačujúce šum
6. Automatická optimalizácia 2D obrazu
7. Možnosť merania vzdialeností, plochy (elipsy), objemu
8. Možnosť zamrazenia obrazu a prehrávania obrazovej slučky
9. Archivačné zariadenie – integrovaná pracovná stanica vrátane softwaru pre uchovávanie obrázkov a slučiek a ich následnému exportu na USB
10. Možnosť archivácie slučiek a obrázkov vo formátoch DICOM 3.0, alebo iných PC spracovateľných formátoch
11. Pripojenie na PACS
12. Možnosť pripojenia prístroja k sieti LAN pomocou káblu a/alebo WiFi (uviesť spôsob)
J. Integrovaný ultrazvukový prístroj
J1. Sondy
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Lineárna širokopásmová sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 5-12MHz, minimálnym počtom elementov 128, určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Konvexná širokopásmová sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 2-5MHz, minimálnym počtom elementov 128 určená na vyšetrovanie brucha
3. Bioptické nástavce na sondy
J. Integrovaný ultrazvukový prístroj
J2. Zobrazovacie módy
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. 2D obraz |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Farebné mapovanie prietokov
3. Energetický doppler
K. Doplnková výbava a príslušenstvo
Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie ( uviesť skutočné plnenie / hodnoty ) | Cena v EUR bez DPH
1. Štít z olovnatého skla s výrezom na pacienta upevnený na stropnom závese minimálne rozmerov 700 x 850 mm |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)
2. Ochrana spodnej časti tela upevnená na stole s min. ekv. 0,5 mm Pb
3. Operačné svetlo na stropnom statíve typu LED s pohyblivým a otočným ramenom min. 60 klux
4. Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM
5. Injektor na aplikáciu kontrastnej látky synchronizovaný s AG prístrojom
6. UPS na zálohovanie obrazového systému a núdzovej skiaskopie po dobu 10 minút
7. Monitoring vitálnych funkcií, EKG/Resp., SpO2, NIBP, IBP a teplota
8. Zobrazenie monitorovaných funkcií na medicínskom monitore vo vyšetrovni
9. Možnosť paralelného zobrazenia na monitore v RTG vyšetrovni
10. Alarmy vitálnych funkcií
11. Pracovná platforma z karbónových vlákien (min. rozmery 140x60 cm) s nadstavením na min. 200x65 cm
12. Kovový držiak infúznych fliaš pripevniteľný k stolu
13.Telekonferenčná kamera zo schopnosťou vzdialeného/dialkového ovládania s obrazovým výstupom HD-SDI 1080/60p + ovládací panel
14. Katetrizačná podložka pod ruku rtg transparentná
15. Polohovacie podložky pod hlavu a kolená
16. Pacientský matrac pre úzku úložnú dosku pre neurointervenčné a ostatné intervenčné rádiologické výkony
17. Ochranné sklo na display vo vyšetrovacej miestnosti
18. Držiak hlavy pre neurointervenčné zákroky
19. 1ks pracovnej stanice - s počítačom (Workstation), klinickým náhľadovým monitorom s uhlopriečkou 19", rozlíšením min. 1280x1024 za účelom zadávania informácií do RIS a NIS
20. 2 ks popisovacej pracovnej stanice, každá s počítačom (workstation), jedným klinickým náhľadovým monitorom s uhlopriečkou aktívnej plochy 19", rozlíšením min. 1280x1024 a jedným farebným diagnostickým monitorom uhlopriečkou aktívnej plochy minámálne 21,3" rozlíšením min. 1200x1600, zobraziteľných farieem alebo odtieňov šedi minim. 1 miliarda, kontrastom minimálne 1300:1, s IPS technológiou panela
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Cena v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie angiografického prístroja (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu). Elektrické revízie budú vykonávané min. 1x ročne. O vykonanom meraní musí byť vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať profilaktickú kontrolu minimálne raz štvrťročne. Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia musí byť servisná odozva dodávateľa maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy Odberateľom, v rámci pracovných dní a servisný zásah sa vyžaduje maximálne do 24 hodín v rámci pracovných dní. |  | Bez nacenenia (zahrnúť do celkovej ceny v EUR bez DPH)