## Príloha č. 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu - sterilný angiografický set
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
ŠZM pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set použiteľný pri diagnostickom aj terapeutickom intervenčnom výkone u cievneho pacienta.
Položka č. 1 - Sterilný angiografický set
1.1 | miska, v ktorej je set uložený - 1x
1.2 | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
1.3 | miska 500 ml - farebná ( napr. modrá ) - 1x
1.4 | skalpel č. 11 s rukoväťou - 1x (možný ekvivalent skalpel s dlhou rukoväťou - 1 ks)
1.5 | striekačka 2 ml - 1x
1.6 | striekačka 10 ml - 2x
1.7 | striekačka 20 ml - 1x
1.8 | ihla zelená, 21G; 0,8x40mm - 1x
1.9 | vysokotlaková hadička, min. 75 cm, min. 78 bar/ekvivalent v PSI -1x
1.10 | náplasť 9x10cm - 1x
1.11 | rukavice č. 7,5 bez prášku - 2x
1.12 | gázové štvorce 10 x 10 cm - 5x
1.13 | tampóny č. 5 - 15x
1.14 | pean z plastu - 1x
1.15 | ochranný vak na štít a zosilňovač, transparentný, rozmer medzi 70x120 - 120x120cm - 2x
1.16 | rúškovanie angiografického stola minim.rozmer 225x300cm - 1x - štandardne minimálne 2 otvory ( tzv. na femorálny vstup ), optimálne obe prekryté, s možnosťou otvorenia požadovanej strany. - pripúšťame aj možnosť ďalších 2 otvorov ( brachiálnych resp radiálnych ) symetricky na oboch stranách rúškovania ( podobne ako na femorálne vstupy ) - krytie stola ( rúško ) z materiálu, ktoré dokáže dostatočne sať tekutiny, ako fyziologický roztok, tak aj krv
1.17 | rúško s lepiacou stranou, min. rozmer 72x50cm - 1x
1.18 | savá rúška min. rozmer 30x40cm - 1x
1.19 | papierové utierky min. rozmer 40x30 cm - 2x
1.20 | plášť L - 1x
1.21 | plášť XL, vhodné zvlášť zabalený - 1x
1.22 | vodiaci drôt J minimálne 260cm, 0.035´´ - 1x
1.23 | miska na vodiaci drôt , min. 1200 ml - 1x
1.24 | punkčná ihla; 18G; 1,3x70mm - 1x
1.25 | rúško na krytie stolíka, min. rozmer 90x140cm - 1x
1.26 | lepiaci štítok - 1x
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Zavádzače, rekanalizačné 0.035‘‘vodiče a katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Zavádzače slúžia ako cievne vstupy pri intervencii do tepnového a žilového systému, sú súčasťou každej intervenčnej procedúry, diagnostiky ako aj liečby. Vyžadujú sa zavádzače na širokú škálu využitia, v rozsahu od 4 – 11 F, v prevedení štandardných zavádzačov, ako aj zavádzačov použiteľných ako guiding katétre resp. kink-rezistentných zavádzačov, ako aj mikrozavádzačov. Ako súčasť materiálu požadujeme aj samostatnú hemostatickú chlopňu, hydrofílne rekanalizačné 0.035‘‘vodiče a podporný hydrofílny katéter.
Položka č. 1 - Mikro-zavádzače
1.1 | Optimálne sa zužujúce zavádzače vo veľkostiach minimálne 4 -6 F a v dĺžke medzi 5 – 7 cm, dodávané s vodičom, veľkosti 0.025‘‘.
Položka č. 2 - Štandardné zavádzače | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Zužujúce sa zavádzače v rôznych KIT-och na optimálnu penetráciu s anti-kinking vlastnosťou, s hemostatickou chlopňou, vo veľkostiach 4 – 11 F a dĺžke medzi 10 – 25 cm
Položka č. 3 - Kink-rezistentné zavádzače s vlastnosťou guiding katétrov
3.1 | Vysoko kink-rezistentné zavádzače so špirálou s nehrdzavejúcej ocele v PTFE obale s charakterom guiding katétra s hydrofílnym koncom na ľahkú penetráciu. Musia byť atraumatické, konštruované na diagnostiku a intervencie v periférnych tepnách, renálnych aj karotických tepnách. Ukončenie zavádzača by malo byť minimálne v rovnom a zakrivenom ukončení, minimálne vo veľkostiach 5 – 8 F a dĺžkach 45 – 90 cm
Položka č. 4 - Samostatná hemostatická chlopňa
4.1 | Samostatná hemostatická chlopňa kompatibilná so zavádzačmi minimálne do veľkosti 7 F, zabráňujúca krvácaniu a nasatiu vzduchu do zavádzača
Položka č. 5 - Rekanalizačné vodiče 0.035‘‘ ( eventualita 0.038‘‘)
5.1 | Rekanalizačné 0.035‘‘ hydrofílne nitinolové vodiče pokryté polyuretanom wolfrámu a potiahnuté hydrofílnym polymérom. Musia byť v rôznych dĺžkach, vrátane 300 cm, s rôznym zakrivením vrátane: rovné, v uhle, zakrivením v tvare J a v dvojotom zakrivení
Položka č. 6 - Hydrofílny angiografický katéter
6.1 | Požadovaný hydrofílny angiografický katéter určený pre angiografické procedúry v perifénych a neurálnych tepnách. Musí mať distálny hydrofílny coating v prevedení 4 resp. 5 F, kompatibilné s 0.035‘‘resp. 0.038‘‘vodičom, v prevedení straight a vertebral, minimálne v dĺžke 100 cm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Diagnostické katétre a vodiče
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na kompletné diagnostické portfólio intervenčnej angiológie a zároveň materiál určený na terapeutické použitie pri intervenciach na cievnom systéme všeobecne, katétre a vodiče.
Položka č. 1 - Diagnostické katétre pre prehľadnú angiografiu
1.1 | Široká škála diagnostických a terapeutických vodiacich katétrov v rôznych dĺžkach a veľkostiach (F) so širokým diagnostickým aj terapeutickým využitím určených pre prehľadnú angiografiu - vo veľkostiach katétrov 4 a 5 F a vybraných 6 F. Požadované katétre sú: Pigtail a Straight, môže byť aj Universal Flush.
Položka č. 2 - Diagnostické katétre pre selektívnu angiografiu | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadovaná široká škála diagnostických katétrov pre selektívnu angiografiu s dĺžkami katétrov podľa vybraných typov medzi 65 - 125 cm, v základných tvaroch katétrov minimálne vo vyhotovení: Vertebral katéter, Berenstein katéter, Simmons katéter a Cobra katéter.
2.2 | Dodané portfólio môže obsahovať aj široký rozsah katétrov – napr.: Multipurpose ( vrátane subintimálneho katétra), Renal Double Curve katétra, Cobra ( C1, C2, C3 ), Sheperd Hook I a II, Celiac Trunk, J Corve I, II, III, Sidewinder Simmons katéter ( SIM 1, 2, 3, 4 ), Headhunter I a III, Newton III a IV, Mani katéter, Bentson-Hanafee-Wilson I, II, a III.
Položka č. 3 - Diagnostický vodič | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
3.1 | Požadovaný diagnostický guidewire v zakončení rovný a/alebo J, nevyhnutný v dĺžke minimálne 240 cm a 0.035´´ rozmere, dopĺňujúce môžu byť aj iné rozmery.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - 0.014‘‘a 0.035‘‘vodiče – zamerané na výbornú manévrovateľnosť
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované 0.014‘‘a 0.035‘‘vodiče so zameraním na výbornú manévrovateľnosť, v rámci širokého spektra intervencií.
Položka č. 1 - 0.014‘‘vodič
1.1 | Vyžadujeme 0.014‘‘vodič vhodný na prechod komplexnými a tortuóznymi anatomickými štruktúrami, ako aj s možnosťou adekvátneho supportu pri ťažkých periférnych intervenciách, požadované sú v dĺžke 180 a 300 cm, koniec vodiča musí byť v rovnom ako aj J zakončení, optimálne distálna časť radiopacitná v dĺžke 3 cm, flexibílny vodič, zakončenie vodiča v prevedení soft alebo supersoft.
Položka č. 2 - 0.035‘‘vodič | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Vyžadujeme 0.035‘‘vodič, ideálne a ľahko ovládateľný a riaditeľný vodič, pre všetky intervenčné procedúry, umožňujúci prístup aj do ktorejkoľvek ťažko prístupnej tepny, excelentne vizualizovaný, jadro vodiča má byť oceľové so silikónovým coatingom, požadujeme s rovným aj ohnutým koncom vodiča, v dĺžke 180 a 300 cm, s pribaleným torquerom.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Rekanalizačné vodiče a mikrokatétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované špeciálne rekanalizačné periférne vodiče, mikrokatétre a kombinované mikrokatétre s vodičmi na intervencie tepien končatín, vrátane rekanalizácie chronických kalcifikovaných lézií.
Položka č. 1 - Vodiče 0.014´´ koncepcie
1.1 | Určené primárne na rekanalizáciu - prechody stenózami a uzávermi tepien predkolenia vrátane nohy vrátane plantárnej loop techniky, trombotických, fibrotických, fibrokalcifikačných a vysokokalcifikovaných lézií v dĺžkach vybraných vodičov 180 resp. 200 cm a 300 cm, zaťaženie špičky vodičov od 1.0 gf do 40.0 gf
Položka č. 2 - Vodiče 0.018´´ koncepcie | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Určené primárne na rekanalizáciu - prechody stenózami a uzávermi tepien nad kolenom, vrátane, trombotických, fibrotických, fibrokalcifikačných a vysokokalcifikovaných lézií v dĺžkach vybraných vodičov 200, 235 a 300 cm so zaťažením špičky podľa druhu vodiča od 4.0 gf do 30.0 gf.
Položka č. 3 - Mikrokatétre s vodičmi | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
3.1 | Podporné mikrokatétre v dĺžke minimálne 135 a 150 cm, kompatibilné s 0.014" vodičmi, musia mať hydrofílnu povrchovú úpravu, špička musí byť nízkoprofilovú kĺzavú špičku (maximálne do 1,5 Fr), mikrokatéter musí mať možnosť aplikácie kontrastnej látky pre superselektívny nástrek
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 6 - Rekanalizačné vodiče na prechod stenózami 0.014‘‘a 0.018‘‘ koncepcie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálne rekanalizačné vodiče na použitie v periférnom tepnovom systéme končatín, na prechod závažnými stenózami resp. uzávermi tepien.
Položka č. 1 - Vodiče 0.014‘‘
1.1 | 0.014‘‘vodiče na použitie v periférnom tepnovom systéme na femoro-popliteálnu a krurálnu oblasť, s možnosťou použitia aj hybridného vodiča v prevedení nitinolol/oceľ a vodičov na CTO s primárnym určením na intraluminálne rekanalizácie. Požadované sú 3 typy špičiek s variáciou priemerov a vzostupnou tuhosťou špičky pre prechod oklúziami,. Zároveň je požadovaný aj koronárny/periférny vodič v dĺžke 300 cm v rovnom a J zakončení s 3 cm radiopacitným koncom, hydrofílny a v rôznych hmotnostiach ( tuhostiach ).
Položka č. 2 - Vodiče 0.018‘‘ | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | 0.018‘‘vodiče určené na rekanalizáciu stenóz a uzáverov, vhodné je prevedenie minimálne v 3 druhoch vodiča, vodiče majú možnosť úpravy špičky podľa potreby, vodiče musia byť schopné robiť potrebný support pri intervencii, zároveň musia byť schopné prechodu léziami a musia byť minimálne v dĺžke 300 cm.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 7 - Manometrické PTA striekačky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované sú manometrické PTA striekačky s možnosťou použitia aj pri vysokotlakovej insuflácií.
Položka č. 1 - Manometrické PTA striekačky
1.1 | Manometrické PTA striekačky, na použitie k liečbe PTA štandardným alebo DCB balónom a implantáciu balón-expandovateľných stentov, s objemom striekačky v rozmedzí minimálne medzi 20 – 35 ml a tlakom insuflácie minimálne do 25 atm.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 8 - Štandardné PTA balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
PTA katétre/balóny určené na štandardnú PTA procedúru, dilatáciu periférneho cievneho systému-arteriálneho a venózneho Požadujeme štandardné PTA katétre/balóny určené na liečbu periférneho cievneho systému angioplastikou. Požadujeme balóny v kompatibilite na 0.014´´, 0.018´´ a 0.035´´ vodiče. Portfólio musí obsahovať široké priemery a dĺžky balónov, na 0.018´´ a 0.035´´ vodiče optimálne aj v dĺžkach balónov 300 cm. Požadované balóny musia byť kompatibilné v rozsahu 4-6 F zavádzačov, musia byť OTW koncepcie.
Položka č. 1 - PTA balónkové katétre na 0.014´´ vodič
1.1 | Vyžadujú sa PTA balónkové katétre kompatibilné s 0.014´´ v rozsahu priemeru minimálne a vrátane 1.5 - 4 mm a dĺžky PTA katétrov od priemeru 2 mm v rozsahu minimálne a vrátane 40 - 120 mm (konkrétne 40, 80, 120 a vybraných priemerov katétrov aj do 150 mm).
Položka č. 2 - PTA balónkové katétre na 0.018´´ vodič | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadované sú PTA katétre kompatibilné s 0.018´´ vodičom, v priemere balóna v minimálne v rozsahu a vrátane 2 - 7 mm a dĺžky minimálne v rozsahu a vrátane 20 - 120 mm a vo vybraných priemeroch aj 150 mm, optimálne v priemere balónov v rozsahu 4 - 7 mm aj v dĺžkach 150, 200 a 250 mm a v dĺžke až 300 mm pri priemere balónov 4 - 6 mm.
Položka č. 3 - PTA balónkové katétre na 0.035´´ vodič | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
3.1 | Požadované sú PTA katétre kompatibilné s 0.035´´ vodičom, v priemere balónov v rozsahu minimálne a vrátane 3 - 12 mm a dĺžok minimálne v rozsahu a vrátane 20 - 120 mm pri 3 mm priemere a pri priemere balónov 4 - 6 mm v dĺžke v rozsahu 20 - 300 mm a pri priemere 7 - 12 mm minimálne v dĺžke 20 a 40 mm; do priemeru balóna 10 mm musí byť kompatibilita 6F shaftu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 9 - DCB balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom s veľkými dĺžkami povlečených balónov s obsahom liečiva paclitaxel. Požadujeme balóny kompatibilné s 0.018´´ a 0.035´´ vodičom. Požadujeme špeciálne nízkoprofilové DCB balóny určené na periférne tepny s indikáciou minimálne do femoropopliteálnej ako aj infrapopliteálnej oblasti. Vybrané balóny sa môžu použiť aj na ošetrenie dialyzačných AV fistúl. Požadované balóny musia byť kompatibilné podľa veľkosti a typu so 4-6 F zavádzačom, požadujeme balóny 0.018´´ a 0.035´´ koncepcie, balóny musia byť nízkoprofilové, môžu byť semi-compliantné, musia byť OTW koncepcie a obsahovať paclitaxel.
Položka č. 1 - 0.035´´ DCB balóny
1.1 | Požadované balóny musia byť OTW koncepcie, kompatibilné s 0.035´´ vodičom a 5 resp. 6F zavádzačom, vybrané balóny musia byť v priemere minimálne medzi a vrátane 4 – 6 mm a v dĺžkach minimálne medzi a vrátane 40 – 150 mm , optimálne aj väčšou dĺžkou, použité liečivo paclitaxel.
Položka č. 2 - 0.018´´ DCB balóny | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadované balóny musia byť nízko-profilové, povlečené paclitaxelom, kompatibilné s 0.018´´ vodičom a so 4 resp. 5 - 6 F zavádzačom. Priemer balónov musí byť minimálne medzi a vrátane 4 - 6 mm a dĺžkach vybraných balónov medzi a vrátane 40 – 120 mm, optimálne aj s väčšou dĺžkou. Balóny sa môžu používať aj na ošetrenie dialyzačných AV fistúl.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 10 - Špeciálne 4F DCB balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom s veľkými dĺžkami povlečených balónov s obsahom liečiva paclitaxel. Požadujeme balóny kompatibilné s 0.018´´ vodičom.
Položka č. 1 - Špeciálne 4F DCB balóny
1.1 | Požadujeme špeciálne nízkoprofilové DCB balóny určené na periférne tepny s indikáciou minimálne do femoro-popliteálnej oblasti a zároveň aj na tepny predkolenia resp. až planty. Vybrané balóny sa môžu použiť aj na ošetrenie dialyzačných AV fistúl. Požadované balóny na ošetrenie femoro-popliteálnej oblasti musia byť kompatibilné s 4 F zavádzačom, 0.018´´ koncepcie, musia byť nízkoprofilové. Môžu byť semi-compliantné, musia byť OTW koncepcie a obsahovať paclitaxel. Priemer balónov musí byť minimálne medzi a vrátane 4 - 6 mm a dĺžkach vybraných balónov medzi a vrátane 40 – 200 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 11 - Špeciálny DCB balón (sirolimus)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom, 0.018´´ kompatibilitou vodiča a povlečené liečivom sirolimus.
Položka č. 1 - Špeciálne DCB balóny (sirolimus)
1.1 | Požadujeme špeciálne DCB balóny určené na periférne tepny, k liečbe de novo alebo restenóz lézií, kompatibilné podľa priemeru balóna so 5-7 F zavádzačom, musia byť OTW koncepcie a diametrom balóna v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 2 - 7 mm a s dĺžkami vybraných balónov medzi a vrátane 40 - 150 mm, kompatibilné s 0.018´´ vodičom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 12
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 12 - Špeciálny scóringový balón
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný ŠZM - špeciálny scóring PTA balón, indikovaný na závažné komplexné aj vysoko kalcifikované stenózy ako eventualita „debulking“ metódy.
Položka č. 1 - Špeciálny scóringový balón
1.1 | Požadujeme špeciálny scóringový balón, 5 alebo 6F kompatibilný, na 0.014 a/alebo 0.018´´ vodič. Balón musí byť semi-compliantný a vysokotlakový, s minimálnym rizikom disekcií. Požadujeme balóny s priemermi v rozmedzí 2 - 8 mm, minimálne medzi a vrátane 2 - 6 mm a dĺžkami vybraných druhov minimálne medzi a vrátane 20 - 40 mm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 13
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 13 - Špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované sú špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou na zníženie rizika disekcií ciev, oproti POBA liečbe, s určením do periférnych tepien DK a renálnych tepien.
Položka č. 1 - Špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou
1.1 | Požadujeme špeciálne dilatačné balóny s nitinolovým výpletom, na kontrolovanú dilatáciu v povodí ilických ale aj kompletných infrainguinálnych tepien, vrátane tepien pod kolenom ako aj na liečbu stenóz renálnych tepien. Balóny musia byť kompatibilné s 5 resp. 6F zavádzačom a 0.014´´ a/alebo 0.018´´ vodičom – podľa rozmerov balónov. Požadujeme priemery balónov medzi a vrátane 2.5 – 6.0 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 40 – 120mm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 14
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu - sterilný angiografický neuroset
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
ŠZM pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický neuroset použiteľný pri diagnostickom aj terapeutickom intervenčnom výkone pri neurointervencii.
Položka č. 1 - Sterilný neuro-intervenčný angiografický set
1.1 | angiografická rúška na pacienta, 225 x 340 cm, s transparentným okrajom - 1 x
1.2 | vodiaci drôt J3, 0,035”, dĺžka 260 cm - 1x
1.3 | punkčná ihla 18G, 70 mm - 1x
1.4 | Y-konektor, 1 ks samostatne zabalený - 3x
1.5 | trojcestný kohút, ON-verzia - 3x
1.6 | jednorazový angiografický operačný plášť veľ. L, materiál SMS - 1x
1.7 | jednorazový angiografický operačný plášť veľ. XL, materiál SMS, oba samostatne zabalené - 2x
1.8 | miska na uloženie setu o rozmere 31 x 29 x 5 cm - 1x
1.9 | miska na uloženie vodiča, so zábranou proti dislokácii vodiča 1200 ml - 1x
1.10 | miska transparentná na kontrastnú látku 120 ml - 1x
1.11 | miska modrá na preplachový roztok 500 ml - 1x
1.12 | skalpel č. 11, s dlhou plastovou rukoväťou - 1x
1.13 | ochranný transparentný kryt na štít a zosilňovač 120 x 120 cm, 1 ks samostatne zabalený - 2x
1.14 | injekčná striekačka 2 ml LS - 1x
1.15 | injekčná striekačka 10 ml LS - 6x
1.16 | injekčná striekačka 20 ml LS - 5x
1.17 | injekčná striekačka s gumeným piestom a so závitom 2 ml LL - 1x
1.18 | injekčná striekačka s gumeným piestom a so závitom 10 ml LL - 1x
1.19 | injekčná ihla 21G (0,8 x 40 mm), zelená - 1x
1.20 | náplasť 9 x 10 cm - 1x
1.21 | operačné chirurgické rukavice bezpúdrové č. 7.5 - 2 páry
1.22 | operačné chirurgické rukavice bezpúdrové č. 7.0 - 1 pár
1.23 | gázové štvorce 10 x 10 cm 8-vrstvové - 30x
1.24 | tampóny veľ. 5 (60 mm) - 20 x
1.25 | krycia rúška s lepiacou stranou, 75 x 90 cm, samostatne zabalené - 1x
1.26 | savá rúška 40 x 60 cm - 1x
1.27 | papierové utierky 57 x 37 cm - 2x
1.28 | rúška na zakrytie operačného stolíka 100 x 150 cm, set je v nej zabalený - 1x
1.29 | Celý set musí byť kompletne zabalený v sterilnom transparentnom obale
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Poznámka: |  |  | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 15
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 15 - Stenty a balóny veľkých priemerov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované stenty a balóny veľkých priemerov, ktoré sú určené na implantáciu do aorty, ako aj s možnosťou implantácie do hornej/dolnej dutej žily.
Položka č. 1 - Aortálne stenty
1.1 | Samo-expandovateľné aortálne nitinolové stenty, kompatibilné so zavádzačom do 10 F, closed cell koncepcioiu, dobrou radiálnoiu silou, s možnosťou použitia pri stenózach ale aj disekciách aorty a riešení endoleaku 1a/1b, na implantáciu do vena cava, vrátane pri obštrukciách, v rozmeroch priemeru medzi a vrátane 16 – 36 mm a v dĺžke vybraných priemerov stentov v rozsahu minimálne 40 – 100 mm, kompatibilné na 0.035‘‘vodič.
Položka č. 2 - Arteriálny/venózny PTA katéter na veľký priemer ciev | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
Operačný rúškovací zavádzací set pre neurointervenčné diagnostické aj terapeutické výkony, musí pozostávať z uvedených položiek:
2.1 | Arteriálny a venózny PTA katéter na veľké priemery ciev, kompatibilný s 0.035‘‘vodičom, balón s možnosťou PTA ciev v rozmedzí priemeru medzi a vrátane 12 – 28 mm a v dĺžke v rozsahu 20 – 40 mm, kompatibilné so zavádzačmi do veľkosti 12 F.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 16
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 16 - 4F samo-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované samo-expandovateľné nízkoprofilové a flexibilné 4 F stenty, kompatibilné na 0.018´´ vodič.
Položka č. 1 - Stent
1.1 | Požadujeme 4 F nízkoprofilový flexibílny nitinolový samo-expandovateľný stent, v „open“ alebo „closed cell“ dizajne, indikovaný do infra-inguinálnej oblasti. Musí byť OTW koncepcie, kompatibilný na 0.018´´ vodič a s rozmermi - priemeru stentu v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 4 - 7 mm a dĺžky v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 40 - 100 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 17
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 17 - 5F samo-expandovateľný stent ( BMS )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný ŠZM so zameraním na nízkoprofilové 5F samo-expandibilné stenty ( BMS ) určené do periférnych tepien.
Položka č. 1 - 5F samo-expandovateľný stent ( BMS )
1.1 | 5 F samo-expandovateľný nitinolový stent kompatibilný s 0.035“ vodičom, s dĺžkou shaftu minimálne 120 cm a veľkosťou priemeru v rozsahu minimálne a vrátane 5 - 8 mm a dĺžkou stentu minimálne v rozsahu a vrátane 20 - 80 mm, v open cell alebo closed cell designe.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 18
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 18 - 6F samo-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme samo-expandovateľné 6 F kompatibilné stenty na 0.035´´ vodič s indikáciou na supra aj infrainguinálne tepny.
Položka č. 1 - Suprainguinálne stenty
1.1 | Požadujeme 6 F kompatibilné samo-expandovateľné nitinolové stenty, na 0.035´´ vodič, OTW konštrukcie. Stenty požadujeme v priemeroch minimálne a vrátane 9 – 12 mm a v dĺžke minimálne a vrátane 30 – 80 mm, optimálne na ilické tepny.
Položka č. 2 - Infrainguinálne stenty | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadujeme 6 F kompatibilné samo-expandovateľné nitinolové stenty, na 0.035´´ vodič, OTW konštrukcie. Stenty požadujeme v priemeroch minimálne a vrátane 6 – 8 mm a v dĺžkach minimálne a vrátane medzi 30 – 120 mm, optimálne na femorálnu oblasť.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 19
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 19 - Balón-expandovateľné suprainguinálne Co-Cr stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Balón-expandovateľné Co-Cr stenty určené na liečbu periférneho tepnového systému končatín, suprainguinálnych lézií
Položka č. 1 - Balón-expandovateľné suprainguinálne Co-Cr stenty
1.1 | Balón-expandovateľné Co-Cr stenty kompatibilné s 0.035´´ vodičom a 6F zavádzačom, OTW koncepcie, vo veľkostiach priemeru stentu minimálne v rozmedzí a vrátane 6 - 10 mm a dĺžky minimálne v rozmedzí 19 - 37 mm a vybraných priemerov stentov v rozmedzí dĺžky minimálne 19-57 mm, indikované na ošetrenie suprainguinálne - iliakálne arteriálne riečisko.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 20
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 20 - Periférny balón-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný periférny balón-expandovateľný stent ( BMS ).
Položka č. 1 - Periférny balón-expandovateľné stenty
1.1 | Balón-expandovateľný periférny ( BMS ) stent, kompatibilný na 0.014‘‘ – 0.018‘‘vodič, stent RX koncepcie, určený na periférne tepnové intervencie, požadované priemery stentov medzi a vrátane 5 – 7 mm a v dĺžkach minimálne medzi 12 – 20 mm, kompatibilné s 5 resp. 6 F zavádzačom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 21
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 21 - Špeciálne super-flexibilné stenty (do femoro-popliteálnej oblasti)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Vyžadujú sa špeciálne superflexibilné samo-expandovateľné a kink rezistentné stenty určené na implantáciu do femoro-popliteálnej oblasti, vrátane implantácie len do popliteálnej oblasti.
Položka č. 1 - Špeciálne super-flexibilné stenty ( do femoro-popliteálnej oblasti )
1.1 | Požadovaný špeciálny super-flexibilný a kink rezistentný stent s dokázanou 0% frakturáciou stentu, indikovaný na femoro-popliteálnu ako aj s možnoťou implantácie do popliteálnej oblasti, stent ktorý kopíruje prirodzenú anatómiu implantovanej tepny, resp. optimálne by mal vytvárať špirálovitý tok, musí byť indikovaný na ošetrenie tepien v rozmere minimálne priemeru tepny medzi 4 - 6 mm a do dĺžky lézie 140 mm, stent v rozvinutí musí dosahovať priemeru medzi 4,5 - 6,5 mm resp. pri špirálovitom toku medzi 5 – 7 mm a dĺžkou vybraných stentov medzi a vrátane minimálne 60 -150 mm, musí byť kompatibilný so 6F zavádzačom a 0.035´´ alebo 0.018´´ vodičom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 22
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 22 - Renálne stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované balón expandovateľné renálne stenty na liečbu zúžených obličkových tepien.
Položka č. 1 - Renálne stenty
1.1 | Renálne balón expandovateľné stenty – nitinolové alebo CoCr konštrukcie, nízkoprofilové s vysokou radiálnou silou a flexibilitou, kompatibilita 5F zavádzač resp. 6F katéter, RX alebo OTW koncepcia katétra, kompatibilný s 0.014´´ vodičom v rôznych rozmeroch, optimálny nárast priemeru stentu o 0.5 mm, vo veľkostiach priemeru stentu v rozmedzí minimálne 4.5-7 mm a dĺžkach stentov v rozmedzí minimálne 15-18 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 23
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 23 - Venózne stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Samo-expandovateľné stenty určené na použitie vo venóznom systéme, s veľkou radiálnou silou, minimalizujúce eventuálnu migráciu stentov.
Položka č. 1 - Venózne stenty
1.1 | Požadované samo-expandovateľné venózne stenty na liečbu lézie vo venóznom systéme – na post-trombotické ako aj non-trombotické lézie v iliako-femorálnej oblasti. Stenty musia mať veľkú radiálnu silu, musia odolávať veľkej kompresii, zároveň byť flexibilné, musia redukovať event. migráciu stentu. Stenty musia byť do 10 F veľkosti, v priemeroch minimálne a vrátane medzi 10 – 18 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 60 – 150 mm, v open alebo closed cell koncepcii.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 24
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 24 - DES samo-expandibilné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované sú samo-expandovateľné liekom povlečené stenty určené primárne na infrainguinálne ošetrenie periférnych tepien.
Položka č. 1 - DES samo-expandibilné stenty
1.1 | Liekom (paclitaxel) poťahované nitinolové samo-expandovateľné stenty určené na liečbu tepien femoropopliteálnej oblasti, kompatibilné s 0.035´´vodičom a 6F zavádzačom, minimálne v rozmedzí a vrátane priemeru stentu 6 - 7 mm a dĺžky v rozsahu minimálne a vrátane 40 - 120 mm (konkrétne minimálne v rozmeroch 40, 60, 80, 100 a 120 mm dĺžky stentu)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 25
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 25 - Balón-expandovateľné infrainguinálne DES stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované balón expandovateľné stenty poťahované liekom, určené na implantáciu do tepien infrapopliteálnej oblasti DK.
Položka č. 1 - Balón-expandovateľné infrainguinálne DES stenty
1.1 | Liekom poťahované stenty ( derivát sirolimu / amphilimus ), implantované do infrapopliteálnej lokalizácie tepien (BTK) v rozmeroch priemeru minimálne 2,5 - 4,5 mm vrátane a dĺžky minimálne v rozmedzí 16 - 31 mm, kompatibilné, na 0.014´´ vodiče, RX alebo OTW koncepcie. Polymer-free amphilimus dokázateľne redukuje zápalovú aktivitu cievnej steny a trombotizáciu stentov.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 26
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 26 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Vyžadujú sa periférne cievne stentgrafty samo expandovateľné s možnosťou použitia v arteriálnom aj venóznom systéme.
Položka č. 1 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné, typ 1
1.1 | Požadujeme samo-expandovateľné cievne stentgrafty kompatibilné s 0,035´´ vodičmi, OTW koncepcie, s ePTFE materiálu, optimálne s impregnáciou carbónom ( nie je podmienkou ) určené primárne na liečbu restenóz periférnych a centrálnych lézií v stentoch a u pacientov s AV štepmi resp. AV fistulami. Požadované sú rozmery priemeru stentgraftu minimálne medzi a vrátane 6 - 13,5 mm a v dĺžkach minimálne medzi a vrátane 40 - 120 mm
Položka č. 2 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné, typ 2 | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadujeme samo-expandovateľné cievne stentgrafty kompatibilné s 0.035´´ vodičmi, OTW koncepcie s ePTFE materiálu, optimálne s impregnáciou carbónom ( nie je podmienkou ) určené primárne na liečbu stenóz venózneho outflowu na horných končatinách pri AV fistulách alebo graftoch, ako aj na aterosklerotické lézie tepien v iliako-femorálnej oblasti s určením na tepny priemeru medzi a vrátane 4.5 – 9 mm, požadujeme priemery graftov minimálne medzi a vrátane 6 – 10 mm a v dĺžkach minimálne medzi a vrátane 40 – 80 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 27
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 27 - Periférne cievne stentgrafty balón-expandibilné
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované špeciálne „covered“ stenty-stentgrafty, balón-expandibilné na ošetrenie periférnych tepien.
Položka č. 1 - Periférne cievne stentgrafty balón-expandibilné
1.1 | Požadujeme balón-expandovateľné nízko-zavádzač profilové covered stenty – cievne periférne stentgrafty, ktoré majú preukazateľnú indikáciu na používanie (študie -EU/USA, register -EU/USA, guidelines ) pri fenestrovaných a branchovaných stentgraftoch. Musia byť kompatibilné s 0,035´´ vodičmi, musia byť z ePTFE materiálu, OTW koncepcie a v rozmeroch priemeru minimálne medzi a vrátane 5 - 10 mm a dĺžkach vybraných priemerov, minimálne medzi 18 - 57 mm a kompatibilitou zavádzačov medzi 6F-8F s možnosťou liečby aj stenóz resp. restenóz renálnych tepien.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 28
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 28 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombogénnych uzáverov periférnych tepien.
Položka č. 1 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
1.1 | Požadujeme aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombotických uzáverov tepien vrátane aspirácie periprocedurálnych komplikácií endovaskulárnych výkonov na tepnách. Požadujeme kompatibilitu s 0.035´´ vodičom a veľkosti minimálne medzi a vrátane 5-7 F.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 29
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 29 - Revaskularizačný trombolytický katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Trombolytický katéter – infúzny systém na zabezpečenie dodávky trombolytickej liečby do tepnového alebo žilového uzáveru cievneho systému.
Položka č. 1 - Revaskularizačný trombolytický katéter
1.1 | Požadujeme trombolytické katétre – infúzny trombolytický systém na zabezpečenie dodávky trombolytickej liečby do tepnového alebo žilového uzáveru cievneho systému. Potreba dodania rôznych dĺžok katétrov s rôznymi dĺžkami pracovných ( infúznych ) koncov v rozmedzí dĺžok medzi a vrátane 5 - 50 cm, s možnosťou katétra s alebo bez oklúzneho vodiča s kompatibilitou 4 resp. 5F.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 30
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 30 - Súturový uzatvárací systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM so zameraním na cievne uzávery po punkcii artéria femoralis na mechanickom princípe jedného stehu.
Položka č. 1 - Cievne uzávery
1.1 | Sutúrový uzatvárací systém musí pracovať na podklade jednovláknovej polypropylénovej sutúry, používanej na uzatváranie punkcií femorálnej artérie, systém musí byť 6F konštrukcie,
1.2 | musí obsahovať jednu sutúru a 2 ihly, pozostávať z puzdra a vodiacej časti. Vodiaca časť musí obsahovať ihly, sutúru a podložku a presne riadi umiestnenie ihiel v mieste punkcie,
1.3 | značkovací lúmen sa musí nachádzať vo vodiacej časti, s intraluminálnym otvorom lúmenu, umiestneným na distálnom konci vodiacej časti, proximálne musí vodiaci lúmen vytŕčať z pomôcky, značkovací lúmen umožňuje odvádzanie krvi z femorálnej artérie, aby zabezpečil správne umiestnenie pomôcky,
1.4 | uzatvárací systém sa pohybuje po štandardnom (0,035´´ resp. 0,038“) vodiacom drôte,
1.5 | príslušenstvo viazača stehov a slučka viazača stehov musí byť súčasťou zariadenia a je uspôsobené na umiestnenie utiahnutého sutúrového stehu pri arteriotómii,
1.6 | sutúrový nôž je tiež určený na odrezanie koncov sutúry, systém je konštruovaný na použitie v miestach od 5 po 8 F zavádzač,
1.7 | systém musí byť určený na jedno použitie.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 31
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 31 - Cievne oklúdery
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery - plugy, určené na uzávery tepien a vén širokého spektra priemeru ciev, vrátane uzáverov ciev veľkého priemeru a uzáverov tepien u pacientov s implantáciou hrudných a/alebo brušných alebo ilických stentgraftov ako prevencie progresie nárastu vaku aneuryzmy - endoleaku II. typu resp. prevencia plnenia falošného lúmena pri disekciách hrudnej aorty. Vaskulárne oklúdery je možné použiť aj pri riešení operačne nezvládnuteľného alebo neriešiteľného krvácania pri traumatickom alebo onkologickom postihnutí v brušnej dutine a malej panve alebo v muskuloskeletálnom systéme.
Položka č. 1 - Cievne oklúdery
1.1 | ŠZM - perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery - plugy na uzávery širokého spektra priemeru tepien a vén, vrátane veľkého priemeru. Vaskulárne oklúdery je možné použiť aj pri riešení operačne nezvládnuteľného alebo neriešiteľného krvácania pri traumatickom postihnutí orgánov brucha a panvy ako aj uzávery tepien pri operačne neriešiteľných komplikáciách tumorov obličiek, gynekologických nádorov a nádorov GIT-u.
1.2 | Požaduje sa komplexná škála cievnych nitinolových samoexpandovateľných oklúderov - vaskulárnych plugov - fixovaných na vodiči,
1.3 | rôznych typov a veľkostí s ohľadom na anatomické pomery implantovaných/uzatváraných tepien a vén v krátkych, resp. variabilných kotviacich zónach vrátane tepien malého profilu,
1.4 | v rozmedzí veľkostí priemerov okluderov od 3 do 22 mm a možností uzáverov tepien a vén priemeru od 2,0 do 16,9 mm,
1.5 | s možnosťou kompletnej repozície polohy okludera ešte pred uvolnením z fixovaného vodiča,
1.6 | požaduje sa kompatibilita so zavádzačmi veľkosti od 4 do 7 F a s vodiacimi katétrami vo veľkosti od 5 do 9 F.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 32
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 32 - Embolizačný materiál a katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Vyžaduje sa pevný uvoľňovaný embolizačný materiál ( coily ) vrátane uvolňovača coilov a zároveň tekutý embolizačný periférny materiál, vrátane prepravných mikrokatétrov.
Položka č. 1 - Pevný uvoľňovaný embolizačný materiál – coily
1.1 | Vyžaduje sa periférny embolizačný odpojiteľný ( fixovaný ) materiál – coily určený na arteriálne aj venózne periférne intervencie, coily sú implantované transkatetrálne, sú kompatibilné s katétrami minimálnej veľkosti lúmenu 0,0165 resp. 0,021 a samotnej veľkosti coilov v rozmedzí minimálne 2 – 20 mm a dĺžky v rozmedzí 40 -500 mm.
Položka č. 2 - Detacher – uvolňovač coilov
2.1 | Vyžaduje sa kompatibilný detacher-uvolňovač odpojiteľných coilov.
Položka č. 3 - Mikrokatétre
3.1 | Vyžadujú sa mikrokatétre na sondáž a zavádzanie pevných embolizačných materiálov, coilov, s veľkosťou distálnej časti v rozmedzí 1,7 – 3,0 F.
Položka č. 4 - Tekutý embolizačný materiál
4.1 | Vyžadujú sa tekuté embolizačné materiály na podklade co-polymérov, na cielené použitie a kompletnú oklúziu resp. kontrolovnú embolizačnú liečbu na periférnom cievnom systéme, vrátane liečby endoleakov, liečby A-V malformácií, krvácaní ale aj tumorov a pod.,požadujeme v dvoch koncentráciach ethylén vinyl alkoholu.
4.1.1 | s obsahom 8 % ethylén vinyl alkoholu
4.1.2 | s obsahom 6 % ethylén vinyl alkoholu
Položka č. 5 - Mikrokatétre na tekutý embolizačný materiál
5.1 | Vyžadujú sa kompatibilné mikrokatétre na zavádzanie tekutých embolizačných materiálov o veľkosti distálnej časti 1,5 F.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 33
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 33 - Pevný embolizačný materiál
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na coily fixované a nefixované s hydrogélovým povlakom alebo hydrofílnym polymérom, vhodné na uzáver tepien ako aj liečbu aneuryziem tepien, resp. riešenie komplikácie endograftingu aorty - endoleakov.
Položka č. 1 - Nefixované coily
1.1 | Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférných ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryziem
1.2 | Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzača špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomoci mikrokatétrov.
1.3 | Nefixované coily 35 systém
1.3.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm
1.4 | Nefixované coily 18 systém
1.4.2 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm
Položka č. 2 - Fixované (odpojiteľné) coily
2.1 | Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférných ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryziem
2.2 | Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomoci mikrokatétrov
2.3 | Fixované coily 35 systém
2.3.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm
2.4 | Fixované coily 18 systém
2.4.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm
Položka č. 3 - Fixované (detachable) coily s vnútornou vrstvou hydrofílneho polyméru
3.1 | Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru, určený na uzatváranie periférných ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryziem
3.2 | Musia mať dlhú dobu možnej repozície – minimálne 20 minút
3.3 | Fixované (detachable) coily 35 systém
3.3.1 | musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 4 – 20 mm a dĺžke medzi a vrátane 7 – 39 cm
3.4 | Fixované (detachable) coily 18 systém
3.4.1 | musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 2 – 20 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 2 – 40 cm
Položka č. 4 - Regulátor odpájania (detacher)
4.1 | Kompatibilný uvoľňovač (detacher) špirál na 35 a 18 systém špirál
Položka č. 5 - Embolizačné mikročastice
5.1 | Mikročastice musia byť v tvare mikroguľôčok a sú vyrobené s použitím polyetylénglykolu. Musia byť tvarované, stlačiteľné, kalibrované, sférické a biokompatibilné
5.2 | Musia byť určené na riadenú cielenú embolizáciu. Musia byť určené na uzávery ciev, vrátane periférnych arteriovenóznych malformácií, tumorov svalov, krku, trupu, na zastavenie traumatického krvácania a predoperačné využitie na zmiernenie krvácania. Mali by byť vhodné aj na uzávery ciev hypervaskularizovaných tumorov
5.3 | Musia byť dostupné vo veľkosti mikročastíc medzi a vrátane 75 mikrometrov ( plus/mínus 30 mikrometrov) – 1100 mikrometrov (plus/mínus 75 mikrometrov).
5.4 | Dodávané musia byť v 20 ml injekčnej striekačke, ktorá musí obsahovať minimálne 2 ml materiálu mikročastíc v nepyrogénnom, sterilnom fyziologickom roztoku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 34
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 34 - Kaválne filtre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme špeciálny zdravotnícky materiál na zavádzanie a extrakciu dočasných protekcií do dolnej dutej žily, ako ochrany pred pľúcnou embolizáciou z trombotizácií žíl dolných končatín. Požadované sú samotné kaválne filtre, rôznej koncepcie implantácie, minimálne jugulárne, brachiálne a femorálne a jugulárne extraktory v rovnom aj zakrivenom prevedení.
Položka č. 1 - Kaválny filter
1.1 | Požadujeme kaválne filtre s možnosťou implantácie ako dočasný a/alebo trvalý filter, minimálne cez jugulárny, brachiálny a femorálny prístup, požadujeme filtre bez háčika a s háčikom, ktoré sa odstráňujú extraktorom alebo za pomoci lasa. Filtre musia byť z nehrdzavejúcej ocele, MRI kompatibilné, netrombogénne, indikované do priemeru dolnej dutej žily s maximálnym priemerom 32 mm, s celkovou dĺžkou ( výškou minimálne medzi 50-60 mm ). Filtre nesmú mať žiadne spoje, musia mať minimálne 8 ramienok, z toho minimálne 5 kotviacich ramienok a ďalších 3 – 6 ramienok na optimálnu polohu a centrovanie filtra, súčasťou musí byť 7 F zavádzač.
Položka č. 2 - Kaválny extraktor | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadujeme kompatibilné extraktory na odstraňovanie a/alebo premiestnenie kaválneho filtra, musia byť určené na jugulárny prístup s možnosťou použitia rovného a zakriveného prevedenia resp. s možnosťou vychýlenia osi samotného extraktoru. Extraktor musí mať minimálne 6 ramienok extraktora v rôznych dĺžkach, celkovo dĺžka samotného extraktora-kliešťov musí byť minimálne 24 mm a priemer pri otvorení medzi 12-15 mm, súčasťou musí byť 9 F zavádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 35
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 35 - Aterektomický systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované ŠZM - na endovaskulárne riešenie chronických kalcifikovaných tepnových stenóz - aterektomické katétrové systémy s pohonnou jednotkou.
Položka č. 1 - Aterektomické katétrové systémy
1.1 | Aterektomické tepnové katétrové systémy - aterektomické katétre určené na kontrolovanú direktnú excíziu a odstráňovanie chronických aj vysoko kalcifikovaných excentrických ako aj koncentrických plátov z tepien – debulking liečbu. Katétre sú poháňané motorčekom, optimálne v rozsahu 9 - 14 tisíc otáčkami /minútu. Potrebná je dostupnosť širokej škály aterektomických katétrov určených do ciev s priemerom nad 3 mm a 6 alebo 7 F kompatibilitou zavádzača.
Položka č. 2 - Kompatibilná pohonná jednotka | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Kompatibilná pohonná jednotka, s ktorou sa spája aterektomický katéter z položky č. 1, vnútorne napájaná pomôcka poháňaná batériou alebo napájaním zo zdroja, zkonštruovaná na pohon smerovacieho aterektomického katétra. Uvedenú pohonnú jednotku je možné použiť iba s príslušným kompatibilným aterektomickým katétrom. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj batériou poháňanú jednotku na jedno použitie, ktorá je súčasťou systému.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 36
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 36 - Kombinovaný aterektomicko-trombektomický systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované sú intravaskulárne katétre určené na liečbu kombinovaných tepnových lézií, umožňujú rotačnú aterektómiu a trombektómiu za aktívnej aspirácie. Sú určené na liečbu uzáverov horných aj dolných končatín.
Položka č. 1 - Aterektomicko-trombektomické katétre s aktívnou aspiráciou
1.1 | Požadované sú špeciálne aterektomicko-trombektomické katétre s aspiračnou funkciou určené aj na kalcifikované lézie na liečbu rôznych priemerov tepien – minimálne v rozmedzí priemerov tepien medzi 3 – 4.5 mm, v dĺžke katétrov minimálne 90cm, kompatibilné so 6 alebo 7 F zavádzačom a 0.014´´ alebo 0,035" vodičom. Katétre sú určené na ošetrenie kombinovaných lézií tepien na horných a dolných končatinách. Sú poháňané externou kompatibilnou konzolou k aterektomickému systému alebo batériou poháňanou jednorázovou jednotkou, ktorá je súčasťou systému.
Položka č. 2 - Kompatibilné vodiče k aterektomicko-trombektomickým katétrom | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadované kompatibilné vodiče o veľkosti 0.014´´ alebo 0.035´´ ak su nevyhnutné k použitiu katétra, v dĺžke 260-300 cm s ohybnou špičkou s rovným zakončením, v dlhom/krátkom prevedení špičky vodiča. Verejný obstrávateľ bude akceptovať ponuku aj bez špeciálneho vodiča, ak to systém nepožaduje.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 37
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 37 - Hybridný aterektomický systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme hybridný endovaskulárny aterektomický rekanalizačný systém, určený na rekanalizáciu závažných kalcifikovaných zúžení infrainguinálnych tepien dolných končatín, vrátane vnútornej stehnovej tepny a tepien nohy, technikou debulking. Systém je určený na špeciálny kompatibilný 0.014´´ vodič, katétre majú šírku medzi 1.8 – 2.4 mm vrátane a kompatibilné s 5 – 7 F zavádzačom. Systém nevyžaduje použitie dodatočnej distálnej protekcie, je jednorázový, katéter musí pracovať na zabudovanú batériu, nevyžaduje prítomnosť dodatočnej riadiacej jednotky.
Položka č. 1 - Aterektomický katéter
1.1 | Jednorázový batériou poháňaný aterektomický katéter s priemerom katétra 1.8 a 2.2 mm a v dĺžke 130 a 149 cm a priemerom 2.4mm v dĺžke 127 a 130 cm.
1.2 | Kompatibilná pohonná jednotka, s ktorou sa spája aterektomický katéter z položky č. 1, vnútorne napájaná pomôcka poháňaná batériou alebo napájaním zo zdroja, zkonštruovaná na pohon smerovacieho aterektomického katétra. Uvedenú pohonnú jednotku je možné použiť iba s príslušným kompatibilným aterektomickým katétrom.
Položka č. 2 - Kompatibilný 0.014´´ vodič | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Požadujeme 0,014” vodič s nitonolovým jadrom, v dĺžke minimálne 300 cm, vhodný na ľahký support, optimálne typ floopy bez PTFE.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 38
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 38 - Mechanická trombektómia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM kompatibilný k riadiacej jednotke Straub Medical Drive Systém, 2 typy aspiračno - trombektomických katétrov s určením na tepnový aj žilový systém. Katétre sa používajú na odstránenie akútnych, subakútnych, ale aj chronických aterotrombotických alebo embolotrombotických uzáverov cievneho systému s extrakciou uzáverového materiálu z tela pacienta.
Položka č. 1 - Trombektomický katéter typ č. 1
1.1 | Mechanický trombektomický katéter kompatibilný s riadiacou jednotkou Straub Medical Drive System na čerstvé a organizované tromby (do 6 mesiacov), schopný oddelenia, sania, fragmentácie a transportu uzáverových hmôt z postihnutej oblasti, vyžaduje sa minimálne v dvoch priemeroch katétrov a to 6 a 8 F, na priemer tepny 3-8 mm na antegrádny alebo cross-over prístup, vo veľkostiach 6 F a dĺžke 110 cm a 135 cm a 8 F v dĺžke 85 cm a 110 cm, katétre musia mať kontinuálne mechanické sanie, OTW technológiu na 0.018´´vodič s funkciou, použitie katétrov na tepnový systém.
Položka č. 2 - Trombektomický katéter typ č. 2 | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Mechanický trombektomický katéter kompatibilný s rovnakou riadiacou jednotkou na čerstvé tromby (do 2 týždňov), schopný sania, fragmentácie a transportu uzáverových hmôt, vyžaduje sa vo veľkostiach 6 - 10 F, na ošetrenie ciev priemeru 3 - 12 mm, na antegrádny alebo cross-over prístup, vo veľkostiach 6 F a dĺžke 110 cm a 135 cm, 8 F v dĺžke katétra 85 cm a 110 cm, 10 F v dĺžke 110 cm, sanie musí byť kontinuálne, OTW technológia, použitie katétrov schopné výkonu na tepnovom aj žilovom systéme.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 39
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 39 - Intravaskulárna litotripsia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Intravaskulárne katétre kombinujú efekt PTA angioplastiky a ultrazvuku, ktoré zabezpečujú minimalizáciu traumy cievnej steny selektívnou fraktúrou kalcifikátov v intime a medií cievnej steny. Výsledok liečby minimalizuje použitie stentov v periférnych tepnách.
Položka č. 1 - Intravaskulárne litotriptické katétre
1.1 | Požadované endovaskulárne periférne litotriptické katétre určené na nízkotlakovú balónikovú dilatáciu kalcifikovaných stenotických periférnych tepien. Požadujeme priemery balónikov vo veľkostiach medzi a vrátane 3.5 – 8 mm.
2023-02-01 | Katétre musia byť určené na liečbu kalcifikovaných lézií periférnych tepien, konkrétne použitie na ilické riečisko, spoločnú femorálnu tepnu, femoro-popliteálnu oblasť a tepny predkolenia.
2023-03-01 | Katétre musia byť kompatibilné k riadiacej jednotke – generátoru, ku ktorému sa napájajú magnetickým pripojovacím kábelom, ktorý je súčasťou generátora.
2023-04-01 | Musia byť kompatibilné so 6 F zavádzačom do veľkosti 7 mm, pracovať s 1 - 2 impulzami za sekundu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 40
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 40 - EKOS katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou, určené na lokalizované podávanie trombolytickej liečby s ultrazvukovou akceleráciou účinku trombolytika na zrazeninu. Katétre možné použiť v arteriálnom aj venóznom systéme a rovnako na liečbu akútnej masívnej aj obojstrannej pľúcnej embólie. Uvedená metodika podstatne zrýchľuje resp. skracuje dobu trombolýzy a znižuje množstvo použitého trombolytika a tým znižuje možné krvácajúce komplikácie trombolýzy.
Položka č. 1 - EKOS katétre
1.1 | Katétre k ultrazvukom potencovanej trombolýze: Požadujeme špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou, určené na lokalizované podávanie trombolytickej liečby s ultrazvukovou akceleráciou účinku trombolytika na zrazeninu. Katétre musia byť použiteľné v arteriálnom aj venóznom systéme a rovnako na liečbu akútnej masívnej aj obojstrannej pľúcnej embólie. Katétre musia byť samostatné ŠZM, napajateľné na kompatibilnú 2-kanálovú riadiacu jednotku. Katétre sú požadované v pracovnej dĺžke 106 a 135 cm. Liečebné zóny musia byť v dĺžke: 6, 12, 18, 24, 30, 40 a 50 cm. Musia byť kompatibilné s 0.035‘‘vodičom a 6 F sheathom. Samotný katéter je zložený z katétra, ktorým preteká trombolytikum a chladiaci roztok a katétra s ultrazvukovými meničmi. Ultrazvukové musia byť generované s rôznou amplitúdou a dĺžkou trvania pre ideálne rozrušenie trombu, do ktorého sa následne efektívnejšie dostáva trombolytikum.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 41
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 41 - RDN - Renálna denervácia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný kompletný denervačný set, obsahujúci súpravu renálnych katétrov a vodiča na renálnu denerváciu, je určený na prenos rádiofrekvečnej energie cez stenu obličkovej tepny pri nízkych rádiofrekvenčných výkonoch s cieľom denervovať obličku pacienta.
Položka č. 1 - Súprava katétrov na renálnu denerváciu
1.1 | Kompletný denervačný set – musí obsahovať súpravu katétrov na renálnu denerváciu, ktoré pozostávajú z denervačného katétra s viacerými elektródami a z vodiacich katétrov, cez ktoré sa zavádza samostatný denervačný katéter a zároveň vodiaci drôt, po ktorom sa zavádza denervačný katéter. Zavádzacie katétre a vodič musia byť určené na intervencie v koronárnom aj periférnom tepnovom systéme.
1.2 | Denervačný katéter musí obsahovať distálne 4 špirálovito uložené elektródy s indikáciou použitia na renálnu denerváciu, s ošetrením ciev v šírke priemeru medzi a vrátane 3 – 8 mm a musí byť kompatibilný s rádiofrekvenčným generátorom Symplicity G3. Katéter musí byť kompatibilný s vodiacim drôtom priemeru 0,36mm, teda 0.014´´, vodič nesmie obsahovať hydrofílnu vrstvu. Vodiace katétre musia byť 6F a prisposobené na sondáž renálnych tepien obojstranne.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 42
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 42 - Re-entry katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Re-entry zariadenie slúži pri rekanalizácií chronických uzáverov v tepnovom systéme na návrat zo subintimálneho priestoru cievy do intraluminálneho priestoru.
Položka č. 1 - Re-entry katéter
1.1 | Vyžaduje sa re-entry resp. kombinovaný crossing a re-entry flexibilný a zároveň dostatočne tuhý katéter s oceľovou alebo nitinolovou ihlou na prechod – návrat do pravého lúmenu cievy, zo subintimálneho priestoru. Musí byť do 6 F veľkosti ( vrátane ), kompatibilný na 0.014‘‘ alebo 0.018‘‘vodič, s možnou antegrádného aj retrográdneho prístupu a schopný aj cross-over intervencie. Musí byť v dvoch dĺžkach, medzi 80 – 120 cm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 43
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 43 - Štandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný ŠZM určený na bežnú intervenčnú liečbu periférnych tepien končatín, kompletný výber PTA a DCB PTA katétrov a rovnako výber samo-expandovateľných stentov na ošetrenie rozsiahleho postihnutia tepnového systému končatín.
Položka č. 1 - Hrudný stentgraft
1.1 | Hrudný stentgraft s crossing hydrofilným profilom (D) 22-25 F, s proximálnym aj distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22 - 46 mm a dĺžkou minimálne v rozmedzí 100 - 200 mm v rovnom prevedení a v zužujúcom prevedení s proximálnym diametrom stentgraftu v rozmedzí vrátane 26 - 46mm a distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22 - 42 mm, v dĺžke 150 mm a rovné stentgrafty s distálnym kotviacim prstencom v diametroch 22 - 46 mm v dĺžke 100 cm. Stentgrafty musia mať jednoduché vypúšťanie otočnou rukoväťou, nitinolovú koncepciu s dobrou radiálnou silou na adekvátnu priľnavosť a tesnenie graftu."
Položka č. 2 - Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)
2.1 | Brušný stentgraft s nízkoprofilovým diametrom v priečnom priemere graftu v rozmedzí a vrátane 23 mm a 36 mm a dĺžkou tela graftu v rozmedzí vrátane 103 mm a 166 mm, pri minimálnej dĺžke kŕčku 10 mm a max. infrarenálnej angulácii 75° s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu
Položka č. 3 - Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)
3.1 | Musia byť kompatibilné s položkou č. 2, kontralaterálne extenzie - slúžia na predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v pánvových tepnách, požadujeme stentgrafty v diametroch proximálneho priemeru 16 mm a distálneho priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a v dĺžkach v rozmedzí vrátane 82 -199 mm.
Položka č. 4 - Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie)
4.1 | Musí byť kompatibilný s položkou č. 2, pánvové extenzie - slúžia na dodatočné predĺženia a fixáciu ipsilaterálneho ramena hlavného tela stentgraftu, ako aj na dodatočné predĺženie kontralaterálnej nožičky v pánvových tepnách, požadujú sa kompatibilné stengrafty v diametroch priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a dĺžkach 82 mm.
Položka č. 5 - Brušný stentgraft - brušná extenzia
5.1 | Musí byť kompatibilný s položkou č. 2, slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti proximálneho krčka aorty, na prevenciu resp. liečbu endoleaku I, požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 49 mm.
Položka č. 6 - Brušný stentgraft – aortálny tubus
6.1 | Musí byť kompatibilný s položkou č. 2, slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti krčka aneuryzmy, resp. na prekrytie fokálnej lézie brušnej aorty, ak sa nevyžaduje implantácia bifurkačného stentgraftu, požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 70mm
Položka č. 7 - Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)
7.1 | Slúži ako hlavné telo stentgraftu, pri nemožnosti využitia rozdvojenej konfigurácie hlavného tela stentgraftu z rôznych anatomických a chorobných zmien v aorto-iliakálnej oblasti. V požadovaných situáciach sa kombinuje s použitím okludera, požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametru, v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm s dĺžkou pokrytia 102 mm
Položka č. 8 - Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft
8.1 | Požaduje sa systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi stentgraftami a natívnou tepnou na riešenie resp. prevenciu endoleaku I, s vonkajším priemerom zavádzača 16F a 18F, pracovnou dĺžkou 62 cm a 90 cm . Systém slúži na rozšírenie radiálnej fixácie alebo utesnenie a na opätovné získanie alebo udržanie adekvátnej separácie aneuryzmy, u pacientov, ktorých stentgrafty už preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie, alebo im hrozí riziko takých komplikácii. Systém sa skladá zo skrutiek-kotvy, uložené v kazete, vodič s obturatorom a aplikátora.
Položka č. 9 - Zavádzače
9.1 | Hydrofílne flexibilné zavádzače so superioritou na hemostázu, kink rezistentné s veľkosťou od 12 F do 26 F a pracovnou dĺžkou 28 cm, určené na ľahkú manipuláciu a implantáciu aortálnych stentov a stentgraftov
Položka č. 10 - PTA balón
10.1 | Compliantný PTA balón s použitím na hrudný aj brušný stentgraft, s modelingom endograftu, s minimálnym rizikom traumy cievy, možnosťou dočasnej blokády toku vo veľkých cievach s diametrom balóna v rozmedzí 10 mm - 46 mm, kompatibilný s 12F zavádzačom, so spoľahlivou expanziou aj pri opakovaných infláciách a defláciách.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 44
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 44 - Štandardné a neštandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií. Požadujeme špeciálny a komplexný ŠZM, ktorý obsahuje všetky komponenty pre endografting thorako-abdominálnej oblasti aorty, vrátane thorakálnych a abdominálnych nadväzujúcich stentgraftov, extenzií a príslušného pomocného materiálu, vrátane stentu určeného na modelovanie pravého lúmenu u disekcií aorty.
Položka č. 1 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť
1.1 | Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendentnej časti hrudnej aorty. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm, priemery stentgraftu od 24 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti stentgraftu musia byť od 105 mm do 233 mm. Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a musí byť MR kompatibilný, musí byť opatrený na proximálnom konci modulačným nepokrytým stentom a na prvom pokrytom stente fixačnými háčikmi. Zavádzač stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči.
Položka č. 2 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - distálna časť
2.1 | Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendentnej časti hrudnej aorty. Stentgraft je druhým stentgraftom v dvojici thorakálneho systému, ak je treba fixovať proximálny diel. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm. Priemery stentgraftu minimálne v rozsahu od 28 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti minimálne od 160 mm do 211 mm. Stentgraft musí byť opatrený na distálnom konci fixačným nepokrytým stentom a na tomto stente fixačnými háčikmi.
Položka č. 3 -Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy – bifurkovaná časť
3.1 | Stentgraft pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym krčkom a veľkým proximálnym rozmerom do 36 mm. Komplet stentgraftu požadujeme trojdielny, jedno bifurkačné telo stentgraftu a 2 tubulárne nožičky, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria ucelený komplet. Stentgraft musí umožňovať ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí umožniť bezpečné vypúšťanie otáčaním madla zavádzača s možnosťou regulovať pozíciu stentgraftu počas otvárania, postupné otváranie stentgraftu pomocou bezpečnostných drôtov musí zaistiť bezpečné usadenie a repozíciu. Musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vnútorným priemerom 16 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 17 F (telo v diametre 36 mm), nožičky musia byť zasunuté v zavádzači s vnútorným priemerom 12 F ( 9-16 mm), resp.14 F ( 20-24 mm). Rozmery tela sú od 22 do 36 mm v priemere, od 72 do 128 mm pracovnej dĺžky, musia byť maximálne biokompatibilné.
Položka č. 4 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy – tubulárna časť
4.1 | Stentgraft tubulárny pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym horným krčkom. Stentgraft musí tvoriť spolu s bifurkačnou komponentou kompaktný flexibilný celok, ktorý je nezalomiteľný (požadujeme špirálovo našitý Z-stent na Dakronu ) s diametrom distálneho konca od 8 do 24 mm. Všetky systémy sú kompatibilné s vodiacim drôtom o veľkosti 0,035 palca (0,89 mm), rozmery nožičiek: priemery od 9-24 mm, dĺžky od 42 do 125 mm.
Položka č. 5 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný kŕčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný
5.1 | Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie brušných výdutí, pre pacientov s veľmi angulovaným krčkom aneuryzmy. Komplet stentgraftu sa skladá z bifurkačného tela stentgraftu a 2 stentgraftov - nožičiek, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria trojdielny komplet. Stentgraft umožní ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vonkajším priemerom 20 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 22 F (telo v diametre 32 mm). Zavádzače sú nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom. Rozmery tela sú minimálne od 22 do 32 mm v priemere a od 82 do 149 mm pracovnej dĺžky.
Položka č. 6 - Stentgraft brušný bifurkačný „ iliac branch “ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny
6.1 | Typ bifurkačného endovaskulárného stentgraftu typu „ branch “ s odstupom prevedeným našitým druhým stentgraftom požadovanej dĺžky pre odstup vnútornej pánvovej tepny v prípade, že aneuryzma a. iliaca pokračuje za tento odstup, pričom dôraz sa kladie na zachovanie prietoku do a.illiaca int.. Stentgraft sa zavádza ako prvý, branch sa prepojí s art. iliaca interna predĺžením stentgraftu a potom sa proximálny diel spojí s bifurkačným stentgraftom uloženým nad ním tubulárnou komponentou. Materiál stentu musí byť z oceli, graft je z tkaného nepriepustného polyesteru, branch musí byť vystužený nitinolovými výstuhami. Biokompatibilný aj MR kompatibilný systém. Rozmery dĺžok musia byť variabilné minimálne 41 mm a maximálne 61 mm nad branchovaným odstupom a tiež 41 až 58 mm pod odstupom vo voliteľných priemeroch 10 a 12 mm.
Položka č. 7 - Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty
7.1 | Stentgraft pre reparáciu disekcií zostupnej časti hrudnej aorty. Požadujeme tubulárnu a / alebo kužeľovitú komponentu, vyrobenú z oceľovej časti, Z - stentu našitého na polyesterovú tkaninu Dakron, bez fixácie proximálnym stentom a / alebo háčikmi. Minimálny rozsah priemerov stentgraftu od 22 mm do 42 mm, s možnosťou dodať aj kónický tvar v pracovnej dĺžke od 79 do 218 mm. Požadujeme, aby bol prvý pokrytý stent stentgraftu zaistený po celom priemere bezpečnostnými drôtmi až do presného vypustenia, bez efektu „ vtáčieho zobáka “. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie v zavádzačoch s maximálnym vnútorným priemerom 20 F ( telo v diametre 22-34 mm ), 22 F ( telo v diametre 36-42 mm ).
Položka č. 8 - Stent aortálny pre reparácie B – disekcií
8.1 | Požadujeme endovaskulárny tubulárny stent, ktorý je vyrobený prepojením nitinolových Z – stentov. Stent musí byť samoexpandibilný, pre reparáciu B - disekcie zostupnej časti hrudnej aorty formou modelovania pravého lúmen. Stent musí byť kompatibilný s pokrytým stentgraftom, ktorý je vložený do disekcie hrudnej aorty ako prvý pre pokrytie entry disekcie. Požadujeme rôzne dĺžky od 80 mm do 185 mm a v priemere 36 – 46 mm. Musí byť nasadený vo flexibilnom zavádzači s vnútorným priemerom 14 F s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.
Položka č. 9 - Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy
9.1 | Požadujeme variantný systém, ktorý je upravený podľa anatomických parametrov pacienta pre thorako-abdominálnu časť aorty. Systém musí byť vyrobený s odstupujúcimi brandžami tak, aby bolo možné prekryť celý viscerálny úsek a zaistiť priechody do všetkých tepien v tejto oblasti. A / alebo vyrobený s malými, resp. veľkými fenestráciami, resp. skalopmi, pre viscerálne tepny odstupujúce z aorty, ktoré sa ďalej predĺžujú do týchto ciev extenznými cievnymi stentgraftmi. Variantne može byť stentgraft vyrobený ako kombinácia brandží a fenestrácií. Takto upravená proximálna tubulárna komponenta je potom doplnená bifurkačnou komponentou a nožičkami, ktoré kotvia stentgrafty do spoločných pánevných tepien. Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie juxtarenálnych brušných výdutí. Materiál stentgraftu je MR kompatibilný. Orientácia, pozícia a prekrývanie stentgraftu je zaistené RTG kontrastnými markermi. Dodávateľ musí v konečnej cene počítať s vlastným meraním anatómie pacienta a následným vyhotovením výrobného konceptu, ktorý schvaľuje do výroby lekár.
Položka č. 10 - Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem
10.1 | Požadujeme stentgraft bifurkačný ako distálny k variantnému tubulárnemu fenestrovanému a / alebo thorako-abdominálnemu brandžovanému proximálnemu dielu v požadovaných kombináciach. Distálna komponenta sa vsúva a otvára do komponenty proximálnej a predlžuje stengraft až pod brušnú bifurkáciu. Orientácia musí byť zaistená zlatými markermi. Požadujeme výber rôznych dĺžok od 76 mm do 124 mm, v hornom diametri 22. resp. 24 mm. Materiál musí byť kompatibilný s horným dielom, ide o oceľ na tkanom polyestere. Obe komponenty sú biokompatibilné aj MR kompatibilné.Požadujeme zavádzač, ktorý je maximálne s vonkajším priemerom 22 F., u bežných veľkostí 20 F., s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.
Položka č. 11 - Stent do žilného riečiska
11.1 | Stent do iliofemorálneho žilného riečiska, pre vodiče 0,035´´na zavádzači 80 a 120 cm, pre zavádzače 7 F. Priemer 14 a 16 mm v dĺžkach 60, 100 a 140 mm.
Položka č. 12 - Zavádzač štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička
12.1 | Zavádzač s pevným puzdrom, ktorý sa nekomprimuje ani nezalamuje, so silnostenným kónickým dilatátorom dimenzovaným pre vodiče 0,038 inch, je osadený spojovacou hadičkou zakončenou ventilom a hemostatickou chlopňou, ktorá neobteká. Puzdro vyrobené v dĺžke 70 a 85 cm a s vnútorným lúmenom vybraných dĺžok v rozmedzí 12 - 18 F.
Položka č. 13 - Zavádzač špeciálny vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,038 inch.
13.1 | Zavádzač vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom a dilatátorom, pre vodič 0,038 inch., v rozmeroch: 5-10 F a v dĺžkach medzi 30 -90 cm.
Položka č. 14 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 90 cm
14.1 | Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzače sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Hemostatická chlopeň je opatrená preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom. Zavádzač je konfigurovaný ako rovný, alebo zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double). Požaduje sa v rozmeroch 4-6 F, dĺžky 90 cm.
Položka č. 15 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 55 cm
15.1 | Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzače sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Zavádzač opatrený trojcestným kohútikom. Zavádzač je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzač je konfigurovaný ako zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double a cobra). Je k dispozícii v rozmeroch 4-7 F., dĺžky 45-110 cm, rovný zahnutý, Balkin apod.
Položka č. 16 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,035 inch.
16.1 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: medzi 4-12 F a dĺžky medzi 45 - 110 cm. Hrot zavádzača buď priamy, alebo zahnutý.
Položka č. 17 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 40 cm hydrofilný
17.1 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: 5,5-8 F., dĺžky 40 cm. Hrot zavádzača zahnutý o 180 stupňov
Položka č. 18 - Hydrofilné vodiče
18.1 | Hydrofilný vodič s dobrou priechodnosťou a súčasne dobrou oporou pre diagnostické a intervenčné vaskulárne výkony. Tento vodič musí mať nitinolové jadro s platinovým koncom a hydrofilný povrch, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj po opakovaných zavedeniach v rámci jedného výkonu. Vodič musí mať tieto parametre: 0,035 inch., dĺžky 145 alebo 150 cm, 180 až 190 cm, 260 až 300 cm, typ konca - rovný alebo zahnutý, rôzne dĺžky mäkkého zakončenia. Musí byť pružný, odolný voči ohnutiu, event. zalomeniu, dobre priechodný. Musí mať röntgenkontrastný koniec, byť dobre ovládateľný a riaditeľný, dodávaný s rotátorom. Požadujeme tiež, aby mal točivý moment 1:1 pri pomere manipulácie s distálnym koncom a rotáciou proximálneho konca.
Položka č. 19. - Vodič extra tuhý 0,035 inch.
19.1 | Vodič pre komplexné endovaskulárne intervencie, extrémne tuhý vodič s pevným jadrom z nerezovej ocele potiahnutý PTFE s rôzne dlhým mäkkým koncom od 15 cm, buď s rovným koncom alebo so zakončením rôznych polomerov zakrivenia dvojitého s polomermi 4-7,5 mm, dvakrát dvojitého s polomermi 4 - 7,5 a 15 mm a alebo predĺženého dvojitého s polomermi 4 - 5,5 - 15 mm. Priemer vodiča 0,035 inch, v dĺžkach 260 a 300 cm.
Položka č. 20 - Vaskulárny extraktor periférny
20.1 | Periférny vaskulárny extraktor, 6F koncepcie, nitinolový snare, vo forme 4-lístka/4 slučiek, vybavený hemostatickou chlopňou na reguláciu prietoku, v dĺžke katétra 90 cm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 45
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 45 - Extraktory/snare
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme extraktory – slučky na odstránenie endovaskulárne zavedených dočasných materiálov resp. poškodených materiálov. Požadujeme extraktory – slučky v tvare jednoduchej slučky a zároveň v tvare multi-snare. Extraktory slúžia k odstráneniu dočasných materiálov – napr. kaválnych filtrov, ako aj poškodených častí ŠZM
Položka č. 1 - 1-slučka
1.1 | Musí pozostávať z 1 slučky, nitinolová konštrukcia, musí byť flexibilná a kink rezistentná. Slučky musia mať široký rozsah záchytných priemerov, požadujeme minimálne medzi a vrátane 5 – 35 mm, optimálne vo viacerých dĺžkach shaftov, minimálne v rozsahu 65 – 120 cm.
Položka č. 2 - Multi-slučka | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
2.1 | Musí pozostávať z minimálne 3 nitinolových slučiek, ktoré zabezpečia lepší priestorový záchyt. Slučky musia mať široký rozsah záchytných priemerov, požadujeme minimálne medzi a vrátane 5 – 45 mm, optimálne vo viacerých dĺžkach shaftov, minimálne v dĺžke 120 cm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 46
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 46 - ŠZM zamerané prevažne na transradiálny prístup intervencie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien s radiálnym prístupom, vrátane ŠZM na dlhom shafte a Rx koncepcie, požadujeme nízkoprofilové radiálne zavádzače, vodiče, podporné katétre a miktokatétre, špeciálny dvojvrstvový samo-expandibilný stent a nízkoprofilové PTA katé.
Položka č. 1 - PTA katétre na 0.018´´ vodič (Rx)
1.1 | PTA katétre kompatibilné so 4 - 6 F zavádzačmi, na 0.018´´ vodiče, nízko-profilové, semi-compliantné s hydrofílným coatingom, RX koncepcie, s vysokou flexibilitou, priemerom balóna medzi a vrátane 2 - 8 mm a dĺžkou vybraných balónou medzi a vrátane 40 - 150 mm určené na ošetrenie periférnych tepien transbrachiálnym resp. transradiálnym prístupom, resp. crossover prístupom - pri efektívnej dĺžke shaftu katétra 150 cm.
Položka č. 2 - PTA katétre na 0.018´´ vodič (OTW)
2.1 | PTA katétre kompatibilné so 4 – 5 F zavádzačmi, na 0.018´´ vodiče, OTW koncepcie, indikované ilio-femorálnu, popliteálnu, infra-popliteálnu oblasť tepien, na renálne tepny a dilatáciu dialyzačných AVF, na ošetrenie natívnych stenóz ako aj na postdilatáciu stentov. Musia byť nízkoprofilové, v priemere medzi a vrátane 2.0-6.0 mm a v dĺžke medzi a vrátane 20-200 mm, v dĺžkach shaftov 90 a 150 cm.
Položka č. 3 - Podporný katéter
3.1 | Excelentný support katéter s možnosťou dĺžky aj 150 cm, excelentná priechodnosť, koniec rovný resp. v ohybe 30 st. a v dĺžkach medzi a vrátane 65 - 150 cm, kompatibilný s 0,035´´ vodičom a 4 F zavádzačom, distálne s hydrofílnym coatingom.
Položka č. 4 - Radiálne nízkoprofilové zavádzače
4.1 | Transradiálne hydrofílne zavádzače 5, 6 a 7 F kompatibility, optimálne aj na použitie do gracilnejších radiálnych tepien s minimálnym rizikom poškodenia a uzáverov radiálnych tepien s unikátnou tenskostennou koncepciou sheathu, s redukciou vonkajšieho a zachovaním vnútorného diametra zavádzača v dĺžkach 10 a 16 cm, dodávané s dilatátorom, vodičom a punkčnou ihlou.
Položka č. 5 - Mikrokatéter
5.1 | Mikrokatéter s vynikajúcou priechodnosťou, navigáciou a podporou v zhoršených anatomických pomeroch s hydrofílnym povlečením. Vyžaduje sa vo veľkostiach minimálne a vrátane medzi 2,4 - 2,8 F a v dĺžkach 110cm-150cm, s možnosťou transradiálnej intervencie, kompatibilný na 0.018´´-0.021´´ embolizačný materiál a koaxiálny mikrokatéter vo veľkostiach 2,7 a 2,8 F.
Položka č. 6 - Dvoj-vrstvový samo-expandibilný špeciálny stent ( micromesh )
6.1 | Špeciálny dvoj-vrstvový karotický samo-expandibilný nitinolový stent ( micromesh ) s konštrukciou open aj closed cell dizajnom, s maximálnou protekciou prechodu plaque a embolu cez stent do lúmenu, 5 F a 0.014´´ kompatibilný, ideálny na primárny stenting, vhodný aj na tortuóznu anatómiu.
Položka č. 7 - 0.014´´ a 0.018´´ extra tuhé vodiče
7.1 | Extra tuhé vodiace vodiče určené na diagnostickú alebo intervenčnú procedúru s priemerom 0.014´´ a 0.018´´, v dĺžkach 180 cm a 300 cm, distálne potiahnuté hydrofílnym povlakom v dĺžke minimálne 20 cm, marker musí byť umiestnený v špičke vodiča, ktorá musí byť flexibilná, minimálne v dĺžke 1 cm, zahnutie špičky musí byť minimálne 35 stupňov.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 47
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 47 - Špeciálne dlhé DCB balóny 0.035´´
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom v dĺžke 250 mm, s obsahom liečiva paclitaxel. Požadujeme balóny kompatibilné na 0.035´´ vodič.
Položka č. 1 - Špeciálne dlhé DCB balóny 0.035´´
1.1 | Požadujeme špeciálne nízkoprofilové DCB balóny kompatibilné s 0.035´´ vodičom, OTW koncepcie, určené na periférne tepny s indikáciou na femoropopliteálnu oblasť k liečbe de novo, restenóz alebo in stent-restenóz. Požadované balóny musia byť kompatibilné podľa veľkosti a typu s 5 alebo 6 F zavádzačom, balóny musia byť nízkoprofilové, môžu byť semi-compliantné, musia byť OTW koncepcie a obsahovať paclitaxel. Balóny musia byť v priemere minimálne medzi a vrátane 4 – 6 mm a v dĺžke 250 mm, kratšie rozmery môžu byť doplnkové, musia obsahovať liečivo paclitaxel.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 48
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 48 - DES samo-expandovateľné stenty ( sirolimus / amphilimus )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované sú samo-expandovateľné liekom povlečené stenty ( modifikovaným sirolimom ) určené primárne na infrainguinálne ošetrenie periférnych tepien.
Položka č. 1 - DES samo-expandovateľné stenty ( sirolimus / amphilimus )
1.1 | Liekom (amphilimus) poťahované „polymer free“ nitinolové samo-expandovateľné stenty určené na liečbu primárne femorálnej oblasti, kompatibilné s 0.035´´vodičom a 6F zavádzačom, OTW koncepcie, minimálne v rozmedzí a vrátane priemeru stentu medzi a vrátane 6 - 8 mm a dĺžky v rozsahu minimálne a vrátane 20 - 150 mm ( konkrétne minimálne v dĺžke 20, 60, 80, 100, 150 mm )
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 49
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 49 - ŠZM na akútne neurointervencie zamerané prevažne na aspiračné metódy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Sondovacie selektívne katétre
1.1 | Katétre určené na sondáž mozgových tepien vo veľkosti 5 alebo 6 Fr v dĺžke od 120 do 130 cm typu Ber a H 1, SIM a SIM-V. Požadujeme aj katéter pre intrakraniálny prístup.
Položka č. 2 - Intrakraniálne mikrokatétre
2.1 | Určený na neurointervečné zákroky ako podporný katéter aj pri použití stentretrieverov, požadujeme dĺžku 160 cm a proximálny a distálny vnútorný diameter o veľkosti 0.025´´.
Položka č. 3 - Odsávací systém katétre na proximálny uzáver
3.1 | Katétre určené na intrakraniálne odsávanie uzáverov - trombov tepien, musí mať od 0.068´´ do 0.072´´, vonkajší priemer sacieho otvoru musí mať do 2.16 mm, optimálna dĺžka katétra musí byť minimálne 130 cm.
Položka č. 4 - Odsávací systém katétre na distálny uzáver
4.1 | Katétre určené na intrakraniálne odsávanie distálnych uzáverov - trombov malých priemerov tepien, musí mať vonkajší diameter do 1,93 mm, dlžku katétra minimálne 130 cm, optimálny aj pre tortuóznu anatómiu, ditálny vnútorný diameter do 0.076".
Položka č. 5 - Odsávací systém - aspiračná tuba
5.1 | Požadujeme kompatibilné aspiračné tuby - na spojenie odsávacieho katétra a samotnej odsávacej pumpy.
Položka č. 6 - Odsávací systém - kanister
6.1 | Požadujeme kompatibilný kanister kompatibilný s odsávacou pumpou.
Položka č. 7 - 8/6 F dlhý neurovaskulárny sheath
7.1 | Požadujeme dlhý sheath na neurointervencie s veľkosťou lúmenu 0.088´´ ( 2.24 mm ), proximálna časť musí byť 8 F a koncová časť 6 F kompatibilná. Koncová časť časť musí byť prispôsobená na suppport v aortálnom oblúku, musí byť atraumatická. Sheath musí byť kombatibilný s 0.035´´ vodičom a v dĺžkach medzi a vrátane 80 – 100 cm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 50
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 50 - ŠZM na neurointervencie zamerané prevažne na revaskularizačné stenty, mikrokatétre a intrakraniálne coily
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme špeciálny zdravotnícky materiál na komplexné neurointervencie, vrátane odpútateľného a neodpútateľného stent-retrieveru, intrakraniálného lepidla, coilov a kompatibilných mikrokatétrov na ošetrenie prevažne akútnych neurointervencií.
Položka č. 1 - Odpútateľný neurovaskulárny remodelačný stent
1.1 | Požadovaný odpútateľný remodelačný a revaskularizačný neurovaskulárny stent s možnosťou použitia pri mechanickej trombectómii intrakraniálnej tepny ako aj indikácie remodelácie tepny pri ponechaní stentu ( odpútaním ) v indikovanej lézií tepny.
Položka č. 2 - Odpútavací kábel
2.1 | Požadované kompatibilné odpútavacie káble na uvoľnenie revaskularizačného / remodelovacieho stentu.
Položka č. 3 - Revaskularizačný stent
3.1 | Požadovaný revaskularizačný stent: stent-retriever na odstránenie akútnych trombotických resp. embolizačných uzáverov arteria cerebri media úsekov M1/2, arteria cerebri anterior, arteria basilaris, arteria vertebralis. Musí obsahovať platinové markery na lepšiu viditeľnosť, je určený na liečbu priemerov tepien od 2 – 5,5 mm, musí byť v priemere stentu 4 a 6 mm a pri priemere 6 mm musí mať dĺžku stentu 40 mm.
Položka č. 4 - Intrakraniálny support katéter
4.1 | Požadovaný intrakraniálny support katéter v prevedení 5 F straight a 6 F straight a multi-purpose a dĺžkach minimálne medzi a vrátane 105 – 130 cm.
Položka č. 5 - Balónikový vodiaci katéter
5.1 | Požadovaný balónikový vodiaci katéter kompatibilný so zavádzačom 7 -9 F s efektívnou dĺžkou katétrov minimálne 92 cm, určené na oklúziu tepien pri revaskularizácií.
Položka č. 6 - Tekuté neadhezívne embolizačné činidlo
6.1 | Požadované tekuté neadhezívne embolizačné činidlo vo viskozite s koncentráciou EVOH ( ethylén vinyl alkohol ) 6.5 %
Položka č. 7 - Mikrokatétre na tekuté embolizačné činidlo
7.1 | Požadované mikrokatétre na tekuté embolizačné činidlo, vrátane mechanicky odpútateľných špičiek katétra minimálne v dĺžke špičiek 1,5 a 3 cm.
Položka č. 8 - Odpútateľné intrakraniálne coily
8.1 | Požadované odpútateľné intrakraniálne platinové coily, veľkosti od 0,01 do 0,018 vrátane 3D technológie, v supersoft a extrasoft prevedení aj s PGLA technológiou, vybrané coily od veľkosti priemeru 1 – 25 mm a vybrané coily v dĺžkach od 1 do 50 cm.
Položka č. 9 - Mikrokatétre na implantáciu coilov a stentov ( stent-retrieverov ) - typ A
9.1 | Požadované mikrokatétre na implantáciu širokej škály intrakraniálnych coilov, v rôznych dĺžkach a priemeroch, minimálne v rozmeroch vnútorného priemeru 0.017´´, 0.021´´ a 0.027´´.
Položka č. 10 - Mikrokatétre na implantáciu coilov a stentov ( stent-retrieverov ) - typ B
10.1 | Požadované mikrokatétres vnútorným priemerom 0.027´´ v dĺžkach medzi a vrátane 105 – 160 cm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 51
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 51 - ŠZM na neurointervencie zamerané prevažne na intrakraniálne katétre a tekuté embolizačné činidlo
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na akútne neurointervenčné výkony, požadovaný stent-retriever špeciálnej koncepcie, intrakraniálne katétre určené na distálny prístup a na aspiračnú trombektómiu pri intrakraniálnych uzáveroch a podporné mikrokatétre a intrakraniálne nekovové lepidlo (činidlo).
Položka č. 1 - Stent-retriever
1.1 | Požadované extrakčné trombektomické intrakraniálne zariadenie s petálnym filtrom, pozostávajúce z 3 až 5 samostatných segmentov ( komôrok ), v priemeroch minimálne v rozmedzí 3 – 6 mm a v rôznych dĺžkach.
Položka č. 2 - Intrakraniálny katéter na distálny prístup 5 F
2.1 | Požadovaný katéter na distálny prístup, musí mať špirálovitú konštrukciu a externý výplet, vnútorný diameter musí mať minimálne 0.070´´ a v celkových dĺžkach od 125 do 131 cm. Kompatibilný s 5 F zavádzačom.
Položka č. 3 - Intrakraniálny katéter na distálny prístup 6 F
3.1 | Požadovaný katéter na distálny prístup, musí mať špirálovitú konštrukciu a externý výplet, vnútorný diameter musí mať 0.055´´ a v celkových dĺžkach od 105 do 125 cm. Kompatibilný so 6F zavádzačom.
Položka č. 4 - Mikrokatéter
4.1 | Požadovaný intrakraniálny mikrokatéter s hydrofílnym poťahom, vnútorný priemer musí mať diameter rozmer od 0,017´´ do 0,027´´, musí mať využiteľnú celkovú dĺžku 150 až 167 cm, v rôznych zakriveniach, musí mať jednu resp. dve fluoroskopické značky na distálnom konci.
Položka č. 5 - Intrakraniálne tekuté embolizačné činidlo
5.1 | Požadované tekuté embolizačné činidlo určené na intrakraniálne ako aj periférne použitie, musí byť dostupné vo viskozitách 25, 30 a 35%, činidlo sa nesmie pripravovať ( možnosť okamžitého použitia bez nutnosti miešania ), nesmie mať pridané kovy.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 52
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 52 - ŠZM prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM prevažne na akútne neurointervencie, so zameraním na neurointervenčné vodiče, kompatibilné mikrokatétre, balónkové aj nebalónkové vodiace katétre nevyhnutné pre mechanickú trombektomickú liečbu STROKE a stentového systému s PTA balónikovým systémom, ktorý je nevyhnutný pri ošetrení sklerotickej lézie v intrakrániu, pri návrate ischemickej cievnej príhody.
Položka č. 1 - Neurointervenčné vodiče
1.1 | Neurointervenčné riaditeľné zavádzacie vodiče oceľovej konštrukcie s nitinolom a špičkou obsahujúcou platinu, v dĺžkach 300 cm a rovnom alebo zakrivenom zakončení, musia byť v koncepcii 0.010´´ a 0.014´´ a 0.014´´ vodiče v prevedení štandard a soft.
Položka č. 2 - Distálne mikrokatétre
2.1 | Mikrokatétre určené aj na distálny prístup, na 0.014´´ a 0.018´´ vodiče v dĺžkach minimálne 150 cm, niektoré rozmery aj v 135 cm, distálny koniec katétra musí mať RTG kontrastnú značku, povrch mikrokatétra musí byť z Hydrolénu, ktorý znižuje trenie v cieve.
Položka č. 3 - Balónkový guide katéter
3.1 | Balónkový zavádzací katéter potrebný k všetkým akútnym neurointervenčným liečbam ischemického STROKE – k mechanickej trombektomickej alebo aspiračnej liečbe. Katéter musí byť 8 a/alebo 9 F koncepcie a v dĺžkach medzi 80 a 95 cm s vnútorným priemerom katétrov v rozmedzí medzi a vráítane 0.078 – 0.085 in, distálny koniec s kompliantným balónikom musí byť RTG kontrastne označený, katéter musí byť distálne flexibilný a proximálne mať adekvátny support pri intervencii
Položka č. 4 - Nebalónkový guide katéter
4.1 | Nebalónkový guide katéter k neurointervencím s proximálnym supportom a distálnou flexibilitou katétra s rôznym prevedením zakončenia katétra, vo veľkostiach medzi a vrátane 5 – 8 F a dĺžkach medzi 90 – 100 cm.
Položka č. 5 - Intrakraniálny stentový systém
5.1 | Stentový systém s balónikovým katétrom je určený na zlepšenie prietoku v intrakraniálnych tepnách pri vracajúcej sa ischemickej cievnej príhode, ktorá nastane napriek adekvátnej medikamentóznej liečbe a je spôsobená intrakraniálnou zúženou tepnou v rozsahu 70 – 99%. Požadujeme samoexpandujúci nitinolový stent s RTG kontrastnými markermi na koncoch stentu, kompatibilné s 0.014´´ vodičom, dĺžka zavádzacieho systému musí byť 135 cm, stent musí byť dostupný v priemere 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 a 4.5 mm a v dĺžkach 9, 15 a 20 mm.
Položka č. 6 - Intrakraniálny PTA balónikový katéter
6.1 | Požadujeme kompatibilný PTA balón s položkou č. 4, balón s hydrofílnym povlakom, 0.014´´ a OTW koncepcie, v priemeroch medzi a vrátane 1.5 – 4.0 mm a v dĺžkach 9 a 15 mm a vybraných priemerov 20mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 53
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 53 - ŠZM na neurointervencie zamerané prevažne na špeciálne vodiče a extraktory, vrátane M3 úsekov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadované špeciálne tromboembolické extraktory – intrakraniálne samoexpandibilné stenty ( stentretriever ) s vyššou radiálnou silou a kompatibilné s mikrokatétrami veľkosti do 0.021´´ s oceľovým vodiacim drôtom a špeciálne neurointervenčné vodiče, širokého spektra veľkostí, štruktúry a určenia.
Položka č. 1 - Tromboembolický extraktor
1.1 | Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu
1.2 | Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky
1.3 | Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily
1.4 | Požadujeme kompatibilitu s 0,021“ mikrokatétrom pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30
1.5 | Určený je na minimálny priemer cievy 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)
1.6 | Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker
1.7 | Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )
1.8 | Vodiaci drôt musí byť z ocele
Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky
2.1 | Extraktor vo verzii kompatibilnej s 0,0165“ mikrokatétrom
2.2 | Verzia 4-20 a 3-20 určená na minimálny priemer od 1,5 mm (M3)
2.3 | Distálne radiokontrastné markery musia byť súčasťou tela stentu
2.4 | Vodiaci drôt musí byť z nitinolu – kvôli flexibilite a „kink rezistencii “ ( zaručená atraumatickosť )
2.5 | Extraktor sa musí dať použiť v tandeme na vytiahnutie trombu z vetvenia (do každej vetvy jeden extraktor – musia byť súčasne vtiahnuteľne do DAC katétra )
Položka č. 3 - Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014´´ koncepcie s CoCr špičkou
3.1 | 0,014“ vodič s dĺžkou 205 cm, zavádzací drôt s CoCr s rovnou špičkou
3.2 | Prenos pohybu u vodiča s pomerom cca 1:1 proximal: distal
3.3 | Overená 26% lepšia „kink resistencia“ oproti oceľovým drôtom
3.4 | Distálna časť vodiča - 36 cm má byť hydrofilná na lepšie prechody intrakrániom
3.5 | Radiokontrastná špička by mala byť minimálne 5 cm dlhá
Položka č. 4 - Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008´´, 0.010´´a 0.014´´
4.1 | Krútiaci moment je prenášaný 1:1 od konca vodiča po špičku, nezávisle na zahnutí vodiča
4.2 | Vnútorný oceľový drôt vedie po celej dĺžke od konca až po špičku – na zabezpečenie riaditeľnosti a pushability
4.3 | Požadujeme vodič s rovnou flexibilnou špičkou, ktorá je RTG-kontrastná 5 cm pre 0.014´´ vodič, 3 cm pre 0.010´´ vodič a 9 cm pre 0.008´´ vodič
4.4 | Vodiče priemeru 0,014“ a 0.010´´ musia byť v dĺžke 200 a 300 cm („predĺženie“ za hydrofilným coatingom je potiahnuté PTFE)
4.5 | Vodič 0.008´´priemeru musí byť v dĺžke minimálne 200 cm
4.6 | Hydrofilný coating – Slip-Coat technológia distálnych 170 cm pre 0.014´´ a 0.010´´ a 180 cm pre vodič 0.008´´
4.7 | Vodič by mal byť na povrchu vrúbkovaný a poskytovať dobrú oporu pre mikrokatéter
Položka č. 5 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014´´
5.1 | Požadujeme dedikovaný 0.014´´ neuro vodič s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom a v dĺžke 200 cm.
5.2 | S hydrofilným a polymérovým coatingom, ktorý zabezpečuje lepšiu priechodnosť – cez tortuozity, trombus, stenózu a zároveň lepšiu priechodnosť mikrokatétra.
5.3 | Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° ( „memory“ efekt špičky“ )
5.4 | „Soft tip“ je označenie verzie s flexibilnejšou špičkou.
Položka č. 6 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018´´
6.1 | Dedikovaný neuro zavádzací drôt s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom
6.2 | V dĺžke 200 cm v proximálnom priemere 0.014”, ktorý sa pred distálnym koncom zväčšuje na 0.016” a 0.018”
6.3 | Musí mať hydrofilný a polymérový coatingom, pre lepší prechod cez tortuozity, trombus a stenózu, rovnako aj pre prechod mikrokatétra, vodič má najväčšiu „support body“ a je určený pre väčšie mikrokatétre 0.021/0.027”
6.4 | Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° (má väčší „memory“ efekt )
6.5 | Soft tip“ je označenie pre verziu s flexibilnejšou špičkou, používa sa pri potrebe zaviesť väčší katéter
6.6 | Pre šetrnejší prechod mikrokatétrom tepnou bez poškodenia intimi.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 54
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 54 - Dvoj-stent karotídy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme nitinolový double layer stent s "micro mesh“ dizajnom, vhodný na tortuóznu anatómiu ciev, stent musí byť vysoko flexibílny, Rx koncepcie, 5F koncepcie, ideálny na primárny stenting karotíd.
Položka č. 1 - Double layer karotícký stent s "micro-mesh" dizajnom
1.1 | Požadujeme vysoko flexibílny samoexpandibilný nitinolový closed cell karotícky stent s „ micro-mesh “ dizajnom. Stent musí byť v priemere medzi a vrátane 5 – 10 mm a v dĺžke medzi a vrátane 20 - 30 mm. Musí byť kompatibilný s 0.014´´ vodičom a schopný retrakcie čiastočne vysunutého stentu ( do 50% ).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 55
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 55 - Nepovlečené stenty ( BMS ) pre perkutánne rádiologické intervencie - karotické ( closed cell dizajn )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme špeciálne karotické stenty na 0.014´´ vodič s "closed cell" dizajnom a zároveň vysokou flexibilizou stentov, stenty musia byť schopné retrakcie čiastočne vysunutého stentu.
Položka č. 1 - Karotické stenty (closed cell dizajn)
1.1 | RX samoexpandovateľné Co-Cr karotické stenty monorail konštrukcie s „closed cell“ dizajnom
1.2 | a zároveň vysokou flexibilitou stentov, schopné ošetriť tepny v referenčnom rozmere medzi a vrátane 4.0 - 9.0 mm,
1.3 | stenty musia byť v priemere medzi a vrátane 6 - 10 mm a na ošetrenie dĺžky lézie mininimálne medzi a vrátane 22-36 mm. Musí byť kompatibilný na 0.014´´ vodič a schopný retrakcie čiastočne vysunutého stentu ( do 85 % ).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 56
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 56 - Ochrana pred embolizáciou perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM - Distálnu emboloprotekciu určenú na karotické ako aj periférne intervencie.
Položka č. 1 - Závislý filter na vodiči
1.1 | Emboloprotekčný systém s možnosťou prechodu léziou 0,014´´ alebo 0,018´´ vodičom, určeným na veľkosť ciev v priemere medzi a vrátane 2 - 7 mm s excelentnou stabilitou filtra pri procedúre, s použitím v karotickom aj periférnom riečisku
1.2 | alebo ekvivalent: emboloprotekčný systém určený do karotických artérií, v priemeroch od 3,0 do 6.5 mm, s koncentrickým dizajnom nitinolového filtra s možnosťou implnatácie vo všetkých uhloch/ohyboch ciev, kompatibilný s 0.014´´ vodičmi
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 57
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 57 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - karotická (skupiny č. 1)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM - Distálnu emboloprotekciu, určenú na karotické intervencie.
Položka č. 1 - Nezávislý pohyblivý emboloprotekčný filter
1.1 | Nezávislý pohyblivý emboloprotekčný filter s hydrofilným pokrytím, vodiacim drôtom 0,014´´ s extra flexibilitou a otáčavosťou na prechod zložitou anatómiou.
1.2 | Musí byť určený na veľkosť ciev medzi a vrátane 2,5 - 7 mm priemeru.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 58
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 58 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - periférna (skupiny č. 2)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM - proximálnu emboloprotekciu určenú na karotické intervencie
Položka č. 1 - Proximálna balóniková emboloprotekcia
1.1 | Cerebrálna dvojbalóniková emboloprotekcia s konceptom kompletnej proximálnej blokády toku a možnosťou efektívnej aspirácie všetkých veľkostí "debris" z ošetrovanej lézi.
1.2 | Pretekcia musí byť v kompatibilnom prevedení s 8 a/alebo 9 F zavádzačom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 59
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 59 - Katéter elektrofyziologický dekapolárny a viacpolárny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
ŠZM - špeciálny zavádzač s flexibílnym ukončením, umožňujúcim sondáž všetkých tepien odstupujúcich z aorty.
Položka č. 1 - Zavádzač s flexibilným koncom
1.1 | Na sondáž rôznych anatomických pomerov prakticky všetkých odstupových tepien vrátane karotických tepien,
1.2 | Požadovaná dĺžka zavádzača od 45cm do 90cm, s rozmermi od 6,5 F do 12 F s, možnosťou zakrivenia flexibilného konca medzi 9 mm až 30 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 60
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 60 - Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie špeciálne
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme ŠZM - špeciálne vodiče určené na karotické aj periférne intervencie.
Položka č. 1 - Vodič 0,014´´
1.1 | s 5 a 10 cm prechodovými segmentami a s vynikajúcou odpoveďou na otočenie
1.2 | hladkým atraumatickým tvarovateľným hrotom
1.3 | microglide pokrytím pre nízke trenie
1.4 | rozsiahlym PTFE pokrytím
1.5 | v dĺžkach minimálne 190cm a 300cm
Položka č. 2 - Vodič 0,035´´
2.1 | s hladkým atraumatickým hrotom a poskytujúci podporu intervencie a adekvátnu výmenu device,
2.2 | mimoriadna schopnosť vedenia,
2.3 | Amplatz podpora
2.4 | v dĺžkach minimálne 190cm a 300cm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 61
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 61 - ŠZM na 4F kompatibilnú intervenciu periférnych tepien
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadovaný ŠZM na endovaskulárne ošetrenie periférných tepien nízkoprofilovým 4 F systémom, požadované sú vodiče, podporný katéter, zavádzač vhodný aj na cross-over intervencie, PTA a DCB PTA katétre a samoexpandovateľné stenty.
Položka č. 1 - Samoexpandovateľné stenty
1.1 | 4 F nízkoprofilové nitinolové samoexpandovateľné stenty do femoropopliteálnej oblasti, OTW koncepcie na 0.018´´ vodič, stenty s jednoduchou implantáciou jednou rukou, vo veľkostiach: v priemere stentov medzi a vrátane 4 - 7 mm a dĺžky stentov medzi a vrátane 20 – 200 mm.
Položka č. 2 - Support katétre
2.1 | Hydrofílne katétre na podporu alebo výmenu vodiča, 0.014´´ alebo 0.018´´ koncepcie, určené na periférne tepny, v dĺžkach medzi 60 – 150 cm, s rovným koncom.
Položka č. 3 - Vodiče na intervenciu 4 F konceptu 0.018 ´
3.1 | Vodič 0.018´´ s dobrou priechodnosťou lézie a dostatočnou oporou, vodič z nehrdzavejúcej ocele, optimálnou ovládateľnosťou, veľkou flexibilitou, vynikajúcou odolnosťou a tvarovateľnosťou vodiča, výbornou radiopacitou. Požadované dĺžky v rozmedzí vrátane 195 až 300 cm.
Položka č. 4 - Zavádzač na koncept 4 F – crossover intervenciu
4.1 | Vyžaduje sa minimálne 4F zavádzač, optimálne aj vo veľkostiach 5 a 6 F s hydrofóbnym koncom zavádzača s možnosťou odstránenia chlopne pri 5 a 6F pri event. aspirácií trombov, v dĺžke 45 a 100 cm s rovným zakončením a rovným alebo zakončením s ohybom pri 45 cm dĺžke, s excelentnou kink a deformačnou rezistenciou vďaka štruktúre z nerezovej ocele.
Položka č. 5 - PTA balónikové katétre 4F konceptu
5.1 | 4 F kompatibilné balónikové katétre na 0.018´´ vodič OTW koncepcie bez liekového potiahnutia 4 F kompatibilné v rozmedzí priemeru minimálne medzi a vrátane 2 - 6 mm a v dĺžke v rozmedzí minimálne a vrátane 20 - 80 mm
Položka č. 6 - DCB PTA balónikové katétre 4 F konceptu
6.1 | 4 F kompatibilné balónikové katétre na 0.018´´ vodič s liekovým povlečením ( paclitaxel ) v rozmedzí priemeru 2, 3 a 4 mm a v rozmedzí dĺžky minimálne 40, 80 a 120 mm. Požadujeme rovnaké balóny aj s veľkosťou v rozmedzí priemeru 5 -7mm, v dĺžkach 40, 80 a 120 mm kompatibilné s 5 F zavádzačom
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 62
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 62 - Balónikové katétre na perkutánne karotické intervencie - špeciálne nízkoprofilové PTA katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme PTA katétre kompatibilné s 0.014´´ alebo 0,018´´ vodičom, určené na karotické intervencie, musia byť low profil, Rx koncepcie a schopné vysoko-tlakovej dilatácie.
Položka č. 1 - PTA karotické katétre
1.1 | postdilatačné PTA katétre-balóny na 0,014´´ vodič, low profil balóny s možnosťou vysoko-tlakovej dilatácie ( do 14 atm )
1.2 | musia mať rozmery priemeru medzi a vrátane 4 -7 mm a dĺžky minimálne medzi a vrátane 20 - 40 mm,
1.3 | RX koncept s alebo bez hydrofílneho coatingu, s excelentnou pušabilitou, určené na karotické aj renálne intervencie.
1.4 | alebo 0.018´´ kompatibilný monorailový, semicompliantný PTA balón určený na karotické intervencie, minimálne v priemeroch medzi a vrátane 2 – 7 mm a v dĺžke medzi a vrátane 20 – 40 mm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 63
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 63 - Nepovlečené stenty ( BMS ) pre perkutánne rádiologické intervencie - karotické ( open cell dizajn )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme karotické steny v "open cell dizajne" s vynikajúcou flexibilitou, kompatibilné s 0.014´´ vodičom, RX konceptu a musia obsahovať kónické aj rovné stenty.
Položka č. 1 - Karotické stenty (open cell dizajn)
1.1 | RX samoexpandovateľné nitinolové flexibilné karotické stenty „open cell“ dizajnu,
1.2 | stenty rovné s rozmermi priemeru minimálne 6 - 10 mm a dĺžky minimálne medzi a vrátane 20 - 40 mm,
1.3 | zúžené ( kónické ) stenty s rozmermi 8 - 6 mm a 10 - 7 mm priemeru a minimálne medzi a vrátane 30 - 40 mm dĺžky.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 64
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 64 - Nepovlečené stenty pre perkutánne rádiologické intervencie - karotické ( closed cell dizajn )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme "closed cell" dizajn karotické stenty s vysokou radiálnou silou, RX koncepcie.
Položka č. 1 - Karotické stenty (closed cell dizajn)
1.1 | RX samoexpandovateľné nitinolové karotické stenty „closed cell“, s vynikajúcou radiálnou silou,
1.2 | stenty rovné s rozmermi medzi a vrátane 7 - 10 mm priemeru a medzi a vrátane 20 - 30 mm dĺžky,
1.3 | zúžené stenty s rozmermi 8 - 6 mm, 9 - 7 mm a 10 - 8 mm priemeru a medzi a vrátane 30 - 40 mm dĺžky.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 65
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 65 - ŠZM pre vaskulárne intervencie zamerané na embolizačné plugy a špirály, tvorené polymérovou technológiou
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Vyžaduje sa ŠZM zameraný na embolizačné plugy a špirály tvorené polymérovou technológiou. Polymérové plugy sú primárne určené na vypĺňanie aneuryziem aorty a periférnych vaskulárnych oblastí, vrátane embolizácií intrakraniálnych aneuryziem. Polymérové plugy sa vyžadujú v prevedení s a bez špirály. Plugy a špirály musia byť s polymérovou technológiou, polymér je RTG nekontrastný, vyžadujeme aj viacnásobné plugové systémy, ŠZM vrátane príslušenstva.
Položka č. 1 - Špeciálne embolizačné plugy bez špirály
1.1 | Musia byť s polymérovou technológiou. Expandovaný priemer plugu musí byť medzi a vrátane 6 – 12 mm, dĺžka plugu musí byť medzi a vrátane 10 – 15 mm, polymér je samoexpandovateľný s tvarovou pamäťou. Kompatibilita ID katétrov je minimálne 0.038, maximálne 0.090 palcov.
Položka č. 2 - Špeciálne embolizačné plugy so špirálou
2023-01-02 | Musia byť s polymérovou technológiou. Expandovaný priemer plugu musí byť medzi a vrátane 6 – 12 mm, dĺžka plugu musí byť medzi a vrátane 10 – 15 mm, priemer expandovanej pripevnenej špirály musí byť medzi a vrátane 7 – 13 mm, polymér je samoexpandovateľný s tvarovou pamäťou. Kompatibilita ID katétrov je minimálne 0.038, maximálne 0.090 palcov.
Položka č. 3 - Embolizačné viacnásobné plugové systémy
2023-01-03 | Musia byť s polymérovou technológiou. Expandovaný priemer plugov musí mať 12 mm, implantované plugy musia byť v dĺžke minimálne 15 a maximálne 75 mm, balené po 5 ks/systém, kompatibilné na ID katétre minimálne 0.070 až maximálne 0.090 palcov, polymér je samoexpandovateľný s tvarovou pamäťou.
Položka č. 4 - Neurovaskulárne odpojiteľné embolizačné špirály s polymérovou technológiou
4.1 | Expandovaný priemer špirály musí byť medzi a vrátane 3 – 16 mm, dĺžka špirály medzi a vrátane 20 – 200 mm, kompatibilita s mikrokatétrom do 0.021´´, špirála zo zliatiny platiny a volfrámu.
Položka č. 5 - Odpútavacie zariadenie embolizačných špirál
5.1 | Odpútavač musí byť na princípe elektrolytického odpútavania, zariadenie musí byť monopolárne, poháňané elektrickými článkami ( AAAA ), musí pracovať s napätím 6V a jeden odpútavač musí byť schopný odpútať do 20 špirál.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač