NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – TOVARY

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“ alebo „zákon o VO“)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

Súťažné podklady schválil:

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA           				riaditeľ UNB

Mgr. Alexander Kanóc

vedúci Oddelenia verejného obstarávania

Osoba zodpovedná za špecifikáciu/opis predmetu zákazky:

Ing. Iveta Cigáňová

referát nákupu zdravotníckej techniky

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

JUDr. Ing. Jana Lapinová

osoba zodpovedná za procesnú stránku

verejného obstarávania

V Bratislave, marec 2025

Obsah

A. Pokyny na vypracovanie ponuky	4

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	5

1	Identifikácia verejného obstarávateľa	5

2	Úvodné ustanovenia	5

3	Predmet zákazky	5

4	Rozsah a úplnosť dodávky	6

5	Zdroj finančných prostriedkov	6

6	Typ zmluvy	6

7	Miesto a termín plnenia	6

8	Oprávnení uchádzači	7

Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE	7

9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi	7

10	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov	8

Časť III. PRÍPRAVA PONUKY	9

11	Jazyk ponuky	9

12	Zábezpeka	9

13	Vyhotovenie ponuky	9

14	Mena a ceny uvádzané v ponuke	9

15	Variantné riešenie	10

16	Lehota viazanosti ponuky	10

17	Obsah ponuky	10

18	Predloženie ponuky	12

19	Miesto a termín predkladania ponúk	13

20	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	13

Časť IV. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK	13

21	Otváranie ponúk	13

22	Vyhodnocovanie ponúk	14

23	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní	15

Časť V. PRIJATIE PONUKY	17

24	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk	17

25	Uzatvorenie zmluvy	17

26	Subdodávatelia	18

Časť VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE	18

27	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky	18

28	Dôvernosť procesu verejného obstarávania	19

B. Opis predmetu zákazky	20

C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia	31

D. Obchodné podmienky	33

E. Podmienky účasti uchádzačov	52

Príloha č. 1 súťažných podkladov	56

Príloha č. 2 súťažných podkladov	57

Príloha č. 3 súťažných podkladov	58

Príloha č. 4 súťažných podkladov	59

Príloha č. 5 súťažných podkladov	60

Príloha č. 6 súťažných podkladov	64

Príloha č. 7 súťažných podkladov	66

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

## A. Pokyny na vypracovanie ponuky

- Pokyny na vypracovanie ponuky

## ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 			UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Sídlo organizácie: 			Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Zastúpený: 		MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA           riaditeľ UNB

IČO: 					31 813 861

DIČ:					2021700549

IČ DPH:					SK 2021700549

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica

Číslo účtu:				7000279808/8180

IBAN:					SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 			JUDr. Ing. Jana Lapinová

Telefón: 					+421 905 748 861

E-mail:  					jana.lapinova@unb.sk

Internetová adresa organizácie (URL): 	http://www.unb.sk

Profil verejného obstarávateľa:		https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8698/

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

### Úvodné ustanovenia

#### Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa tejto zákazky, uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

#### Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch.

#### Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok zadávania tejto zákazky.

#### Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu neuzatvoriť, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

#### Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom podľa § 66 ods. 7 b) zákona o VO pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru: „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

### Predmet zákazky

#### Predmetom zákazky je : „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ (ďalej len „Predmet zákazky“)

#### Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie robota pre robotizované výkony v neurochirurgii. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu na upgrade navigácie pre robotické operačné rameno. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B – Opis predmetu zákazky.

#### Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške: 1 391 077,33 EUR bez DPH, z toho 275 746,67 EUR bez DPH na opcie.

#### Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný kód CPV

33169000-2 Chirurgické nástroje

### Rozsah a úplnosť dodávky

4.1	Predmet tejto zákazky nie je rozdelený na časti.

  - Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito Súťažnými podkladmi.

### Zdroj finančných prostriedkov

5.1	Zákazka bude financovaná z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu Obnovy a Odolnosti a vlastných zdrojov. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR s lehotou splatnosti faktúr 60 dní.

### Typ zmluvy

#### Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Kúpnej Zmluvy na predmet zákazky „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o VO s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

#### Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok uskutočnenia požadovaného predmetu zákazky, tvorí časť „D. Obchodné podmienky“.

### Miesto a termín plnenia

#### Miesto dodania predmetu zákazky:

Univerzitná nemocnica Bratislava, konkrétne miesto pracoviska bude upresnené pri dodaní.

#### Požadovaný termín plnenia: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

7.3. 	Úspešný uchádzač bude povinný dodať predmet zákazky v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom, v štandardnej kvalite a v technických parametroch.

### Oprávnení uchádzači

#### Ponuku môže predložiť hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

#### Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o VO.

#### Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely účasti, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.

#### V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

#### Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.

[Podľa  § 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach nesmie byť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je strana alebo hnutie, uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní.]

## Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

  - Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom/uchádzačom komunikovať s verejným obstarávateľom v českom jazyku.

#### Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

#### JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania zákaziek postupmi podľa zákona o VO. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

#### Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

#### Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

#### Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily (zadaný/é pri registrácii do systému JOSEPHINE)  bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

#### Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnej zákazke môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

#### Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

#### Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

#### Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) zákona o VO.

### Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

#### Záujemca môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa pravidiel komunikácie uvedených v bode 9.

#### V prípade, že verejný obstarávateľ obdrží dostatočne vopred žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 10.1, verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne všetkým záujemcom, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a súčasne verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE.

## Časť III. PRÍPRAVA PONUKY

### Jazyk ponuky

#### Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, to neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

  - Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

### Zábezpeka

12.1 Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk.

12.2 Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške:  20 000,00 EUR (slovom:

päťdesiatpäťtisíc EUR)

12.3 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač.  Spôsoby zloženia zábezpeky sú:

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

- poistením záruky

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.

12.4 Zloženie finančných prostriedkov:

12.4.1 V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa tieto musia byť zložené na účet:

#### IBAN: SK4181800000007000279920

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol: IČO uchádzača,

Doplňujúci údaj: Číslo oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

12.4.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

12.5 Banková záruka za uchádzača

12.5.1 Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej ako „banka“).

12.5.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

— banka neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo ak uchádzač neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o VO  a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky,

— banková záruka je platná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

12.6 Poistenie záruky

12.6.1 Poistenie záruky môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovňou so sídlom na území iného členského štátu EÚ alebo členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), pobočkou poisťovne z iného členského štátu umiestnenej na území Slovenskej republike, zahraničnou poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne umiestnenej na území Slovenskej republiky (ďalej len „poisťovňa“).

12.6.2 Poistenie záruky musí byť platné do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

12.7 Ak banka nevydáva záručnú listinu alebo poisťovňa nevydáva doklad o poistení záruky v elektronickej podobe a na uvoľnenie zábezpeky alebo na uspokojenie veriteľa (verejného obstarávateľa) je potrebné predložiť originál záručnej listiny alebo originál dokladu o poistení záruky, uchádzač predloží originál záručnej listiny alebo originál dokladu o poistení záruky v listinnej podobe do podateľne verejného obstarávateľa najneskôr v termíne určenom na predloženie ponúk.

12.8 Banková záruka zanikne

12.8.1 plnením banky vo výške zábezpeky, ktoré banka poskytla za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa, alebo

12.8.2 uvoľnením bankovej záruky uchádzača na základe písomného oznámenia súhlasu verejného obstarávateľa doručeného banke a uchádzačovi, alebo

12.8.3 uplynutím lehoty platnosti bankovej záruky, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia lehoty platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal uchádzača o predĺženie lehoty platnosti bankovej záruky z titulu predĺženia lehoty viazanosti. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.

12.8.4 Ak nebude platná záručná listina alebo doklad o poistení záruky súčasťou Ponuky uchádzača alebo nebudú zložené finančné prostriedky na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 zákona o VO.

12.9 Uvoľnenie alebo vrátenie zábezpeky

12.9.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní

— uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

— márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky — uzavretia zmluvy.

12.10 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:

12.10.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,

12.10.2 neposkytne v lehote viazanosti ponúk súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o VO.

12.11 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

12.12 V prípade, že je banková záruka predložená záručnou listinou alebo listinou o poistení záruky, ktorá platí na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou alebo poisťovňou dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie platnosti pôvodnej bankovej záruky).

12.13 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk určenej verejným obstarávateľom.

12.14 V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa zákona o VO alebo vyskytnutí sa iných nepredvídateľných okolností sa uchádzačom oznámi primerané predĺženie stanovených lehôt.

### Vyhotovenie ponuky

#### Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

#### Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

#### V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu 17. tejto časti súťažných podkladov (doporučený formát je „PDF“).

#### Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol Uchádzač vo svojej ponuke označí, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona o VO.

#### Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť podpísané:

- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo

- zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.

  - Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.

  - Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

#### Cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

#### Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena aj všetky ceny v ponuke budú vyjadrené v mene Slovenskej republiky v EUR. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár všetkých položiek.

#### Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

    - zmluvná cena bez DPH,

    - sadzba DPH a výška DPH,

    - zmluvná cena vrátane DPH.

#### Ak uchádzač nie je platiteľom DPH alebo DPH na uvedený predmet sa neuplatňuje, uvedie zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

#### Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.

#### Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z členského štátu Európskej únie, nebude si uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania služieb v inom členskom štáte. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ, ako nadobúdateľ služby z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k ponúkanej cene. Na skutočnosť, že si nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine uchádzač upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke. Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k cene DPH platnú v SR.

### Variantné riešenie

#### Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude naň verejný obstarávateľ prihliadať.

### Lehota viazanosti ponuky

#### Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2025.

#### Verejný obstarávateľ v prípade uplatnenia revíznych postupov a potreby predĺženia lehoty viazanosti ponúk, oznámi uchádzačom primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, pričom sú uchádzači svojou ponukou viazaní do uplynutia takto predĺženej lehoty.

### Obsah ponuky

  - Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných podkladov vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladoch.

  - Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady:

17.2.1    vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;

#### návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky (podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov) podľa vzoru v Prílohe č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vzor) týchto súťažných podkladov - predložiť naskenovaný podpísaný dokument aj vyplniť v systéme JOSEPHINE ako súčasť ponuky;

#### vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok (ak sú známi). Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť);

#### vyplnený formulár „Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov“ uvedený v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov; podpísaný splnomocnenou osobou podľa prílohy č. 5 a to v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;

#### plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny;

#### vyhlásenie uchádzača, podpísané zodpovednou osobou podľa Prílohy č. 6,

#### Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa časti „E. Podmienky účasti uchádzačov“, a uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o VO;

    - Vyplnená špecifikácia ponúkaných zariadení podľa Prílohy č. 7 s uvedením identifikácie ponúkaného zariadenia (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov)

    - Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 8 (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov),

    - Produktové listy / Manuály resp. iné informačné materiály k ponúkaným zariadeniam preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov;

    - Dôkaz o vhodnosti ekvivalentných zariadení, ak je potrebný alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať právo predložiť ekvivalentné zariadenie a požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných zariadení, vrátane podrobných špecifikácií

#### Návrh Zmluvy (podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača   , resp. za skupinu dodávateľov), ktorá bude v súlade s Prílohou č. 2. týchto súťažných podkladov

Požiadavky na obsah návrhu kúpnej zmluvy:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy bol vypracovaný v súlade s časťou D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

#### zoznam dôverných informácii (ak sa uplatňuje),

### Predloženie ponuky

#### Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

#### Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2

#### Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

#### v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu selektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

#### nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

#### Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené v ponuke je uvedená v bode 17. tohto oddielu súťažných podkladov vo formáte „PDF“.

#### V kontextu zákona o VO § 49 ods. 1 písm. a) a upozorňujeme uchádzačov na náležitosti predkladania ponúk elektronicky.

  - Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 zákona o VO týmto nie sú dotknuté.

  - Verejný obstarávateľ obmedzuje účasť uchádzačom alebo skupine dodávateľov, ak má uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie, aktualizuje a na svojom webovom sídle sprístupňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

### Miesto a termín predkladania ponúk

#### Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https://josephine.proebiz.com/), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.

  - Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, príp. oznámení o oprave/korigende.

#### Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 19.2. tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvoria.

### Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty  na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

## Časť IV. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

### Otváranie ponúk

#### Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO.

#### Otváranie ponúk sa uskutoční „on-line“ v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania príp. oznámení o oprave/korigende.

#### Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

#### On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk systém zverejní / poskytne uchádzačom iba informácie v rozsahu uvedenom v § 52 ods. 2 zákona o VO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov (tj. kto sleduje online otváranie ponúk) bude systém JOSEPHINE logovať (zaznamenávať) a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

#### Verejný obstarávateľ do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom systému JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Táto zápisnica bude obsahovať údaje zverejnené podľa § 52 ods. 2 zákona o VO.

### Vyhodnocovanie ponúk

  - Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO.

  - Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky

- na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a následne

- vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti.

  - Vyhodnocovanie ponúk predložených verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa po otvorení elektronicky predložených ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE. Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia zriadená verejným obstarávateľom podľa § 51 zákona o VO.

  - Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladov.

  - Vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ponuka musí zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne, elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

  - Uchádzač je povinný písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie doručiť verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto písomného vysvetlenia.

  - Ak sa bude predložená ponuka komisii javiť ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia písomne, elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

  - Uchádzač je povinný doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti komisie alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto odôvodnenia.

  - Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

  - Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak

- ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch  potrebných na vypracovanie ponuky,

- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

- uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,

- uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

- uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien,

- uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

- uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

  - Verejný obstarávateľ  je povinný písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením

- dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,

- lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní

    - Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a s kapitolou E. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov.

    - Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií a vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí.

    - Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, verejný obstarávateľ požiada tohto uchádzača písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE o predloženie dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

    - Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa odseku § 55 ods. 6 zákona o VO písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie. Uchádzač prostredníctvom systému JOSEPHINE doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti alebo v lehote dlhšej, ktorú je verejný obstarávateľ oprávnený určiť na doručenie tohto odôvodnenia.

    - Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača, ak

a) nesplnil podmienky účasti,

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o VO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

g) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

h) nepredložil po písomnej žiadosti podľa §55 ods. 4 zákona o VO vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

i) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

j) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

k) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o VO,

l) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) zákona o VO, v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti,

m) nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 zákona o VO, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 zákona o VO.

- 22.13.6    Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona o VO, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

- 22.13.7   Celý proces hodnotenia, až po odoslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešnému uchádzačovi je prísne dôverný.

## Časť V. PRIJATIE PONUKY

### Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ je povinniý po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa §55 ods. 1 zákona o VO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä

a)  identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,

b)  informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,

c)  výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 zákona o VO a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 zákona o VO,

d) lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### Uzatvorenie zmluvy

#### Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

#### Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

#### Povinnosť podľa bodu 24.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.

#### Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

#### Verejný obstarávateľ bude pri uzatváraní zmluvy postupovať podľa § 56 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov určených PHZ, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať.

### Subdodávatelia

#### Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.

#### Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby:

- v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

- navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

#### Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 25.2 písm. b) týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

#### Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

#### V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi predložiť oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, vrátane označenia predmetu subdodávok, ktoré má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

## Časť VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

### Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

#### Verejný obstarávateľ bude pri zrušení verejného obstarávania postupovať podľa § 57 zákona o VO.

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

#### Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

#### Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o VO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).

#### Za dôverné informácie je na účely zákona o VO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

#### Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „poskytovateľ“), ako aj akýkoľvek iný poskytovateľ, s ktorým je/bude poskytovateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), prípadne jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré dodávateľ vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

### Generálna klauzula

  - Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  - Skutočnosti, ktoré nie sú upravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

  - Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

## B. Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii

Technická špecifikácia

| Predmet zákazky |  | Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  | Doplniť názov a označenie výrobku |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka |  | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) (uviesť aj presnú identifikáciu/označenie parametra v produktovom liste/manuály) |
| 1.a) Robotické operačné rameno: |  |  |  |  |  |  |
| Počet | ks |  |  |  | 1 |  |
| Zabraná plocha na sále maximálne (dĺžka x šírka x výška) | cm |  |  | 200 x 100 x 190 |  |  |
| Celková hmotnosť systému | kg |  |  | 550 |  |  |
| Gantry s dostatočným vnútorným priemerom, spôsobilým na skenovanie aj obéznych pacientov | cm |  | 100 |  |  |  |
| Monoblokový vysokofrekvenčný generátor, umožňuje napätie | kV |  | 120 |  |  |  |
| Veľkosť ohniska | mm |  |  | 0,6 |  |  |
| Flatpanel detektor | mm |  | 40 x 40 |  |  |  |
| Rozmer pixelu | mm |  |  | 0,2 |  |  |
| Zorné pole pre 2D snímanie | cm |  | 25 x 60 |  |  |  |
| Priestorové rozlíšenie voxelu | mm |  |  | 0,2 |  |  |
| Možnosť kolimovať 3D zorné pole až do maximálnej veľkosti | cm |  |  | 3 x 3 |  |  |
| Zorné pole pre 3D snímanie | cm |  | - x 45 |  |  |  |
| Stupne voľnosti robotického ramena | počet |  | 7 |  |  |  |
| Hmotnosť robotickej ruky pre ľahkú manipuláciu | kg |  |  | 17 |  |  |
| Dĺžka ruky od spojenia so stolom | m |  |  | 1,5 |  |  |
| Priemer ruky | cm |  |  | 20 |  |  |
| Stupne voľnosti robotickej koncovky | počet |  | 4 |  |  |  |
| Presnosť zarovnania motorov robotickej koncovky, max. odchýlka | mm |  |  | 0,1 |  |  |
| - Mobilný operačný stôl: |  |  |  |  |  |  |
| Počet | ks |  |  |  | 1 |  |
| Dĺžka hlavnej dosky stola - pre vysokú variabilitu | mm |  |  | 870 |  |  |
| Šírka dosky stola s bez postranných eurolíšt | mm |  | 520 | 540 |  |  |
| Nosnosť operačného stola - celková | kg |  | 450 |  |  |  |
| Nosnosť operačného stola v reverznej polohe (opačná orientácia uloženého pacienta ako štandardná) | kg |  | 250 |  |  |  |
| Náklon dosky stola trendelenburg/antitrendelenburg (TR/ATR) v rozsahu | ° |  | 25°/35° |  |  |  |
| Laterálny sklon | ° |  | +/- 20° |  |  |  |
| Motorizovaný kombinovaný súčasný sklon trendelenburg/laterál | ° |  | 25°/20° |  |  |  |
| Motorizovaný sklon chrbtového dielu | ° |  | -40°/+70° |  |  |  |
| Motorizovaný sklon nožného dielu | ° |  | +80°/-90° |  |  |  |
| Motorizovaný pozdĺžny posun dosky stola | mm |  | o 310 |  |  |  |
| Motorizované výškové nastavenie | mm |  | o 450 |  |  |  |
| Poloha dosky stola pri najnižšom nastavení | mm |  |  | 600 |  |  |
| Poloha dosky stola pri najvyššom nastavení | mm |  | 1 050 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) (uviesť aj presnú identifikáciu/označenie parametra v produktovom liste/manuály) |
| 1.a) Robotické operačné rameno: |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj napájania AC 230 V, 50-60 Hz | áno |  |  |  |  |  |
| Robotický pohyb s ukladaním pozícií, minimálne v týchto smeroch: - rovnobežne s operačným stolom - kolmo k stolu - rotácia okolo svojej osi - náklon gantry - rotácia röntgenky a detektora | áno |  |  |  |  |  |
| Robotický pohyb zariadenia po sále umožnený aj s napájaním z vnútornej batérie | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie pomocou bezdrôtového dotykového tabletu | áno |  |  |  |  |  |
| Integrovaná videokamera na kontrolu pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Systém prevencie kolízie - laserové senzory, meranie odporu motorov, stlačiteľné plochy na zariadení | áno |  |  |  |  |  |
| Lasery na zobrazenie zorného poľa na koži pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Lasery umožňujú zobraziť oblasť záujmu vybranú na RTG snímke na koži pacienta – napr. pozície stavca pre plánovanie incízie | áno |  |  |  |  |  |
| Bipolárny rotačný anódový systém | áno |  |  |  |  |  |
| Integrovaná ochrana proti prehriatiu | áno |  |  |  |  |  |
| Adaptívna filtrácia lúča podľa skenovacieho protokolu vrátane bowtie filtrácie | áno |  |  |  |  |  |
| Kolimácia žiarenia do oblasti záujmu pre 2D aj 3D snímanie | áno |  |  |  |  |  |
| Možnosť tiež neizocentrického snímania - nie je nutné centrovať pacienta na stred gantry | áno |  |  |  |  |  |
| Možnosť zobrazovania v 2D aj 3D móde | áno |  |  |  |  |  |
| 2D módy - skiagrafie, skiaskopia, šitie 2D obrazov | áno |  |  |  |  |  |
| Redukcia kovových artefaktov Špecifické, preddefinované protokoly skenovania anatomických oblastí – napr. chrbtica, panvica, hlava a pod. | áno |  |  |  |  |  |
| Dynamické prispôsobenie dávky počas skenovania podľa objemu skenovaného objektu | áno |  |  |  |  |  |
| Automatické uloženie polohy zariadenia počas snímania a možnosť na túto polohu roboticky prejsť v budúcnosti | áno |  |  |  |  |  |
| Automatická registrácia pacienta pri navigovanom 3D skene, na navigáciu chrbtice i mozgu | áno |  |  |  |  |  |
| Automatické odoslanie snímok v DICOM formáte do navigácie a do PACSu | áno |  |  |  |  |  |
| Polohu pre 2D zobrazovanie je možné definovať pomocou sterilného ukazovátka a zobrazovací systém sa automaticky vyrovná s osou ukazovátka | áno |  |  |  |  |  |
| Uchytenie ruky k bočnej lište operačného stola z dôvodu malých rozmerov sály | áno |  |  |  |  |  |
| Skladovanie a prenášanie robotickej ruky v kufri | áno |  |  |  |  |  |
| Multisegmentová LED signalizácia stavu ruky | áno |  |  |  |  |  |
| Univerzálna koncovka ruky na napojenie rôznych funkčných modulov, min. pre kraniálny modul | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie čiastkových segmentov ruky zvlášť pomocou stlačiteľných plôch na segmentoch | áno |  |  |  |  |  |
| Robotická koncovka pre zarovnanie trajektórie | áno |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita s plánovacou stanicou Brainlab nainštalovanou na pracovisku alebo dodanie plánovacej stanice s min. rovnakými SW modulmi uvedené v špecifikácii | áno |  |  |  |  |  |
| Plánovacia stanica s minimálne týmito modulmi: - Traktografia - Prehliadanie DICOM dát - Volumetria - Fúzie obrazových dát z rôznych modalít - Plánovanie trajektórií - Automatická segmentácia objektov - Kompatiblita ruky s navigačnou stanicou Curve alebo dodanie navigačnej stanice s min. rovnakými SW modulmi uvedené v špecifikácii | áno |  |  |  |  |  |
| 1.b) Upgrade navigácie (opcia): |  |  |  |  |  |  |
| HW +SW upgrade existujúcej navigácie Brainlab pre kompatibilitu s novými zariadeniami | áno |  |  |  |  |  |
| Kompletný SW pre navigáciu chrbtice, panvy a mozgu | áno |  |  |  |  |  |
| Automatická registrácia pacienta počas navigovaného skenovania | áno |  |  |  |  |  |
| Otvorená platforma umožňujúca navigáciu implantátov a nástrojov tretích strán | áno |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita s plánovacou stanicou Brainlab umiestnenou na pracovisku alebo dodanie plánovacej stanice s min. rovnakými SW modulmi uvedené v špecifikácii | áno |  |  |  |  |  |
| Plánovanie skrutiek pomocou ukazovátka v navigačnom SW | áno |  |  |  |  |  |
| Funkcia pravítka na meranie vzdialeností pomocou ukazovátka | áno |  |  |  |  |  |
| Kraniálna navigácia Spinálna navigácia Kompatiblita s intraoperačným cone beam CT Optická lokalizácia ruky pomocou reflexných guličiek Manuálne predbežné nastavenie ruky do blízkosti trajektórie Automatické robotické presné zarovnanie v prípade blízkosti k trajektórii Neustála kontrola pozície zarovnania robotickej ruky na navigáciu Reflexné značky umožňujúce navigovanie bioptickej ihly Súčasná kontrola osi robotickej ruky aj bioptické ihly na navigáciu Indikácia vychýlenia od plánovanej trajektórie Indikácia vzdialenosti k cieľu biopsie | áno |  |  |  |  |  |
| - Mobilný operačný stôl: |  |  |  |  |  |  |
| Modulárny koncept operačného stola s elektricky polohovateľnou základňou a hlavnou doskou stola | áno |  |  |  |  |  |
| Základňa stola s integrovanými kolieskami otočnými o 360°, prekrytými samotnou základňou s nerezovým povrchom pre vysokú hygienu na operačnom sále | áno |  |  |  |  |  |
| Základňa operačného stola so zúženým profilom v mieste stĺpa nohy stola a so zvýšenými okrajmi po stranách pre umožnenie zasunutia obuvi personálu počas chirurgického výkonu | áno |  |  |  |  |  |
| Hlavná doska musí umožniť pripojenie ktoréhokoľvek dielu dosky stola na obe strany - univerzálnosť | áno |  |  |  |  |  |
| Vyskladanie dosky operačného stola za pomoci rýchloupínacích konektorov, bez potreby skrutkovania s bezpečnostnými poistkami | áno |  |  |  |  |  |
| Vyžaduje sa RTG priehľadnosť dielov dosky operačného stola | áno |  |  |  |  |  |
| Elektrickým motorom ovládané pohyby: zdvih stola, TR/ATR sklon, laterálny sklon, sklon pre chrbtový a nožný diel | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie motorizovaných polohovaní pomocou diaľkového ovládača s farebným dotykovým displejom, farebne zobrazujúci sklony jednotlivých dielov pre ľahkú identifikáciu pre personál stojaci s ovládačom mimo operačného stola | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládač operačného stola s farebným dotykovým displejom musí umožniť káblové aj bezkáblové ovládanie operačného stola a musí umožniť rýchlu voľbu, nastavenia dosky stola výberom z uložených polôh dosky operačného stola | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie preddefinovaných alebo v pamäti uložených prednastavení polôh musí byť možné výberom polohy a stlačením jediného tlačítka pre nastavenie dosky stola do danej polohy | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládač musí umožniť jednoduché uloženie aktuálne nastavenej polohy operačného stola do pamäti. Pamäť na min. 15 pozícií. | Áno |  |  |  |  |  |
| Ovládač stola musí grafickým zobrazením jasne identifikovať orientáciu a polohu pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Integrované bezpečnostné protikolízne prvky do operačného stola so zvukovou a vizuálnou signalizáciou na ovládači s popisom kolízneho stavu ako aj signalizáciou dosiahnutia krajnej polohy | áno |  |  |  |  |  |
| Signalizácia stavu nabitia batérie ovládača a operačného stola, zobrazenie polohy stola – na farebnom displeji ovládača | áno |  |  |  |  |  |
| Základňa operačného stola musí byť vybavená integrovanými batériami, záložným bezpečnostný ovládaním základných polôh stola, vstupom pre elektrické napájanie a uzemňovacím kolíkom | áno |  |  |  |  |  |
| Vysoká stabilita stola s platformou základne uloženou na podlahe – zatiahnuté kolieska, zabezpečujúce stability aj pri polohe dosky stola v maximálnej výške | áno |  |  |  |  |  |
| Doska stola umožňujúca motorizovaného ovládanie gynekologickej a kolennej podpery nohy pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie | áno |  |  |  |  |  |
| Každý diel dosky stola prichádzajúci do kontaktu s pacientom musí byť vybavený mäkkými matracmi. | Áno |  |  |  |  |  |
| Matrace dielov operačného stola minimálne z antidekubitnej 2 – vrstvovej peny s pamäťovým efektom | áno |  |  |  |  |  |
| Poťah matracov operačného stola s antistatickými, vodeodolnými, paropriepustnými a termoizolačnými vlastnosťami | áno |  |  |  |  |  |
| Všetky diely dosky operačného stola vrátane nožných kĺbov vybavené eurolištami pre uchytenie príslušenstva | áno |  |  |  |  |  |
| Stôl musí umožniť využitie karbónových dielov dosky stola pre neurochirurgické výkony s vysokou stabilitou aj pri maximálnom vysunutí, t.j. základňa musí byť plošne uložená na podlahe, nie vysunutými nožičkami | áno |  |  |  |  |  |
| Nožný diel z 2 častí, samostatne navzájom oddeliteľné, odklopné do strán v 4 kĺboch | áno |  |  |  |  |  |
| Predlžovací diel s identickým rozhraním na oboch stranách pre možnosť použitia aj v nožnej aj chrbtovej časti dosky stola | áno |  |  |  |  |  |
| Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +50°/-50°a druhom kĺbe o min. 30°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k predlžovaciemu dielu dosky stola. Hlavový diel musí mať integrovanú poistku pre fixáciu polohy. | áno |  |  |  |  |  |
| Postranná podpera ramena s guľovým kĺbom. Výškovo nastaviteľná – aj pod úroveň dosky stola, podpera na otočnom ramene s fixačnými 2ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery min. 450mm, dĺžka ramena podpery min. 40cm. Výškové polohovanie min. 35cm. | áno |  |  |  |  |  |
| Postranná podpera ramena s guľovým kĺbom s ovládaním 1 rukou pre rýchlu zmenu polohy, vrátane 2ks pásov na suchý zips pre fixáciu ruky. Dĺžka podpery min. 600mm. | áno |  |  |  |  |  |
| Pás pre fixáciu tela pacienta – umývateľný. Svorky na uchytenie ku koľajnici s integrovanou poistkou proti samovoľnému uvoľneniu. Pásy s nastavením pomocou suchého zipsu. | áno |  |  |  |  |  |
| Rám zásteny anesteziológia – šibenica. | áno |  |  |  |  |  |
| Infúzna tyč – teleskopická s nerezovými háčikmi a svorkou na bočnú eurolištu operačnej dosky stola. | áno |  |  |  |  |  |
| Držiak hadíc anesteziológa ukončený „ružicou“ pre dýchacie hadice. | áno |  |  |  |  |  |
| Bočné fixačné rameno (2ks), 3-ramenné s 2ks guľových kĺbov ovládaných v jednom bode. Ukončený adaptér pre nasunutie bočných telových podperných vankúšikov. | áno |  |  |  |  |  |
| Chrbtová podpera s mäkkými matracmi min. 200x85mm | áno |  |  |  |  |  |
| Bočná podpera s mäkkými matracmi min. 180x85mm | áno |  |  |  |  |  |
| Otočná svorka (4ks) na postrannú koľajnicu s pevnou fixáciou vo zvolenom natočenom uhle pre príslušenstvo | áno |  |  |  |  |  |
| Pevná svorka (2ks) na postrannú koľajnicu pre príslušenstvo | áno |  |  |  |  |  |
| Karbónová dlhá doska v hlavnej doske stola pre operácie na chrbtici, minimálne dĺžka 1200 mm. Plne RTG priehľadná o 360°. | áno |  |  |  |  |  |
| Predlžovacia eurolišta pre postranné koľajnice, dĺžka min. 40 cm | áno |  |  |  |  |  |
| Delená podložka pod telo pacienta počas výkonov na chrbtici, vytvárajúca oblúk (sada) | áno |  |  |  |  |  |
| Karónová doska k hlavnej doske stola s rozhraním pre uchytenie karbónového 3 bodca, dĺžka min. 590 mm | áno |  |  |  |  |  |
| Plne RTG priehľadná svorka s dvomi pármi ramien a otočným adaptérom pre uchytenie RTG priehľadného 3 bodca | áno |  |  |  |  |  |
| Plne RTG priehľadný 3 bodec s titánovými pinmi pre dospelého pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Kompatibilný 3 bodec so systémom lopatkových retraktorov | áno |  |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |
| CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj a diagnostickú stanicu | áno |  |
| Platnosť IEC 62220 | áno |  |
| Súlad s ustanoveniami § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods. 4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z. | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

## C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia

C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách s DPH.

- Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.

- Popis kritéria: Cena za celý predmet zákazky s DPH musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta vyjadrená v eurách s DPH.

- V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, ku cene bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH.

- Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH bude najnižšia a nebude vylúčený.

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

## D. Obchodné podmienky

D. Obchodné podmienky

- Podmienky pre vypracovanie návrhu zmluvy

- Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať alebo akokoľvek upravovať.

- Návrh zmluvy môže byť doplnený len v súlade s podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v procese uzatvárania zmluvy.

- Uchádzač musí predložiť návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.

Kúpna zmluva č. ................/2025

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“, alebo „kúpna zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

## _________________________________________________________________________________

Čl. I.

Zmluvné strany

Predávajúci:		Obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v ...................., Vložka číslo: ................. Oddiel:

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:		Názov:			Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo:			Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Zastúpený:		MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ

IČO: 			31 813 861

DIČ:			202 17 00 549

IČ DPH:		SK 202 17 00 549

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN:			SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(ďalej len „kupujúci“)

(kupujúci a predávajúci sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „zmluvná strana“, alebo spoločne ako „zmluvné strany“)

ČL. II.

Úvodné ustanovenia

  - Kupujúci za účelom zabezpečenia plnenia svojich úloh poskytovania zdravotnej starostlivosti obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Cieľom tejto zmluvy je dodanie robota pre robotizované výkony v neurochirurgii, vrátane dodania dokumentov nevyhnutných pre jeho riadne užívanie a poskytnutia služieb súvisiacich s jeho dodaním kupujúcemu a s možnosťou uplatnenia opcie na upgrade navigácie pre robotické operačné rameno.

Čl. III.

Predmet zmluvy

- Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu 2. tohto článku tejto kúpnej zmluvy v požadovanej akosti, množstve, riadne a včas a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včasne dodaný tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodať kupujúcemu dokumenty nevyhnutné pre riadne užívanie tovaru a poskytnúť služby súvisiace s jeho dodaním. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú plniť povinnosti podľa tejto zmluvy.

- Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, a to „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ (ďalej len „tovar“ alebo „predmet zmluvy“), špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy, vrátane všetkých súvisiacich komponentov v rozsahu podrobne vymedzenom v špecifikácii podľa opisu predmetu zákazky k verejnému obstarávaniu a ponuky predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní. Kupujúci si v dobe 18 (osemnástich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na upgrade navigácie pre robotické operačné rameno. V prípade uplatnenia opcie je predávajúci povinný dodať tovar v príslušnom počte kusov, poskytnúť služby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom poskytnúť súčinnosť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú touto zmluvou a za rovnako stanovených podmienok tejto Zmluvy. V prípade využitia opcie kupujúcim sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť k tejto Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie prístroja, na ktorý sa vzťahuje opcia.

- Dodanie tovaru zahŕňa:

  - softvér s časovo neobmedzenými štandardnými licenčnými podmienkami koncového užívateľa určenými výrobcom softvéru, s ktorými je tovar a softvér štandardne na trhu predávaný, pokiaľ je potrebný pre riadne fungovanie a prevádzku;

  - dokumenty nevyhnutné pre riadne užívanie tovaru, a to

    - Vyhlásenie výrobcu o zhode výrobku (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ENG jazyk)

    - Certifikát vydaný príslušnou certifikačnou spoločnosťou (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka)

    - Príslušnú technická a sprievodná dokumentácia

    - Návod na obsluhu (SVK alebo CZ Jazyk)

    - Záručný list,

    - Preberací protokol,

    - Inštalačný protokol,

    - Protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho;

  - služby súvisiace s dodaním tovaru

    - dopravu do miesta dodania,

    - vyloženie a vybalenie, ekologická likvidácia obalov dodávateľom, ktorý vzniká pri odbaľovaní tovaru,

    - montáž, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky,

    - zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru),

    - záručný servis tovaru počas záručnej doby .

- Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom tovaru, je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy, a zároveň prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci rovnako prehlasuje, že tovar tvoriaci predmet zmluvy je tovarom originálnym, novým, nepoužitým a nerepasovaným.

Čl. IV.

Práva povinnosti zmluvných strán

- Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v súlade s opisom predmetu zákazky stanoveným vo verejnom obstarávaní a v súlade s ponukou predloženou predávajúcim vo verejnom obstarávaní, a to v dohodnutej akosti, množstve, riadne a včas.

- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar spĺňajúci všetky požiadavky vzťahujúce sa k predmetu zmluvy stanovené normami platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii a právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii.

- Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať pri dodaní tovaru bezpečnostné, technické a iné prevádzkové predpisy a smernice kupujúceho, s ktorými ho kupujúci riadne a včas a preukázateľne oboznámi.

- Predávajúci je povinný podrobiť tovar všetkým povinným technickým, funkčným prípadne iným skúškam alebo certifikácii, ak sú takéto skúšky alebo certifikácia vyžadované príslušnými právnymi predpismi alebo technickými normami.

- Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu v dostatočnom časovom predstihu všetky okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie predávajúceho s riadnym a včasným dodaním tovaru.

- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar tak, aby nedošlo k jeho strate, poškodeniu alebo zničeniu, a aby bola zabezpečená jeho ochrana pred stratou, poškodením alebo zničením až do okamihu podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami v mieste dodania tovaru.

- Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar v mieste dodania tovaru výlučne osobe poverenej kupujúcim na jeho prevzatie. Predávajúci sa zároveň zaväzuje odovzdať kupujúcemu v deň dodania tovaru všetky dokumenty nevyhnutné pre jeho riadne užívanie.

- Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť za účelom riadneho a včasného dodania tovaru kupujúcemu do miesta dodania.

- Kupujúci sa zaväzuje včas a preukázateľne informovať predávajúceho o všetkých bezpečnostných, technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach kupujúceho, ktoré kupujúci požaduje od predávajúceho dodržať pri dodaní tovaru do miesta dodania tovaru.

- Kupujúci je povinný pred podpísaním Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami vykonať obhliadku tovaru a skontrolovať dokumenty dodané predávajúcim kupujúcemu spolu s tovarom.

- Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar v lehote stanovenej v tejto kúpnej zmluve.

Čl. V.

Dodacie podmienky, odovzdanie a prevzatie tovaru a prechod vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho

- Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa článku III. tejto zmluvy do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.

- Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred, a to kontaktnej osobe za verejného obstarávateľa: xxxxxx

- Oprávnené osoby na prevzatie a podpísanie preberacieho protokolu budú predávajúcemu oznámené po uzatvorení zmluvy kontaktnou osobou podľa predchádzajúceho bodu.

- V prípade, ak neexistuje objektívna skutočnosť vylučujúca prevzatie tovaru kupujúcim v termíne oznámenom predávajúcim, je kupujúci povinný potvrdiť prostredníctvom emailu termín prevzatia tovaru. Potvrdenie termínu prevzatia tovaru kupujúcim predávajúcemu je nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie tovaru predávajúcim a prevzatie tovaru kupujúcim.

- Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do miesta dodania predmetu zmluvy: Univerzitná nemocnica Bratislava, konkrétne pracovisko bude upresnené pri dodaní.

- Predávajúci sa zaväzuje dopraviť, vyložiť, vybaliť, namontovať, nainštalovať, odskúšať a uviesť do prevádzky tovar v mieste dodania tovaru podľa čl. V. bodu 2 tejto kúpnej zmluvy, zaškoliť požadovaný počet zamestnancov kupujúceho v každom mieste dodania tovaru podľa čl. V. bodu  2 tejto kúpnej zmluvy a ekologicky zlikvidovať obaly tovaru na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Predávajúci sa zároveň zaväzuje predložiť kupujúcemu dokumenty v zmysle článku III. bodu 3 tejto zmluvy najneskôr v deň jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania podľa bodu 2 tohto článku.

- Dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane poskytnutia všetkých dokumentov a služieb súvisiacich s dodaním tovaru, potvrdzuje kupujúci písomne po dodaní tovaru, dokumentov a poskytnutí služieb súvisiacich s jeho dodaním, a to podpísaním Preberacieho protokolu.

- Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a/alebo úžitkové parametre a/alebo vlastnosti dodaného tovaru nezodpovedajú špecifikácií tovaru uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Špecifikácia tovaru uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy musí byť zároveň zhodná so špecifikáciou tovaru uvedenou v opise predmetu zákazky a ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru aj v prípade, ak má tovar zjavné vady brániace riadnemu užívaniu tovaru. V takom prípade kupujúci tovar neprevezme a zjavné vady brániace riadnemu užívaniu tovaru budú uvedené v Zápisnici z odovzdania a prevzatia tovaru, podpísanej zástupcami zmluvných strán, s uvedením takýchto zjavných vád a termínom ich odstránenia. Po odstránení týchto vád v lehote stanovenej v Zápisnici z odovzdania a prevzatia tovaru informuje predávajúci kupujúceho o ich odstránení, pričom si zmluvné strany dohodnú nový termín odovzdania a prevzatia tovaru.

- O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (vrátane dokumentov podľa čl. III tejto kúpnej zmluvy a po poskytnutí služieb súvisiacich s dodaním tovaru) podpíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý obsahuje najmä dátum odovzdania a prevzatia tovaru, označenie tovaru (názov, značku, výrobné číslo), označenie počtu kusov dodaného tovaru, označenie miesta dodania tovaru, ako aj podpisy oprávnených osôb zmluvných strán prítomných pri odovzdaní a prevzatí tovaru. Súpis zjavných vád, ktoré sú zistiteľné pri vonkajšej obhliadke, a ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v Zápisnici z odovzdania a prevzatia tovaru, podpísanej zástupcami zmluvných strán, s uvedením termínu ich odstránenia, pričom uvedené sa považuje za reklamáciu vád tovaru. Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy bude odovzdanie dokumentov podľa čl. III tejto zmluvy, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie. Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy budú aj:

- Záručný list,

- Inštalačný protokol s uvedením presného názvu, značky tovaru a výrobcu, vrátane potvrdenia o vykonaní skúšky; v protokole budú rozpísané položky, z ktorých predmet zmluvy pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísiel jednotlivých funkčných celkov a ich komponentov (ak sú tieto výrobnými číslami označené),

- Protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho

- O inštalácií a uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol pre dané miesto dodania.

- Zaškolenie zamestnancov kupujúceho je predávajúci povinný realizovať po vzájomnej dohode zmluvných strán pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania. Zaškolenie musí pozostávať minimálne zo zaškolenia s obsluhou, údržbou, ošetrovaním tovaru a používania programových aplikácií, ak sú súčasťou tovaru a sú nevyhnutné pre jeho riadne užívanie. O zaškolení bude predávajúcim spísaný Protokol o zaškolení pre dané miesto dodania.

- Splnením povinnosti predávajúceho dodať tovar sa rozumie jeho riadne a včasné dodanie, vyloženie, vybalenie, montáž, inštalácia, uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vrátane dodania dokumentácie v zmysle článku III. bodu 3 tejto zmluvy predávajúcim v mieste dodania. V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou Preberacieho protokolu sú dokumenty podľa bodu 9 tohto článku tejto kúpnej zmluvy

- Kupujúci je pred podpísaním Preberacieho protokolu povinný vykonať fyzickú obhliadku tovaru, riadne ho skontrolovať a bezodkladne písomne reklamovať jeho nekompletnosť a/alebo zjavné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru. Kontaktnou osobou predávajúceho pre uplatnenie reklamácií vád a/alebo nedorobkov tovaru je osoba uvedená v čl. VII. bode 9. tejto kúpnej zmluvy..

- V prípade, ak kupujúci pred podpísaním Preberacieho protokolu zistí, že má tovar dodaný predávajúcim zjavné vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, odmietne kupujúci jeho prevzatie, pričom pri odmietnutí jeho prevzatia postupuje podľa bodu 8 tohto článku  tejto kúpnej zmluvy.

- Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom jeho prevzatia na Preberacom protokole. Okamihom prevzatia tovaru, t.j. okamihom podpísania Preberacieho protokolu prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy.

Čl. VI.

Kúpna cena a platobné podmienky

  - Kúpna cena tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“, vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 v znení neskorších predpisov.

Celková kúpna cena za riadne a včas dodaný tovar, dokumenty podľa čl. III tejto zmluvy a služby súvisiace s dodaním tovaru (s výnimkou záručného servisu, ktorý je bezodplatný) podľa tejto zmluvy je:

cena bez DPH :    	 .................. €

DPH 23% : 		 .................. €

cena celkom s DPH :    	 .................. €

Bližšia špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

  - Kúpna cena podľa tohto článku tejto zmluvy je cenou maximálnou, pevnou, nemennou a konečnou a je cenou za nový, nepoužívaný, nerepasovaný a kompletne funkčný tovar bez závad. V  kúpnej cene uvedenej v bode 1. tohto článku kúpnej zmluvy je zahrnutá cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu tovaru, uvedenie tovaru do prevádzky, cena za dokumenty podľa čl. III bodu 3 tejto zmluvy, príslušný software a s ním súvisiace časovo neobmedzené licencie, zaškolenie zamestnancov a všetky ostatné finančné náklady kupujúceho spojené s dodaním tovaru (s výnimkou záručného servisu, ktorý je bezodplatný), vrátane ekologickej likvidácie obalov.

  - Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

  - Kupujúci neposkytuje preddavky na kúpnu cenu tovaru, ani zálohové platby. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpísaní Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla kupujúceho.

  - Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do 10 dní odo dňa dodania tovaru, t.j. po podpísaní Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bol tovar dodaný.  Faktúru predávajúci doručuje na ekonomické oddelenie prostredníctvom podateľne alebo doporučene.

  - Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie a taktiež číslo a názov tejto zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť Preberací protokol potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov a tejto zmluvy a/alebo prílohy podľa tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu za účelom jej doplnenia alebo opravy. V takom prípade sa lehota splatnosti nesprávne vystavenej faktúry zastaví a kupujúci nie je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu. Odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry v trvaní podľa bodu 4. tohto článku.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo zadržať 5 % z kúpnej ceny až do termínu odstránenia zjavných vád, ktoré sa vyskytnú na tovare v čase jeho odovzdania kupujúcemu, a ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru. V takom prípade podpíšu zmluvné strany Preberací protokol a zjavné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru uvedie kupujúci v Zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu vád a bude prílohou predávajúcim vystavenej faktúry. Úhrada tejto časti faktúry bude vykonaná so splatnosťou 30 dní odo dňa odstránenia všetkých zjavných vád tovaru nebrániacich riadnemu užívaniu diela uvedených v Zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. O odstránení vád tovaru nebrániacich riadnemu užívaniu diela uvedených v Zápisnici z odovzdania a prevzatia diela spíšu zmluvné strany zápis o ich odstránení.

  - Za deň úhrady kúpnej ceny predávajúcemu sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

  - Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je zriaďovateľom kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, neplatný.

  - Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov „Plánu obnovy a odolnosti“ Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Objednávateľovi nebudú pridelené/odsúhlasené finančné prostriedky na zhotovenie predmetu zmluvy.

Čl. VII.

Záručná doba, zodpovednosť za vady tovaru, reklamácia vád tovaru

- Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude mať po celú dobu trvania záručnej doby kvalitatívne vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 2 tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že počas celej doby trvania záručnej doby bude možné používať tovar na účel vyplývajúci z tejto zmluvy.

- Predávajúci poskytuje na tovar, ako aj všetky jeho komponenty a príslušenstvo záruku na akosť v trvaní 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“). Záručná doba začína plynúť okamihom podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude ku dňu jeho dodania kupujúcemu v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že bude spĺňať všetky požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy vady.

- Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu prechodu nebezpečenstva vzniku škody na kupujúceho podľa tejto kúpnej zmluvy, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva vzniku škody na predmete zmluvy na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.

- Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, pričom záručná doba tovaru neplynie a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar alebo jeho komponent predmetom reklamácie kupujúceho a počas tejto doby nemohol byť tovar kupujúcim riadne užívaný z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje reklamácia a záruka.

- V záručnej dobe sa predávajúci zaväzuje:

- bezodplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť,

- vykonať bezodplatne záručné preventívne prehliadky tovaru vo výrobcom predpísanom rozsahu a čase, pričom ak takéto záručné preventívne prehliadky výrobca tovaru nestanovuje, zaväzuje sa predávajúci vykonať počas záručnej doby dve záručné preventívne prehliadky tovaru, prvú po uplynutí polovice času trvania záruky a druhú 14 pracovných dní pred uplynutím záručnej doby. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky zistené počas záručných preventívnych prehliadok,

- zabezpečiť opätovné zabalenie tovaru a jeho dopravu na miesto vykonania opravy alebo záručnej preventívnej prehliadky na vlastné náklady a nebezpečenstvo v prípade, ak bude potrebné vykonať opravu alebo záručnú preventívnu prehliadku tovaru mimo miesta dodania tovaru (Čl. V. tejto zmluvy), pričom povinnosť opätovného zabalenia tovaru a jeho dopravy na vlastné náklady a nebezpečenstvo predávajúcim sa vzťahuje aj na vrátenie tovaru späť na miesto dodania.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia a reklamácie vady tovaru kupujúcim počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezodplatne odstrániť vady tovaru,  vrátane všetkých služieb súvisiacich s opravami tovaru, vrátane dodávky náhradných dielov nevyhnutných a/alebo potrebných k riadnemu užívaniu tovaru, poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar, dodania funkčného príslušenstva k tovaru, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.

- Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje ho s náležitou odbornou starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho obsiahnutých v dokumentoch podľa čl. III. bodu 3 tejto zmluvy. Predávajúci neručí za vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou tovaru zamestnancami kupujúceho.

- Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie týkajúce sa vád tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou u predávajúceho, pričom v reklamácii vadu popíše. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na emailovú adresu predávajúceho. Oprávnenou osobou na riešenie reklamácii zo strany kupujúceho je oddelenie zdravotechniky UNB.

- Za deň doručenia reklamácie vady predávajúcemu sa v prípade jej zasielania na e-mailovú adresu predávajúceho považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie vady predávajúcemu. Kontaktnou osobou predávajúceho určenou pre prijímanie reklamácií vád tovaru je .................................. (titul, meno, priezvisko), tel. číslo: .................................., e-mail: ............................ Záručný servis bude realizovaný servisným technikom ......................... (titul, meno, priezvisko, tel. č. a e-mail servisného technika doplní uchádzač) disponujúcim osvedčením/certifikátom oprávňujúcim servisného technika na výkon záručného servisu predmetu tejto kúpnej zmluvy, ktorý predloží predávajúci kupujúcemu k nahliadnutiu pri podpise tejto kúpnej zmluvy.

- Počas záručnej doby sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do štyridsaťosem hodín (48) hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy kupujúcim. Nástupom servisného technika na opravu sa rozumie osobná návšteva servisného technika v mieste dodania tovaru. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie maximálne do piatich (5) pracovných dní odo dňa osobnej návštevy servisného technika v mieste dodania tovaru.

- V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v lehote do 5 pracovných dní odo dňa osobnej návštevy servisného technika v mieste dodania tovaru, alebo odmietne odstrániť vady reklamované kupujúcim, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád tovaru prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho. Záruka na akosť tovaru podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, bude kupujúci predávajúcemu fakturovať samostatnou faktúrou, ktorú je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu, a to bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho uvedený v čl. I. tejto kúpnej zmluvy.

- V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady tovaru v lehote do 5 pracovných dní odo dňa osobnej návštevy servisného technika v mieste dodania tovaru, alebo odmietne odstrániť vady reklamované kupujúcim, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia 5 pracovných dní odo dňa osobnej návštevy servisného technika v mieste dodania tovaru, alebo odmietnutia odstrániť vady tovaru reklamované kupujúcim, ekvivalentný náhradný tovar rovnakého druhu a kvality, a to až do okamihu plného sfunkčnenia tovaru. Predávajúci je v súvislosti s jeho povinnosťou podľa predchádzajúcej vety povinný zabezpečiť dopravu náhradného tovaru do miesta plnenia, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

- Pri poskytovaní služieb záručného servisu spíšu zmluvné strany zápis o poskytovaní služieb záručného servisu, ktorý obsahuje informácie najmä o tom, kedy bola kupujúcim uplatnená reklamácia vady tovaru, popis reklamovanej vady tovaru, informáciu o čase nástupu servisného technika na opravu/odstránenie vady tovaru, o dĺžke trvania opravy/plného sfunkčnenia tovaru, popis tovaru, ktorého výmena sa záruky týka (ak sa uvedené uplatňuje) a podpisy zástupcov zmluvných strán pre uplatňovanie reklamácií vád tovaru podľa bodu 10 tohto článku tejto kúpnej zmluvy.

- Pokiaľ predávajúci použije na odstránenie vád tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy tretiu osobu, zodpovedá za jej odstránenie akoby záväzok plnil on sám. Tretia osoba musí disponovať osvedčením/certifikátom oprávňujúcim tretiu osobu na výkon záručného servisu predmetu tejto kúpnej zmluvy.

Čl. VIII.

Majetkové sankcie

  - V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania s jeho dodaním.

  - Nárok podľa predchádzajúceho odseku nevznikne kupujúcemu vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy je spôsobené výlučne účinkom okolností vylučujúcich zodpovednosť, alebo zavinením kupujúceho.

  - Ak sa servisný technik predávajúceho nedostaví na osobnú návštevu kupujúceho v mieste dodania tovaru za účelom odstránenia vád tovaru v čase podľa čl. VII bodu 12 tejto zmluvy,  kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú reklamovanú vadu za každý začatý deň omeškania s osobnou návštevou servisného technika v mieste dodania tovaru.

  - Ak predávajúci neodstráni vadu v čase podľa čl. VII bodu 12 tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur za každú reklamovanú vadu za každý začatý deň omeškania s jej odstránením.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v lehote do 5 pracovných dní odo dňa osobnej návštevy servisného technika v mieste dodania tovaru, alebo odmietne odstrániť vady tovaru reklamované kupujúcim a zároveň neposkytne kupujúcemu ekvivalentný náhradný tovar rovnakého druhu a kvality v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia 5 pracovných dní odo dňa osobnej návštevy servisného technika v mieste dodania tovaru, alebo odo dňa odmietnutia odstrániť vady tovaru reklamované kupujúcim, a to vo výške 1000,- EUR za každý začatý deň omeškania s poskytnutím ekvivalentného náhradného tovaru rovnakého druhu a kvality kupujúcemu.

  - Uplatnením nároku kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty predávajúcim nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti predávajúceho. Kupujúci má nárok na náhradu škody predávajúcim v rozsahu presahujúcom výšku kupujúcim uplatnenej a predávajúcim zaplatenej zmluvnej pokuty.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu v lehote splatnosti do 30 dní odo dňa doručenia výzvy kupujúceho predávajúcemu na jej zaplatenie, a to bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho. Uhradením zmluvnej pokuty predávajúcim nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku uplatnenej a zaplatenej zmluvnej pokuty.

  - Rozhodnutie zmluvnej strany požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od druhej zmluvnej strany oznámi oprávnená zmluvná strana povinnej zmluvnej strane písomne na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto kúpnej zmluvy, pričom následne vystaví oprávnená zmluvná strana povinnej zmluvnej strane faktúru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadne a včasné plnenie podľa tejto zmluvy.

Čl. IX.

Zodpovednosť za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

  - Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy za podmienok uvedených v zmluve. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

  - Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej zmluvnej strane, ak povinná zmluvná strana preukáže, že k porušeniu jej povinnosti došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

  - Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú napr. štrajk, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, a pod.. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

  - Oprávnená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti povinnej zmluvnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, porušením povinností oprávnenou zmluvnou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola oprávnená zmluvná strana povinná.

  - Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej povinnosti, ako aj o dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

  - Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody spôsobila, musí nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri zmiernení jej následkov.

Čl. X.

Osobitné ustanovenia

- Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležité pre riadne plnenie tejto kúpnej zmluvy.

- Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti a/alebo účinnosti tejto kúpnej zmluvy bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predmetného zákona. V prípade, ak predávajúci použije na plnenie podľa tejto kúpnej zmluvy subdodávateľov, títo sú rovnako povinní byť počas platnosti a/alebo účinnosti tejto kúpnej zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora a plniť všetky povinnosti vyplývajúce im z tohoto zákona, ak je to relevantné.

- Predávajúci sa zaväzuje, že

- nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, a to počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po jeho ukončení,

- informácie a podklady poskytnuté predávajúcemu za účelom plnenia tejto zmluvy kupujúcim nepoužije na iný účel ako je plnenie  tejto zmluvy,

- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s plnením tejto kúpnej zmluvy. Táto povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

- Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v písomnej forme na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane na tento účel. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

- v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa doručením na adresu zmluvnej strany uvedenej v čl. I. tejto zmluvy a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke,

- v prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť doručovanú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú  dňom jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XI.

Subdodávky

- Predávajúci môže zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto kúpnej zmluvy.

- Predávajúci je povinný oboznámiť všetkých svojich subdodávateľov s podmienkami plnenia tejto kúpnej zmluvy a zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy subdodávateľmi predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy zo strany subdodávateľov predávajúceho tak, ako keby ich plnil sám.

- Predávajúci vyhlasuje, že subdodávatelia predávajúceho uvedení v Prílohe č. 3 tejto kúpnej zmluvy majú spôsobilosť pre riadne plnenie predmetu zmluvy a v súlade s § 41 ods. 1 písm.b) zákona spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

- Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy len prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

- V prípade, ak bude predávajúci plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaní, a to počas celého trvania tejto kúpnej zmluvy.

- V prípade zmeny subdodávateľa je možné takúto zmenu vykonať len uzatvorením dodatku k tejto kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný písomne požiadať kupujúceho o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zmena subdodávateľa, pričom návrh takéhoto dodatku, spolu s aktualizovanou Prílohou č. 3 predloží predávajúci kupujúcemu písomne, najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, pred plánovaným využitím subdodávateľa. Podpísanie dodatku predávajúcim a kupujúcim sa považuje za udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa. Ak má predávajúci v úmysle zadať určitý podiel plnenia z tejto kúpnej zmluvy subdodávateľovi, ktorého v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúcemu neidentifikoval, predávajúci tak môže urobiť až po nadobudnutí účinnosti dodatku, ktorým sa mení zoznam subdodávateľov. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov o subdodávateľovi je možné takúto zmenu vykonať len uzatvorením dodatku k tejto kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný písomne požiadať kupujúceho o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zmena akýchkoľvek údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, pričom návrh takéhoto dodatku, spolu s aktualizovanou Prílohou č. 3 predloží predávajúci kupujúcemu písomne, a to najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto zmene dozvedel, alebo mohol dozvedieť. Aj táto zmena sa potvrdí uzatvorením dodatku predávajúcim a kupujúcim.

- Predávajúci je oprávnený s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto kúpnej zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto kúpnej zmluvy za nového subdodávateľa, navýšenie podielu subdodávok subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa do plnenia predmetu zmluvy.

- Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má zabezpečiť. Predávajúci bezdôvodne neodoprie udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa. V prípade, ak predávajúci preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novonavrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú podmienku účasti.

- V prípade zmeny subdodávateľa podľa tohto článku kúpnej zmluvy, je predávajúci povinný najneskôr päť pracovných dní pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledujúce informácie a predložiť nasledujúce dokumenty:

- podiel plnenia, ktorý má predávajúci v úmysle zadať novému subdodávateľovi, vrátane označenia predmetu subdodávok, ktoré má subdodávateľ vykonať,

- identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,

- dôkazy preukazujúce skutočnosť, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne ďalšie podmienky účasti, v prípade, ak predávajúci preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primerane použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. XII.

Doba trvania a zánik zmluvy

- Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká úplným splnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy obom zmluvným stranám a uplynutím lehoty v ktorej môže byť uplatnená opcia. Táto zmluva môže okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich zaniknúť aj:

- písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy a vysporiadaní vzájomných vzťahov ku dňu uvedenému v tejto dohode,

- zánikom predávajúceho alebo kupujúceho bez právneho nástupcu,

- písomnou výpoveďou zo strany kupujúceho bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,

- písomným odstúpením od tejto zmluvy. Odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

- Pre účely tejto kúpnej zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje za podstatné v prípade ak:

- také porušenie táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy za podstatné porušenie vyslovene označujú, alebo

- ak zmluvná strana porušujúca túto zmluvu v čase uzavretia tejto zmluvy vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy pri takom porušení kúpnej zmluvy.

- Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- kupujúci  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom,

- je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny podľa tejto zmluvy o viac ako 90 dní,

- z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení Obchodného zákonníka.

- Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, ak:

- predávajúci  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom,

- predávajúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a toto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej kupujúcim na nápravu,

- predávajúci nepostupuje pri dodaní tovaru v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy, alebo ak pri dodaní predmetu zmluvy nepostupuje v súlade s bezpečnostnými, technickými a inými prevádzkovými predpismi a smernicami kupujúceho, s ktorými ho kupujúci riadne, včas a preukázateľne oboznámil,

- je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. V. bodu 1 tejto kúpnej zmluvy o viac ako 30 dní, bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku zavinenia kupujúceho alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť,

- bolo v súvislosti s výkonom kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Úradom pre verejné obstarávanie, orgánom auditu, prípadne iným obdobným orgánom konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní alebo iného zákona,

- ponuka predávajúceho predložená vo verejnom obstarávaní bola kupujúcim vyhodnotená ako úspešná v dôsledku preukázateľne vykonaných machinácií a podvodných postupov predávajúceho,

- predávajúci postúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho a/alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je zriaďovateľom kupujúceho,

- sa preukáže, že predávajúci v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, bolo proti predávajúcemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti predávajúcemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené,

- je predávajúci v likvidácii,

- predávajúci opakovane (minimálne dvakrát) porušil akúkoľvek, tú istú zmluvnú povinnosť podľa tejto zmluvy, neuvedenú výslovne v tomto bode zmluvy,

- okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho trvajú viac ako 60 dní,

- dôjde k výmazu predávajúceho ako partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora počas platnosti tejto zmluvy,

- je predávajúci, ktorý je partnerom verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy softvér a kupujúci pred tým než akceptoval štandardné licenčné podmienky užívania predmetného softvéru, nie však neskôr než v lehote 15 dní odo dňa, kedy sa s nimi kupujúci mohol preukázateľne najskôr oboznámiť, písomne oznámi predávajúcemu, že štandardné licenčné podmienky užívania predmetného softvéru nie sú pre kupujúceho rozumne prijateľné; neakceptovanie štandardných licenčných podmienok k softvéru kupujúcim a využitie oprávnenia kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy nepredstavuje porušenie tejto zmluvy,

- Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy, inak je neplatné.

- Predávajúci je v nadväznosti na odstúpenie od tejto zmluvy povinný poskytnúť kupujúcemu maximálnu možnú súčinnosť za účelom výkonu práv a povinností kupujúceho podľa tejto zmluvy.

- Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý:

- nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy,

- nárok na náhradu škody v zmysle tejto zmluvy,

- povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy,

- zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru podľa tejto zmluvy.

- Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká záväzok predávajúceho dodať tovar alebo jeho zvyšnú časť. Plnenia, ktoré boli zmluvnými stranami riadne poskytnuté ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany nevracajú. Vysporiadanie ostatných vzťahov, ktoré na základe tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami vznikli, bude predmetom osobitnej dohody.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva je uzatvorená v súlade s odsúhlasenou kontrolou verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a to v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorené tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle Predávajúcemu potvrdenie o zverejnení.

- Zahájenie plnenia predmetu zmluvy nastane dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k splneniu nasledujúcich odkladacích podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to:

a) k zverejneniu tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v centrálnom registri zmlúv,

b) k zverejneniu zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku z Plánu Obnovy a Odolnosti v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v centrálnom registri zmlúv.

- Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Povinnosť podľa prvej vety tohto bodu kúpnej zmluvy sa netýka zmeny osôb určených zmluvnými stranami pre komunikáciu vo veciach odovzdania a prevzatia tovaru a uplatňovania a prijímania reklamácie vád tovaru, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

- Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona o verejnom obstarávaní.

- V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

- Prípadný spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán. Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou platnosťou príslušným súdom Slovenskej republiky.

- Táto kúpna zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom štyri rovnopisy obdrží kupujúci a dva rovnopisy obdrží predávajúci.

- Zmluvné strany prehlasujú, že si túto kúpnu zmluvu riadne, dôsledne a pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim. Zmluvné strany taktiež prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu a bez nátlaku, nie v tesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

- Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

Príloha č. 1 – Špecifikácia kúpnej ceny (Návrh na plnenie kritérií)

Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zmluvy

V Bratislave,  dňa ....................	V Bratislave dňa ............................

Za predávajúceho:		Za kupujúceho:

.................................................	..........................................................

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA

riaditeľ UNB

Príloha č. 2 kúpnej zmluvy

Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 3 kúpnej zmluvy

Zoznam subdodávateľov

| Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa | IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa | Predmet subdodávok | Podiel predpokladaných subdodávok v % | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

## E. Podmienky účasti uchádzačov

E. Podmienky účasti uchádzačov

### STANOVENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

- Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

§ 32 ods. 7 ZVO - Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.

§ 32 ods. 8 ZVO - Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

UPOZORNENIE:

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmi.

- Ekonomické a finančné postavenie

nevyžaduje sa

- Technická alebo odborná spôsobilosť

nevyžaduje sa

Predmet zákazky:

„Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“

Prílohy k súťažným podkladom

## Príloha č. 1 súťažných podkladov

Všeobecné informácie o uchádzačovi

| Obchodné meno alebo názov uchádzača úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov skupiny dodávateľov vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku |  |  |  |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača |  |  |  |  |
| IČO |  |  |  |  |
| Právna forma |  |  |  |  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje |  |  |  |  |
| Štát názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený |  |  |  |  |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača |  | meno a priezvisko |  |  |
| Kontaktné údaje uchádzača pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania |  |  |  |  |
| Kontaktná adresa: |  |  |  |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby |  |  |  |  |
| Telefón |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| ................................, dňa ................ | .................................................. meno, funkcia |  |  |  |

## Príloha č. 2 súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritéria

Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii

| Uchádzač / skupina dodávateľov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk | NAJNIŽŠIA CENA |  |  |  |
| Je uchádzač platiteľom DPH? | - ÁNO |  | - NIE |  |
| Názov položky; Počet; Cena v EUR bez DPH; Sadzba DPH; Výška DPH; Cena v EUR s DPH. 1.a) Robotické operačné rameno; 1 ks. 1.b) Upgrade navigácie (opcia); 1 ks. 2. Mobilný operačný stôl; 1 ks. Cena za celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). |
| - V ........................., dňa ............... |  |  |  |  |
|  |  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |  |  |

## Príloha č. 3 súťažných podkladov

Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno:

Adresa spoločnosti:

IČO:

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na dodanie predmetu zákazky „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa xxxxxx pod číslom ................... (ďalej len „verejné obstarávanie“).

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

| P. č. | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa | IČO | % podiel na zákazke | Predmet subdodávok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V ........................., dňa ...............

.............................................................

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

## Príloha č. 4 súťažných podkladov

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno :

Adresa spoločnosti :

IČO :

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na dodanie predmetu zákazky „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava zadávanej na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa ........... pod číslom ......................... (ďalej len „verejné obstarávanie“)., sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

- V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

- Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

| Obchodné meno Sídlo/miesto podnikania IČO: | ................................................ meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

V......................... dňa...............

## Príloha č. 5 súťažných podkladov

Plná moc 
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava, na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa ........ pod číslom .............., vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

| V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocniteľa |
| --- | --- |

Plnomocenstvo prijímam:

| V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocnenca |
| --- | --- |

## Príloha č. 6 súťažných podkladov

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno :

Adresa spoločnosti :

IČO :

Čestné vyhlásenie

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne

- vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e)  a plne akceptujem(e) ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím(e) s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné a o tom, že obsahu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a obsahu Súťažných podkladov a obsahu všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk rozumiem(e);

- vyhlasujem(e), že predkladám(e) iba jednu ponuku na tento predmet zákazky;

- vyhlasujem(e), že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;

- vyhlasujem(e), že dôverné a osobné údaje v  predloženej ponuke sme náležite ošetrili v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov;

- vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so zverejnením údajov, ktoré boli poskytnuté v ponuke, ktorá je zhodná až na náležite ošetrené osobné údaje a dôverné informácie s ponukou predloženou v listinnej forme v procese verejného obstarávania v profile Úradu pre verejné obstarávanie. Týmto nie sú dotknuté zverejnenia oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka;

- vyhlasujem(e), že som(sme) sa oboznámil(i) a v tomto verejnom obstarávaní sa budem(e) riadiť v súlade s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

- vyhlasujem(e), že dokumentmi zaslanými prostredníctvom systému JOSEPHINE disponujeme v originálnych, resp. overených vyhotoveniach.

Čestné vyhlásenie sa viaže k zákazke s názvom: „Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii“ vyhlásenej verejným obstarávateľom UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pažítková 4, 821 01 Bratislava v Ú.v. EÚ dňa ..... .doplniť.....pod značkou 2025/S 000- 0000000 a vo Vestníku verejného obstarávania č. ....doplniť... /2025 - .......... pod značkou ...... – MST

V......................... dňa...............

................................................

meno a priezvisko, funkcia

podpis1

Príloha č. 7 súťažných podkladov

Technická špecifikácia prístroja :

| Predmet zákazky |  | Robot pre robotizované výkony v neurochirurgii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  | Doplniť názov a označenie výrobku |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka |  | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) (uviesť aj presnú identifikáciu/označenie parametra v produktovom liste/manuály) |
| 1.a) Robotické operačné rameno: |  |  |  |  |  |  |
| Počet | ks |  |  |  | 1 |  |
| Zabraná plocha na sále maximálne (dĺžka x šírka x výška) | cm |  |  | 200 x 100 x 190 |  |  |
| Celková hmotnosť systému | kg |  |  | 550 |  |  |
| Gantry s dostatočným vnútorným priemerom, spôsobilým na skenovanie aj obéznych pacientov | cm |  | 100 |  |  |  |
| Monoblokový vysokofrekvenčný generátor, umožňuje napätie | kV |  | 120 |  |  |  |
| Veľkosť ohniska | mm |  |  | 0,6 |  |  |
| Flatpanel detektor | mm |  | 40 x 40 |  |  |  |
| Rozmer pixelu | mm |  |  | 0,2 |  |  |
| Zorné pole pre 2D snímanie | cm |  | 25 x 60 |  |  |  |
| Priestorové rozlíšenie voxelu | mm |  |  | 0,2 |  |  |
| Možnosť kolimovať 3D zorné pole až do maximálnej veľkosti | cm |  |  | 3 x 3 |  |  |
| Zorné pole pre 3D snímanie | cm |  | - x 45 |  |  |  |
| Stupne voľnosti robotického ramena | počet |  | 7 |  |  |  |
| Hmotnosť robotickej ruky pre ľahkú manipuláciu | kg |  |  | 17 |  |  |
| Dĺžka ruky od spojenia so stolom | m |  |  | 1,5 |  |  |
| Priemer ruky | cm |  |  | 20 |  |  |
| Stupne voľnosti robotickej koncovky | počet |  | 4 |  |  |  |
| Presnosť zarovnania motorov robotickej koncovky, max. odchýlka | mm |  |  | 0,1 |  |  |
| - Mobilný operačný stôl: |  |  |  |  |  |  |
| Počet | ks |  |  |  | 1 |  |
| Dĺžka hlavnej dosky stola - pre vysokú variabilitu | mm |  |  | 870 |  |  |
| Šírka dosky stola s bez postranných eurolíšt | mm |  | 520 | 540 |  |  |
| Nosnosť operačného stola - celková | kg |  | 450 |  |  |  |
| Nosnosť operačného stola v reverznej polohe (opačná orientácia uloženého pacienta ako štandardná) | kg |  | 250 |  |  |  |
| Náklon dosky stola trendelenburg/antitrendelenburg (TR/ATR) v rozsahu | ° |  | 25°/35° |  |  |  |
| Laterálny sklon | ° |  | +/- 20° |  |  |  |
| Motorizovaný kombinovaný súčasný sklon trendelenburg/laterál | ° |  | 25°/20° |  |  |  |
| Motorizovaný sklon chrbtového dielu | ° |  | -40°/+70° |  |  |  |
| Motorizovaný sklon nožného dielu | ° |  | +80°/-90° |  |  |  |
| Motorizovaný pozdĺžny posun dosky stola | mm |  | o 310 |  |  |  |
| Motorizované výškové nastavenie | mm |  | o 450 |  |  |  |
| Poloha dosky stola pri najnižšom nastavení | mm |  |  | 600 |  |  |
| Poloha dosky stola pri najvyššom nastavení | mm |  | 1 050 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) (uviesť aj presnú identifikáciu/označenie parametra v produktovom liste/manuály) |
| 1.a) Robotické operačné rameno: |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj napájania AC 230 V, 50-60 Hz | áno |  |  |  |  |  |
| Robotický pohyb s ukladaním pozícií, minimálne v týchto smeroch: - rovnobežne s operačným stolom - kolmo k stolu - rotácia okolo svojej osi - náklon gantry - rotácia röntgenky a detektora | áno |  |  |  |  |  |
| Robotický pohyb zariadenia po sále umožnený aj s napájaním z vnútornej batérie | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie pomocou bezdrôtového dotykového tabletu | áno |  |  |  |  |  |
| Integrovaná videokamera na kontrolu pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Systém prevencie kolízie - laserové senzory, meranie odporu motorov, stlačiteľné plochy na zariadení | áno |  |  |  |  |  |
| Lasery na zobrazenie zorného poľa na koži pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Lasery umožňujú zobraziť oblasť záujmu vybranú na RTG snímke na koži pacienta – napr. pozície stavca pre plánovanie incízie | áno |  |  |  |  |  |
| Bipolárny rotačný anódový systém | áno |  |  |  |  |  |
| Integrovaná ochrana proti prehriatiu | áno |  |  |  |  |  |
| Adaptívna filtrácia lúča podľa skenovacieho protokolu vrátane bowtie filtrácie | áno |  |  |  |  |  |
| Kolimácia žiarenia do oblasti záujmu pre 2D aj 3D snímanie | áno |  |  |  |  |  |
| Možnosť tiež neizocentrického snímania - nie je nutné centrovať pacienta na stred gantry | áno |  |  |  |  |  |
| Možnosť zobrazovania v 2D aj 3D móde | áno |  |  |  |  |  |
| 2D módy - skiagrafie, skiaskopia, šitie 2D obrazov | áno |  |  |  |  |  |
| Redukcia kovových artefaktov Špecifické, preddefinované protokoly skenovania anatomických oblastí – napr. chrbtica, panvica, hlava a pod. | áno |  |  |  |  |  |
| Dynamické prispôsobenie dávky počas skenovania podľa objemu skenovaného objektu | áno |  |  |  |  |  |
| Automatické uloženie polohy zariadenia počas snímania a možnosť na túto polohu roboticky prejsť v budúcnosti | áno |  |  |  |  |  |
| Automatická registrácia pacienta pri navigovanom 3D skene, na navigáciu chrbtice i mozgu | áno |  |  |  |  |  |
| Automatické odoslanie snímok v DICOM formáte do navigácie a do PACSu | áno |  |  |  |  |  |
| Polohu pre 2D zobrazovanie je možné definovať pomocou sterilného ukazovátka a zobrazovací systém sa automaticky vyrovná s osou ukazovátka | áno |  |  |  |  |  |
| Uchytenie ruky k bočnej lište operačného stola z dôvodu malých rozmerov sály | áno |  |  |  |  |  |
| Skladovanie a prenášanie robotickej ruky v kufri | áno |  |  |  |  |  |
| Multisegmentová LED signalizácia stavu ruky | áno |  |  |  |  |  |
| Univerzálna koncovka ruky na napojenie rôznych funkčných modulov, min. pre kraniálny modul | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie čiastkových segmentov ruky zvlášť pomocou stlačiteľných plôch na segmentoch | áno |  |  |  |  |  |
| Robotická koncovka pre zarovnanie trajektórie | áno |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita s plánovacou stanicou Brainlab nainštalovanou na pracovisku alebo dodanie plánovacej stanice s min. rovnakými SW modulmi uvedené v špecifikácii | áno |  |  |  |  |  |
| Plánovacia stanica s minimálne týmito modulmi: - Traktografia - Prehliadanie DICOM dát - Volumetria - Fúzie obrazových dát z rôznych modalít - Plánovanie trajektórií - Automatická segmentácia objektov - Kompatiblita ruky s navigačnou stanicou Curve alebo dodanie navigačnej stanice s min. rovnakými SW modulmi uvedené v špecifikácii | áno |  |  |  |  |  |
| 1.b) Upgrade navigácie (opcia): |  |  |  |  |  |  |
| HW +SW upgrade existujúcej navigácie Brainlab pre kompatibilitu s novými zariadeniami | áno |  |  |  |  |  |
| Kompletný SW pre navigáciu chrbtice, panvy a mozgu | áno |  |  |  |  |  |
| Automatická registrácia pacienta počas navigovaného skenovania | áno |  |  |  |  |  |
| Otvorená platforma umožňujúca navigáciu implantátov a nástrojov tretích strán | áno |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita s plánovacou stanicou Brainlab umiestnenou na pracovisku alebo dodanie plánovacej stanice s min. rovnakými SW modulmi uvedené v špecifikácii | áno |  |  |  |  |  |
| Plánovanie skrutiek pomocou ukazovátka v navigačnom SW | áno |  |  |  |  |  |
| Funkcia pravítka na meranie vzdialeností pomocou ukazovátka | áno |  |  |  |  |  |
| Kraniálna navigácia Spinálna navigácia Kompatiblita s intraoperačným cone beam CT Optická lokalizácia ruky pomocou reflexných guličiek Manuálne predbežné nastavenie ruky do blízkosti trajektórie Automatické robotické presné zarovnanie v prípade blízkosti k trajektórii Neustála kontrola pozície zarovnania robotickej ruky na navigáciu Reflexné značky umožňujúce navigovanie bioptickej ihly Súčasná kontrola osi robotickej ruky aj bioptické ihly na navigáciu Indikácia vychýlenia od plánovanej trajektórie Indikácia vzdialenosti k cieľu biopsie | áno |  |  |  |  |  |
| - Mobilný operačný stôl: |  |  |  |  |  |  |
| Modulárny koncept operačného stola s elektricky polohovateľnou základňou a hlavnou doskou stola | áno |  |  |  |  |  |
| Základňa stola s integrovanými kolieskami otočnými o 360°, prekrytými samotnou základňou s nerezovým povrchom pre vysokú hygienu na operačnom sále | áno |  |  |  |  |  |
| Základňa operačného stola so zúženým profilom v mieste stĺpa nohy stola a so zvýšenými okrajmi po stranách pre umožnenie zasunutia obuvi personálu počas chirurgického výkonu | áno |  |  |  |  |  |
| Hlavná doska musí umožniť pripojenie ktoréhokoľvek dielu dosky stola na obe strany - univerzálnosť | áno |  |  |  |  |  |
| Vyskladanie dosky operačného stola za pomoci rýchloupínacích konektorov, bez potreby skrutkovania s bezpečnostnými poistkami | áno |  |  |  |  |  |
| Vyžaduje sa RTG priehľadnosť dielov dosky operačného stola | áno |  |  |  |  |  |
| Elektrickým motorom ovládané pohyby: zdvih stola, TR/ATR sklon, laterálny sklon, sklon pre chrbtový a nožný diel | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie motorizovaných polohovaní pomocou diaľkového ovládača s farebným dotykovým displejom, farebne zobrazujúci sklony jednotlivých dielov pre ľahkú identifikáciu pre personál stojaci s ovládačom mimo operačného stola | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládač operačného stola s farebným dotykovým displejom musí umožniť káblové aj bezkáblové ovládanie operačného stola a musí umožniť rýchlu voľbu, nastavenia dosky stola výberom z uložených polôh dosky operačného stola | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládanie preddefinovaných alebo v pamäti uložených prednastavení polôh musí byť možné výberom polohy a stlačením jediného tlačítka pre nastavenie dosky stola do danej polohy | áno |  |  |  |  |  |
| Ovládač musí umožniť jednoduché uloženie aktuálne nastavenej polohy operačného stola do pamäti. Pamäť na min. 15 pozícií. | Áno |  |  |  |  |  |
| Ovládač stola musí grafickým zobrazením jasne identifikovať orientáciu a polohu pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Integrované bezpečnostné protikolízne prvky do operačného stola so zvukovou a vizuálnou signalizáciou na ovládači s popisom kolízneho stavu ako aj signalizáciou dosiahnutia krajnej polohy | áno |  |  |  |  |  |
| Signalizácia stavu nabitia batérie ovládača a operačného stola, zobrazenie polohy stola – na farebnom displeji ovládača | áno |  |  |  |  |  |
| Základňa operačného stola musí byť vybavená integrovanými batériami, záložným bezpečnostný ovládaním základných polôh stola, vstupom pre elektrické napájanie a uzemňovacím kolíkom | áno |  |  |  |  |  |
| Vysoká stabilita stola s platformou základne uloženou na podlahe – zatiahnuté kolieska, zabezpečujúce stability aj pri polohe dosky stola v maximálnej výške | áno |  |  |  |  |  |
| Doska stola umožňujúca motorizovaného ovládanie gynekologickej a kolennej podpery nohy pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie | áno |  |  |  |  |  |
| Každý diel dosky stola prichádzajúci do kontaktu s pacientom musí byť vybavený mäkkými matracmi. | Áno |  |  |  |  |  |
| Matrace dielov operačného stola minimálne z antidekubitnej 2 – vrstvovej peny s pamäťovým efektom | áno |  |  |  |  |  |
| Poťah matracov operačného stola s antistatickými, vodeodolnými, paropriepustnými a termoizolačnými vlastnosťami | áno |  |  |  |  |  |
| Všetky diely dosky operačného stola vrátane nožných kĺbov vybavené eurolištami pre uchytenie príslušenstva | áno |  |  |  |  |  |
| Stôl musí umožniť využitie karbónových dielov dosky stola pre neurochirurgické výkony s vysokou stabilitou aj pri maximálnom vysunutí, t.j. základňa musí byť plošne uložená na podlahe, nie vysunutými nožičkami | áno |  |  |  |  |  |
| Nožný diel z 2 častí, samostatne navzájom oddeliteľné, odklopné do strán v 4 kĺboch | áno |  |  |  |  |  |
| Predlžovací diel s identickým rozhraním na oboch stranách pre možnosť použitia aj v nožnej aj chrbtovej časti dosky stola | áno |  |  |  |  |  |
| Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +50°/-50°a druhom kĺbe o min. 30°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k predlžovaciemu dielu dosky stola. Hlavový diel musí mať integrovanú poistku pre fixáciu polohy. | áno |  |  |  |  |  |
| Postranná podpera ramena s guľovým kĺbom. Výškovo nastaviteľná – aj pod úroveň dosky stola, podpera na otočnom ramene s fixačnými 2ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery min. 450mm, dĺžka ramena podpery min. 40cm. Výškové polohovanie min. 35cm. | áno |  |  |  |  |  |
| Postranná podpera ramena s guľovým kĺbom s ovládaním 1 rukou pre rýchlu zmenu polohy, vrátane 2ks pásov na suchý zips pre fixáciu ruky. Dĺžka podpery min. 600mm. | áno |  |  |  |  |  |
| Pás pre fixáciu tela pacienta – umývateľný. Svorky na uchytenie ku koľajnici s integrovanou poistkou proti samovoľnému uvoľneniu. Pásy s nastavením pomocou suchého zipsu. | áno |  |  |  |  |  |
| Rám zásteny anesteziológia – šibenica. | áno |  |  |  |  |  |
| Infúzna tyč – teleskopická s nerezovými háčikmi a svorkou na bočnú eurolištu operačnej dosky stola. | áno |  |  |  |  |  |
| Držiak hadíc anesteziológa ukončený „ružicou“ pre dýchacie hadice. | áno |  |  |  |  |  |
| Bočné fixačné rameno (2ks), 3-ramenné s 2ks guľových kĺbov ovládaných v jednom bode. Ukončený adaptér pre nasunutie bočných telových podperných vankúšikov. | áno |  |  |  |  |  |
| Chrbtová podpera s mäkkými matracmi min. 200x85mm | áno |  |  |  |  |  |
| Bočná podpera s mäkkými matracmi min. 180x85mm | áno |  |  |  |  |  |
| Otočná svorka (4ks) na postrannú koľajnicu s pevnou fixáciou vo zvolenom natočenom uhle pre príslušenstvo | áno |  |  |  |  |  |
| Pevná svorka (2ks) na postrannú koľajnicu pre príslušenstvo | áno |  |  |  |  |  |
| Karbónová dlhá doska v hlavnej doske stola pre operácie na chrbtici, minimálne dĺžka 1200 mm. Plne RTG priehľadná o 360°. | áno |  |  |  |  |  |
| Predlžovacia eurolišta pre postranné koľajnice, dĺžka min. 40 cm | áno |  |  |  |  |  |
| Delená podložka pod telo pacienta počas výkonov na chrbtici, vytvárajúca oblúk (sada) | áno |  |  |  |  |  |
| Karónová doska k hlavnej doske stola s rozhraním pre uchytenie karbónového 3 bodca, dĺžka min. 590 mm | áno |  |  |  |  |  |
| Plne RTG priehľadná svorka s dvomi pármi ramien a otočným adaptérom pre uchytenie RTG priehľadného 3 bodca | áno |  |  |  |  |  |
| Plne RTG priehľadný 3 bodec s titánovými pinmi pre dospelého pacienta | áno |  |  |  |  |  |
| Kompatibilný 3 bodec so systémom lopatkových retraktorov | áno |  |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |
| CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj a diagnostickú stanicu | áno |  |
| Platnosť IEC 62220 | áno |  |
| Súlad s ustanoveniami § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods. 4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z. | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

Príloha č. 8 súťažných podkladov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Čestné vyhlásenie uchádzača

podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní

________________________________________________________________

Týmto ako uchádzač uvádzam podľa § 32 ods. 7 ZVO zoznam osôb (okrem štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu) v spoločnosti:

[doplniť názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov člen skupiny],

ktoré majú rozhodujúci vplyv na jej riadenie v rozsahu podľa § 32 ods.8 ZVO:

Uviesť meno, priezvisko a postavenie

............................................................................

......................................................................

...........................................................................

Zároveň čestne vyhlasujem,  že uvedené osoby v zozname spĺňajú podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z.z.  t.j nebol/li odsúdený/í za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ,trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

__________________________________________________________________________________________

Týmto ako uchádzač čestne vyhlasujem, že v spoločnosti:

[doplniť názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov člen skupiny],

okrem štatutárneho orgánu, členov štatutárnych orgánov, členov dozorného orgánu a prokuristov neidentifikujem osoby s rozhodujúcim vplyvom na riadenie spoločnosti v rozsahu  podľa § 32 ods.8 ZVO.

V ..............................dňa......................

...................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača

!!!!!!! Uchádzač nerelevantné znenie vyhlásenia odstráni !!!!!

nehodiace prečiarknuť

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

( § 32 ods. 8 ZVO): „Za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

a)	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

b)	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

c)	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“.