## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Ultrazvuková bezdrôtová navádzacia sonda
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Prenosný ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmetu zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1 | Bezdrôtová navádzacia sonda s prenosnou zobrazovacou jednotkou | ks |  |  | 38
| 2 | Ovládanie sondy pomocou tlačidiel na tele sondy, minimálne v rozsahu: |  |  |  | áno
| 3 | Batériová prevádzka sondy |  |  |  | áno
| 4 | Výdrž batérie | hodina | 4
| 5 | Stupeň krytia umožňujúca strerilizáciu sondy |  |  |  | áno
| 6 | Farebná indikácia zapnutej sondy |  |  |  | áno
| 7 | Farebná indikácia stavu batérie |  |  |  | áno
| 8 | Veľkosť displeja prenosného zobrazovacieho zariadenia (tabletu) | palce | 10
| 9 | Operačný systém zobrazovacieho zariadenia: Android / iOS / Windows |  |  |  | áno
| 10 | Technológia pre spracovanie obrazu |  |  |  | áno
| 11 | B-mód |  |  |  | áno
| 12 | Farebný doppler mód |  |  |  | áno
| 13 | M-mód |  |  |  | áno
| 14 | Pulzný doppler |  |  |  | áno
| 15 | Pripojenie sondy k zobrazovaciemu zariadeniu pomocou WiFi a USB kábla |  |  |  | áno
| 16 | Nabíjačka k sonde |  |  |  | áno
| 17 | Ochranné púzdro bezdrôtovej sondy |  |  |  | áno
| 18 | Mobilný stojan k zobrazovaciemu zariadeniu |  |  |  | áno
| 19 | Ukladanie a zapisovanie pacientskych dát |  |  |  | áno
| 20 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ |  |  |  | áno
| Meniče | Meniče sondy | Mj. | min. | max. | presne
| 21 | Lineárny menič |  |  |  | áno |  | 38
| 22 | Konvexný menič |  |  |  | áno |  | 38
| 23 | Sektorový menič |  |  |  | áno |  | 20
| 24 | Endokavitálny menič |  |  |  | áno |  | 5
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač

## Zmluvné podmienky
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvuková bezdrôtová navádzacia sonda
Vyjadrenia k zmluvným podmienkam
Verejný obstarávateľ nižšie uvádza zoznam článkov návrhu rámcovej kúpnej zmluvy |  | Záujemca uvedie informácie, či podmienky daného článku zmluvy sú pre neho akceptovateľné alebo nie. V prípade ak podmienky stanovené daným článkom nie sú pre záujemcu akceptovateľné vedie konkrétny bod, ktorý nie je akceptovateľný, dôvody, pre ktorý ho nie je možné akceptovať, prípadne návrh na jeho úpravu
Identifikácia článku rámcovej zmluvy |  | Vyjadrenie záujemcu
Čl. I úvodné ustanovenia
Čl. II Predmet kúpnej zmluvy | Rozlíšenie prístroja
Čl. III Spôsob, čas a miesto plnenia | Tabletový dizajn
Čl. IV Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
Čl. V Kúpna cena a platobné podmienky | Možnosť ovládať parametre jedným prstom
Čl. VI Záručné podmienky, reklamácia vád tovaru a náhrada škody | Váha prístroja
Čl. VII Servisné podmienky autorizovaného záručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Multidotyková podpora
Čl. VIII Sankcie | Zobrazovacia hĺbka
Čl. IX Podmienky úpravy ceny | Technológia pre spracovanie obrazu
Čl. X Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva
Čl. XI Postúpenie a započítanie pohľadávok
Čl. XII Platnosť, účinnosť, trvanie a skončenie rámcovej zmluvy
Čl. XIII Mlčanlivosť
Čl. XIV Udelenie licencie
Čl. XV Osobitné ustanovenia ku kontrole naviazanej na spôsob financovania predmetu zmluvy
Čl. XVI záverečné ustanovenia