## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Intra-operačný ultrazvukový prístroj
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Intra-operačný ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky predmetu zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, žiadame uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Intra-operačný ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 6
| 2. | Veľkosť farebného zobrazovacieho monitoru | palce | 19
| 3. | Svietivosť zobrazovacieho monitora | cd/m2 | 250
| 4. | Ovládací dotykový displej (prípustná vodotesná klávesnica s touchpadom alebo trackballom) | palce | 12
| 5. | Možná povrchová dezinfekcia prístroja a jeho súčastí |  |  |  | áno
| 6. | Ovládač sterilizovateľný v plazme |  |  |  | áno
| 7. | Snímková frekvencia na 2D | Hz | 200
| 8. | Dynamický rozsah | dB | 195
| 9. | Minimálny frekvenčný rozsah zariadenia | MHz | 2-20*
| 10. | Maximálna zobrazovaná hĺbka | mm | 300
| 11. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 1-20*
| 12. | Automatické meranie dopplerovského spektra |  |  |  | áno
| 13 | Technológia potlačenia šumu |  |  |  | áno
| 14 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 15 | M-mód |  |  |  | áno
| 16 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
| 17 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku |  |  |  | áno
| 18 | Energetický doppler |  |  |  | áno
| 19 | Harmonické zobrazenie |  |  |  | áno
| 20 | Spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou PW |  |  |  | áno
| 21 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
| 22 | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 23 | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
| 24 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 25 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 26 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 27 | Zosilnenie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
| 28 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva |  |  |  | áno
| 29 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlost |  |  |  | áno
| 30 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |  |  | áno
| 31 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  |  |  | áno
| 32 | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| 33 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) - pre intraoperačné výkony, pre neurochirurgické výkony, pre gynekologické výkony |  |  |  | áno
| 34 | Databáza pre vyhľadávanie referenčných dát |  |  |  | áno
| 35 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  | áno
| 36 | Režim porovnania obrazu v obraze - live obraz s uloženou snímkou |  |  |  | áno
| 37 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM |  |  |  | áno
| 38 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov |  |  |  | áno
| 39 | Možnosť doplnenia o softvér pre vyšetrenie kontrastnou látkou |  |  |  | áno
| 40 | Softvér pre strain elastografiu na konvexnej sonde a intraoperačných sondách |  |  |  | áno
| 41 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  |  |  | áno
| 42 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  | áno
| 43 | Porty: USB (6x) a Ethernet |  |  |  | áno
| 44 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
| 45 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | ks | 4
| 46 | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
| 47 | Možnosť pripojenia čiernobielej tlačiarne |  |  |  | áno
| 48 | Export dát vo formáte: BMP, AVI, DICOM |  |  |  | áno
| 49 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) |  |  |  | áno
| Rozšírenia základného softvérového vybavenia |  | MJ | min. | max. | pevne
| 50 | Softvér pre vyšetrenie kontrastnou látkou |  |  |  | áno
| 51 | Fúzia obrazu s CT/MRI na intraopečných sondách |  |  |  | áno
| 52 | Automatický výpočet PSA k danému objemu prostaty |  |  |  | áno
| Sondy |  | MJ | min. | max. | pevne
| 53 | Konvexná sonda vrátane resterilizovateľného bioptického adaptéra pre punkciu pod USG kontrolou, min. 192 elementov | MHz | 2-6*
| 54 | Intra-operačná sonda pripojiteľná k robotickému chirurgickému systému daVinci, min.95 elementov | MHz | 4-12*
| 55 | Triplanárna transrektálna sonda vrátane resetrilizovateľného bioptického adaptéra, špecializovaná pre transrektálny punkčný prístup, min. 128 + 192 elementov (vybavená tesniacim konektorom pre dezinfekciu celej sondy, vrátane ponoru celej sondy do tekutiny/plazmy | MHz | 4-14*
| 56 | Intra-operačná sonda s priemerom <10 mm (laparoskopická) | MHz | 4-10* |  | áno
| 57 | Transvaginálna sonda |  |  |  | áno
| 58 | Biplanárna transrektálna sonda |  |  |  | áno
| 59 | Intra-operačná sonda T-shape (laparotomická) | MHz | 4-8*
* Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač

## Zmluvné podmienky
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Intra-operačný ultrazvukový prístroj
Vyjadrenia k zmluvným podmienkam
Verejný obstarávateľ nižšie uvádza zoznam článkov návrhu rámcovej kúpnej zmluvy |  | Záujemca uvedie informácie, či podmienky daného článku zmluvy sú pre neho akceptovateľné alebo nie. V prípade ak podmienky stanovené daným článkom nie sú pre záujemcu akceptovateľné vedie konkrétny bod, ktorý nie je akceptovateľný, dôvody, pre ktorý ho nie je možné akceptovať, prípadne návrh na jeho úpravu
Identifikácia článku rámcovej zmluvy |  | Vyjadrenie záujemcu
Čl. I úvodné ustanovenia
Čl. II Predmet kúpnej zmluvy | Rozlíšenie prístroja
Čl. III Spôsob, čas a miesto plnenia | Tabletový dizajn
Čl. IV Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
Čl. V Kúpna cena a platobné podmienky | Možnosť ovládať parametre jedným prstom
Čl. VI Záručné podmienky, reklamácia vád tovaru a náhrada škody | Váha prístroja
Čl. VII Servisné podmienky autorizovaného záručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Multidotyková podpora
Čl. VIII Uplatnenie opcie na pozáručný servis a servisné podmienky autorizovaného pozáručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Dynamický rozsah
Čl. IX Kybernetická bezpečnosť | Automatické sledovanie merania PW resp. funkcia PW doppler s manuálnym meraním
Čl. X Sankcie | Zobrazovacia hĺbka
Čl. XI Podmienky úpravy ceny | Technológia pre spracovanie obrazu
Čl. XII Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva
Čl. XIII Postúpenie a započítanie pohľadávok
Čl. XIV Platnosť, účinnosť, trvanie a skončenie rámcovej zmluvy
Čl. XV Mlčanlivosť
Čl. XVI Udelenie licencie
Čl. XVII Osobitné ustanovenia ku kontrole naviazanej na spôsob financovania predmetu zmluvy
Čl. XVIII záverečné ustanovenia

## Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Intra-operačný ultrazvukový prístroj
Vyjadrenia k návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ uvádza v systéme JOSEPHINE dokument "Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač v tomto stĺpci uvededie poradové číslo vyjadrenia k návrhu na plnenie kritérií |  | Záujemca uvedie informácie, či sú kritéria na vyhodnotenie ponúk zrozumiteľné a uvedenie všetky relevantné informácie v zmysle dokumentu "Oznámenie o použití PTK" . V prípade potreby záujemca pridá nový riadok.
Poradové číslo vyjadrenia |  | Vyjadrenie záujemcu
Vyjadrenie č. 1
Vyjadrenie č. 2 | Rozlíšenie prístroja
Vyjadrenie č. 3 | Tabletový dizajn