## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvukový prístroj pre potreby štandardných lôžkových oddelení
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Mobilný ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, žiadame uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Mobilný ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 19
| 2 | Zobrazovací monitor | palce | 12
| 3 | Svietivosť zobrazovacieho monitora | cd/m2 | 250
| 4 | Dynamický rozsah | dB | 160
| 5 | Frekvenčný rozsah | MHz | 1,7-15*
| 6 | Snímkovacia frekvencia | Hz | 500
| 7 | Maximálna zobrazovaná hĺbka | mm | 280
| 8 | Technológia potlačenia šumu |  |  |  | áno
| 9 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 10 | M-mód |  |  |  | áno
| 11 | Pulzný spektrálny PW doppler |  |  |  | áno
| 12 | Energetický doppler |  |  |  | áno
| 13 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | kHz | 0,1-19,5*
| 14 | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 15 | Simultánne duálne zobrazenia |  |  |  | áno
| 16 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 17 | Harmonické zobrazenie |  |  |  | áno
| 18 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze |  |  |  | áno
| 19 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ |  |  |  | áno
| 20 | Batériová prevádzka | minúta | 60
| 21 | Ethernet konektor |  |  |  | áno
| 22 | USB port | ks | 2
| 23 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
| 24 | Počet aktívnych portov na zapojenie sond | ks | 3
| 25 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
| 26 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
| 27 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
| 28 | HDD alebo SSD | GB | 60
| 29 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšším /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ |  |  |  | áno
| 30 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí |  |  |  | áno
| 31 | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| Rozšírenia základného softvérového vybavenia | Špecializovaný softvér | Mj. | min. | max. | presne
| 32 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  |  |  | áno
| 33 | Softvér pre vizualizáciu ihly |  |  |  | áno
| 34 | Softvér na zobrazenie artefaktov v pľúcach |  |  |  | áno
| 35 | Softvér na automatické zameranie priemeru dolnej dutej žily |  |  |  | áno
| 36 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov |  |  |  | áno
| 37 | Automatický výpočet ejekčnej frakcie na základe metódy speckle tracking |  |  |  | áno
| 38 | Softvér pre detekciu pneumotoraxu |  |  |  | áno
| 39 | Strain elastografia |  |  |  | áno
| 40 | Shear wave elastografia |  |  |  | áno
| 41 | Transkraniálny doppler |  |  |  | áno
| 42 | Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) |  |  |  | áno
| 43 | Softvér na meranie hepatorenálneho indexu |  |  |  | áno
| 44 | Detekcia mikrovaskularizácie |  |  |  | áno
| 45 | Urologické kalkulácie |  |  |  | áno
| 46 | Kardiologické merania a kalkulácie |  |  |  | áno
| Sondy | Sondy | Mj. | min. | max. | presne
| 47 | Sektorová sonda | MHz | 1-5*
| 48 | 2D konvexná sonda pre vyšetrovanie abdomenu vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra | MHz | 1-5*
| 49 | 2D mikrokonvexná sonda | MHz | 4-9*
| 50 | Endorektálna sonda | MHz | 5-9*
| 51 | 2D lineárna sonda, vyšetrenie ciev | MHz | 4-9*
| 52 | 2D vysokofrekvenčná lineárna sonda | MHz | 7-15*
* Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač

## Zmluvné podmienky
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvukový prístroj pre potreby štandardných lôžkových oddelení
Vyjadrenia k zmluvným podmienkam
Verejný obstarávateľ nižšie uvádza zoznam článkov návrhu rámcovej kúpnej zmluvy |  | Záujemca uvedie informácie, či podmienky daného článku zmluvy sú pre neho akceptovateľné alebo nie. V prípade ak podmienky stanovené daným článkom nie sú pre záujemcu akceptovateľné vedie konkrétny bod, ktorý nie je akceptovateľný, dôvody, pre ktorý ho nie je možné akceptovať, prípadne návrh na jeho úpravu
Identifikácia článku rámcovej zmluvy |  | Vyjadrenie záujemcu
Čl. I úvodné ustanovenia
Čl. II Predmet kúpnej zmluvy | Rozlíšenie prístroja
Čl. III Spôsob, čas a miesto plnenia | Tabletový dizajn
Čl. IV Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
Čl. V Kúpna cena a platobné podmienky | Možnosť ovládať parametre jedným prstom
Čl. VI Záručné podmienky, reklamácia vád tovaru a náhrada škody | Váha prístroja
Čl. VII Servisné podmienky autorizovaného záručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Multidotyková podpora
Čl. VIII Uplatnenie opcie na pozáručný servis a servisné podmienky autorizovaného pozáručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Dynamický rozsah
Čl. IX Kybernetická bezpečnosť | Automatické sledovanie merania PW resp. funkcia PW doppler s manuálnym meraním
Čl. X Sankcie | Zobrazovacia hĺbka
Čl. XI Podmienky úpravy ceny | Technológia pre spracovanie obrazu
Čl. XII Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva
Čl. XIII Postúpenie a započítanie pohľadávok
Čl. XIV Platnosť, účinnosť, trvanie a skončenie rámcovej zmluvy
Čl. XV Mlčanlivosť
Čl. XVI Udelenie licencie
Čl. XVII Osobitné ustanovenia ku kontrole naviazanej na spôsob financovania predmetu zmluvy
Čl. XVIII záverečné ustanovenia

## Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvukový prístroj pre potreby štandardných lôžkových oddelení
Vyjadrenia k návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ uvádza v systéme JOSEPHINE dokument "Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač v tomto stĺpci uvededie poradové číslo vyjadrenia k návrhu na plnenie kritérií |  | Záujemca uvedie informácie, či sú kritéria na vyhodnotenie ponúk zrozumiteľné a uvedenie všetky relevantné informácie v zmysle dokumentu "Oznámenie o použití PTK" . V prípade potreby záujemca pridá nový riadok.
Poradové číslo vyjadrenia |  | Vyjadrenie záujemcu
Vyjadrenie č. 1
Vyjadrenie č. 2 | Rozlíšenie prístroja
Vyjadrenie č. 3 | Tabletový dizajn