## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Ultrazvukové prístroje pre potreby rádiológie
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, žiadame uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Stacionárny ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 7
| 2. | Farebný zobrazovací monitor nastaviteľný výškovo a stranovo |  |  |  | áno
| 3 | Veľkosť zobrazovacieho monitoru | palec | 21
| 4 | Rožlíšenie zobrazovacieho monitora | px | 1920 x 1080
| 5 | Svietivosť zobrazovacieho monitora | cd/m2 | 300
| 6 | Dotykový ovládací monitor | palec | 10
| 7 | Snímková frekvencia na 2D | Hz | 2000
| 8 | Dynamický rozsah | dB | 300
| 9 | Minimálny frekvenčný rozsah zariadenia | MHz | 1
| 10 | Maximálny frekvenčný rozsah zariadenia | MHz | 18
| 11 | Maximálna zobrazovaná hĺbka | mm | 420
| 12 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ - digitálne nastavenie |  |  |  | áno
| 13 | Automatická optimalizácia B obrazu, CFM a dopplerovskej krivky |  |  |  | áno
| 14 | Automatické meranie dopplerovského spektra |  |  |  | áno
| 15 | Technológia potlačenia šumu |  |  |  | áno
| 16 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 17 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov |  |  |  | áno
| 18 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach |  |  |  | áno
| 19 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | kHz | 1,0 - 25,0
| 20 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku |  |  |  | áno
| 21 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  | áno
| 22 | Pulzný spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line |  |  |  | áno
| 23 | Tissue Doppler Imaging |  |  |  | áno
| 24 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch |  |  |  | áno
| 25 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  |  |  | áno
| 26 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  | áno
| 27 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
| 28 | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 29 | Quad view zobrazenie |  |  |  | áno
| 30 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase |  |  |  | áno
| 31 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 32 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 33 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 34 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva |  |  |  | áno
| 35 | Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom |  |  |  | áno
| 36 | Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom |  |  |  | áno
| 37 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy |  |  |  | áno
| 38 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |  |  | áno
| 39 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
| 40 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
| 41 | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| 42 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) - gynekologické, neonatologické, mamografické, rádiologické |  |  |  | áno
| 43 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšší |  |  |  | áno
| 44 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov |  |  |  | áno
| 45 | Panoramatické zobrazenie |  |  |  | áno
| 46 | Musí mať možnosť rozšírenia o softvér umožňujúci automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 47 | Podpora single crystal alebo matrixovej technológie na požadovaných sondách |  |  |  | áno
| 48 | Porty: USB (4x) a Ethernet |  |  |  | áno
| 49 | Wifi modul |  |  |  | áno
| 50 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
| 51 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | ks | 3
| 52 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel |  |  |  | áno
| 53 | Ovládanie pomocou trackballu alebo ekvivalent |  |  |  | áno
| 54 | Alfanumerická klávesnica ako intergrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát |  |  |  | áno
| 55 | Batériová prevádzka |  |  |  | áno
| 56 | Čiernobiela tlačiareň |  |  |  | áno
| 57 | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
| 58 | Export dát vo formáte: .avi, .tiff, .jpeg, DICOM |  |  |  | áno
| 59 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) |  |  |  | áno
| 60 | EKG modul |  |  |  | áno
| 61 | Kontinuálny spektrálny CW doppler s s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line |  |  |  | áno
| 62 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie |  |  |  | áno
| 63 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |  |  | áno
| 64 | Strain elastografia |  |  |  | áno
| Rozšírenia základného softvérového vybavenia | Špecializovaný softvér | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 65 | Kardiologické merania a kalkulácie |  |  |  | áno
| 66 | Pokročilá kardiologická analýza založená na princípe speckle tracking |  |  |  | áno
| 67 | Automatický výpočet ejekčnej frakcie na základe metódy speckle tracking |  |  |  | áno
| 68 | Automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny |  |  |  | áno
| 69 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  |  |  | áno
| 70 | Softvér na automatický výpočet a rozmeranie parametrov srdca na základe algoritmov umelej inteligencie pre min. tieto parametry: B-mód: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, LA diam, RVIDd, LVOT diam, Ao diam M-mód: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, LA diam, Ao diam Doppler: PV (VTI, Vmax), AV (VTI, Vmax, PHT), LVOT (Vmax), MV (E, A, DT), TR (Vmax), TDW (lateral E’, A’, S’, septal E’, A’, S’) |  |  |  | áno
| 71 | Softvér na automatickú lokalizáciu nervových zväzkov v obraze |  |  |  | áno/nie
| 72 | Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) |  |  |  | áno
| 73 | Softvér na meranie hepatorenálneho indexu |  |  |  | áno
| 74 | Softvér pre automatické rozpoznanie a meranie ložísk |  |  |  | áno
| 75 | AI vyhodnotenie ložiska a navrhnutie BI-RADS kategórie u breast imaging |  |  |  | áno
| 76 | Softvér pre automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 77 | Automatická segmentácia orgánov |  |  |  | áno
| 78 | Biometrické meranie plodu |  |  |  | áno
| 79 | Analýza srdečnej frekvencie plodu |  |  |  | áno
| 80 | 3D/4D zobrazenie plodu a panvových štruktúr |  |  |  | áno
| 81 | Dopplerovské nástroje – uterinná artéria, fetálny prietok |  |  |  | áno
| 82 | Prístroj umožňuje automatickú volumetriu |  |  |  | áno
| 83 | Fetal Echo |  |  |  | áno
| 84 | Elastografia pre cervix |  |  |  | áno
| 85 | Semi-automatické merania rozmerov pri pôrodníckych vyšetreniach (HC,AC, FL, BPD) |  |  |  | áno
| 86 | Automatické statické 3D zobrazenie |  |  |  | áno
| 87 | 3D Power doppler a 3D Color Doppler |  |  |  | áno
| 88 | Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde |  |  |  | áno
| 89 | Neurosonografia: šablóny a merania pre mozgové štruktúry (komory, mozoček, corpus callosum…) |  |  |  | áno
| 90 | Softvér pre sledovanie dýchania (B-lines, pleurálne línie) |  |  |  | áno
| Sondy | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 91 | Sektorová sonda | MHz | 1-5*
| 92 | 2D konvexná sonda, s počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm, vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra | MHz | 1-6*
| 93 | 2D/3D konvexná sonda, s počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm | MHz | 1-6*
| 94 | 2D mikrokonvexná sonda | MHz | 4-9*
| 95 | 2D/3D vaginálna mikrokonvexná sonda | MHz | 4-9*
| 96 | 2D lineárna sonda, plocha min. 50 mm | MHz | 5-17*
| 97 | 2D lineárna sonda, plocha max. 50 mm | MHz | 3-9*
| 98 | Mikrosektorová sonda | MHz | 4-8*
| 99 | Endokavitálna sonda | MHz | 5-9*
* Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač

## Zmluvné podmienky
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvukové prístroje pre potreby rádiológie
Vyjadrenia k zmluvným podmienkam
Verejný obstarávateľ nižšie uvádza zoznam článkov návrhu rámcovej kúpnej zmluvy |  | Záujemca uvedie informácie, či podmienky daného článku zmluvy sú pre neho akceptovateľné alebo nie. V prípade ak podmienky stanovené daným článkom nie sú pre záujemcu akceptovateľné vedie konkrétny bod, ktorý nie je akceptovateľný, dôvody, pre ktorý ho nie je možné akceptovať, prípadne návrh na jeho úpravu
Identifikácia článku rámcovej zmluvy |  | Vyjadrenie záujemcu
Čl. I úvodné ustanovenia
Čl. II Predmet kúpnej zmluvy | Rozlíšenie prístroja
Čl. III Spôsob, čas a miesto plnenia | Tabletový dizajn
Čl. IV Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
Čl. V Kúpna cena a platobné podmienky | Možnosť ovládať parametre jedným prstom
Čl. VI Záručné podmienky, reklamácia vád tovaru a náhrada škody | Váha prístroja
Čl. VII Servisné podmienky autorizovaného záručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Multidotyková podpora
Čl. VIII Uplatnenie opcie na pozáručný servis a servisné podmienky autorizovaného pozáručného servisu pre predmet kúpy vrátane príslušentva | Dynamický rozsah
Čl. IX Kybernetická bezpečnosť | Automatické sledovanie merania PW resp. funkcia PW doppler s manuálnym meraním
Čl. X Sankcie | Zobrazovacia hĺbka
Čl. XI Podmienky úpravy ceny | Technológia pre spracovanie obrazu
Čl. XII Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva
Čl. XIII Postúpenie a započítanie pohľadávok
Čl. XIV Platnosť, účinnosť, trvanie a skončenie rámcovej zmluvy
Čl. XV Mlčanlivosť
Čl. XVI Udelenie licencie
Čl. XVII Osobitné ustanovenia ku kontrole naviazanej na spôsob financovania predmetu zmluvy
Čl. XVIII záverečné ustanovenia

## Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvukové prístroje pre potreby rádiológie
Vyjadrenia k návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ uvádza v systéme JOSEPHINE dokument "Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač v tomto stĺpci uvededie poradové číslo vyjadrenia k návrhu na plnenie kritérií |  | Záujemca uvedie informácie, či sú kritéria na vyhodnotenie ponúk zrozumiteľné a uvedenie všetky relevantné informácie v zmysle dokumentu "Oznámenie o použití PTK" . V prípade potreby záujemca pridá nový riadok.
Poradové číslo vyjadrenia |  | Vyjadrenie záujemcu
Vyjadrenie č. 1
Vyjadrenie č. 2 | Rozlíšenie prístroja
Vyjadrenie č. 3 | Tabletový dizajn