## Hárok1
Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Ultrazvukové prístroje pre potreby rádiológie
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, žiadame uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Stacionárny ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 4
| 2. | Farebný zobrazovací monitor nastaviteľný výškovo a stranovo |  |  |  | áno
| 3. | Veľkosť zobrazovacieho monitoru | palec | 21.5
| 4 | Rožlíšenie zobrazovacieho monitora | px | 1920 x 1080
| 5 | Svietivosť zobrazovacieho monitora | cd/m2 | 300
| 6 | Dotykový ovládací monitor | palec | 12
| 7 | Snímková frekvencia na 2D | Hz | 1900
| 8 | Dynamický rozsah | dB | 300
| 9 | Frekvenčný rozsah zariadenia | MHz | 1-18
| 10 | Maximálna zobrazovaná hĺbka | mm | 400
| 11 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ |  |  |  | áno
| 12 | Automatická optimalizácia B obrazu, CFM a dopplerovskej krivky |  |  |  | áno
| 13 | Automatické meranie dopplerovského spektra |  |  |  | áno
| 14 | Technológia potlačenia šumu |  |  |  | áno
| 15 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 16 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov |  |  |  | áno
| 17 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach |  |  |  | áno
| 18 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | kHz | 1,0 - 23,0
| 19 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku |  |  |  | áno
| 20 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  | áno
| 21 | Pulzný spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line |  |  |  | áno
| 22 | Prístroj musí podporovať PW Doppler s vysokou frekvenciou pulzov (HPRF) |  |  |  | áno
| 23 | Tissue Doppler Imaging |  |  |  | áno
| 24 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch |  |  |  | áno
| 25 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  |  |  | áno
| 26 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  | áno
| 27 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
| 28 | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 29 | Quad view zobrazenie |  |  |  | áno
| 30 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase |  |  |  | áno
| 31 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 32 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 33 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 34 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva |  |  |  | áno
| 35 | Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom |  |  |  | áno
| 36 | Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom |  |  |  | áno
| 37 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy |  |  |  | áno
| 38 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |  |  | áno
| 39 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
| 40 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
| 41 | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| 42 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) - gynekologické, neonatologické, mamografické, rádiologické |  |  |  | áno
| 43 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšší |  |  |  | áno
| 44 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov - aj u 3D/4D objemových dát |  |  |  | áno
| 45 | Panoramatické zobrazenie |  |  |  | áno
| 46 | Musí mať možnosť rozšírenia o softvér umožňujúci automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 47 | Podpora single crystal alebo matrixovej technológie na požadovaných sondách |  |  |  | áno
| 48 | Porty: USB (4x) a Ethernet |  |  |  | áno
| 49 | Wifi modul |  |  |  | áno
| 50 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
| 51 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | ks | 4
| 52 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel |  |  |  | áno
| 53 | Ovládanie pomocou trackballu alebo ekvivalent |  |  |  | áno
| 54 | Alfanumerická klávesnica ako intergrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát |  |  |  | áno
| 55 | Batériová prevádzka |  |  |  | áno
| 56 | Čiernobiela tlačiareň |  |  |  | áno
| 57 | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
| 58 | Export dát vo formáte: .avi, .jpeg, DICOM |  |  |  | áno
| 59 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) |  |  |  | áno
| 60 | EKG modul |  |  |  | áno
| 61 | Kontinuálny spektrálny CW doppler s s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line |  |  |  | áno
| 62 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie |  |  |  | áno
| 63 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |  |  | áno
| 64 | Strain elastografia |  |  |  | áno
| Rozšírenia základného softvérového vybavenia | Špecializovaný softvér | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 65 | Kardiologické merania a kalkulácie |  |  |  | áno |  | 4
| 66 | Pokročilá kardiologická analýza založená na princípe speckle tracking |  |  |  | áno |  | 4
| 67 | Automatický výpočet ejekčnej frakcie na základe metódy speckle tracking |  |  |  | áno |  | 4
| 68 | Automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny |  |  |  | áno |  | 4
| 69 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  |  |  | áno |  | 4
| 70 | Softvér na automatický výpočet a rozmeranie parametrov srdca na základe algoritmov umelej inteligencie pre min. tieto parametry: B-mód: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, LA diam, RVIDd, LVOT diam, Ao diam M-mód: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, LA diam, Ao diam Doppler: PV (VTI, Vmax), AV (VTI, Vmax, PHT), LVOT (Vmax), MV (E, A, DT), TR (Vmax), TDW (lateral E’, A’, S’, septal E’, A’, S’) |  |  |  | áno |  | 4
| 71 | Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) |  |  |  | áno |  | 2
| 72 | Softvér na meranie hepatorenálneho indexu |  |  |  | áno |  | 2
| 73 | Softvér pre automatické rozpoznanie a meranie ložísk (napr. nádory, cysty, metastázy, zápalové zmeny) |  |  |  | áno |  | 4
| 74 | Softvér pre automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách |  |  |  | áno |  | 4
| Sondy | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 75 | Sektorová sonda | MHz | 1-5* |  |  |  | 2
| 76 | 2D konvexná sonda, s počtom elementov min. 156 a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm, vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra | MHz | 1-5,5* |  |  |  | 4
| 77 | 2D lineárna sonda, plocha min. 50 mm | MHz | 5-14* |  |  |  | 4
| 78 | 2D lineárna sonda, plocha max. 53 mm | MHz | 3-9* |  |  |  | 4
| 79 | 2D lineárna sonda, s počtom elementov min. 192 (konfigurácia s mamografickým sonom) | MHz | 12-18* |  |  |  | 2
* Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač