## Hárok1
Predmet zákazky: Nákup ultrazvukových prístrojov
Ultrazvukový prístroj pre potreby štandardných lôžkových oddelení
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Mobilný ultrazvukový prístroj |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, žiadame uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1 | Kompaktný mobilný vozíkový ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 19
| 2 | Prístroj musí byť dodaný ako jednotný kompaktný systém s vlastným integrovaným vozíkom, ktorý je súčasťou prístroja. Externé vozíky pre notebookové zariadenia nebudú akceptované |  |  |  | áno
| 3 | Zobrazovací monitor | palce | 12
| 4 | Svietivosť zobrazovacieho monitora | cd/m2 | 250
| 5 | Dynamický rozsah | dB | 170
| 6 | Frekvenčný rozsah | MHz | 1,7-15*
| 7 | Snímkovacia frekvencia | Hz | 500
| 8 | Maximálna zobrazovaná hĺbka | mm | 280
| 9 | Technológia potlačenia šumu |  |  |  | áno
| 10 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
| 11 | M-mód |  |  |  | áno
| 12 | Pulzný spektrálny PW doppler |  |  |  | áno
| 13 | Energetický doppler |  |  |  | áno
| 14 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | kHz | 0,1-19,5*
| 15 | Kontinuálny CW doppler |  |  |  | áno
| 16 | Dual Live zobrazovací mód |  |  |  | áno
| 17 | Simultánne duálne zobrazenia |  |  |  | áno
| 18 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
| 19 | Harmonické zobrazenie |  |  |  | áno
| 20 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze |  |  |  | áno
| 21 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ |  |  |  | áno
| 22 | Batériová prevádzka | minúta | 60
| 23 | Ethernet konektor |  |  |  | áno
| 24 | USB port | ks | 2
| 25 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
| 26 | Počet aktívnych portov na zapojenie sond (neakceptujeme riešenie s pripojiteľným adaptérom) | ks | 3
| 27 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
| 28 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
| 29 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
| 30 | HDD alebo SSD | GB | 128
| 31 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšším /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ |  |  |  | áno
| 32 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí |  |  |  | áno
| 33 | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
| Rozšírenia základného softvérového vybavenia | Špecializovaný softvér | Mj. | min. | max. | presne
| 34 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  |  |  | áno |  | 19
| 35 | Softvér pre vizualizáciu ihly |  |  |  | áno |  | 19
| 36 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov |  |  |  | áno |  | 19
| 37 | Automatický výpočet ejekčnej frakcie na základe metódy speckle tracking |  |  |  | áno |  | 19
| 38 | Transkraniálny doppler |  |  |  | áno |  | 10
| 39 | Urologické kalkulácie |  |  |  | áno |  | 2
| 40 | Kardiologické merania a kalkulácie |  |  |  | áno |  | 10
| Sondy | Sondy | Mj. | min. | max. | presne
| 41 | Sektorová sonda | MHz | 1,3-4* |  |  |  | 7
| 42 | 2D konvexná sonda pre vyšetrovanie abdomenu vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra | MHz | 2-5* |  |  |  | 19
| 43 | 2D mikrokonvexná sonda | MHz | 5-8* |  |  |  | 2
| 44 | Endorektálna sonda | MHz | 5-9* |  |  |  | 7
| 45 | 2D lineárna sonda | MHz | 4-9* |  |  |  | 19
| 46 | 2D vysokofrekvenčná lineárna sonda | MHz | 7-12* |  |  |  | 7
* Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač