## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma :
URL :
Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie):
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača :
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov (uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do ZHS) :
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora (uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do RPVS):
Uchádzač je MSP : MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | * uchádzač uvedie do ktorej kategorie patrí
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods. 5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno/názov:
Adresa pobytu/Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
(vyplní uchádzač , ak je to relevantné)
V .........................................., dňa .................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
▪ | bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom,
▪ | všetky predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
▪ | všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia predložené v ponuke, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej podobe sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré máme ako uchádzač k dispozícii v listinnej podobe
▪ | nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
▪ | som zapísaný v Registri partnerov verejného sektora . Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
▪ | dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;
▪ | naša spoločnosť nie je čo i len v potenciálnom konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, jeho zamestnancom alebo vo vzťahu k osobám, ktoré sa podieľali na príprave a realizácii verejného obstarávania; nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní; neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním a budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
▪ | oboznámil som sa s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese https://www.uvo.gov.sk/extdoc/13427 a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania.
V ................................. , dňa ...............................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V ................................................, dňa ........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky: Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K UPLATŇOVANIU MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem(e), že:
v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do predmetného verejného obstarávania a ktorá bude zároveň vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem(e), že:
(a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha, subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.
Súčasne prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V ...................................... , dňa ........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis a pečiatka

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky: Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
RTG žiarič (ďalej aj "trubica") do CT prístroja SOMATOM Definition AS | [5 empty] | Ponuka uchádzača
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Požadované parametre/hodnoty tovaru |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
Názov/typ/model tovaru:
|  |  | MJ | min. | max. | Parameter | Spĺňa/nespĺňa
RTG žiarič do CT prístroja SOMATOM Definition AS
1. | Röntgenová trubica
1.1 | Nominálny príkon anódy pre referenčnom tepelnom výkone anódy |  | kW | 4.6
1.2 | Teplo anódy trubice |  | J |  | 400000
1.3 | Chladiaca kapacita anódy |  | J/min | 4800000
1.4 | Nepretržitý odvod tepla zostavy trubice |  | kW | 4.6
1.5 | Materiál vrchnej vrstvy anódy - volfrám-rénium
1.6 | Menovité napätie röntgenovej trubice |  | kV | 145
1.7 | Frekvencia anódy max. |  | Hz |  | 160
1.8 | Hmotnosť zostavy röntgenovej trubice |  | kg |  | 38
1.9 | Únikové žiarenie |  | mGy/h |  | 0.8
1.10 | Pripojenie vysokého napätia pomocou trojvodičového kábla IEC526
2. | Chladiaci systém
2.1 | Chladiace médium - izolačný olej DIN 57370
2.2 | Prietok |  | l/min |  | 22
2.3 | Množstvo chladiaceho média |  | l |  | 11.5
2.4 | Hmotnosť chladiacej jednotky cca 30 kg
3. | Prevádzka, skladovanie a transport
3.1 | Teplota okolia - prevádzka |  | ° | 18 | 30
3.2 | Teplota okolia - transport a skladovanie |  | ° | -20 | 70
3.3 | Relatívna vlhkosť - prevádzka |  | % | 20 | 75
3.4 | Relatívna vlhkosť - transport a skladovanie |  | % | 10 | 90
3.5 | Atmosferický tlak - prevádzka |  | hPa | 700 | 1060
3.6 | Atmosferický tlak - transport a skladovanie |  | hPa | 700 | 1060
Za uchádzača deklarujeme, že nami ponúkaný tovar zodpovedá technickým požiadavkám definovaným v špecifikácii predmetu zákazky
V ..................................., dňa ..........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis a pečiatka

## Príloha č.6
Príloha č. 6 súťažných podkladov
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Predmet zákazky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | ŠUKL kód | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | RTG žiarič do CT prístroja SOMATOM Definition AS (vrátane dodania a inštalácie/výmeny) | ks | 1
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
V ..........................................., dňa ............................ |  |  |  | podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a výmena RTG žiariča do CT prístroja SOMATOM Definition AS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 7 a 8 ZVO
Obchodný názov uchádzača:
V zastúpení:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
▪ | V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO podmienku účasti musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania
▪ | Za takúto osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
▪ | Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky.
V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním a na vyššie uvedené účely, predkladám toto čestné vyhlásenie aj s uvedením zoznamu osôb podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO a čestne vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby spĺňajú podmienkui účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO
Identifikácia osôb podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO: ÁNO/NIE* (v prípade, ak uchádzač označí možnosť nie, nižšie uvedené údaje nevypĺňa)
Titul, meno, priezvisko, funkcia
V ................................................, dňa ........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis a pečiatka