## Príloha č. 1 KZ
Príloha č. 1. - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
Obchodné meno uchádzača: |  |  |  | Kontaktná osoba uchádzača:
Sídlo a miesto podnikania: |  |  |  | Kontakt:
IČO:
IČ DPH:
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Typ zariadenia , výrobca
1. | Laboratórny chladiaci a vyhrievací cirkulačný termostat s integrovaným kúpeľom pre interné aj externé použitie (-10 až +100°C) | ks | 1
2. | Presný chladiaci a vyhrievací laboratórny termostat s ponorným kúpeľom a cirkulačným čerpadlom pre externé a interné použitie (-20 až +150°C) | ks | 1
Celková hodnota predmetu zákazky | [5 empty] | 0 | 0
V..., dňa...
konateľ spoločnosti

## Špecifikácia položiek
Opis predmetu zákazky - technické požiadavky k jednotlivým položkám |  | Do tohto stĺpca ("C") uvedie uchádzač ku každému produktu v prvom riadku názov značky, model produktu a produktové číslo (PN) a do ďalších riadkov uvedie parametre, ich presné hodnoty - v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť, nie rozsah ("min.", "max." a pod.) ním ponúkaného produktu - ktorými chce poukázať, že spĺňa verejným obstarávateľom požadované parametre.
Laboratórny chladiaci a vyhrievací cirkulačný termostat s integrovaným kúpeľom pre interné aj externé použitie (-10 až +100°C) | 1 kus
Zariadenie sa používa na presnú reguláciu teploty vzoriek alebo zariadení, najmä pri procesoch vyžadujúcich chladenie alebo stabilné podmienky.
Parameter | Typ / parameter - minimálna hodnota / ks | Typ produktu / parameter - ponuka
Značka, model, PN
Prevádzkový teplotný rozsah | −10 °C až +100 °C
Požadovaná minimálna technická špecifikácia | Typ ovládača - AC200 – pokročilý ovládač s farebným displejom, Ethernet, USB, RS-232
Napätie / Frekvencia - 230 V / 50 Hz
Prietok - 20 L/min
Kapacita kúpeľa - min. 30L
Chladiaci výkon - 250 W
Stabilita teploty - ±0,01 °C
Maximálny tlak - 474 mbar
Rozmery vonkajšie (Š×H×V) - max 43 x 92 x 51 cm
Rozmery vnútorný kúpeľ (Šírka × Hĺbka × Dĺžka ) - min 29,7 x 20 x 36,5 cm
Hmotnosť - max 46 kg
Bezpečnostná trieda - Trieda 3/FL
Vstavané certifikácie - CE, ROHS, WEEE
Bez CFC refrigerantu - Áno (chladivo R134a)
Materiál kúpeľa - Nerezová oceľ
Ventilácia - Trojsmerná (možnosť blokovať 2 strany bez výkonového poklesu)
Výpustný ventil - Vpredu
Externý okruh - Súčasťou (prípojka M16×1, 0.25 NPT, 0.375″ O.D.)
Rozhrania - USB, RS-232, Ethernet (LAN), analógové I/O
Podpora externého čidla - Áno, Pt100 čidlo
Programovanie cyklov a rampy -Áno, viackrokové programovanie (čas, rampa, setpointy)
Ochrana - Bezpečnostný obvod proti prehriatiu, hladinový senzor, automatické vypnutie
Typ výmenníka tepla - Doskový výmenník, vnútorný
Dodávané príslušenstvo | Kryt, ovládacie káble, tesnenia, objímky, pumpa pre externú cirkuláciu, napájací kábel, podrobný návod na použitie v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.
Záručná doba: | • min. 24 mesiacov
Presný chladiaci a vyhrievací laboratórny termostat s ponorným kúpeľom a cirkulačným čerpadlom pre externé a interné použitie (-20 až +150°C) | 1 kus
Zariadenie slúži na presnú temperáciu kvapalín a laboratórnych vzoriek v rozsahu –20 °C až +150 °C, s možnosťou interného aj externého obehu, vhodné pre laboratórne a technické aplikácie.
Parameter | Typ / parameter - minimálna hodnota / ks | Typ produktu / parameter - ponuka
Značka, model, PN
Prevádzkový teplotný rozsah | –20 °C až +150 °C
Požadovaná minimálna technická špecifikácia | Teplotný rozsah: –20 °C až +150 °C
Stabilita teploty: ± 0,03 °C
Rozlíšenie / nastavenie: 0,1 °C
Ovládanie: PID regulácia
Displej: Jasný biely LED displej
Časovač: 0- 999 min.
Výkon ohrevu: 2 kW
Chladiaci výkon (pri +20 °C): 220 W (0,22 kW)
Chladiaci výkon (pri 0 °C): 170 W (0,17 kW)
Chladiaci výkon (pri –10 °C): 130 W (0,13 kW)
Chladiaci výkon (pri –20 °C): 60 W (0,06 kW)
Objem kúpeľa: 3 – 4 litre
Materiál kúpeľa: Nerezová oceľ
Použiteľný otvor kúpeľa: min. 12,5 × 15 cm
Veko a výpust: Áno (súčasť balenia)
Typ čerpadla: Odstredivé
Prietok čerpadla: 15 – 16 l/min
Tlak čerpadla: cca 0,33 bar / 4,8 psi
Pripojenie čerpadla: M16×1, s redukciami na 8 mm / 12 mm hadicu
Plynulé nastavenie výkonu čerpadla: Áno
Chladiaci plyn: R134a (alternatívne R290)
Typ chladenia: Vzduchom chladený (kompresor vpredu)
Odvetranie: Predné a zadné, žiadne bočné otvory, odnímateľné vetracie mriežky
Verzie napájania: 115 V/60 Hz (14 A), 230 V/50–60 Hz (12 A)
Prípojka: NEMA 5‑15P (115 V) / NEMA 6‑20P alebo Schuko
Rozmery (Š × H × V): max 23 × 39 × 65 cm
Hmotnosť: max 27 kg
Trieda bezpečnosti : Trieda III (FL) podľa DIN 12876-1
Ochrana: Proti nízkej hladine, proti prehriatiu (optický aj zvukový alarm)
Certifikácie: CE, RoHS, NRTL (podľa verzie)
Prepínanie obehov: Interný / externý obeh
Porty pre komunikáciu: USB
Filter: Odnímateľný predný filter
Režim ECO: Úsporný režim kompresora
Kondenzátový deflektor: Áno
Umiestnenie: Kompaktné, možnosť tesného uloženia
Dodávané príslušenstvo | Veko kúpeľa, drenážny ventil, hadicové redukcie (8/12 mm), napájací kábel, podrobný návod na použitie v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.
Chladiaca kvapalina: Objem min. 5 L
Prevádzkový rozsah teplôt: -40 až +180°C
Hustota (20 °C) - 0,93 – 0,94 g/cm³
Kinematická viskozita (20 °C) -10 – 10,8 mm²/s
Farba - priehľadná
Záručná doba: | • min. 24 mesiacov
konateľ spoločnosti