Opis predmetu zákazky

WD-XRF

Názov predmetu zákazky: „Stolný röntgenofluorescenčný spektrometer s využitím vlnovej disperzie“

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je rozšíriť spôsobilosť kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v oblasti analýzy elementárneho zloženia látok. Nákupom nového zariadenia bude spôsobilosť rozšírená o technológiu stanovenia prvkového zloženia na princípe vlnovej disperzie röntgenofluorescenčného žiarenia. Hlavným zámerom je využitie pri analýze látok z mimoriadnych udalostí so schopnosťou stanoviť prítomnosť ľahkých prvkov, predovšetkým sodíka a fluóru, ako aj ťažkých prvkov v heterogénnych matriciach.

Obstarávanie v celkovom počte 1 kus stolného laboratórneho zariadenia s príslušenstvom podľa opisu.

Hlavný kód CPV:

38433000-9   Spektrometre

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 16 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

Zariadenie bude dodávané v počte jeden kus na pracovisko Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra.

- Opis predmetu zákazky a požiadavky na technické parametre

Predmet zákazky obsahuje nasledovné komponenty:

- Hardvér - vlnovo disperzný röntgenofluorescenčný spektrometer;

- Riadiaca jednotka a softvér - počítač s ovládacím programom a ďalším softvérom;

- Technický laboratórny stôl;

- Záložný zdroj;

- Stolný mechanický mlyn;

- Manuálny hydraulický lis;

- Súbor spotrebného materiálu;

s nasledovným popisom technických parametrov:

Spektrometer

Aplikácia/oblasť použitia

- Požaduje sa zariadenie pre stanovenie elementárnych prvkov na princípe vlnovej disperzie.

- Zariadenie musí umožňovať analýzu vzoriek v pevnom aj v kvapalnom skupenstve.

- Pracovná komora pre umiestňovanie vzorky musí umožňovať analýzu v podmienkach vákua alebo pomocného inertného technického plynu a musí umožňovať prepláchnutie inertným plynom pri atmosférickom tlaku v prípade analýzy veľmi prchavých vzoriek.

- Pracovná komora pre umiestňovanie vzorky musí umožniť vloženie kyvety alebo vzorky pevnej látky s rozmerom do 5 cm a musí disponovať redukciou kolimátora aj pre umiestnenie malého množstva vzorky v kyvete s priemerom do 2 cm.

Generátor budivého žiarenia

- Požaduje sa zdroj röntgenového žiarenia na princípe rhódiovej anódy s pracovným napätím v rozsahu od 20 do 50 kV.

- Vysokonapäťový generátor musí mať prevádzkový rozsah od 20 do 50 kV s výstupným výkonom najmenej 400 W.

- Pri zmene nastavenia napätia musí jeden dielik zodpovedať zmene o 1 kV.

- Pri zmene nastavenia prúdu musí jeden dielik zodpovedať zmene o 1 mA.

- Dodávané zariadenie disponuje vlastným vnútorným systémom chladenia postačujúcim na jeho plnú prevádzku pri maximálnom výkone, toto platí tak pre chladenie generátora ako aj chladenie detektora.

- Zariadenie musí spĺňať požiadavky na ochranu pred ionizujúcim žiarením v kategórii zdrojov s dávkovým príkonom menej ako 1 mikrosievert µSv/hod.

Detekcia röntgenovej fluorescencie

- Súčasti detekčnej sústavy musia byť odolné voči vibráciám a musia umožňovať analýzu štandardizovaným a reprodukovateľným spôsobom.

- Zariadenie musí obsahovať sústavu detektorov umožňujúcich kvalitatívne stanovenie prítomnosti prvkov v rozsahu od fluóru po amerícium, pričom sa osobitne požaduje detektor na zvýšenie citlivosti detekcie prvkov s nízkym protónovým číslom, resp. pre prvky fluór, sodík a horčík.

- Kvantitatívna analýza musí umožniť stanovenie prvkov v koncentračnom rozsahu od jednotiek ppm v prípade heterogénnych zmesí až do 100% zloženia v prípade čistých látok.

- Lineárny rozsah rýchlosti čítania impulzov detektormi musí byť najmenej 2 Mcps.

- Sústava detektorov a ich goniometrie musí byť konštruovaná ako samostatne izolovaná komora trvale umiestnená pod vákuom, a jej konštrukcia musí byť odolná proti prachu alebo zatečeniu kvapaliny zo vzorkovacej komory pri bežnom používaní.

- Optická dráha spektrometra musí disponovať sústavou filtrov pre optimalizáciu pomeru signálu k šumu v plnom rozsahu detekovateľných prvkov, vrátane potlačenia šumu spôsobeného materiálom anódy generujúcej budivé žiarenie.

- Musí byť k dispozícii možnosť analýzy negatívnej kontroly – stanovenie zloženia pozadia prázdnej vzorkovacej komory vyplnenej inertným technickým plynom, atmosférickým vzduchom, alebo vákuom.

Riadiaca jednotka a softvér

- Súčasťou dodávaného zariadenia musí byť počítač vo funkcii riadiacej jednotky, vybavený softvérom umožňujúci ovládanie a nastavenie podmienok analýzy, vyhodnocovania získavaných dát a vytvárania pracovného výstupu vo forme protokolu.

- Pracovné rozhranie musí umožňovať prevádzku v plnom analytickom výkone s minimálnym vstupom používateľa, ako aj možnosť prispôsobovania funkcii pre pokročilých užívateľov.

- Zariadenie musí byť vo výbave umožňujúcej analýzu bez potreby štandardov, t. j. musí umožňovať bezštandardovú kvantitatívnu analýzu vzoriek neznámeho zloženia.

- Musí byť k dispozícii možnosť kalibrácie a vytvárania digitálnej databázy spektier pomocou certifikovaných referenčných materiálov.

- Musí byť k dispozícii možnosť korekcie vplyvu spôsobeného matricou a interferenciou napr. pri vzorkách upravených riedením.

- Počítač konfigurovaný ako riadiaca jednotka k spektrometru musí pracovať v rozhraní operačného systému Windows s programovým balíkom MS Office.

- Súčasťou dodávky tohto komponentu musí byť farebná tlačiareň pre tlač protokolov a spektrálnych záznamov vo farebne rozlíšiteľných grafoch.

Technický laboratórny stôl

- Požaduje sa stôl s nosnosťou a rozmermi, ktoré postačujú pre umiestnenie dodávaného spektrometra.

- Nohy stola musia byť ukončené kolieskami a vybavené brzdou.

- Stôl musí byť vyrobený z chemicky odolného materiálu s neporéznym povrchom umožňujúcim ľahké čistenie.

Záložný zdroj

- Kapacita a výkon záložného zdroja musia postačovať na bezpečné ukončenie prevádzky dodávaného spektrometra postupným vypnutím zdroja röntgenového žiarenia v prípade nečakaného výpadku elektrického prúdu.

- Dodávateľ poskytuje servis záložného zdroja najmenej po dobu dohodnutej záručnej lehoty uvedenej vo všeobecných podmienkach.

Stolný mechanický mlyn

- Príslušenstvo určené na prípravu a homogenizáciu vzoriek pred analýzou.

- Zariadenie musí disponovať dostatočným výkonom pre spracovanie tvrdých materiálov, napr. stuhnutá živica, cementová hmota, hmota chemickej kotvy, horniny a pod.

- Podmienky mletia musia umožňovať spracovanie vzoriek štandardizovaným a reprodukovateľným spôsobom.

Manuálny hydraulický lis

- Pomocný prístroj k spektrometru umožňujúci lisovanie vzoriek do tabliet na analýzu.

- Tabletovaná vzorka musí mať rozmer a tvar použiteľný pre analýzu dodávaným spektrometrom.

- Lisovacie formy a ďalšie pomôcky potrebné na prácu s mlynom musia byť súčasťou dodávky.

- Musí umožňovať lisovanie tabliet štandardizovaným a reprodukovateľným spôsobom.

Súbor spotrebného materiálu

- Požaduje sa dodanie spotrebného materiálu v množstve potrebnom pre vykonanie 500 analýz.

- Musí zahŕňať kyvety a ochranné fólie, prípadne ďalšie pomôcky na vykonávanie analýz dodávaným spektrometrom.

- Musí zahŕňať aditívne prípravky - plniace a spojivové látky (napr. borax, vosk, celulóza a pod.) tak pre doplnenie objemu kyvety v prípade malého množstva vzorky, ako aj pre vytvorenie kompaktnej hmoty v prípade, ak je analyzovaná látka nesúdržná/drobivá.

- Ďalšie všeobecné požiadavky

- Požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa predmetu zákazky o poskytovaní autorizovaného servisu pre prípad servisnej opravy a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ.

- Zariadenie a príslušenstvo (t. j. spektrometer, počítač, záložný zdroj, mechanický mlyn, hydraulický lis) musia spĺňať požiadavky certifikátu CE a súčasťou dodávky musí byť prehlásenie o zhode so smernicou 2006/42/EÚ o bezpečnosti strojových zariadení, smernicou 2014/35/EÚ o bezpečnosti elektrických zariadení a smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite.

- Na všetky komponenty predmetu zákazky poskytuje dodávateľ záručnú dobu 2 roky.

- Dodávateľ vykoná počas záručnej doby profylaktickú kontrolu raz za rok pre nasledovné komponenty: spektrometer a jeho súčasti, záložný zdroj a mechanický mlyn.

- Dopravu predmetu zákazky na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ.

- Po dodaní predmetu zákazky sa požaduje vykonať overenie funkčnosti a správnosti meradla, dodávateľ vydá k tomuto úkonu osvedčenie alebo certifikát.

- Dodávateľ zabezpečí zaškolenie obsluhy pre 6 osôb.

- Požaduje sa návod na použitie v slovenskom alebo v českom jazyku.

- Požaduje sa dodanie odbornej literatúry: „X-Ray Fluorescence Spectroscopy for Laboratory Applications (2021); Haschke M., Flock J., Haller M.; vyd. Wiley; ISBN: 9783527344635“.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Cena musí zahŕňať všetky náklady vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia, vykládky, balného, likvidácie obalov, zaškolenia obsluhy a záruku po dobu 2 rokov od dodania predmetu zákazky.

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru a celkovým opisom predmetu zákazky.