## List1
Příloha č. 3 - technická specifikace zboží
Část 7 - Operační rukavice latexové bez pudru
Položka č. | Název zboží | Účel použití dle norem a směrnic ES certifikáty, fyzikální vlastnosti | Technické parametry, základní specifikace | Splnění požadovaného tech. parametru a základní specifikace ANO x NE (každý účastník doplní do tabulky ano či ne, podle toho, zda je požadavek splněn)
1 | rukavice operační latexové bez pudru pro mikrochirurgii velikost 6 | dle EN 455 * EN 420 * EN ISO 374 - část 1, 4, 5 * EN 16523-1:2015 * ASTM F1671 * Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích * Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích - kategorie III * síla při roztržení ≥ 9 N * AQL 1,5 nebo nižší * délka rukavice (střední hodnota) ≥ 260mm * množství zbytkového pudru ≤ 2 mg / rukavice * hladina proteinu max. 50 ug/g * EN ISO 13485 | Materiál rukavice přírodní měkký latex, bez pudru. Hladina proteinu max. 50 ug/g. Vnitřní povrch rukavic potažen polymerem, díky kterému dochází ke snadnému oblékání rukavic i při vlhkých rukách, rukavice se netrhají při nasazování. Mikrodrsná úprava povrchu rukavice včetně prstů, která zabraňuje prokluzování nástrojů, usnadňuje úchop a manipulaci s nimi ve vlhkých i suchých podmínkách. Ergonomický, anatomický tvar s rovnými nebo zahnutými prsty. Jasně daný pár rukavic levá/pravá. Kónická manžeta s rovnoměrně rolovaným lemem nebo rovným lemem, který poskytuje bezpečné olemování pláště, včetně dobrého přilnutí na zápěstí a zabraňuje svinutí navléknuté rukavice. Velikost rukavice je vytištěna na rukavici. Doteková citlivost, nepropustnost, hypoalergenita, dostatečně vysoká pružnost. Rukavice nesmí být slepené, spečené a přilepené k ochrannému papíru. V průběhu operace se rukavice nevytahují, nezvětšují se, nedělají se tzv. žabí prsty, netvoří se žmolky uvnitř rukavic, nedochází k perforaci. Sterilní sáček s peel efektem, který umožňuje aseptické vyjmutí rukavic z obalu. Obal se při otevírání netrhá. Pár rukavic levá/pravá s přehnutou manžetou jsou uloženy v papírovém krycím obalu. Jednorázové použití, sterilní zabalení rukavic.
2 | rukavice operační latexové bez pudru pro mikrochirurgii velikost 6,5
3 | rukavice operační latexové bez pudru pro mikrochirurgii velikost 7
4 | rukavice operační latexové bez pudru pro mikrochirurgii velikost 7,5
5 | rukavice operační latexové bez pudru pro mikrochirurgii velikost 8
6 | rukavice operační latexové bez pudru pro mikrochirurgii velikost 8,5