## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požaduje sa jednorazové dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov a príslušenstva.
Monitor vitálnych funkcií |  | xxx
1. | Všeobecné vlastnosti monitora:
1.1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií, ktorý umožňuje monitorovanie EKG (ST segment), respirácie, SpO2, neinvazívny TK, 4x invazívny TK, 2x teplota, EtCO2, gas analýza, spirometriu interným alebo externým modulom/monitorom, nepriamu kalorimetriu interným alebo externým modulom/monitorom, entropie alebo BIS, meranie hemodynamiky termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom, meranie hemodynamiky transpulmonálnou termodilúciou, NMT a regionálnej saturácie rSO2 v každom monitore.
1.2 | Priehľadný farebný dotykový displey uhlopriečky min. 15" a min. 19" v počte podľa požiadaviek uvedených nižšie
1.3 | Maximálna hmotnosť kompletného monitora 15 kg
1.4 | elektrické napájanie 230V / 50Hz
1.5 | možnosť uchytenia na statív/rameno a položenia na policu
1.6 | Monitor min. 15" musí byť položiteľný na policu rozmerov 37 cm x 37 cm
1.7 | možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie min. 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť.
1.8 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke min. 48 hod.
1.9 | Možnosť úplného stíšenia všetkých alarmov užívateľom
1.10 | Užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov
1.11 | Vstupy pre zásuvné moduly - monitor uhlopriečky min. 15" musí mať aspoň 4 vstupy a monitor uhlopriečky min. 19" musí mať aspoň 5 vstupov
1.12 | Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
1.13 | Monitor vitálnych funkcií s výstupom na externý displej
1.14 | Monitor vitálnych funkcií s možnosťou pripojenia čítačky čiarových kódov
1.15 | Monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
1.16 | Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
1.17 | možnosť monitorov o pripojenie IV techniky, ventilačnej techniky
1.18 | monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG
1.19 | monitor vitálnych funkcii má mať možnosť pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS (keď bude toto pripojenie funkčné)
1.20 | možnosť pripojenia modulu spirometrie a nepriamej kalorimetrie interným alebo externým modulom/zariadením
1.21 | možnosť pripojenia modulu ScvO2 a SvO2 interným alebo externým modulom/zariadením
1.22 | Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).
1.23 | Monitor musí mať diagram elektród EKG pre správne umiestnenie elektród a pre kontrolu kvality zaznamenaného signálu
Požadované monitory a moduly pripojiteľné k monitorom |  | xxx
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 15"
Položka č. 2 - Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 19"
Položka č. 3 - modul merania EKG, NIBP, IBP 4x, teplota 2 miesta, respirácia, SpO2
Položka č. 4 - modul NMT
Položka č. 5 - modul entropie alebo BIS
Položka č. 6 - Modul EtCO2 a gas analyzér
Položka č. 7 - modul transpulmonálny CCO
Položka č. 8 - modul termodilučný pľúcnicový katéter
Vlastnosti jednotlivých modulov: |  | xxx
1. | Respirácia
1.1 | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 4-120 dych/min
1.2 | Detekcia apnoe
2. | Teplota
2.1 | Rozsah monitorovania teploty min. 25 - 45°C
2.2 | Meranie teplôt min. 2 miesta
2.3 | Rozsah presnosti merania min. ± 0,2°C
3. | EKG
3.1 | Možnosť EKG 3,5,12 zvodové
3.2 | Zobrazenie EKG krivky s možnosťou výberu zvodov
3.3 | Rozsah merania ST segmentu min. ± 2 mV
3.4 | Analýza ST segmentu samostatne pre všetky zvody
3.5 | Analýza arytmií, bradykardie
3.6 | Meranie Qt/Qtc intervalu
3.7 | Možnosť odoslať namerané EKG z pacientkého monitora na EKG server
3.8 | Prezretie posledného EKG pacienta s aktuálnym na obrazovke monitora
3.9 | Možnosť odoslať namerané a ulžené EKG z pamäte pacientkého monitora do SW analýzy Holtera na vykonanie holterovej analýzy
3.10 | Rozsah merania pulzu min. 30-240 úderov/min.
3.11 | Presnosť merania max ± 3 údery za min.
3.12 | Možnosť výberu zdroja merania pulzov z EKG, IBP a SpO2
4. | Saturácia O2
4.1 | Režim merania Spo2 automatický
4.2 | Zobrazenie pletyzmografickej krivky s možnosťou nastavenia veľkosti krivky
4.3 | Zobrazenie Perfusion Index (PI), oxygen content, index pletysmografickej variability (PVI)
4.4 | Možnosť úpravy hlasitosti zvukovej signalizácie SpO2
4.5 | Variabilný tón SpO2 podľa jej hodnôt
5. | NIBP
5.1 | Neinvazívny krvný tlak s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania minimálne v 6 rôznych nastaviteľných sekvenciách
5.2 | Meracia metóda oscilometrická/dvojhadicová
5.3 | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
5.4 | Rozsah merania systolického tlaku min. 30 - 240 mmHg
6. | IBP
6.1 | Rozsah merania invazívneho TK pre každý tlak min. -40 až 320 mmHg
6.2 | Počet meraných kanálov min. 4
6.3 | meranie PPV (pulse pressure variation)
6.4 | výber formátu zobrazenia invazívneho TK
6.5 | výber doby odozvy invaz. TK
6.6 | optimalizácia stupnice invaz. TK
7. | EtCO2
7.1 | meranie EtCO2 v mainstream alebo sidestream alebo microstream
7.2 | zobrazenie kapnografickej krivky, hodnôt EtCO2, FiCO2, RR, numerických a grafických trendov
8. | Gas analyzér
8.1 | zobrazenie inspiračných a expiračných hodnôt anestetík Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane, Desflurane, O2, CO2, N2O a MAC hodnoty
9. | Spirometria interným alebo externým modulom
9.1 | musí merať PPEAK, PPLAT, PPEEP, PEEPi, skutočný pomer I:E, poddajnosť pľúc C, odpor dýchacích ciest R
10. | Možnosť pripojenia nepriamej kalorimetrie interným alebo externým modulom/monitorom.
10.1 | musí zobrazovať hodnoty: spotreba kyslíka VO2, produkcia CO2 VCO2, energetický výdaj EE, respiračný kvocient RQ
11. | Neuromuskulárna blokáda
11.1 | Modul na meranie hladiny neuromuskulárneho bloku: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitým výbojom (DBS)
12. | Bispektrálny index
12.1 | BIS s digitálnym spracovaním signálov EEG pre parameter, ktorý koreluje s hladina hypnózy pacienta v rozsahu hodnôt 0 až 100
13. | Transpulmonálny kontinuálny srdcový výdaj
13.1 | Možnosť merania kontinuálneho srdcového výdaja metódou transpulmonálnej termodilúcie so zobrazením parametrov:
13.2 | Continuous cardiac output (CCO) ,cardiac output (CO), Stroke volume (SV), Stroke volume index (SVI), Cardiac index (CI), Continuous cardiac output index (CCI)
13.3 | Rozsah merania CO 0.1-15.0 l/min/m2 (Pulse contour cardiac output index)
13.4 | Ďalšie merané parametre:
13.5 | Global end-diastolic volume (GEDV)
13.6 | Global end-diastolic volume index (GEDI)
13.7 | Intrathoracic blood volume (ITBV)
13.8 | Intrathoracic blood volume index (ITBI)
13.9 | Stroke volume variation (SVV)
13.10 | Pulse pressure variation (PPV)
13.11 | Global ejection fraction (GEF)
13.12 | Cardiac function index (CFI)
13.13 | Index of left ventricular contractility (dPmx)
13.14 | Systemic vascular resistance (SVR)
13.15 | Systemic vascular resistance index (SVRI)
13.16 | Merané pľúcne parametre:
13.17 | Extravascular lung water (EVLW)
13.18 | Extravascular lung water index (ELWI)
13.19 | Cardiac power output (CPO)
13.20 | Cardiac power index (CPI)
13.21 | Pulmonary vascular permeability index (PVPI)
14. | Termodilučný srdcový výdaj
14.1 | Možnosť merania srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom so zobrazením parametrov:
14.2 | C.I., SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI
14.3 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami: CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, O2ER, DO2, DO2I, AaDO2, Qs/Qt
Položka č. 9 - Transportný modul monitora VF
1.1 | musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, telesnú teplotu, EtCO2
1.2 | farebná dotyková obrazovka s veľkosťou minimálne 6" s rozlíšením min. 1024x480 px
1.3 | prevádzka na internú batériu minimálne 3 hodiny so zobrazením zostávajúceho času prevádzky
1.4 | hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie max. 2 kg s odolnosťou na pád z výšky min. 1m
1.5 | dobíjanie modulu priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
1.6 | minimálny počet zobrazených kriviek - 3x
1.7 | automatická rotácia displeja podľa polohy transportného modulu min. o 90° a 180°
1.8 | grafické a numerické trendy všetkých monotorovaných parametrov v dĺžke min. 48 hodín
1.9 | transportný modul musí byť kompatibilný a priamo pripojiteľný s ľubovoľným monitorom vitálnych funkcií opísaným v položke 1 a 2
1.10 | pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu 0-100%
1.11 | meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu min. 40-300 úderov za minútu
1.12 | monitorovanie 12 -zvodového EKG
1.13 | analýza arytmií a analýza ST segmentu
1.14 | možnosť mechanického prichytenia monitora na infúzny stojan alebo eurolištu
1.15 | batériu môže vymeniť používateľ bez akéhokoľvek ďalšieho nástroja
1.16 | Minimálny rozsah pre merania HR od 30-240 úderov/min.
1.17 | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 4-120 dych/min
1.18 | Nepretržité neinvazívne monitorovanie nasledujúcich parametrov SpO2, plne integrované do transportného zásuvného modulu monitora bez potreby ďalších modulov a adaptérov: Pleth variability index, Oxygen content, Perfusion index
1.19 | Meranie pulzov pri SpO2 min. 30-240 úderov za minútu s presnosťou max. ± 3 údery za minútu
1.20 | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
1.21 | Rozsah merania systolického tlaku min. 30-240 mmHg
1.22 | Rozsah merania invazívneho tlaku krvi min. -40 až 320 mmHg
1.23 | Monitorovanie 12-zvodového EKG
1.24 | Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
1.25 | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu pre všetky zvody
1.26 | Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora
1.27 | Transportný modul musí mať možnosť priameho pripojenia do centrálnej stanice aj bez modulárneho monitora VF
Kompletné príslušenstvo v množstve podľa počtu požadovaných modulov: |  | xxx
Položka č. 10 - EKG káble pre 5 zvodové EKG
Položka č. 11 - EKG káble pre 12 zvodové EKG
Položka č. 12 - saturačný senzor ušný
Položka č. 13 - saturačný senzor prstový
Položka č. 14 - manžeta na meranie neinvazívneho tlaku krvi v troch veľkostiach spolu v počte
Položka č. 15 - káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy kompatibilné so spotrebným materiálom výrobcu Edwards
Položka č. 16 - káble pre meranie teploty napojiteľné na močový katéter s termistorom
Položka č. 17 - príslušenstvo pre modul kontinuálneho srdcového výdaja transpulmonálnou termodilúciou
Položka č. 18 - príslušenstvo pre modul srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom
Položka č. 19 - príslušenstvo pre modul entropie alebo BIS
Položka č. 20 - Príslušentvo pre modul merania EtCO2 a gas analyzér
Položka č. 21 - Centrála |  | xxx
1.1 | uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov za minimálne 72 hodín
1.2 | možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrálneho monitora.
1.3 | prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete
1.4 | možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov
1.5 | umožnenie stanice k úplnemu prístupu k nastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch
1.6 | možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch
1.7 | kalkulácie a analýzy: liekové, laboratárne, hemodynamické, oxygenačné, ventilačné, možnosť robiť poznámky ku stavu, možnosť robiť objednania výkonov ak je centrála zapojená do NIS
1.8 | možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku
1.9 | podpora IKT štandardu HL7, možná kompatibilita s inými informačnými systémami
1.10 | počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 16 ks
1.11 | veľkosť farebnej obrazovky - min. 21 palcov
1.12 | pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 144 hod.
1.13 | Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.
1.14 | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).
1.15 | Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálnej stanice (pre všetky úrovne alarmu) alebo lokálne na monitore VF
1.16 | laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanice a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4
1.17 | Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne
1.18 | Centrálna stanica: musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie pacientskych údajov s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore
1.19 | Centrálna stanica: musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.
1.20 | Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
1.21 | Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice
1.22 | Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie
1.23 | Centrálna stanica musí mať možnosť pre zobrazenie a archiváciu dát z monitorov vitálnych funkcií v lekárskom zázname každého pacienta v NIS (keď bude toto pripojenie funkčné)
1.24 | Možnosť odoslať namerané a uložené EKG z pamäte pacientkého monitora do SW analýzy Holtera na vykonanie holterovej analýzy
1.25 | Centrálna stanica musí v sektore pre pacienta na hlavnej obrazovke zobraziť min. 8 vĺn na pacienta
1.26 | Centrálna stanica musí podporovať zobrazenie s vysokým rozlíšením (minimálne 1920x1080)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | CPV kód | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 15" | ks | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 19" | ks | 11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | modul merania EKG, NIBP, IBP 4x, teplota 2 miesta, respirácia, SpO2 | ks | 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | modul NMT | ks | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | modul entropie alebo BIS | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | modul merania EtCO2 a gas analyzér | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | modul transpulmonálny CCO | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | modul termodilučný pľúcnicový katéter | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Transportný modul monitora VF | ks | 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EKG káble pre 5 zvodové EKG | ks | 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EKG káble pre 12 zvodové EKG | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | saturačný senzor ušný | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | saturačný senzor prstový | ks | 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | manžeta na meranie neinvazívneho tlaku krvi v troch veľkostiach spolu v počte | ks | 87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy kompatibilné so spotrebným materiálom výrobcu Edwards | ks | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | káble pre meranie teploty napojiteľné na močový katéter s termistorom | ks | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | príslušenstvo pre modul kontinuálneho srdcového výdaja transpulmonálnou termodilúciou | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | príslušenstvo pre modul srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | príslušenstvo pre modul entropie alebo BIS | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | príslušenstvo pre modul merania EtCO2 a gas analyzér | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Centrála | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SPOLU za predmet zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania |  |  |  |  | pracovných dní
2. | Záručná doba |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | v EUR bez DPH na hodinu
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA PODĽA § 32 ODS. 7 a ODS. 8 ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
I. | nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
I. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač