OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Diagnostické ultrazvukové prístroje pre potreby ambulantnej reumatológie, ORL a urológie vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Diagnostické ultrazvukové prístroje pre potreby ambulantnej reumatológie, ORL a urológie vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru ktorým deklaruje splnenie, resp. nesplnenie verejným obstarávateľom definovaných požiadaviek predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru). Uchádzač zároveň uvedenie popis funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |
| 1.1 | Stacionárny ultrazvukový prístroj | 3 ks |  |
| 1.2 | Farebný zobrazovací monitor nastaviteľný výškovo a stranovo | áno |  |
| 1.3 | Veľkosť zobrazovacieho monitoru | min. 21,5 palca |  |
| 1.4 | Rozlíšenie zobrazovacieho monitora | min. 1920x1080 px |  |
| 1.5 | Svietivosť zobrazovacieho monitora | min. 300 cd/m2 |  |
| 1.6 | Dotykový ovládací monitor | min. 10 palca |  |
| 1.7 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1900 Hz |  |
| 1.8 | Dynamický rozsah | min. 300 dB |  |
| 1.9 | Frekvenčný rozsah zariadenia | min. 1-18 MHz |  |
| 1.10 | Maximálna zobrazovaná hĺbka | min. 400 mm |  |
| 1.11 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ | áno |  |
| 1.12 | Automatická optimalizácia B obrazu, CFM a dopplerovskej krivky | áno |  |
| 1.13 | Automatické meranie dopplerovského spektra | áno |  |
| 1.14 | Technológia potlačenia šumu | áno |  |
| 1.15 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 1.16 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno |  |
| 1.17 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach | áno |  |
| 1.18 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | min. 1,0-23,0 kHz |  |
| 1.19 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno |  |
| 1.20 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno |  |
| 1.21 | Pulzný spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line | áno |  |
| 1.22 | Prístroj musí podporovať PW Doppler s vysokou frekvenciou pulzov (HPRF) | áno |  |
| 1.23 | Tissue Doppler Imaging | áno |  |
| 1.24 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | áno |  |
| 1.25 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 1.26 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
| 1.27 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 1.28 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 1.29 | Quad view zobrazenie | áno |  |
| 1.30 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase | áno |  |
| 1.31 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| 1.32 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno |  |
| 1.33 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno |  |
| 1.34 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
| 1.35 | Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom | áno |  |
| 1.36 | Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom | áno |  |
| 1.37 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno |  |
| 1.38 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno |  |
| 1.39 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 1.40 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |
| 1.41 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 1.42 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšší | áno |  |
| 1.43 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov - aj u 3D/4D objemových dát | áno |  |
| 1.44 | Panoramatické zobrazenie | áno |  |
| 1.45 | Musí mať možnosť rozšírenia o softvér umožňujúci automatickú fúziu dát z USG/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách (ORL, reumatológia) | áno |  |
| 1.46 | Podpora single crystal alebo matrixovej technológie na požadovaných sondách | áno |  |
| 1.47 | Porty: USB (4x) a Ethernet | áno |  |
| 1.48 | Wifi modul | áno |  |
| 1.49 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 1.50 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 4 ks |  |
| 1.51 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel | áno |  |
| 1.52 | Ovládanie pomocou trackballu alebo ekvivalent | áno |  |
| 1.53 | Alfanumerická klávesnica ako intergrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát | áno |  |
| 1.54 | Batériová prevádzka | áno |  |
| 1.55 | Čiernobiela tlačiareň | áno |  |
| 1.56 | Interný HDD s kapacitou | min. 500 GB |  |
| 1.57 | Export dát vo formáte: .avi, .jpeg, DICOM | áno |  |
| 1.58 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) | áno |  |
| 1.59 | Kontinuálny spektrálny CW doppler s s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line | áno |  |
| 1.60 | 2x softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie (ORL, urológia) | áno |  |
| 1.61 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno |  |
| 1.62 | Strain elastografia | áno |  |
| 1.63 | 2x Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky (ORL, urológia) | áno |  |
| 1.64 | Softvér pre automatickú fúziu obrazových dát z CT/MR so živým USG obrazom, dodaný so všetkými potrebnými komponentmi pre plnohodnotnú funkčnosť na konvexnej aj lineárnej sonde. (urológia) | áno |  |
| 1.65 | 1x Urologické kalkulácie | áno |  |
| 1.66 | 2x Vysokofrekvenčný pulzný doppler (HPRF), (ORL, reumatológia) | áno |  |
| 1.67 | 1x Muskuloskeletárny softvér (reumatológia) | áno |  |
| 1.68 | 1x 2D konvexná sonda, s počtom elementov min. 156 a hĺbkou zobrazenia min. 330 mm, vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra (urológia) | min. 1-5,5 MHz* |  |
| 1.69 | 2D lineárna sonda, plocha min. 50 mm (urológia) | min. 2-14 MHz* |  |
| 1.70 | 2D lineárna sonda, plocha min. 37 mm (reumatológia, ORL) | min. 5-18 MHz* |  |
| 1.71 | 2D lineárna sonda, plocha max. 53 mm (ORL) | min. 3-8 MHz* |  |
| 1.72 | 1x 2D vysokofrekvenčná lineárna "hockey-stick" sonda, s počtom elementov min. 192 (reumatológia) | min. 12-18 MHz* |  |
| 1.73 | 1x Transrektálna sonda (urológia) | min. 5-9 MHz* |  |
| * Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný. |  |  |  |
| 2 | Školenie |  |  |
| 2.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia | áno |  |
| 3 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 3.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 3.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 3.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.7 | Bez vyzvania vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene | áno |  |
| 3.8 | Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene | áno |  |
| 3.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno |  |
| 3.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno |  |
| 3.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje | áno/nie |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača