Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je zabezpečenie recirkulačných chladičov pre rotačné vákuové odparky s novými štandardami využitím najnovších inovácií a udržateľnej technológie. Použitie prírodného chladiva v kombinácii s najmodernejšími komponentmi umožňuje ekologickú prácu pri nízkej hladine hluku, bez zbytočného plytvania vodou a zároveň udržateľným vysokým chladiacim výkonom. Obrovskou výhodou chladiaceho zariadenia je schopnosť regulovať teplotu chladenia, čím sa znižujú prevádzkové náklady a médium potrebné na chladenie cirkuluje v uzavretom okruhu, ktoré vydrží po dlhú dobu, kým je potrebné ho vymeniť. Od vychladnutia...

Úplné výsledky sa nepodarilo načítať

Skúsiť znova

Opakuje sa pokus…

Úplné výsledky sa nepodarilo načítať

Skúsiť znova

Opakuje sa pokus…

Náklady na elektrickú energiu na prevádzku sú

The cost of electricity for operation is

Náklady na elektrinu za prevádzku sú

Electricity costs for operation are

Úplné výsledky sa nepodarilo načítať

Skúsiť znova

Opakuje sa pokus…

Úplné výsledky sa nepodarilo načítať

Skúsiť znova

Opakuje sa pokus…

Hlavný kód CPV:

42943500-3	Recirkulačné chladiče

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre,

Plynárenská 25, 949 01 Nitra - Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 – 1 ks;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča - Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 – 1 ks;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov - Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 2 – 1 ks.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu

| Predmet zákazky č. | Názov zostavy / zariadenia | Požadovaný počet/ rozsah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 | 2 ks |
| 2. | Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 2 | 1 ks |

Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 sa obstaráva v celkovom počte 2 zostavy. Jedna zostava pre kontrolného chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči a jedna zostava pre kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre.

Jedna zostava Recirkulačného chladiča pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 zahŕňa nasledujúce komponenty a príslušenstvo:

| Predmet zákazky č. | Názov komponentu/ príslušenstva | Počet/ rozsah | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chladiace zariadenie | 1 | Voľne stojace a efektívne chladiace zariadenie s nízkoenergetickými ventilátormi. |
|  |  |  | Šetrný k životnému prostrediu využívaním prírodných chladív. |
|  |  |  | Vysoký výkon pre rýchle dosiahnutie cieľovej teploty. |
|  |  |  | Šírkou prístroja od 350 – do 360 mm, výškou od 450 – do 460 mm a hĺbkou od 500 – do 510 mm. |
|  |  |  | Dotykový ovládač so skleneným povrchom a integrovaným ukazovateľom hladiny. |
|  |  |  | Rozlíšenie displeja 0,1 K. |
|  |  |  | Nádrž na chladiacu kvapalinu od min. 5-6 L do max. 8-10 L. |
|  |  |  | Rozsah teplôt od – 10 °C až + 40 °C, s teplotnou stálosťou +/- 0,5 °C. |
|  |  |  | Nízka úroveň hluku 48 - 50 dB(A). |
|  |  |  | Prietokový tlak max. 2,8 bar. |
|  |  |  | Max. prevádzkový tlak 25 bar. |
|  |  |  | Max. prietok 10,5 L/min. |
|  |  |  | Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz. |
|  |  |  | Spotreba energie 500 W. |
|  |  |  | Trieda ochrany IP 20. |
|  |  |  | Hmotnosť od 38 – do 40 kg. |
|  | Príslušenstvo | 1 | Silikónové hadice s vhodným priemerom na inštaláciu zariadenia k rotačnej vákuovej odparke dĺžky 25 m. |
|  |  | 2 | Termálna kvapalina určená pre recirkulačný chladič výhradne odporúčaná výrobcom dodaného zariadenia o objeme 10 L. |
|  | Ďalšie požiadavky |  | Dodanie na adresy príslušných pracovísk. Predávajúci zabezpečí inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí a jeho nastavenia. |
|  |  |  | Školenie obsluhy 6 zamestnancov na každom pracovisku (Nitra aj Slovenská Ľupča). |
|  |  |  | Záruka sa požaduje v trvaní najmenej 24 mesiacov odo dňa odoslania a inštalovania. |
|  |  |  | Počas záručnej doby je predávajúci povinný poskytnúť servisné služby k predmetu zmluvy, t. j. záručný servis, opravy a bezplatné telefonické konzultácie. |
|  |  |  | Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. |
|  |  |  | Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. |

Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 2 sa obstaráva v celkovom počte 1 zostava pre kontrolného chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove.

Jedna zostava Recirkulačného chladiča pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 2 zahŕňa nasledujúce komponenty a príslušenstvo:

| Predmet zákazky č. | Názov komponentu/ príslušenstva | Počet/ rozsah | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Chladiace zariadenie | 1 | Voľne stojace a efektívne chladiace zariadenie s nízkoenergetickými ventilátormi. |
|  |  |  | Šetrný k životnému prostrediu využívaním prírodných chladív. |
|  |  |  | Vysoký výkon pre rýchle dosiahnutie cieľovej teploty a možnosti napojenia viacerých odparovacích systémov. |
|  |  |  | Šírkou prístroja od 370 – do 390 mm, výškou od 450 – do 470 mm a hĺbkou od 610 – do 630 mm. |
|  |  |  | Dotykový ovládač so skleneným povrchom a integrovaným ukazovateľom hladiny. |
|  |  |  | Rozlíšenie displeja 0,1 K. |
|  |  |  | Nádrž na chladiacu kvapalinu od min. 8 – 9 L do max. 12 – 14 L. |
|  |  |  | Rozsah teplôt od – 10 °C až + 40 °C, s teplotnou stálosťou +/- 0,5 °C. |
|  |  |  | Nízka úroveň hluku 48 - 50 dB(A). |
|  |  |  | Prietokový tlak max. 2,8 bar. |
|  |  |  | Max. prevádzkový tlak 25 bar. |
|  |  |  | Max. prietok 10,5 L/min. |
|  |  |  | Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz. |
|  |  |  | Spotreba energie 650 W. |
|  |  |  | Trieda ochrany IP 20. |
|  |  |  | Hmotnosť od 40 – do 42 kg. |
|  | Príslušenstvo | 1 | Silikónové hadice s vhodným priemerom na inštaláciu zariadenia k rotačnej vákuovej odparke dĺžky 25 m. |
|  |  | 3 | Termálna kvapalina určená pre recirkulačný chladič výhradne odporúčaná výrobcom dodaného zariadenia o objeme 20 L. |
|  | Ďalšie požiadavky |  | Dodanie na adresu príslušného pracoviska. Predávajúci zabezpečí inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí a jeho nastavenia. |
|  |  |  | Školenie obsluhy 6 zamestnancov na pracovisku (Jasov). |
|  |  |  | Záruka sa požaduje v trvaní najmenej 24 mesiacov odo dňa odoslania a inštalovania. |
|  |  |  | Počas záručnej doby je predávajúci povinný poskytnúť servisné služby k predmetu zmluvy, t. j. záručný servis, opravy a bezplatné telefonické konzultácie. |
|  |  |  | Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. |
|  |  |  | Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. |

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.