OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: 4K/ICG laparoskopická zostava vrátane súvisiacich služieb pre potreby II. chirurgickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | 4K/ICG laparoskopická zostava vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | 4K video procesor, 1 ks |  |  |
| 1.1 | Samostatný video procesor pre endoskopické zobrazovanie v 4K, s podporou ICG fluorescenčného zobrazovania (IR) v jednom systéme | áno |  |
| 1.2 | Možnosť integrácie 4K, 3D a IR pozorovania (po doplnení softvéru) v jednom systéme | áno |  |
| 1.3 | Zobrazovací systém s rozlíšením obrazu 4K UHD | min. 3840 x 2160 pixel |  |
| 1.4 | Pomer strán 16:9 | áno |  |
| 1.5 | Zobrazovacie režimy: min. NBI (Narrow Band Imaging), YE (Yellow Enhancement) a ICG fluorescenčný režim(Infračervené zobrazenie,IR) | áno |  |
| 1.6 | Systém musí umožňovať konfiguráciu pomocou softvéru a aktualizáciu cez port prenosnej pamäte | áno |  |
| 1.7 | Elektronický zoom (zväčšenie bez straty kvality obrazu): 4K režim min. 6 úrovní (×1,0, ×1,2, ×1,4, ×1,6, ×1,8, ×2,0) 2D režim min. 3 úrovne (×1,0, ×1,2, ×1,5) | áno |  |
| 1.8 | Ovládanie cez dotykový displej procesora a ovládacie tlačidlá kamerovej hlavy | áno |  |
| 1.9 | Automatické aj manuálne nastavenie jasu | áno |  |
| 1.10 | Individuálne nastavenie farebných parametrov | áno |  |
| 1.11 | Výstupy na 2D a 3D zobrazenie | 12G-SDI (4K), 3G-SDI (4K), 3G/HD-SDI |  |
| 1.12 | Zobrazenie nastavení na endoskopickom monitore podľa potreby operatéra | áno |  |
| 1.13 | White balance (vyváženie bielej): tlačidlom alebo cez menu, alebo ekvivalent | áno |  |
| 1.14 | Snímanie technológiou CMOS čipu s vysokým rozlíšením | áno |  |
| 1.15 | Predvoľba pre nastavenie údajov pacientskych dát vo forme: ID pacienta, meno pacienta, rok, vek, dátum narodenia, komentár | áno |  |
| 1.16 | Funkcia obráteného obrazu – napr. pre mikroskopické nahrávanie počas operácie | áno |  |
| 1.17 | Kompatibilita s HDTV snímacím zariadením s ohybnou distálnou časťou ovládateľnou v minimálne 4 smeroch a s pracovným priemerom max. 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia | áno |  |
| 2 | Kamerová snímacia hlava, 1ks |  |  |
| 2.1 | Reálne (hardvérové) rozlíšenie kamerovej hlavy | 4K UHD, min 3840 x 2160 pixel |  |
| 2.2 | Hmotnosť kamerovej hlavy | max. 295g |  |
| 2.3 | Medicínsky atest | áno |  |
| 2.4 | Systém snímania | 1x CMOS snímač |  |
| 2.5 | Možnosti zaostrovania min. True 4K, Powered, Autofocus (O-AF) a cieľové zaostrenie (C-AF) – bez nutnosti manuálneho zásahu | áno |  |
| 2.6 | Režimy pozorovania | NBI, IR, elektronický zoom |  |
| 2.7 | Podporovaná technológia EDOF (Extended Depth Of Field) alebo ekvivalent | áno |  |
| 2.8 | Ohnisková vzdialenosť (f) | 19,7 mm |  |
| 2.9 | Púzdro kamerovej hlavy z ľahčeného kovu | áno |  |
| 2.10 | Hlavica sterilizovateľná nízkoteplotnou sterilizáciou (Steris V-PRO® maX a STERRAD®), autoklávovateľná | áno |  |
| 2.11 | Vrátane napájacieho kábla | s priemerom 5,1 mm a dĺžkou min 3 m |  |
| 3 | LED svetelný zdroj, 1ks |  |  |
| 3.1 | Samostatný plnofarebný infračervený LED svetelný zdroj | áno |  |
| 3.2 | Automatická úprava intenzity svetla v závislosti od aktuálnej potreby operačného poľa | áno |  |
| 3.3 | Možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia | áno |  |
| 3.4 | Možnosť vyšetrenia v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom | áno |  |
| 3.5 | Intenzita svetla | max. 5,64 W |  |
| 3.6 | Expozícia | min. 17 krokov |  |
| 3.7 | Režim normálneho pozorovania svetla | áno |  |
| 3.8 | Režimy pozorovania NBI | áno |  |
| 3.9 | Režim pozorovania IR | áno |  |
| 3.10 | Režim pozorovania YE- yellow enhacement- lepšie rozpoznávanie nervových štruktúr v tukovom tkanive | áno |  |
| 3.11 | Režim „Fluorescence Imagining Overlay Mode“ | áno |  |
| 3.12 | Režim pozorovania 3D | áno |  |
| 4 | 4K Medicínsky monitor 1 ks |  |  |
| 4.1 | Operačný monitor s LED podsvietením | áno |  |
| 4.2 | Uhlopriečka monitora | min. 31“ |  |
| 4.3 | Pomer strán 16:9 | áno |  |
| 4.4 | Monitor musí mať široké pozorovacie uhly | min. 89° v každom smere (hore, dole, vľavo, vpravo), pri kontraste ≥ 10:1 |  |
| 4.5 | Vysoké rozlíšenie obrazu | 4K UHD, min. 3840x 2160 pixel |  |
| 4.6 | Monitor musí podporovať hardvérový zoom s možnosťou zväčšenia | min. 1x, 1,2x, 1,5x, 2x |  |
| 4.7 | Podpora zobrazovania 2D signálu vo formáte HD aj 4K | áno |  |
| 4.8 | Medicínsky atest | áno |  |
| 4.9 | Video vstupy: | HDMI, DVI-D, DisplayPort, SDI (vrátane 12G-SDI) |  |
| 4.10 | Vstupy pre diaľkové ovládanie | RS-232C, LAN, stereo jack |  |
| 4.11 | Napájanie | cez AC vstup (100–240 V, 50/60 Hz) aj DC vstup (26 V) |  |
| 5 | Stojan pre endoskopickú zostavu 1 ks |  |  |
| 5.1 | Zabudované pohyblivé výškovo a smerovo nastaviteľné rameno pre monitor | áno |  |
| 5.2 | Integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom | áno |  |
| 5.3 | Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | áno |  |
| 5.4 | Držiak kamerovej hlavice | áno |  |
| 5.5 | Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach, min. 2 brzdené | áno |  |
| 5.6 | Stojan odolný voči konvenčným dezinfektom | áno |  |
| 6 | Školenie |  |  |
| 6.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia | áno |  |
| 7 | Ostatné požiadavky |  |  |
| 7.1 | Návod v slovenskom alebo českom jazyku | áno |  |
| 7.2 | Dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu na predaj a údržbu zariadenia | áno |  |
| 8 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 8.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 8.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 8.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 8.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 8.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 8.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 8.7 | Bez vyzvania vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene | áno |  |
| 8.8 | Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene | áno |  |
| 8.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno |  |
| 8.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno |  |
| 8.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje | áno/nie |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača