Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Predmetom zákazky je „Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku“.

- Hlavný kód CPV:

42943500-3	Recirkulačné chladiče

- S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí a jeho nastavenia.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

- Miestom dodania je:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra - Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 – 1 ks;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča - Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 – 1 ks;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove, Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov - Recirkulačný chladič pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 2 – 1 ks.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verejný obstarávateľ požaduje 2 zostavy. Jedna zostava recirkulačného chladiča pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 1 zahŕňa nasledovné komponenty: |  |  |  |
| Položka č. 1 – Chladiace zariadenie |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Voľne stojace a efektívne chladiace zariadenie s nízkoenergetickými ventilátormi. |  | N/A |  |
| Šetrný k životnému prostrediu využívaním prírodných chladív. |  | N/A |  |
| Vysoký výkon pre rýchle dosiahnutie cieľovej teploty. |  | N/A |  |
| Šírka prístroja od 350 – do 360 mm Výška od 450 – do 460 mm Hĺbkou od 500 – do 510 mm. |  |  | N/A |
| Dotykový ovládač so skleneným povrchom a integrovaným ukazovateľom hladiny. |  | N/A |  |
| Rozlíšenie displeja 0,1 K. |  |  | N/A |
| Nádrž na chladiacu kvapalinu od min. 5 – 6 L do max. 8 – 10 L. |  |  | N/A |
| Rozsah teplôt od – 10 °C až + 40 °C, s teplotnou stálosťou +/- 0,5 °C. |  |  | N/A |
| Nízka úroveň hluku 48 - 50 dB(A). |  |  | N/A |
| Prietokový tlak max. 2,8 bar. |  |  | N/A |
| Max. prevádzkový tlak 25 bar. |  |  | N/A |
| Max. prietok 10,5 L/min. |  |  | N/A |
| Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz. |  | N/A |  |
| Spotreba energie 500 W. |  | N/A |  |
| Trieda ochrany IP 20. |  | N/A |  |
| Hmotnosť od 38 – do 40 kg. |  |  | N/A |
| Položka č. 2 – Príslušenstvo |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list na každú položku zvlášť: |  | 1. | N/A |
|  |  | 2. |  |
| 1.Silikónová hadica s vhodným priemerom na inštaláciu zariadenia k rotačnej vákuovej odparke dĺžky 25 m 1 ks. |  |  | N/A |
| 2.Termálna kvapalina určená pre recirkulačný chladič výhradne odporúčaná výrobcom dodaného zariadenia o objeme 10 L 2 ks. |  |  | N/A |

| Položka č. 3 – Ďalšie požiadavky | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Požaduje sa zaškolenie 6 osôb na obsluhu prístroja na každom mieste plnenia, ktorá je zahrnutá v cene. Školenie je potrebné vykonať pri inštalácií prístroja hneď na každom jednom pracovisku KCHL v trvaní 2 hodín. | N/A |  |
| Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. | N/A |  |
| Počas záručnej doby je predávajúci povinný poskytnúť servisné služby k predmetu zmluvy, t. j. záručný servis, opravy a bezplatné telefonické konzultácie. | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verejný obstarávateľ požaduje 1 zostavu. Jedna zostava recirkulačného chladiča pre rotačnú vákuovú odparku s príslušenstvom Typ 2 zahŕňa nasledovné komponenty: |  |  |  |
| Položka č. 1 – Chladiace zariadenie |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Voľne stojace a efektívne chladiace zariadenie s nízkoenergetickými ventilátormi. |  | N/A |  |
| Šetrný k životnému prostrediu využívaním prírodných chladív. |  | N/A |  |
| Vysoký výkon pre rýchle dosiahnutie cieľovej teploty a možnosti napojenia viacerých odparovacích systémov. |  | N/A |  |
| Šírka prístroja od 370 – do 390 mm Výška od 450 – do 470 mm Hĺbka od 610 – do 630 mm. |  | N/A |  |
| Dotykový ovládač so skleneným povrchom a integrovaným ukazovateľom hladiny. |  |  | N/A |
| Rozlíšenie displeja 0,1 K. |  | N/A |  |
| Nádrž na chladiacu kvapalinu od min. 8 – 9 L do max. 12 – 14 L. |  |  | N/A |
| Rozsah teplôt od – 10 °C až + 40 °C, s teplotnou stálosťou +/- 0,5 °C. |  |  | N/A |
| Nízka úroveň hluku 48 - 50 dB(A). |  |  | N/A |
| Prietokový tlak max. 2,8 bar. |  |  | N/A |
| Max. prevádzkový tlak 25 bar. |  |  | N/A |
| Max. prietok 10,5 L/min. |  |  | N/A |
| Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz. |  |  | N/A |
| Spotreba energie 650 W. |  | N/A |  |
| Trieda ochrany IP 20. |  | N/A |  |
| Hmotnosť od 40 – do 42 kg. |  | N/A |  |
| Položka č. 2 – Príslušenstvo |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list na každú položku zvlášť: |  | 1. | N/A |
|  |  | 2. |  |
| 1.Silikónové hadice s vhodným priemerom na inštaláciu zariadenia k rotačnej vákuovej odparke dĺžky 25 m 1 ks. |  | 1N/A |  |
| 2.Termálna kvapalina určená pre recirkulačný chladič výhradne odporúčaná výrobcom dodaného zariadenia o objeme 20 L 3 ks. |  | N/A |  |

| Položka č. 3 – Ďalšie požiadavky | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Požaduje sa zaškolenie 6 osôb na obsluhu prístroja na každom mieste plnenia, ktorá je zahrnutá v cene. Školenie je potrebné vykonať pri inštalácií prístroja hneď na každom jednom pracovisku KCHL v trvaní 2 hodín. | N/A |  |
| Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. | N/A |  |
| Počas záručnej doby je predávajúci povinný poskytnúť servisné služby k predmetu zmluvy, t. j. záručný servis, opravy a bezplatné telefonické konzultácie. | N/A |  |

Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.