OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 5

Predmet zákazky: Rukavice lekárske jednorazové

Predmetom zákazky sú: „Rukavice lekárske jednorazové“  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  vrátane súvisiacich služieb dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania  na obdobie 36  mesiacov.

Časť č. 5: RUKAVICE JEDNORAZOVÉ CHIRURGICKÉ STERILNÉ SYNTETICKÉ

Položka A: Rukavice jednorazové sterilné proti ionizujúcemu žiareniu

Položka B : Rukavice jednorazové sterilné syntetické

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

| Časť č. 5 RUKAVICE JEDNORAZOVÉ CHIRURGICKÉ STERILNÉ SYNTETICKÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Rukavice jednorazové sterilné proti ionizujúcemu žiareniu |  |  |  |
| Platný ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Referenčné číslo výrobku |  |  |  |
| Obchodný názov výrobku |  |  |  |
| *Klasifikácia zdravotníckej pomôcky |  |  |  |
| **Kategória Osobného ochranného prostriedku |  |  |  |
| P. č. | Technické a funkčné vlastnosti: | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Ochranné rukavice pre lekárske zákroky s tieniacim účinkom proti sekundárnemu RTG žiareniu | áno |  |
| 2 | Syntetické chirurgické rukavice bez púdru, bez latexu, vyrobené zo syntetického elastoméru s integrovaným bezolovnatým materiálom zabezpečujúcim ochranu proti ionizujúcemu žiareniu. | áno |  |
| 3 | Bez olova | áno |  |
| 4 | Maximálna hmatová citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 5 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov | áno |  |
| 6 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 7 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 8 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 9 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 10 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 11 | Farba | tmavá |  |
| 12 | Požadovaná štandardná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 13 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 14 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 15 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B | áno |  |
| 16 | Vyhovujúca norma EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |
| 17 | Ekvivalent olova približne 0,05 mm Pb pri skúšobných podmienkach podľa EN 61331-1 | áno |  |
| 18 | Minimálna požadovaná hodnota útlmu pri 100 kV je 29 % - 30 % pri skúšobných podmienkach podľa EN 61331-1 | áno |  |
| 19 | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami | áno |  |
| 20 | Rukavice musia spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho výkonu | áno |  |
| B: Rukavice jednorazové sterilné syntetické |  |  |  |
| Platný ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Referenčné číslo výrobku |  |  |  |
| Obchodný názov výrobku |  |  |  |
| *Klasifikácia zdravotníckej pomôcky |  |  |  |
| **Kategória Osobného ochranného prostriedku |  |  |  |
| P. č. | Technické a funkčné vlastnosti: | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Materiál: Syntetické bez púdru, bez latexu, ultratenký materiál bez latexu: polychlóropén, polyizoprén | áno |  |
| 2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov | áno |  |
| 4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí | áno |  |
| 7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 9 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 10 | Farba | Svetlá minimalizujúca odlesky |  |
| 11 | Požadovaná štandardná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 12 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 13 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 14 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B | áno |  |
| 15 | Vyhovujúca norma EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |
| 16 | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami | áno |  |
| 17 | Rukavice musia spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho výkonu | áno |  |

* Klasifikácia zdravotníckej pomôcky – uviesť zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy v súlade s platnou legislatívou (napr. trieda I, IIa a pod.) podľa Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR), ak je výrobok klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka.

**Kategória osobného ochranného prostriedku (OOPP) – uviesť kategóriu OOPP (napr. kategória III) v súlade s Nariadenie (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ak je výrobok klasifikovaný ako osobný ochranný prostriedok.

Uchádzač je povinný vyplniť obe položky a predkladá príslušné doklady v zaradení pre zdravotnícku pomôcku a aj pre OOPP.

Obchodné meno uchádzača: ......................................................................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ................................................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka