

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Autokláv na sterilizáciu produktov  

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	TATRAKON spol.  s.r.o.
Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51
IČO: 31692613




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH (za všetky ks)

	1.
	Ležatý autokláv s horizontálnym otváraním dverí z pravej strany  do ľavej.
Priemer -1200 mm, dĺžka na 5 ks vozíkov z prílohy.
Sterilizácia parou 121°C , chladenie vodou, tlakovanie autoklávu tlakovým vzduchom.
Rozmer vozíka a podvozku pevne zadaný v (prílohe) -potreba kompatibility s výrobnými a baliacimi linkami. 
Vybavený zavážacou reťazou na vkladanie a vykladanie vozíkov.
Ovládanie cez dotykový displej s možnosťou nastavenia parametrov, signálna veža na signalizáciu stavu prebiehajúcej sterilizácie.
Riadiaci systém plne automatický s možnosťou pripojenia na vzdialený prístup (eternet) na nastavovanie parametrov jednotlivých varení.
Bezpečnostné prvky  – para, voda, vzduch, elektro prevedené podľa platných noriem EU.
Certifikát o zhode a dokumentácia v papierovej aj elektronickej forme.
	












xx
	2
	Xx
	Xx

	2.
	Sterilizačný vozík  komplet podľa prílohy.  Kôš pevný bez bočných otváracích dvierok.

	
xx
	40
	xx
	xx

	3.
	Preložky – viď príloha nákres 
	xx
	1000
	xx
	xx

	4.
	Napojenie autoklávu na prevádzke na energ. siete, úradná skúška na prevádzku podľa legislatívy. 
Napájanie:
El. napätie -  400V / 50 Hz
Para – 150°C / 6 Bar
Voda – 15°C / 4 Bar
Vzduch – 6 Bar
	



Napojenie 
	1
	xx
	xx

	5.
	Dodanie (Doprava na miesto prevádzky TATRAKON spol, s r. o.,  Poprad 059 51, Priemyselná 5668.)

	
Dodanie 
	1
	xx
	xx

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH %:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 




	
	























	




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	






