## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 4 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 1A36 Sonografické sondy | Prenosné, bezdrôtové ultrazvukové zariadenie - duálna sonda kompatibilná s mobilným zariadením Android/iOS so zobrazovacím režimom B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed-wave Doppler. Napájané integrovanou batériou s výdržou minimálne 50 minút nepretržitého skenovania, dobíjanie USB-C alebo bezdrôtovým nabíjaním, dobitie do 90 minút. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Prenos dát: Wi-Fi alebo Bluetooth, možnosť ukladania do cloudu alebo exportu cez USB. Ochrana: Odolnosť voči vode a prachu minimálne IP67, dezinfikovateľné povrchy. Certifikácia: CE značka, súlad s MDR (EU 2017/745). 2 Sondy (jedna duálna alebo dve samostatné výmenné sondy) Zariadenie musí obsahovať duálnu sondu alebo dve samostatné sondy s nasledujúcimi parametrami: a) Konvexná (abdominálna) sonda, frekvenčný rozsah: min. 2 – 5 MHz, zobrazovacia hĺbka: min. 30 cm, počet elementov: min. 192, zorné pole: min. 70° Použitie: abdominálne, pôrodnícke, gynekologické, pľúcne, FAST vyšetrenia b) Lineárna sonda, frekvenčný rozsah: min. 3 – 12 MHz, zobrazovacia hĺbka: min. 7 cm počet elementov: min. 192 Použitie: cievne, muskuloskeletálne, povrchové štruktúry, pediatria, intervenčné výkony. Obrazová kvalita a spracovanie Dynamický rozsah: min. 160 dB Postprocessing: adaptívna redukcia šumu, zvýraznenie hrán, perzistencia Automatizované funkcie: TGC (Time Gain Compensation), detekcia kontaktu s pacientom, zvýraznenie ihly Vzorkovacia frekvencia: min. 60 MHz pri 14-bitovom rozlíšení. Užívateľské rozhranie a ovládanie. Ovládanie: cez mobilnú aplikáciu s intuitívnym rozhraním Funkcie: zmrazenie obrazu, zoom, nastavenie hĺbky, zisku, dopplerovské brány, korekcia uhla Podpora predvolieb: automatické nastavenia podľa typu vyšetrenia Kompatibilita a integrácia: • Podpora exportu: DICOM, JPEG, MP4 • Možnosť cloudového úložiska • Integrácia s nemocničnými systémami: PACS, RIS | kus | 1 |  | 0
2 | 2A13 ALS figurína dieťa | Realistická figurína veľkosťou a proporciami zodpovedajúca veku dieťaťa (6-8 rokov) s pohyblivými končatinami a hlavou, ktoré umožňujú manipuláciu, vrátane záklonu hlavy určená na výučbu a praktický nácvik pokročilej neodkladnej resuscitácie (ALS) u detí, vrátane základnej KPR (kompresie a ventilácia), zabezpečenia dýchacích ciest, podávania liekov a defibrilácie Technické vlastnosti a možnosť nácviku: KPR (kompresie hrudníka a ventilácia). Zavedenie orofaryngeálnych a nazofaryngeálnych vzduchovodov. Zavedenie endotrachelnej kanyly, laryngeálnej masky, i-gel. Ventilácia pomocou masky a ambuvaku. Zavedenie intravenózneho a intraoseálneho prístupu. Defibrilácia pomocou tréningového AED (s tréningovými elektródami). Spätná väzba: Integrovaný systém vyhodnocovania kvality KPR (cez tablet), Zobrazenie správnosti kompresií, ventilácie a rytmu. Materiál: Realistický, mäkký, umývateľný plast alebo silikón, vhodný na opakované použitie v edukačnom prostredí, dezinfikovateľný povrch odolný voči opotrebeniu. Obsah balenia: 1 ks ALS figuríny dieťaťa, 1 ks vyhodnocovacie zariadenie (tablet), ktorý je súčasťou balenia, základná sada náhradných dielov | kus | 1 |  | 0
3 | 2A14 ALS figurína kojenec | Realistická figurína veľkosťou a proporciami zodpovedajúca veku dojčaťa (3-12 mesiacov) s pohyblivými končatinami a hlavou, ktoré umožňujú manipuláciu, vrátane záklonu hlavy určená na výučbu a praktický nácvik pokročilej neodkladnej resuscitácie (ALS) u dojčiat, vrátane základnej KPR (kompresie a ventilácia), zabezpečenia dýchacích ciest, podávania liekov, defibrilácie a monitorovania životných funkcií. Technické vlastnosti a možnosti nácviku Možnosť nácviku: Kompresie hrudníka (senzor hĺbky a frekvencie). Ventilácia (zdvih hrudníka, dýchanie z úst do nosa). Zavedenie orofaryngeálnych a nazofaryngeálnych vzduchovodov. Zavedenie endotracheálnej kanyly, laryngeálnej masky, i-gel. Intraoseálny a intravenózny prístup Defibrilácia pomocou tréningového AED (s tréningovými elektródami). Spätná väzba Integrovaný systém vyhodnocovania kvality KPR (cez tablet, ktorý je súčasťou balenia). Zobrazenie správnosti kompresií, ventilácie a rytmu. Materiál: Realistický, mäkký, umývateľný plast alebo silikón, vhodná na opakované použitie v edukačnom prostredí, dezinfikovateľný povrch odolný voči opotrebeniu. Obsah balenia: 1 ks ALS figuríny dojčaťa, 1 ks vyhodnocovacie zariadenie (tablet), základná sada náhradných dielov | kus | 1 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: