## Popis
Príloha č. 1b - Opis predmetu zákazky
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
V tabuľke uchádzač vypĺňa iba žlté polia a položky/tovar pre časť na ktorú predkladá ponuku (musí byť v súlade s prílohou č. 1a - Opis predmetu zákazky)
Predmet zákazky: Zariadenia, prístroje a trenažéry pre simulačné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
P.č. | Názov položky/kód tovaru** | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ* | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | DPH v % | DPH v EUR | Celková cena s DPH (Eur) | Označenie výrobku | Označenie výrobcu
Časť 1 | 3A2 Frézovacia jednotka na frézovanie zubných rekonštrukcií | Frézovacia jednotka na frézovanie zubných rekonštrukcií do veľkosti 40 mm pre simulovanú výučbu napr. CAD/ CAM CEREC PrimeMill" Suché aj mokré obrábanie: áno Brúsenie aj frézovanie: áno Maximálna veľkosť bloku: 40 x 19 x 15,5 mm Všeobecný technický popis ● Digitálne riadenie posuvu s monitorovaním sily pre extrémne citlivé spracovanie ● Procesne riadené pohony nástrojov ● Opakovateľnosť spracovania: +/- 25 μm Brúsne nástroje ● Stupňovitý frézovací nástroj 12 S ● Valcový špicatý frézovací nástroj 12 S ● Stupňovitý frézovací nástroj 12 ● Stupňovitý frézovací nástroj 20 ● Valcový frézovací nástroj Špicatý vrták 20 Frézovacie nástroje ●Orezávač 25 (suché frézovanie) ●Orezávač 25 RZ (mokré frézovanie) ● Finišer 10 (mokré a suché frézovanie) Indikácie Inlay/onlay, korunky, fazety: áno Mostíky: áno Nadstavby na implantáty: áno Implantologické šablóny: áno Školenie personálu | ks | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1
Časť 1 | 3A9 Tvarový obluk | Tvarový oblúk určený na rýchle a presné zistenie medzičeľustných vzťahov pacienta napr. Artex tvarový obluk Balenie musí obsahovať: kĺbová podpera, glabella podpera Leipzig, porus gombíky „Standard“ - 1 pár, plastová lyžica s voskovými bodmi pre registráciu čiastočne ozubenej čeľuste alebo sánky pomocou tvárového oblúku - bal. minimálne 10 ks, držadlo lyžice Školenie personálu. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 1 | 3A10 Artikulátor | Plne nastaviteľný artikulátor, napr. Artex CR. doplnkové funkcie: - bočný posun funkcie pre priečnu vôlu, v rozmedzí od 0 do 1,5 mm (pre každú stranu) - protrúzia, v rozmedzí od 0 do 6 mm - retrúzia, v rozmedzí od 0 do 2 mm - nastaviteľný sklon kĺbu v rozmedzí od - 20° do + 60° - bennettov uhol nastaviteľný v rozmedzí od - 5° do 30° Požadovaná kompatibilita s položkou 3A9. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 1 | 3A12 Pieskovač | Pieskovač pre prípravu povrchu keramiky, kompozitu a kovových konštrukcií pred cementovaním. Používanie spolu s 50 micronovým pieskom (aluminium-oxidovým práškom) napr. pieskovač DENTO-PREP Ronvig Používanie s práškovým oxidom hlinitým na preparáciu. Zariadenie pracujúce so stlačeným vzduchom v rozsahu od 2 do 8 kg/cm2. Možnosť použiť pieskovač na extraorálne aj intraorálne aplikácie. MOŽNOSŤ ZAPOJENIA: • pomocou rýchlospojky (pre KaVo, W&H, Sirona, BienAir, NSK – hadice so 4 otvormi) – v cene prístroja Možnosť sterilizovať akýmkoľvek spôsobom (do 135°C). | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 2 | 3A4 Simulačný prístroj | Simulačný prístroj pre objektívne, automatizované diagnostické postupy s využitím počítača. Jednoduchá a rýchla diagnostika preparácii pre študentov. napr. Dental Teacher Dodanie plne predkonfigurovaného a nainštalovaného systému, obsahujúceho nasledujúce komponenty: ▪ Skener ▪ Pracovná stanica s klávesnicou a myšou ▪ minimálne 24-palcový monitor ▪ USB kľúč na ukladanie dát minimálne 128 GB ▪ Držiak modelu ▪ Univerzálny držiak modelu pre modely zubov tretích strán ▪ Návod na použitie Školenie personálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 2 | 3A11 Vysokofrekvenčný kauter na rezanie a koaguláciu mäkkého tkaniva | Vysokofrekvenčný kauter (357 kHz) na rezanie a koaguláciu mäkkého tkaniva. Prístroj na koaguláciu a rezanie tkanív pre obmedzenie pooperačných bolestí, opuchov a infekcie. Uplatnenie pri odstránení hyperplastickej gingívy, sprístupnení subgingiválneho kazu a hemokoagulácii. Súčasťou prístroja musí byť sada minimálne 7 elektród na rezanie a koaguláciu, nožný spínač, násadec a nulová elektróda. Ovládanie nožným pedálom. napr. Bonart vysokofrekvenčný prúd | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 2 | 3A14 Centrifúga pre PRF | Centrifúga pre PRF (Platelet Rich Fibrin) podľa Dr. Choukrouna Set musí obsahovať – centrifúgu Duo Quattro, 2 x autoklávovateľný PRF Box, 2 x PRF SteriBox L s permanentným filtrom, 2 x silikónová podložka, 100 x A-PRF+ skúmaviek, 24 x s-PRF skúmaviek, 25 x odberové kanyly, 2 x pinzeta, 2 x nožničky, 2 x PRF Pad nástroj, 2 x kruhová miska, 2 x mini tácka, 2 x pinzeta “Giraffe”, 2 x držiak na skúmavky, 2 x dvojitá lyžička, 2 x kompaktor malý, 2 x kompaktor veľký, 2 x sťahovák na ruku. Školenie personálu. napr. PRF Professional | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 3 | 3A5 Prístroj na diagnostiku a monitoring zubného kazu | Prístroj na diagnostiku a monitoring zubného kazu. Nahradenie RTG pomocou svetla – diagnostika aj skorých kazov. Koncept 3-in-1: kamera urobí intraorálny, transiluminačný a fluorescenčný obrázok v jednom. Rozlíšenie vo Full HD. Permanentný autofokus. napr. DiagnoCam Vision Full HD Koncovky termodezinfikovateľné a autoklávovateľné do 135° C. Obsahujúci softvér. Možnosť plnej integrácie do zubolekárskeho kresla alebo prenosná verzia. Ponúkajúci 3 druhy obrazu: intraorálny, transiluminačný a fluorescenčný. HD rozlíšenie minimálne 1920 x 1080 pixelov. Možnosť prenosu aj na inú zubnolekársku súpravu. Školenie personálu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 4 | 3A8 Kompaktný prenosný zubný laser | Kompaktný a prenosný zubný laser. Vybavený laserom, poskytujúcim širokú škálu účinných a bezpečných možností liečby (mäkkých a tvrdých tkanív) napr.Fotona LightWalker AT-S Typ lasera: Er:YAG (2 940 nm)+ Nd:YAG (1 064 nm) Režimy: Er:YAG (2940 nm): QSP (Quantum Square Pulse), SSP (Super Short Pulse), MSP (MicroShort Pulse), SP (Short Pulse), MP (Medium Pulse), LP (Long Pulse), VLP (Very Long Pulse), SMOOTH / SmoothMode™ Nd:YAG (1064 nm): FR (Full Repetition Mode), PI (Pulsed Infrared), LP (Long Pulse), VLP (Very Long Pulse) Kombinované a špeciálne režimy: TwinLight™, PIPS™ (Photon Induced Photoacoustic Streaming), SWEEPS™ (ShockWave Enhanced Emission Photoacoustic Streaming), SmoothLase®, NightLase® Školenie personálu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 4 | 3A19 Navigačný dynamický systém | Dentálna navigácia počas implantológie, endodoncie a ortodoncie. Systém využívajúci technológiu 4D optického určovania polohy a sledovania v reálnom čase, čo pomáha dentoalveolárnemu chirurgovi neustále monitorovať polohu chirurgických nástrojov počas operácie, vyhýbať sa nebezpečným oblastiam, ako sú nervy a umiestnenie dutín, a zároveň znižovať riziká a poškodenie pacienta napr. IRIS - 4D Dental Surgery Navigation System Diely a štartovací spotrebný materiál Sledovacia jednotka: duálna kamera Optické polohovacie komponenty Sada čeľustných nadstavcov: vhodná pre metódy sterilizácie pri vysokých teplotách (min. 135°C) Viacuhlový nastaviteľný držiak: vhodný pre metódy sterilizácie pri vysokých teplotách (min. 135°C) Konektor motora: vhodný pre metódy sterilizácie pri vysokých teplotách (min. 135°C) Traysin: termoplastický formovací materiál Nožný spínač Zubný tréningový model Presnosť sledovania: ≤ 0,2 mm Latencia: Navigácia v reálnom čase Kalibrácia: Poloautomatická Kamerový systém: Stereoskopická infračervená kamera s vysokým rozlíšením Kamera/ software: Kompatibilita: Kompatibilné s DICOM Podpora postupov: Implantológia, endodoncia, ortodoncia a iné dentálne aplikácie Rozpoznávanie uhlového/rovného násadca: Univerzálna kalibrácia násadca Nožný pedál: Áno Obslužný počítač so zobrazovacou jednotkou Možnosť prenosnej verzie: Áno (pojazdný vozík) Možnosť inštalácie na stomatologickú súpravu: Áno, k dispozícii rameno a držiak Počet registračných bodov: minimálne 5 bodov Podpora registrácie bez zubov: Áno Spätná väzba v reálnom čase: Áno, nepretržitá 3D vizuálna spätná väzba Podpora špecifických implantologických postupov: Áno (Zygomatic, All on 6, All on 4) Školenie personálu. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 5 | 3A15 Prístroj na meranie stability replantovaných zubov | Prístroj na meranie stability replantovaných zubov pomocou rezonančnej frekvenčnej analýzy (RFA) napr. Osstell Beacon instrument Umožňujúci objektívne a neinvazívne určenie stability implantátu a posúdenie priebehu osseointegrácie – bez ohrozenia procesu hojenia, bezplatná cloudová platforma. ISQ hodnota je v rozsahu 1–100. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 6 | 3A20 Dentálny mikroskop | Dentálny mikroskop, napr. M320 Dental Microscope Manuálne zväčšenie: APOchromatický 5-stupňový menič zväčšenia 6,4 / 10 / 16 / 25 / 40× Stereo základňa: 113-25 mm Objektívy: Pevné ohniskové vzdialenosti od f = 100 mm do f = 400 mm Jemne zaostrovacie šošovky s f = 200, 250, 300 mm MultiFoc objektív s variabilnou pracovnou vzdialenosťou od 200 mm do 300 mm Okulár: 10 × 21B, 12,5 × 17B, 8,33 × 22B, 10 × 21B s krížikom Funkcie resetovania: Koncový spínač pre zapnutie/vypnutie svetla Zdroj svetla: Priame a dlhotrvajúce 2-LED osvetlenie integrované do držiaka optiky UV filter: UV a IR LED osvetlenie Vstavaný oranžový filter: OG530 nm Nastavenie intenzity svetla: pomocou gombíka na držiaku optiky Videokamera a fotoaparát Integrovaná videokamera 4K s rozlíšením videa 4K a rozlíšením 12 MP statických fotografií. Kamera má mať tiež funkciu prehrávania videa a fotografií a zobrazenia miniatúr. Ukladanie videa (MPEG-4) a fotografií (.jpg/.raw) na pamäťovú kartu SD (dodanie s pamäťovou kartou SD s kapacitou min. 64 GB) alebo ich prenos cez USB. Video signál cez HDMI (1 video konektor), ovládanie videa/fotografií pomocou infračerveného diaľkového ovládača a dvoch tlačidiel na tele kamery. Všetky nastavenia kamery nastaviteľné prostredníctvom ponuky na obrazovke. Diaľkové ovládanie: IR diaľkové ovládanie pre videokameru a fotokameru Integrovaný videoadaptér na pripojenie externých kamier s bajonetom C Možnosť inštalácie: zo stropu, na stene, na podlahe alebo mobilná verzia | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 7 | 3A21 Intraorálny skener | Intraorálny skener, napr. TRIOS 5 Wireless, spolu s TRIOS MOVE+ Intraorálny skener 5. generácie, umožňujúci robiť vysokokvalitné digitálne odtlačky v reálnych farbách, meria odtiene zuba a slúžiaci aj ako HD intraorálna kamera. Najširšie spektrum indikácií, otvorený a flexibilný systém. Vrátane softvérových aplikácií ako Patient Monitoring, Patient Treatment Simulator, Trios Patient Specific Movement, Trios Smile Design, Model Maker. Skener fungujúci bezdrôtovo resp. s možnosťou ho kedykoľvek pripojiť do elektrickej siete. Balenie musí obsahovať: skener, skenerový modul 1 krabica so 100 návlekmi. hroty: Dve krabice s 25 hrotmi, 1 autoklávovateľným hrotom a ochranným hrotom batérie: 3 batérie, nabíjačka vrátane napájacieho kábla. pripojenie: Bezdrôtový prijímač (TP link), USB adaptér so softvérom, upgrade na 3 roky ako súčasť ceny. dodanie s 2 držiakmi štyri kolieska s integrovanými brzdami. integrované dotykové pero. hardvér: min. 15,6” dotyková obrazovka s rozlíšením Full HD CPU s benchmark podla PassMark minimalne 21000 GPU s benchmark podla PassMark minimalne 7600 Operačný systém Úložisko: min.1TB SSD RAM: min.32GB DDR4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 8 | 3A23 Ultraľahké lupové objektívy | Ultraľahké lupové objektívy HDL (High Definition Loupe - lupa s vysokým rozlíšením) . napr. ORASCOPTIC HDL 3.0 (galilejský typ) Zväčšenie: minimálne 3,0x Balenie musí obsahovať aj: bočné kryty, popruh na hlavu, úložné puzdro, optický skrutkovač, čistiaca handrička, handrička proti zahmlievaniu Možnosť výberu z minimálne troch typov bipupilárnej vzdialenosti. | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 9 | 3A28 Prístroj na orezávanie a finálnu úpravu alignerov. | Prístroj požadujeme dodať aj s potrebným odsávaním a softvérom (kompatibilita s položkou 3A30). Prístroj musí mať softvérovo navrhnutú presnú líniu orezávania. Napr. LAC (Laser Aligner Cutter) Plne automatické rezanie s CO2 laserom triedy 1. Laserové vyrezanie za jednu minútu na jeden aligner Vynikajúca kvalita po vyrezaní bez potreby leštenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 10 | 3A29 Robotický ohýbač retainerov | Robotický ohýbač retainerov pre čelustnú ortopédiu, používajúci tri typy drôtov - guľatý, hranatý a krútený. Napr. YOAT Bender II | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 11 | 3A32 Fantómová hlava | Fantómová hlava pripevniteľná na stomatologickú súpravu alebo stôl. Napr. BioVoxel Phantom Head Voľne polohovateľná - umožňujúca ľubovoľnú ergonomickú pozíciu ošetrujúceho. Súčasťou hlavy musí byť dvojica typodont čeľustí (HČ+DČ). Hlava s mäkkou vymeniteľnou silikónovou tvárou a ústnou dutinou, možnosť napojenia na odsávanie. Hlava obsahujúca anatomicky presnú kostnú časť strednej a hornej tretiny lebky - splanchnokránia | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Časť 12 | 3A30 Softvér na výrobu neviditeľných strojčekov | Softvér požadujeme dodať aj s licenciou na 2 PC. Softvér umožňujúci plánovanie a návrh liečby neviditeľnými strojčekmi. Napr. 3Shape softvér ClearAlignerStudio Plánovanie 1. Nastavenie oklúzie 2. Orezanie modelu 3. Segmentácia 4. Diagnostika 5. Vytvorenie ideálneho nastavenia Návrh 1. Umiestnenie attachmentov 2. Rozdelenie nastavení 3. Modely s identifikačnými štítkami 4. Export súborov pre 3D tlač Požadovaná kompatibilita s položkou 3A28 alebo ako súčasť položky 3A28. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOLU | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis:

## udaje_PHZ
kontaktná osoba:
miesto dodania:
lehota dodania:
podmienky dodania:
exspirácia:
záruka:
iné požiadavky:
Osloviť spoločnosti: (prosíme o minimálne 3 spoločnosti) | názov | IČO | kontaktná osoba/e-mail:
spoločnosť 1
spoločnosť 2
spoločnosť 3