Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:                
Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

· požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

	 
	por.č.
	technický parameter
	hodnota technického parametra
	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

	 Základné technické parametre
	1
	Uhlopriečka obrazovky monitora
	min. 22"
	

	
	2
	Dynamický rozsah
	min. 300 dB
	

	
	3
	Frekvenčný rozsah
	min. 1,0 až 20 MHz
	

	
	4
	Maximálna zobrazovacia hĺbka
	min. 400 mm
	

	
	5
	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku 
	min. 0,5 až 20 mm
	

	
	6
	Interný HDD s kapacitou 
	min. 1 T
	

	
	7
	USB porty 3.0
	min. 4
	

	
	8
	Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu 
	min. 20 cm
	

	
	9
	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup
	áno
	

	
	10
	Počet portov pre zapojenie sond 
	min. 4
	

	
	
Pracovné režimy
	

	
	11
	Technológia na potlačenie šumu 
	áno
	

	
	12
	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu 
	áno
	

	
	13
	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
	áno
	

	
	14
	Farebné mapovanie prietokov
	áno
	

	
	15
	Nedopplerovské farebné mapovanie - uhlovo nezávislé a bez vplyvu na PRF
	áno
	

	
	16
	Zobrazenie nedopplerovskými metódami s možnosťou zobrazenia orientácie toku
	áno
	

	
	17
	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla
	áno
	

	
	18
	Harmonické zobrazenie
	áno
	

	
	19
	Rekonštrukcia dopplerovskej krivky po zamrazení z farebného mapovania
	áno
	

	
	20
	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov 
	áno
	

	
	21
	SW pre CEUS - vyšetrenie kontrastnou látkou
	áno
	

	
	22
	Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) 
	áno
	

	
	23
	Automatická elektronická fokusácia v celom rozsahu - bez potreby nastavovania fokusačného bodu
	áno
	

	
	24
	Shear-wave elastografia umožňujúca kvantifikáciu
	áno
	

	
	 
Meranie, software a vyhodnocovanie
	

	
	25
	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
	áno
	

	
	26
	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi
	áno
	

	
	27
	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) a reporty
	áno
	

	
	28
	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM
	áno
	

	
	29
	Možnosť zobrazenia počtu už prevedených meraní pre každý parameter
	áno
	

	
	30
	Technológia skladania obrazu tzv. compounding 
	áno
	

	
	31
	Spôsob pripojenia prístroja do počítačovej siete kupujúceho musí predávajúci konzultovať s IT administrátormi  kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky
	áno
	

	
	32
	Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí spĺňať  zmluvne definované podmienky na plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktoré bližšie upravujú  zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho.
	áno
	

	Požadované sondy
	33
	1. Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5,5 MHz, počet elementov min. 192 
	áno
	

	
	34
	2. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 5-18 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm 

	áno
	

	
	35
	3. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 2,5 - 9 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm                                                                                 
	áno
	

	Ostatné požiadavky
	36
	Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný 
	áno
	

	
	37
	Záruka na prístroj a príslušenstvo min. 24 mesiacov
	áno
	

	
	38
	Všetky softvérové riešenia musia byť integrované s prístrojom, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené
	áno
	

	
	39
	Požiadavka na certifikovaného servisného technika.
	áno
	

	
	40
	Odborné zaškolenie certifikovaným aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja min. v dĺžke 3 hodiny
	áno
	

	
	41
	Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku
	Áno
	

	
	42
	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s dodaním prístroja, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto určenia, inštalácie, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja do určených priestorov, uvedením do prevádzky,  odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
	Áno
	

	
	43
	Služba na diaľku - pripojenie predávajúceho k prístroju na diaľku ak to prístroj umožňuje.
	Bez preferencie 
uveďte: áno / nie
	



