## Špecifikácia_aktualizovaná
Robotická konzola, virtuálny trenažér, AR vizualizácia
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzač uvedie presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru, resp. v prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie stanovenej požiadavky ekvivalentne, uvedie spĺňa a presne popíše ako ekvivalentne preukazuje splnenie stanovenej požiadavky | Uchádzač uvedie odkaz na dokument (presné názov dokumentu, dokladu a pod. ktorým preukazuje splnenie stanovenej požiadavky) a zároveň uvedie presnú stranu v dokumente, kde je možné informáciu overiť. V prípade požiadaviek, kde verejný obstarávateľ vyslovene uviedol, ako požaduje preukázať splnenie stanovenej požiadavky nie je prístupné, aby uchádzač predložil ekvivalentný doklad)
Konzola operatéra
1 | Konzola operatéra | 1 ks
| Typ konzoly - uzavretá | Áno
| Vhodná pre odbory urológia, gynekológia, všeobecná chirurgia, hrudná chirurgia | Áno
| Ovládanie - Ergonomické joysticky a nožný pedál/ergonomické joysticky bez nožných pedálov | Áno
| 3D vizualizácia bez nutnosti 3D okuliarov | Áno
| Rozlíšenie obrazovky | Min. 1920 x 1080p
| Možnosť ukladania užívateľských profilov | Áno
| Rozlíšenie sily s ukazovateľom merania tlaku alebo snímanie sily pôsobiacej nástrojom na tkanivo s jej zobrazením operátorovi (vizuálne alebo hapticky) | Áno
| Robotický systém vybavený telechirurgickým ovládaním (telechirurgia) alebo telementoringom (t. j. prenos obrazu z endoskopu a z operačnej sály v reálnom čase vzdialenému odborníkovi s možnosťou telestrácie zobrazenej v obraze, ktorý operatér sleduje v konzole*. | Áno
| Režim obraz v obraze | Áno
| Záložná batéria (t. j. záložné napájanie umožňujúce bezpečné ukončenie výkonu a vybratie nástrojov pri výpadku siete) | Áno
| EU Declaration of conformity/Vyhlásenie o zhode k robotickému systému | Áno
Modul pre telechirurgiu alebo telementoring
2 | Modul pre telechirurgiu alebo telementoring | 1 ks
| Možnosť telestrácie (t. j. grafickej anotácie alebo ukazovateľa vzdialeného odborníka) zobrazenej v obraze, ktorý operatér sleduje v konzole | Áno
| Audio - video prenos priamo do robotického systému (t.j. obojsmerný audio-video prenos medzi robotickým systémom a vzdialeným pracoviskom | Áno
| Šifrovanie prenosu údajov (obrazových, zvukových a riadiacich údajov) | Áno – zabezpečený prenos dát
| CE označenie / EU vyhlásenie o zhode (ak ide o zdravotnícku pomôcku) | Áno
Virtuálny trenažér
3 | Virtuálny trenažér | 1 ks
| Základný režim robotického ovládania | Áno
| Modul základných chirurgických zručností | Áno
| Modul šitia a uzlovania | Áno
| CE označenie / EU vyhlásenie o zhode podľa príslušných predpisov EÚ | Áno
Pacientské robotické ramená, Videozobrazovacia veža
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzač uvedie presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru, resp. v prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie stanovenej požiadavky ekvivalentne, uvedie spĺňa a presne popíše ako ekvivalentne preukazuje splnenie stanovenej požiadavky | Uchádzač uvedie odkaz na dokument (presné názov dokumentu, dokladu a pod. ktorým preukazuje splnenie stanovenej požiadavky) a zároveň uvedie presnú stranu v dokumente, kde je možné informáciu overiť. V prípade požiadaviek, kde verejný obstarávateľ vyslovene uviedol, ako požaduje preukázať splnenie stanovenej požiadavky nie je prístupné, aby uchádzač predložil ekvivalentný doklad)
Pacientské robotické ramená
4 | Pacientské robotické ramená | 1 ks
| Typ robotickej časti- 4 ramenný systém | Áno
| Záložná batéria (záložné napájanie umožňujúce bezpečné ukončenie výkonu a vybratie nástrojov pri výpadnu siete) | Áno
| Presnosť pohybu | Max. 1 mm
| Automatické bezpečnostné režimy | Áno
| Senzorika na ramenách - sledovanie pozície inštrumentov (t. j. indikácia polohy nástroja mimo zorného poľa) | Áno
| Možnosť škálovania pohybu | Áno
| Antitremor filter | Áno
| CE označenie/EU vyhlásenie o zhode | Áno
Videozobrazovacia veža
5 | Videoprocesor min. 3D FullHD/ 3D obraz vytváraný dvomi synchronizovanými 2D výstupmi s HD rozlíšením, alebo rovnocenné technické riešenie zabezpečujúce plnohodnotný 3D obraz s vysokým rozlíšením (FullHD a vyššie) - ak je odlišné, treba ho popísať v poznámke | Min. 3D FullHD/ 3D obraz vytváraný dvomi synchronizovanými 2D výstupmi s HD rozlíšením
| Sekundárny monitor | Min. 24"
| Funkcia vaskulárneho zvýraznenia (softvérová alebo fluorescenčná - ICG) | Áno
| Rozsah pozorovacieho poľa endoskopu | Min. 80° (nominálna hodnota výrobcu)
| Insuflátor s prietokom min. 40l/min. (môže byť dodaný aj ako samostatné zariadenie, ktoré sa plne funkčne pripája k robotickému systému) | Áno
| Elektrokoagulačná jednotka | Áno
| Počet monopolárnych režimov | Min. 6
| Počet bipolárnych režimov | Min. 2
Áno
| Počet kompatibilných (typov) inštrumentov | Min.10
| Počet stupňov voľnosti inštrumentu | Min. 6
| Mobilný vozík | Áno
| CE označenie/EU vyhlásenie o zhode | Áno
Školenie obsluhujúceho personálu a certifikácia Školenie obsluhujúceho personálu s vydaním dokladu (certifikátu) o absolvovaní školenia potrebného na použitie kompletného robotického systému – minimálne požiadavky. Školenie sa poskytuje pre 2 operačné tímy; 1 tím pozostáva z 2 operatérov a 2 inštrumentárov. Uvedený rozsah hodín sa vzťahuje na každý tím samostatne. Uvedený rozsah hodín je orientačný, vyžajue sa certifikované školenie v celkovom rozsahu min. 100 hodín na tím podľ'a oficiálneho akreditovaného tréningového kurikula výrobcu ponukaného systému s vydaním certifikátu na samostatné vykonávanie výkonov (ak je rozsah odlišný, treba uviesť informáciu v stĺpci "E" s odvolaním sa na dokument potvrdzujúci akreditované tréningové kurikulum v stĺpci "F").
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzač uvedie presnú hodnotu ním ponúkaného rozsahu školení, resp. v prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie stanovenej požiadavky ekvivalentne, uvedie spĺňa a presne popíše ako ekvivalentne preukazuje splnenie stanovenej požiadavky | Uchádzač uvedie odkaz na dokument (presné názov dokumentu, dokladu a pod. ktorým preukazuje splnenie stanovenej požiadavky) a zároveň uvedie presnú stranu v dokumente, kde je možné informáciu overiť. V prípade požiadaviek, kde verejný obstarávateľ vyslovene uviedol, ako požaduje preukázať splnenie stanovenej požiadavky nie je prístupné, aby uchádzač predložil ekvivalentný doklad)
6 | Celkový rozsah školenia pre jeden tím | min. 100 hodín
| z toho: Teoretická príprava | min. 10 hodín
| z toho: Simulátor | min. 15 hodín
| z toho: Hands on tréning- šitie na modeloch | min. 10 hodín
| z toho: Hands on tréning- výkon na kadáveri, resp. zvieracom modely | min. 40 hodín
| z toho: Klinická supervízia | min. 20 hodín
| z toho: Záverečné hodnotenie | min. 5 hodín
| z toho: Počet operačných tímov na zaškolenie | min. 2 tímy
Servisná podpora
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota
7 | Servisná podpora - pozáručný servis | 1ks
| Operačná konzola | Áno
| Modul pre telechirurgiu alebo telementoring | Áno
| Virtuálny trenažér | Áno
| Pacientské robotické ramená | Áno
| Videozobrazovacia veža | Áno
| Prístup k funkcii telementoringu/telechirurgie vrátane všetkých potrebných licencií, predplatného a služieb počas celej záručnej doby a predĺženej záručnej doby | Áno
| Záručná doba a servisná podpora | Min. 24 mesiacov
| Predĺženie záručnej doby a servisnej podpory | Min. o 36 mesiacov
Príslušenstvo Ak ponúkaný robotický systém niektorú z uvedených položiek nevyžaduje ako samostatnú položku, pretože jej funkcia je zabezpečená integrovaným alebo univerzálnym riešením (napr. svetlovod zabudovaný v kábli endoskopu, univerzálna kanyla pre kameru aj nástroje a pod.), uchádzač uvedie „spĺňa“ a v stĺpci E presne popíše, ktorým komponentom a akým spôsobom je funkcia zabezpečená. V stĺpci F odkáže na dokument a stranu, z ktorej to vyplýva.)
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Uchádzač uvedie presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru, resp. v prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie stanovenej požiadavky ekvivalentne, uvedie spĺňa a presne popíše ako ekvivalentne preukazuje splnenie stanovenej požiadavky | Uchádzač uvedie odkaz na dokument (presné názov dokumentu, dokladu a pod. ktorým preukazuje splnenie stanovenej požiadavky) a zároveň uvedie presnú stranu v dokumente, kde je možné informáciu overiť. V prípade požiadaviek, kde verejný obstarávateľ vyslovene uviedol, ako požaduje preukázať splnenie stanovenej požiadavky nie je prístupné, aby uchádzač predložil ekvivalentný doklad)
8 | Endoskop 30° | Min. 3 ks
| Endoskop 0° | Min. 1 ks
| Sterilizačný kontajner pre inštrumenty a príslušenstvo | Min. 4 ks
| Sterilizačný kontajnery pre endoskopy | Min. 4 ks
| Svetlovodný kábel | Min. 4 ks
| Monopolárny kábel | Min. 2 ks
| Bipolárny kábel | Min. 2 ks
| Trokár pre kameru | Min. 2 ks
| Trokár pre inštrument | Min. 8 ks
*Uchádzač predloží EÚ vyhlásenie o zhode vydané výrobcom podľa nariadenia (EÚ) 2017/745 a certifikát EÚ vydaný notifikovanou osobou, ktoré sa vzťahujú na ponúkaný robotický systém, a zároveň preukáže, že funkcia telechirurgie alebo telementoringu je súčasťou ponúkanej zdravotníckej pomôcky s označením CE, a to aspoň jedným z týchto dokumentov: a) návodom na použitie (IFU) alebo používateľskou príručkou vydanou výrobcom k ponúkanému robotickému systému, prípadne k jeho modulu, komponentu alebo softvéru zabezpečujúcemu telechirurgiu alebo telementoring, s uvedením čísla dokumentu, revízie a presnej kapitoly a strany, kde je funkcia opísaná; ak výrobca zverejňuje elektronický návod (eIFU), uchádzač uvedie aj odkaz naň, alebo b) certifikátom alebo iným dokumentom vydaným notifikovanou osobou, z ktorého vyplýva, že funkcia je súčasťou posudzovanej pomôcky. Za preukázanie požiadavky sa nepovažujú iné dokumenty, najmä správa o klinickom hodnotení (CER), súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP), technická alebo marketingová dokumentácia, prospekty, odborné publikácie, ani vyhlásenia alebo potvrdenia výrobcu, uchádzača či inej osoby o tom, že funkcia v návode chýba alebo bude doplnená. Rozhodujúci je stav dokumentov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; na dokumenty alebo ich revízie vydané po tomto dni sa neprihliada.
Uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek technickými listami, resp. inou sprievodnou dokumentáciou podľa bodu 16.2.3 súťažných podkladov, najmä návodom na obsluhu (IFU) vydaným výrobcom. Pri požiadavke, pri ktorej verejný obstarávateľ určil osobitný spôsob preukázania, sa postupuje výlučne podľa neho. V stĺpci F uchádzač pri každej požiadavke uvedie názov dokumentu a stranu, kde je možné splnenie požiadavky overiť. Dokumenty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku sa predkladajú s prekladom podľa bodu 14.2 súťažných podkladov. Pri položkách v časti 8 (Príslušenstvo) uchádzač uvedie pri každej položke v stĺpci "E" jej presné označenie a parametre.

## Konzola
Robotická konzola, virtuálny trenažér, AR vizualizácia - minimálna technická špecifikácia
Technické parametre
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota
1 | Konzola operatéra | 1 ks
| Typ konzoly - uzavretá | Áno
| Vhodná pre odbory urológia, gynekológia, všeobecná chirurgia, hrudná chirurgia | Áno
| Ovládanie - Ergonomické joysticky a nožný pedál/ergonomické joysticky bez nožných pedálov | Áno
| 3D vizualizácia bez nutnosti 3D okuliarov | Áno
| Rozlíšenie obrazovky | Min. 1920 x 1080p
| Latencia systému | Max. 70 ms
| Možnosť ukladania užívateľských profilov | Áno
| Rozlíšenie sily s ukazovateľom merania tlaku alebo snímanie sily pôsobiacej nástrojom na tkanivo s jej zobrazením operátorovi (vizuálne alebo hapticky) | Áno
| Robotický systém vybavený telechirurgickým ovládaním (telechirurgia) alebo telementoringom (t. j. prenos obrazu z endoskopu a z operačnej sály v reálnom čase vzdialenému odborníkovi s možnosťou telestrácie zobrazenej v obraze, ktorý operatér sleduje v konzole*. | Áno
| 5G telechirurgická podpora | Áno
| Dosah vzdialenej operácie | Áno
| Latencia vzdialenej operácie | Max. 50 ms lokálne, Max. 150 ms interkontinentálne
| Režim obraz v obraze | Áno
| Záložná batéria (t. j. záložné napájanie umožňujúce bezpečné ukončenie výkonu a vybratie nástrojov pri výpadku siete) | Áno
| EU Declaration of conformity/ Vyhlásenie o zhode k robotickému systému | Áno
2 | Modul pre telechirurgiu alebo telementoring
| Typy podporovaných sietí | Vyhradená linka, 5G, optické pripojenie, Wi-Fi, 4G, káblová LAN a iné nemocničné siete
| Typ riešenia | Multi-sieťová integrácia
| Celková chirurgická latencia (end-to-end) | Max. 200 ms
| Požadovaná šírka pásma | max. 10 Mbps
| Bezpečnostný pohotovostný režim | Áno
| Priemerná miera straty paketov | max. 0,1 %
| Možnosť telestrácie (t. j. grafickej anotácie alebo ukazovateľa vzdialeného odborníka) zobrazenej v obraze, ktorý operatér sleduje v konzole | Áno
| Audio - video prenos priamo do robotického systému (t.j. obojsmerný audio-video prenos medzi robotickým systémom a vzdialeným pracoviskom | Áno
| Šifrovanie prenosu údajov (obrazových, zvukových a riadiacich údajov) | Áno – zabezpečený prenos dát
| CE označenie/ EU vyhlásenie o zhode (ak ide o zdravotnícku pomôcku) | Áno
3 | Virtuálny trenažér | 1ks
| Základný režim robotického ovládania | Áno
| Modul základných chirurgických zručností | Áno
| Modul šitia a uzlovania | Áno
| CE označenie / EU vyhlásenie o zhode podľa príslušných predpisov EÚ | Áno
*Uchádzač predloží EÚ vyhlásenie o zhode vydané výrobcom podľa nariadenia (EÚ) 2017/745 a certifikát EÚ vydaný notifikovanou osobou, ktoré sa vzťahujú na ponúkaný robotický systém, a zároveň preukáže, že funkcia telechirurgie alebo telementoringu je súčasťou ponúkanej zdravotníckej pomôcky s označením CE, a to aspoň jedným z týchto dokumentov: a) návodom na použitie (IFU) alebo používateľskou príručkou vydanou výrobcom k ponúkanému robotickému systému, prípadne k jeho modulu, komponentu alebo softvéru zabezpečujúcemu telechirurgiu alebo telementoring, s uvedením čísla dokumentu, revízie a presnej kapitoly a strany, kde je funkcia opísaná; ak výrobca zverejňuje elektronický návod (eIFU), uchádzač uvedie aj odkaz naň, alebo b) certifikátom alebo iným dokumentom vydaným notifikovanou osobou, z ktorého vyplýva, že funkcia je súčasťou posudzovanej pomôcky. Za preukázanie požiadavky sa nepovažujú iné dokumenty, najmä správa o klinickom hodnotení (CER), súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP), technická alebo marketingová dokumentácia, prospekty, odborné publikácie, ani vyhlásenia alebo potvrdenia výrobcu, uchádzača či inej osoby o tom, že funkcia v návode chýba alebo bude doplnená. Rozhodujúci je stav dokumentov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; na dokumenty alebo ich revízie vydané po tomto dni sa neprihliada.

## Ramená
Pacientské robotické ramená, Augmentovaná realita, Videozobrazovacia veža - minimálna technická špecifikácia
Technické parametre
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota
4 | Pacientské robotické ramená | 1ks
| Typ robotickej časti- 4 ramenný systém | Áno
| Záložná batéria (záložné napájanie umožňujúce bezpečné ukončenie výkonu a vybratie nástrojov pri výpadnu siete) | Áno
| Presnosť pohybu | Max. 1 mm
| Automatické bezpečnostné režimy | Áno
| Senzorika na ramenách- sledovanie pozície inštrumentov (t. j. indikácia polohy nástroja mimo zorného poľa) | Áno
| Možnosť ovládania na diaľku pomocou 5G telechirurgického modulu | Áno
| Možnosť škálovania pohybu | Áno
| Antitremor filter | Áno
| CE označenie/EU vyhlásenie o zhode | Áno
5 | Augmentovaná realita
| Napájanie AC 100–240 V, 50/60 Hz | Áno
| Rozlíšenie obrazu headsetu | min. 1280 × 720 p
| Jas displeja | Min. 3800 nitov
| Real time prenos latencia | Max. 200 ms
| Podpora viacerých používateľov | Min. 4 headsety súčasne
| Oblasti použitia | Laparoskopia, endoskopia
| Kompatibilita s 3D endoskopickými systémami | Áno 3D stereoskopická vizualizácia v reálnom čase
6 | Videozobrazovacia veža
| Videoprocesor min. 3D FullHD/ 3D obraz vytváraný dvomi synchronizovanými 2D výstupmi s HD rozlíšením, alebo rovnocenné technické riešenie zabezpečujúce plnohodnotný 3D obraz s vysokým rozlíšením (FullHD a vyššie) - ak je odlišné, treba ho popísať v poznámke | Min. 3D FullHD/ 3D obraz vytváraný dvomi synchronizovanými 2D výstupmi s HD rozlíšením
| Sekundárny monitor | Min. 24"
| Filter na elimináciu dymu | Áno
| Funkcia vaskulárneho zvýraznenia (softvérová alebo fluorescenčná - ICG) | Áno
| Rozsah pozorovacieho poľa endoskopu | Min. 80° (nominálna hodnota výrobcu)
| Insuflátor s prietokom min. 40l/min. (môže byť dodaný aj ako samostatné zariadenie, ktoré sa plne funkčne pripája k robotickému systému) | Áno
| Elektrokoagulačná jednotka | Áno
| Počet monopolárnych režimov | Min. 6
| Počet bipolárnych režimov | Min. 2
| Ultrasonický skalpel alebo rovnocenný nástroj na zatavovanie ciev | Áno
| Počet kompatibilných (typov) inštrumentov | Min.10
| Počet stupňov voľnosti inštrumentu | Min. 6
| Mobilný vozík | Áno
| CE označenie/EU vyhlásenie o zhode | Áno

## Školenia a certifikácia
Školenie obsluhujúceho personálu a certifikácia*
Technické parametre
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota
10 | Celkový rozsah školenia (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 100 hodín
| z toho: Teoretická príprava (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 10 hodín
| z toho: Simulátor (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 15 hodín
| z toho: Hands on tréning- šitie na modeloch (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 10 hodín
| z toho: Hands on tréning- výkon na kadáveri, resp. zvieracom modely (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 40 hodín
| z toho: Klinická supervízia (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 20 hodín
| z toho: Záverečné hodnotenie (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrumentár) | min. 5 hodín
| z toho: Počet operačných tímov na zaškolenie (1 tím pozostáva z 2x operatér, 2x inštrunetár) | min. 2 tímy
*Školenie obsluhujúceho personálu s vydaním dokladu (certifikátu) o absolvovaní školenia potrebného na použitie kompletného robotického systému – minimálne požiadavky. Školenie sa poskytuje pre 2 operačné tímy; 1 tím pozostáva z 2 operatérov a 2 inštrumentárov. Uvedený rozsah hodín sa vzťahuje na každý tím samostatne. Uvedený rozsah hodín je orientačný, vyžajue sa certifikované školenie v celkovom rozsahu min. 100 hodín na tím podľ'a oficiálneho akreditovaného tréningového kurikula výrobcu ponukaného systému s vydaním certifikátu na samostatné vykonávanie výkonov (ak je rozsah odlišný, treba to uviesť v v stĺpci "E" s odvolaním sa na dokument potvrdzujúci akreditované tréningové kurikulum).

## Servisná podpora
Servisná podpora - minimálna technická špecifikácia
Technické parametre
Základné údaje | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota | Uchádzač uvedie "spĺňa" a presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru, resp. v prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie stanovenej požiadavky ekvivalentne, uvedie spĺňa a presne popíše ako ekvivalentne preukazuje splnenie stanovenej požiadavky | Uchádzač uvedie odkaz na dokument (presné názov dokumentu, dokladu a pod. ktorým preukazuje splnenie stanovenej požiadavky) a zároveň uvedie presnú stranu v dokumente, kde je možné informáciu overiť. V prípade požiadaviek, kde verejný obstarávateľ vyslovene uviedol, ako požaduje preukázať splnenie stanovenej požiadavky nie je prístupné, aby uchádzač predložil ekvivalentný doklad)
Servisná podpora - pozáručný servis | 1ks
Operačná konzola | Áno
5G telechirurgický modul | Áno
Modul pre telechirurgiu alebo telementoring | Áno
Virtuálny trenažér | Áno
Pacientské robotické ramená | Áno
Augmentovaná realita | Áno
Videozobrazovacia veža | Áno
Prístup k funkcii telementoringu/telechirurgie vrátane všetkých potrebných licencií, predplatného a služieb počas celej záručnej doby a predĺženej záručnej doby | Áno
Záručná doba a servisná podpora | Min. 24 mesiacov
Predĺženie záručnej doby a servisnej podpory | Min. o 36 mesiacov

## Prislušenstvo
Príslušenstvo*
Technické parametre
| Základné údaje | Požadovaná hodnota | Navrhovaná hodnota | Uchádzač uvedie "spĺňa" a presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru, resp. v prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie stanovenej požiadavky ekvivalentne, uvedie spĺňa a presne popíše ako ekvivalentne preukazuje splnenie stanovenej požiadavky | Uchádzač uvedie odkaz na dokument (presné názov dokumentu, dokladu a pod. ktorým preukazuje splnenie stanovenej požiadavky) a zároveň uvedie presnú stranu v dokumente, kde je možné informáciu overiť. V prípade požiadaviek, kde verejný obstarávateľ vyslovene uviedol, ako požaduje preukázať splnenie stanovenej požiadavky nie je prístupné, aby uchádzač predložil ekvivalentný doklad)
11 | Endoskop 30° | Min. 3 ks
| Endoskop 0° | Min. 1 ks
| Sterilizačný kontajner pre inštrumenty a príslušenstvo | Min. 4 ks
| Sterilizačný kontajnery pre endoskopy | Min. 4 ks
| Svetlovodný kábel | Min. 4 ks
| Monopolárny kábel | Min. 2 ks
| Bipolárny kábel | Min. 2 ks
| Trokár pre kameru | Min. 2 ks
| Trokár pre inštrument | Min. 8 ks
*Ak ponúkaný robotický systém niektorú z uvedených položiek nevyžaduje ako samostatnú položku, pretože jej funkcia je zabezpečená integrovaným alebo univerzálnym riešením (napr. svetlovod zabudovaný v kábli endoskopu, univerzálna kanyla pre kameru aj nástroje a pod.), uchádzač uvedie „spĺňa“ a v stĺpci F presne popíše, ktorým komponentom a akým spôsobom je funkcia zabezpečená. V stĺpci G odkáže na dokument a stranu, z ktorej to vyplýva.