Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

Predmet zákazky:

Časť č. 2: Automaticky optický systém pre rozmerovú kontrolu dielcov

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

Predkladáme cenovú ponuku:

| Názov zariadenia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca / Obchodný názov: |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |
| Počet kusov: |  |  | 1 |  |
| P.č. | Názov zariadenia | Popis | Požadované parametre | Parametre ponúkaného stroja |
| 1. | Automaticky optický systém pre rozmerovú kontrolu dielcov | Typ zariadenia | Automaticky optický systém pre rozmerovú kontrolu dielcov |  |
|  |  | Technické parametre | Automatické optické meradlo pracujúce na digitálnom princípe vyhodnotenia rozmeru |  |
|  |  |  | Monitor integrovaný v meracej hlave, uhlopriečka min. 10 palcov |  |
|  |  |  | Oddelená meracia hlava a ovládacia jednotka |  |
|  |  |  | Priemer šošovky min 90 mm - telecentrický optický systém |  |
|  |  |  | Presnosť 2 μm, opakovateľnosť 0.5 μm |  |
|  |  |  | Merací rozsah min. 290x190 mm |  |
|  |  |  | Možnosť naexponovania vzorky cez 4 druhy integrovaného svetla |  |
|  |  |  | Nosnosť meracieho stola min. 6 kg |  |
|  |  |  | Schopnosť kompenzovať vplyv teploty v minimálnom intervale +15 až + 30°C |  |
|  |  |  | Hmotnosť komplet systému menej ako 50 kg |  |
|  |  |  | Integrovaný HDD minimálnej veľkosti 500 GB |  |
|  |  |  | Automatické ukladanie námerov a generovanie štatistických hodnôt sigma, CP, CPK |  |
|  |  | Doprava na miesto dodania | áno |  |
|  |  | Technická podpora | áno |  |
|  |  | Aktualizácia softvéru | áno |  |
|  |  | Inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky | áno |  |
|  |  | Zaškolenie obsluhy | áno |  |
|  |  | Záruka | minimálne 2 roky |  |
|  | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |