## Technicke specifikacie
Špecifikácia MR prístroja: 3T
I. Technické špecifikácie MR prístroja
Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Návrh uchádzača | Bodové hodnotenie
Základné parametre
Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 3
Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69
max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50
Gradienty
maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 44 | ak 60 a viac, 15 bodov
maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | ak 220 a viac, 5 bodov
Možnosť súčasného využitua požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno
duty cycle | % | rovnaký a väčší | 100%
RF systém
max. výkon RF-systému v kW | kW | rovnaký a väčší | 30
Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno/nie | áno
Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 90
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom | počet | rovnaký a väčší | 60
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. | počet | rovnaký a väčší | 30 | ak 45 a viac, 0,5 bodu | ak 60 a viac, 1 bod | ak 75 a viac, 1,5 bodu | ak 90 a viac, 2 body
Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio | počet | rovnaký a väčší | 32 | ak 45 a viac elementov alokovaných na hlavu, 2 body | ak 55 a viac elementov alokovaných na hlavu, 3 body
štandardná hlavovo-krčná cievka, maximálny počet elementov 30 | počet | rovnaký a väčší | 20
hlavová, alebo hlavokrčná cievka typu Tx/Rx pre vysokokvalitné spektroskopické vyšetrenia a prípadný výskum spolu s dodaním potrebného HW | áno/nie | áno/nie | áno
Integrovaná chrbticová ( posteriórna) cievka s počtom cievkových elemntov min./ umožňuje aj koncept dynamickej cievky (berie sa do úvahy údaj z data sheetu) | áno/nie | áno/nie | áno
Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z , berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet | rovnaký a väčší | 30 | ak 40 a viac, 1 bod | ak 50 a viac, 2 body | ak 60 a viac, 3 body | ak 70 a viac, 4 body
Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | rovnaký a väčší | 30 | ak 45 a viac, 2 body | ak 60 a viac, 3 body
Chrbticová cievka/ stôl pacienta so zabudovaným senzorom pre snímanie dýchania alebo iný princíp umožňujúci tzv. bezdotykové snímanie a následné riadenie vyšetrenia podľa dýchacích pohybov pacienta bez nutnosti použitia " respiratory belt" | počet | áno/nie | áno
Vyšetrenie Peripheral vascular (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou) o počte elementov v jednom OFV minimálne | počet | rovnaký a väčší | 30
Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet | rovnaký a väčší | 16 | ak 16 a viac elementov a súčasne Tx/Rx, 0,5 bodu
Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a súčasne Tx/Rx
Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na rameno) | počet | rovnaký a väčší | 16
Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) | počet | rovnaký a väčší | 8 | ak 16 a viac, 0,5 bodu
Pediatrická cievka resp. kombinácia dvoch cievok pre vyšetrenie batoliat do veku 2 rokov s minim. Súčtom všetkých elemtov/ min. 8 pre neuro a min. 8 pre torzo | počet | rovnaký a väčší | 16
Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 (nie je možné splniť abdominálnou cievkou, abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | áno/nie | áno/nie | áno | Ak sú dodané 2 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 16, 0,5 bodu (nie je možné splniť abdominálnou cievkou, abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Ak sú dodané 3 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 16, 1 bod (nie je možné splniť abdominálnou cievkou, abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná)
kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno
max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 180
Stabilitata/homogenita sytému
stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1
aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno
Zaručená homogenita ppm 40cm | ppm | rovnaký a menší | 0.5
Zaručená homogenita ppm 30cm | ppm | rovnaký a menší | 0.15 | ak 0,1 a menej, 0,5 bodu
Zaručená homogenita ppm 20cm | ppm | rovnaký a menší | 0.1 | ak 0,025 a menej, 0,5 bodu
Zaručená homogenita ppm 10cm | ppm | rovnaký a menší | 0.05
Vlastnosti scanu
Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.5
Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1
Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v µm | µm | rovnaký a menší | 12
Iné funkčné vlastnosti
technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno
optický prenos signálu od rf-systému | áno/nie | áno/nie | áno
redukcia hluku | áno/nie | áno/nie | áno
kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno
opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno
synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno/nie | áno
synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie | áno/nie | áno/nie | áno
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0
lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení | kg | rovnaký a väčší | 220
Odnímateľný stôl | áno/nie | áno/nie | áno
Celková hmotnosť MRI prístroja v prevádzkovom stave s príslušenstvom a pacientským stolom max. 7 500 kg. | áno/nie | áno/nie | áno
Počítač
počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 8
frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 2.4
operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 96
Frekvencia procesora Ghz operačného počítača | GB | rovnaký a väčší | 3.4
počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 50000
1 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly | inch | rovnaký a väčší | 23
úložný priestor | GB | rovnaký a väčší | 450GB SSD
UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno
archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno
Software
základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno
paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno
3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno
T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno
neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno
MR traktografia – DTI s možnosťou zobrazenia min. 128 smerov | áno/nie | áno/nie | áno
MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve), pričom podmienku je možné splniť aj dodaním licencií pre diagnostický server | áno/nie | áno/nie | áno
2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno/nie | áno
3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno
fMRI (Bold technika) | áno/nie | áno/nie | áno
spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie na zobrazenie čerstvého intrakraniálneho krvácania (2D a 3D SWI) a mikrokrvácania, sekvenice gradientného echa so zosilneným efektom suscetibility (SWI) ,s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu | áno/nie | áno/nie | áno
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno
cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie so supresiou tuku vrátane chemical shift /typu MDIXON, TSE i GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov(likvoru) | áno/nie | áno/nie | áno
MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno
kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno/nie | áno
celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno/nie | áno
bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
bezkontrastné MRA renálnych tepien a periférnych dolných končatín ( nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy , pokrokových DWI, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, obličiek, gynekologických orgánov, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
SWI | áno/nie | áno/nie | áno
DWI | áno/nie | áno/nie | áno
DCE | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno/nie | áno
cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno
vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno
systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno
možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno/nie | áno
systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno
Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 7minút | áno/nie | áno/nie | áno
Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom, na akvizičnej stanici alebo ako súčasť diagnostického servera | áno/nie | áno/nie | áno
Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov, s možnosťou ich nezávislej modulácie podľa anatómie pacienta pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačenia artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno/nie | áno
Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. | áno/nie | áno/nie | áno
Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, , alebo technika založená na multizázickom snímaní s možnosťou zobrazenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky | áno/nie | áno/nie | áno
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno
Neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno
Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno
Auto Align sejvencie pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno
vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno
protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno
perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno
4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | áno
skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno/nie | áno
Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno/nie | áno
2D-selektovane excitované RF pulzy | áno/nie | áno/nie | áno
Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno/nie | áno
Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno/nie | áno
Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie brucha , panvy a pre DTI abdomenu, panvy, alebo ekvivalentná technika na základe Compressed Sensingu | áno/nie | áno/nie | áno
Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a muskuloskeletál | áno/nie | áno/nie | áno
Vyhodnocovacie konzoly
server pre paralelné vyhodnocovanie na 4 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 4 diagnostických staniciach bez obmedzenia | áno/nie | áno/nie | áno
počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 30000
4 klientské pracovné stanice pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: • Processor: min. Intel Core i3 min 3.2 GHz (alebo ekvivalentný); quad core processors. • Memory: 4GB minimum. • Disk drive: SSD min. 500MB • Monitory: 2x diagnostický monitor, každý min. 3 megapixely a min. 30“ + 1x monitor min. Full HD min. 27“ • Grafická karta s min. 3 výstupmi umožňujúcimi pripojiť požadované monitory (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram Príslušenstvo: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 5 rokov licencie, Sieťová karta 1000 Mbps, Windows 10. | áno/nie | áno/nie | áno
4x záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno
Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov | áno/nie | áno/nie | áno
Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov | áno/nie | áno/nie | áno
Určenie rozmeru stenóz | áno/nie | áno/nie | áno
Výpočet toku krvi v cievach | áno/nie | áno/nie | áno
3D VRT vizuálizácia | áno/nie | áno/nie | áno
MPR | áno/nie | áno/nie | áno
multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR | áno/nie | áno/nie | áno
hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu | áno/nie | áno/nie | áno
Neuro balík | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií-- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR spektroskopií min, počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou automatickej segmentácie a automatickej volumetrie min. počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie dynamicky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie -- 4 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
Špecifikácie inštalácie systému
Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
elektrický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno
nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno
demontáž a likvidácia starého - pôvodného prístroja | áno/nie | áno/nie | nie
Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | áno/nie | áno/nie | áno
Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno
Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 20 dní s možnosťou čerpania minimálne po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno
Zabezpečenie dostupnosti aplikačného technika denne (forma kontaktu podľa dohody) podľa potreby na dosiahnutie 100% znalosti | áno/nie | áno/nie | áno
Faradayova klietka
Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a prívodu medicínskych plynov | áno/nie | áno/nie | áno
Núdzové vytiahnutie hélia do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice. | áno/nie | áno/nie | áno
LED osvetlenie Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
Imitácia dreva vnútorných priestorov Faradyovej klietky v kombinácii s farebným potiskom dvoch stien s ukľudňujúcou tématikou pre pediatrických pacientov. | áno/nie | áno/nie | áno
Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 70dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno/nie | áno
okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 70dB | áno/nie | áno/nie | áno
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
MR kompatibilná f kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 15" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno
Police na uloženie MR cievok. | áno/nie | áno/nie | áno
Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno/nie | áno
Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania po výpadku. | áno/nie | áno/nie | áno
Multimediálny systém pre prehrávanie zvuku pediatrickým pacientom so sluchátkami - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno
Chladenie MR systému
Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno/nie | áno
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. | áno/nie | áno/nie | áno
Ďalšie požadované príslušenstvo
nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno
nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | áno
obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno
záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno