## modulárny automatický systém
časť 1 zákazky: " Modulárny automatický systém pre kompletný manažment vzoriek biologického materiálu"
Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Modulárny automatický systém pre kompletný manažment vzoriek biologického materiálu, uskladňovaných pri teplote -80˚C | Časť pre prípravu vzoriek | Schopnosť pracovať so vzorkami biologického materiálu umiestnené v štandardných odberových skúmavkách pre odber krvi (t.j. nie sú vyžadované špecifické odberové skúmavky kompatibilné len s jedným systémom) | Áno / nie | Áno
|  | Schopnosť čítať min.lineárne (1D) a 2D čiarové kódy (čítačka kódov) | Áno / nie | Áno
|  | Automatická pipetácia – vytvorenie min. 5 alikvotov s min. objemom 200 uL pri min. 8 nezávislých pipetovacích liniek | Áno / nie | Áno
|  | Chybové hlásenia pri vytvorení vzorky s menším ako požadovaným objemom | Áno / nie | Áno
|  | Schopnosť ukladať vzorky do min. 96 jamkových platničiek | Áno / nie | Áno
|  | Čas naplnenie jednej 96 jamkovej platničky by mal byť max 90 min. | Áno / nie | Áno
|  | Schopnosť identifikovať každú vzorku (skúmavku) samostatne | Áno / nie | Áno
|  | Príslušenstvo na bezpečné odstraňovanie prebytočnej/ostávajúcej vzorky s hlásením zaplnenia | Áno / nie | Áno
|  | Schopnosť pripraviť vzorky do úložného systému | Áno / nie | Áno
|  | Spotrebný materiál (jednorazové špičky, a min. 96 jamkové zásobníky) pre pilotné testovanie zariadenia, kompatibilné s ponúkaným zariadením v počte min. 50 000 | Áno / nie | Áno
|  | Osobný PC s potrebným hardvérom a softvérom na ovládanie zariadenia a spúšťanie protokolov pipetovania a prechladenia | Áno / nie | Áno
|  | Schopnosť tvorby automatického protokolu o spracovaní vzoriek | Áno / nie | Áno
|  | Inegrovaný ovládací informačný systém | Áno / nie | Áno
| Časť pre archiváciu vzoriek | Kompaktné zariadenie | Áno / nie | Áno
|  | Policový systém uskladnenia s posuvným ramenom medzi policami (t.j. nie veľa malých mraziacich boxov) | Áno / nie | Áno
|  | Základná mraziaca teplota -80°C s maximálnym rozptylom ± 3 ° C | Áno / nie | Áno
|  | Zariadenie s redundantným mraziacim systémom schopným zabezpečiť teplotu -80 ° C pre zabránenie rozmrazenia vzoriek | Áno / nie | Áno
|  | Automatické ovládanie – t.j. automatické vkladanie predpripravených vzoriek, automatický výber požadovaných vzoriek, oddelené od vlastnej mraziacej časti zariadenia | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť údržby, servisu, opravy, zariadenia pri zabezpečení základnej mraziacej teploty | Áno / nie | Áno
|  | Zabezpečenie tepelnej izolácie počas prepravy vzoriek do a zo zariadenia | Áno / nie | Áno
|  | Zabezpečenie pred predčasným rozmrazením resp. rozmrazením neautorizovanou osobou | Áno / nie | Áno
|  | Kapacita skladovania: Min. 4 mil. 200 uL kryoskúmaviek (kompatibilných so zariadením) Alebo Min. 3,4 mil. 600 uL kryoskúmaviek (kompatibilných so zariadením) a Min. 1,7 mil. 1000 uL kryoskúmaviek (kompatibilných so zariadením) | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť prepojenia na externý zdroj tekutého dusíka | Áno / nie | Áno
|  | Zabezpečenie cez UPS v prípade výpadku elektrickej energie, možnosť napojenia na externý záložný zdroj | Áno / nie | Áno
|  | Osobný PC s potrebným hardvérom a softvérom na ovládanie zariadenia a spúšťanie protokolov na manažment vzoriek | Áno / nie | Áno
|  | Integrovaný ovládací informačný systém | Áno / nie | Áno
|  | Automatické oznamovanie poruchy autorizovaným osobám (napr. SMS, e-mail) | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť napojenia systému na poplašný systém budovy | Áno / nie | Áno
| Doplňujúce požiadavky | Doprava na miesto realizácie | Áno / nie | Áno
|  | Cena vrátane inštalácie, kalibrácie, protokolárnych skúšok, validácie protokolov | Áno / nie | Áno
|  | Zaškolenie obsluhy | Áno / nie | Áno
Obchodné meno výrobcu zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

## komplexný systém pre manažment
časť 2 zákazky: "Komplexný systém pre manažment vzoriek biologického materiálu"
Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Komplexný systém pre manažment vzoriek biologického materiálu, | Časť pre archiváciu vzoriek | Základná mraziaca teplota -190 °C s maximálnym rozptylom ± 6 ° C | áno/nie | áno
|  | Teplota vo vnútri zariadenia generovaná pomocou odparovania kvapalného dusíka, aby sa vytvorila suchá a ľadová atmosféra vo vnútri zariadenia (bez mechanického kompresora) | áno/nie | áno
|  | Uzavreté (kompaktné) zariadenie, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti a kontaminácii (do vnútornej časti zariadenia | áno/nie | áno
|  | Ochrana obsluhujúcich zamestnancov pred priamym kontaktom s kvapalným dusíkom s ultra nízkou teplotou | áno/nie | áno
|  | Bez potreby vyhrievaných manipulačných rukavíc | áno/nie | áno
|  | Integrovaný automatizovaný (robotický) systém na prácu vo vnútri archivačných nádob s možnosťou nastavenia: - vkladania a vyberania kryoskúmaviek podľa kódov - identifikácie vzorky vrátane komunikácie s databázou vzoriek | áno/nie | áno
|  | Možnosť rozšírenia automatizovaného systému o úložné moduly, interný a externý automatizovaný systém bez ovplyvnenia už uskladnených vzoriek | áno/nie | áno
|  | Transportné boxy na prenos materiálu z a do kryonádoby s teplotou aspoň -150°C ktorú box udrží aspoň 3 hodiny | áno/nie | áno
|  | Chladenie transportného boxu na princípe LN2 ale bez kontaktu vzoriek s LN2 | áno/nie | áno
|  | Schopnosť nepretržitej prevádzky | áno/nie | áno
|  | Schopnosť čítať min. lineárne (1D) a 2D čiarové kódy (čítačka kódov) na zmrazených vzorkách | áno/nie | áno
|  | Systém by mal byť prispôsobiteľný širokému spektru formátov vzoriek (kryoskúmavky, mikroplatničky a pod.) | áno/nie | áno
|  | Kapacita skladovania: Min. 123 tis. 1000 uL kryoskúmaviek (kompatibilných so zariadením) Alebo Min. 63 tis.. 2000 uL kryoskúmaviek (kompatibilných so zariadením) | áno/nie | áno
|  | Možnosť prepojenia na externý zdroj tekutého dusíka | áno/nie | áno
|  | Zabezpečenie cez UPS v prípade výpadku elektrickej energie, možnosť napojenia na externý záložný zdroj | áno/nie | áno
|  | Osobný PC s potrebným hardvérom a softvérom na ovládanie zariadenia a spúšťanie protokolov na manažment vzoriek | áno/nie | áno
|  | Integrovaný laboratórny informačný manažment systém | áno/nie | áno
|  | Automatické oznamovanie poruchy autorizovaným osobám (napr. SMS, e-mail) | áno/nie | áno
|  | Možnosť napojenia systému na poplašný systém budovy | áno/nie | áno
| Doplňujúce požiadavky | Doprava na miesto realizácie | áno/nie | áno
|  | Cena vrátane inštalácie, kalibrácie, protokolárnych skúšok, validácie protokolov | áno/nie | áno
|  | Zaškolenie obsluhy | áno/nie | áno
Obchodné meno výrobcu zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

## LIMS
časť 3 zákazky: LIMS (Laboratory Information Management System)
Celok |  | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
LIMS (Laboratory Information Management System) |  | Softvér schopný riadiť prípravu a archiváciu vzoriek počas celej doby ich uskladnenia | Áno / nie | Áno
|  | Softvér schopný riadiť a kontrolovať reagencie a spotrebný materiál používaný v priebehu procesov prípravy a archivácie vzoriek | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť sledovania kompletného „workflov“ vzorky a pod. | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť riadenia zásob (inventarizácia ,sledovanie šarže a exspirácie zásob) | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť sledovania využitia a obsadenosti, servisných služieb a kalibrácie | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť sledovania servisných služieb a kalibrácie | Áno / nie | Áno
|  | Užívateľsky prívetivé pracovné prostredie | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť prepojiť na externé LIMSs | Áno / nie | Áno
|  | Možnosť zadefinovania rôznych úrovní prístupu na základe oprávnení | Áno / nie | Áno
| Doplňujúce požiadavky | Doprava na miesto realizácie | Áno / nie | Áno
|  | Cena vrátane inštalácie, kalibrácie, protokolárnych skúšok, validácie protokolov | Áno / nie | Áno
|  | Zaškolenie obsluhy | Áno / nie | Áno
Obchodné meno výrobcu zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva: