## časť č. 1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
zariadenie:
| názov: | Mamograf s priamou digitalizáciou
| množstvo: | 2ks
celok | časť | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Mamograf s priamou digitalizáciou | Mamografický prístroj so stereotaxiou | Izocentrické C rameno s motorickou rotáciou s digitálnym zobrazením st. otáčaním | min. ±150°
|  | Rozsah pohybu C-ramena od podlahy | min. 71-140cm
|  | typ anódy röntgenky rotačná | min. 8000 ot./min.
|  | Tepelná kapacita anódy röntgenky | min. 300 kHU
|  | Malé ohnisko veľkosť | min. 0,1 mm
|  | Veľké ohnisko veľkosť | min. 0,3 mm
|  | rozsah mAs | min. 3-500 mAs
|  | Vzdialenosť ohnisko – detektor | min. 60cm
|  | Rozlíšenie detektora(veľkosť bodu) | max. 70 µm
|  | Efektívna veľkosť obrazu | min. 24 x 29 cm
|  | Dvojtlačidlový nožný spínač na výškové nastavenie ramena | áno
|  | Dvojtlačidlový nožný spínač na kompresiu | áno
|  | Expozičná automatika aj s možnosťou manuálneho nastavenia exp. parametrov | áno
|  | Program pre prsníky s implantátmi | áno
|  | Automatické nastavenie kolimátorom podľa pripojeného príslušenstva | áno
|  | Plne automatizované ovládanie | áno
|  | Typ anódy röntgenky | rotačná
|  | Materiál anódy | Mo alebo Rh alebo W (možné aj dva materiály)
|  | Vysokofrekvenčný generátor s výkonom | min. 5 kW
|  | Rozsah použiteľného napätia | min. 23 – 34 kV (s odstupňovaním po 1 kV)
|  | Dvojitá filtrácia | áno
|  | Automatická voľba polohy a nastavenia senzorov | áno
|  | Digitálny detektor s priamou digitalizáciou na báze amorfného selénia alebo na báze amorfného Si a Csl scintilátorom | áno
|  | Samostatná akvizičná stanica s ochranou proti žiareniu | áno
|  | Automatické a manuálne zasielanie snímok do PACS | áno
|  | Transparentné anatomicky tvarované oblé kompresné lopatky | áno
|  | digitálna stereotaktická biopsia | áno
|  | predpríprava pre doplnenie tomosyntézy, kontrastnej mamografie a tomobiopsie bez nutnosti zmeny HW | áno
| akvizičná stanica | Veľkosť HDD akvizičnej stanice | min. 250 GB
|  | Displej s vysokým jasom | min. 21"
|  | Rozlíšenie | min. 1,9 MPix
|  | Možnosť dočasného uchovania minimálne 5000 a viac mamo snímok | áno
|  | Klávesnica | áno
|  | PC pre ovládaciu konzolu | áno
|  | RAM | min. 4 GB
|  | Automatická detekcia nastavovaných parametrov | áno
|  | Možnosť dočasnej archivácie CD-RW DICOM | áno
|  | DICOM export snímok | áno
|  | DICOM Worklist | áno
|  | využívanie funkcií zoomu | áno
|  | prepojenie na existujúci PACS | áno
| diagnostická stanica | PC typu WorkStation s parametrami, veľkosť HDD | min. 256GB
|  | RAM | min. 8 GB
|  | Diagnostický monitor | 2 ks
|  | kompatibilita PC s diagnostickým monitorom | áno
|  | pripojenie diagnostických monitorov (2 ks) min. 5 MPix s certifikáciou FDA pre mamografiu | áno
|  | myš | áno
|  | špeciálna mamografická klávesnica | áno
|  | špeciálny mamografický softvér | áno
|  | DICOM služby Print, Storage, Query/Retrieve | áno
|  | Vlastnosti min. : meracie funkcie, zväčšovanie/zmenšovanie, zrkadlenie, rotácia, zmena kontrastu a jasu | áno
|  | UPS | áno
Osobitné požiadavky na plenie:
Cena systému zahŕňa clo, dovoz systému, transport systému do budovy, inštaláciu, uvedenie do prevádzky,vykonanie prvej skúšky ionizujúceho žiarenia, recyklačný poplatok, pravidelné bezpečnostné, technické a elektrické kontroly podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy v SR, aplikačné zaškolenie zamestnancov na obsluhu prístroja a 24 mesiacov záruky na tovar, prácu a všetky náhradné diely. Dodávateľ predloží potvrdenie výrobcu resp. poskytovateľa existujúcich tele-rádiologických služieb (ICZ Slovakia a.s. a TATRAMED s.r.o.), ktoré má obstarávateľ už obstarané, o schopnosti dodávaného zariadenia posielať vyšetrenia vykonané obstarávanou DICOM modalitou do iného zdravotníckeho zariadenia v pôvodnej DICOM kvalite, štandardnej rýchlosti a podľa stupňa internetového prepojenia koncového používateľa a spĺňajúce ustanovenia Zákona č. 18/2018 7. z. o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov.