# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom výzvy č. 12 v rámci zriadeného DNS „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ je kúpa a dodanie antigénových testov v celkovom množstve 5 700ks.

Test je určený na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2 v každom laboratórnom aj nelaboratórnom zdravotníckom zariadení, spĺňajúcom požiadavky podľa platných predpisov SR, a to vrátane zariadení zriaďovaných v mimoriadnych a krízových situáciách. Test je určený pre použitie príslušnými odborníkmi (t. j. lekár, sestra, záchranár alebo iná osoba oprávnená realizovať zdravotnícky výkon v zmysle zákona č. 243/2020). Predpoklad použitia testu na vzorkách odobratých od osôb, ktoré spĺňajú klinické respektíve epidemiologické kritériá na ochorenie COVID-19, vrátane domov sociálnej starostlivosti, komunitných zdravotníckych a sociálnych zariadení, prípadne pre náhodné testovanie (napr. na hraničných priechodoch a pod.).

Minimálne požiadavky na diagnostický rýchlotest:

- in vitro zdravotnícka pomôcka,

- na kvalitatívnu detekciu SARS-CoV-2,

- vo vzorkách výterov z nosohltanu,

- skladovanie a stabilita pri izbovej teplote,

- špecificita vyššia ako 99%,

- senzitivita testu vyššia ako 93%,

- celková presnosť testu vyššia ako 97%,

- bez skríženej reaktivity s ostatnými najčastejšími vírusmi a baktériami (adenovírusy, echovírusy,

herpetické vírusy, stafylokoky, streptokoky a iné),

- bez interferencie s látkami, ktoré sú prirodzené v ľudskom tele a frekventne  užívanými  a  (napr.

hemoglobín, triglyceridy, bilirubín, mucín, kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, amoxycilín a iné),

- odčítanie výsledku testu do 30 min od nanesenia vzorky na doštičku.

Minimálny obsah balenia:

- nazogaryngeálny odberový tampón,

- skúmavku na extrakciu a prípravu roztoku s bufferom,

- príručný stojan na extrakčné skúmavky,

- doštičku na vykonanie diagnostického testu,

- bez potreby použitia ďalších vyhodnocovacích prístrojov.

Požadované doklady, ktorými záujemca preukáže splnenie požiadaviek:

- Technický (produktový) list výrobku,

- EÚ vyhlásenie o zhode podľa smernice 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra

1998 o diagnostických  zdravotných  pomôckach  in  vitro  alebo  nariadenia  (EÚ)  2017/746 o

diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro,

- Návod na použitie (príbalový leták v slovenskom jazyku).

Označenie na balení výrobku (krabičke):

- označenie CE,

- typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo,

- meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku.

Lehota dodania: najneskôr do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

Osobitné požiadavky na plnenie:

•	Dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.

•	Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných antigénových testov v originálnom neporušenom balení.

•	Úspešný uchádzač  môže dodať predmet zákazky postupne, najneskôr však do 10 dní od účinnosti zmluvy.

•	Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

•	Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.